## Annexe 8
Constante de temps du capteur : 10 sec.
Période d'échantillonage du signal : 3 sec.

## T,P,O2
Temps universel | Temps (minutes) | Moyenne | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 10 | TC 11 | TC 12 | TC 13 | TC 14 | Tolérance - | Pression | Consigne 11,01 Pa | Tolérance + | Taux d'oxygène | ISO 834 | A | As | Tolérance - | Déviation | Tolérance +
15:39 | 0 | 36.2833 | 49 | 42.9 | 51.7 | 35.7 | 26.7 | 23.1 | 30.8 | OFF | 23 | 24.8 | 23 | 51.5 | 53.2 | OFF |  | 7.75 | 11.01 |  | 19.4 | 20 | 0 | 0 |  | 0%
15:39 | 0.05 | 37.4917 | 51 | 44.7 | 53.8 | 37 | 27.4 | 23.3 | 31.9 | OFF | 23.2 | 25.1 | 23.2 | 53.8 | 55.5 | OFF |  | 7.83 | 11.01 |  | 19.3 | 70.4142 | 1.8444 | 2.2604 |  | -18.4%
15:39 | 0.11667 | 39.1583 | 53.8 | 47 | 56.9 | 38.9 | 28.2 | 23.5 | 33.4 | OFF | 23.4 | 25.6 | 23.4 | 57 | 58.8 | OFF |  | 8.15 | 11.01 |  | 19.1 | 118.7758 | 4.3994 | 8.5667 |  | -48.65%
15:39 | 0.16667 | 40.5917 | 56.1 | 48.9 | 59.6 | 40.4 | 29 | 23.7 | 34.7 | OFF | 23.5 | 26 | 23.7 | 59.8 | 61.7 | OFF |  | 8.64 | 11.01 |  | 19 | 146.952 | 6.3931 | 15.2099 |  | -57.97%
15:39 | 0.21667 | 42.2583 | 58.7 | 51.1 | 63.3 | 42.2 | 29.9 | 23.9 | 36 | OFF | 23.7 | 26.5 | 24 | 62.9 | 64.9 | OFF |  | 9.32 | 11.01 |  | 18.9 | 170.6589 | 8.4644 | 23.1502 |  | -63.44%
15:39 | 0.28333 | 44.5333 | 62.1 | 53.8 | 68 | 44.8 | 31.2 | 24.3 | 37.9 | OFF | 24 | 27.3 | 24.3 | 67.2 | 69.5 | OFF |  | 10.16 | 11.01 |  | 18.7 | 197.3662 | 11.3574 | 35.4177 |  | -67.93%
15:39 | 0.33333 | 46.8 | 65.3 | 56.5 | 72.8 | 47.3 | 32.6 | 24.7 | 39.7 | OFF | 24.3 | 28.2 | 24.7 | 71.2 | 74.3 | OFF |  | 10.52 | 11.01 |  | 18.6 | 214.6736 | 13.6408 | 45.7187 |  | -70.16%
15:39 | 0.38333 | 49.4417 | 68.8 | 59.7 | 77.7 | 50.4 | 34.4 | 25.1 | 41.9 | OFF | 24.7 | 29.4 | 25.2 | 75.4 | 80.6 | OFF |  | 10.74 | 11.01 |  | 18.5 | 230.1873 | 16.0468 | 56.8402 |  | -71.77%
15:39 | 0.43333 | 52.8417 | 73.6 | 63.3 | 83.9 | 54.2 | 36.9 | 25.8 | 44.4 | OFF | 25.1 | 31.5 | 25.8 | 80.5 | 89.1 | OFF |  | 10.97 | 11.01 |  | 18.3 | 244.2443 | 18.6039 | 68.701 |  | -72.92%
15:39 | 0.48333 | 55.775 | 78.1 | 66.2 | 89.1 | 57.3 | 39.4 | 26.3 | 46.6 | OFF | 25.5 | 33.5 | 26.4 | 84.4 | 96.5 | OFF |  | 11.23 | 11.01 |  | 18.2 | 257.0949 | 21.3193 | 81.2345 |  | -73.76%
15:39 | 0.53333 | 60.2417 | 85.7 | 70.3 | 96.9 | 61.4 | 43.4 | 27.3 | 49.6 | OFF | 26.2 | 36.9 | 27.3 | 90.2 | 107.7 | OFF |  | 11.75 | 11.01 |  | 18.1 | 268.9299 | 24.2197 | 94.3851 |  | -74.34%
15:39 | 0.58333 | 66.0333 | 95.9 | 75.6 | 107 | 67 | 48.6 | 28.5 | 53.3 | OFF | 27.2 | 41.3 | 28.8 | 97.9 | 121.3 | OFF |  | 12.59 | 11.01 |  | 17.9 | 279.898 | 27.3766 | 108.1058 |  | -74.68%
15:39 | 0.63333 | 72.3417 | 107.3 | 81.2 | 116.9 | 73 | 54.6 | 30.2 | 57.3 | OFF | 29.3 | 46.4 | 30.9 | 106 | 135 | OFF |  | 13.98 | 11.01 |  | 17.7 | 290.1178 | 30.836 | 122.3562 |  | -74.8%
15:39 | 0.7 | 81.5333 | 124.3 | 89.1 | 129.8 | 81.9 | 63.6 | 33.8 | 63.2 | OFF | 33.5 | 54.1 | 34.9 | 116.5 | 153.7 | OFF |  | 16.53 | 11.01 |  | 17.4 | 302.7427 | 35.9651 | 142.1182 |  | -74.69%
15:39 | 0.75 | 91.0667 | 141.4 | 96.8 | 142.6 | 91.8 | 73.4 | 38.3 | 69 | OFF | 38.1 | 62.8 | 39.4 | 126.9 | 172.3 | OFF |  | 18.67 | 11.01 |  | 17.2 | 311.5588 | 40.2801 | 157.4757 |  | -74.42%
15:39 | 0.8 | 101.4917 | 158.8 | 105.2 | 155.3 | 101.6 | 85.2 | 44.2 | 75.5 | OFF | 44.1 | 74 | 44.9 | 138.1 | 191 | OFF |  | 20.18 | 11.01 |  | 16.9 | 319.8849 | 45.0941 | 173.2618 |  | -73.97%
15:40 | 0.86667 | 115.7917 | 182.3 | 117.1 | 172.7 | 116.2 | 102 | 53.2 | 85 | OFF | 51.2 | 89.4 | 53 | 152.6 | 214.8 | OFF |  | 20.61 | 11.01 |  | 16.5 | 330.3122 | 52.3369 | 194.935 |  | -73.15%
15:40 | 0.91667 | 128.0333 | 202.3 | 127.4 | 187.2 | 128.2 | 116.7 | 61.8 | 93.5 | OFF | 56.3 | 102.9 | 60.9 | 164.6 | 234.6 | OFF |  | 20.25 | 11.01 |  | 16.2 | 337.6825 | 58.4325 | 211.6349 |  | -72.39%
15:40 | 0.96667 | 140.4083 | 221.8 | 137.7 | 201.5 | 140.6 | 131.2 | 70.5 | 102.4 | OFF | 61.9 | 116.2 | 69.5 | 176.9 | 254.7 | OFF |  | 19.55 | 11.01 |  | 15.8 | 344.7071 | 65.1435 | 228.6947 |  | -71.52%
15:40 | 1.0333 | 154.6667 | 244.6 | 150.5 | 217.8 | 154.4 | 146.5 | 80.6 | 113.7 | OFF | 69.6 | 130.6 | 79.1 | 191.9 | 276.7 | OFF |  | 18.65 | 11.01 |  | 15.3 | 353.5886 | 74.9794 | 251.9712 |  | -70.24%
15:40 | 1.0833 | 166.8917 | 263.7 | 161.9 | 231 | 167.2 | 159.5 | 89.5 | 124.5 | OFF | 77.2 | 142.4 | 87.3 | 204.7 | 293.8 | OFF |  | 18.5 | 11.01 |  | 14.9 | 359.9205 | 83.0183 | 269.8089 |  | -69.23%
15:40 | 1.15 | 184.3917 | 290.3 | 177.6 | 248.9 | 185.9 | 178 | 102.4 | 139.7 | OFF | 89.6 | 159.8 | 99.4 | 223 | 318.1 | OFF |  | 19.77 | 11.01 |  | 14.4 | 367.9671 | 94.7278 | 294.0718 |  | -67.79%
15:40 | 1.2 | 196.4917 | 306.8 | 188.2 | 261.1 | 198.4 | 192.1 | 111.4 | 150.6 | OFF | 101.5 | 172.5 | 107.5 | 233.9 | 333.9 | OFF |  | 21.08 | 11.01 |  | 14 | 373.7305 | 104.2499 | 312.6143 |  | -66.65%
15:40 | 1.25 | 211.8833 | 328.1 | 201.1 | 277.8 | 214.5 | 209.7 | 123.8 | 164.4 | OFF | 113.6 | 190.2 | 118.5 | 247.1 | 353.8 | OFF |  | 22.65 | 11.01 |  | 13.5 | 379.2805 | 114.4592 | 331.4395 |  | -65.47%
15:40 | 1.3 | 224.8833 | 344.7 | 212.3 | 292.3 | 228 | 225.3 | 134.2 | 176.2 | OFF | 121.6 | 205.8 | 128.4 | 258.9 | 370.9 | OFF |  | 23.87 | 11.01 |  | 13.2 | 384.6322 | 125.3784 | 350.5374 |  | -64.23%
15:40 | 1.3667 | 243.125 | 367.6 | 228.6 | 310.4 | 247.8 | 247.2 | 149.5 | 194.7 | OFF | 134.1 | 227.4 | 142.1 | 275.1 | 393 | OFF |  | 25.15 | 11.01 |  | 12.6 | 391.4828 | 140.9787 | 376.4079 |  | -62.55%
15:40 | 1.4167 | 257.95 | 386.5 | 242.2 | 324.8 | 264.2 | 263.7 | 161.3 | 209.5 | OFF | 145.4 | 243.9 | 153.9 | 289.1 | 410.9 | OFF |  | 25.72 | 11.01 |  | 12.2 | 396.4228 | 153.5056 | 396.1055 |  | -61.25%
15:40 | 1.4667 | 272.9 | 405 | 255.5 | 338.6 | 281.2 | 280.1 | 173.8 | 225 | OFF | 159 | 259.3 | 166.3 | 302.9 | 428.1 | OFF |  | 26.17 | 11.01 |  | 11.8 | 401.205 | 166.7768 | 416.0462 |  | -59.91%
15:40 | 1.5333 | 289.6333 | 424.7 | 270.8 | 354.1 | 299.9 | 298.5 | 188.2 | 243.6 | OFF | 173.9 | 277 | 180.5 | 317.9 | 446.5 | OFF |  | 26.44 | 11.01 |  | 11.3 | 407.3528 | 185.5279 | 442.9981 |  | -58.12%
15:40 | 1.5833 | 305.625 | 443.8 | 286.5 | 370.2 | 317.4 | 315.5 | 202.2 | 261.1 | OFF | 187.3 | 293.3 | 194.7 | 332.2 | 463.3 | OFF |  | 26.64 | 11.01 |  | 10.9 | 411.8036 | 200.4094 | 463.477 |  | -56.76%
15:40 | 1.6333 | 317.3667 | 457.3 | 297.8 | 381.3 | 330.3 | 327.5 | 212.2 | 275.1 | OFF | 198 | 305.4 | 205.3 | 343.1 | 475.1 | OFF |  | 26.77 | 11.01 |  | 10.5 | 416.126 | 215.9842 | 484.1753 |  | -55.39%
15:40 | 1.7 | 334.4917 | 476.5 | 314.1 | 397.4 | 348.6 | 345.2 | 227.3 | 294.2 | OFF | 213.1 | 324.1 | 221.3 | 359.7 | 492.4 | OFF |  | 26.96 | 11.01 |  | 10.1 | 421.7017 | 237.7128 | 512.1029 |  | -53.58%
15:40 | 1.75 | 347.6 | 490.8 | 327.4 | 411.2 | 363.6 | 359 | 239 | 309.1 | OFF | 224.7 | 336.7 | 233.1 | 372.1 | 504.5 | OFF |  | 27.01 | 11.01 |  | 9.7 | 425.7515 | 254.7651 | 533.2892 |  | -52.23%
15:40 | 1.8 | 360.2917 | 504.8 | 340 | 422.7 | 377.9 | 372.6 | 250.5 | 324 | OFF | 237.1 | 349.3 | 244.5 | 384.3 | 515.8 | OFF |  | 27.02 | 11.01 |  | 9.4 | 429.6946 | 272.4624 | 554.6753 |  | -50.88%
15:41 | 1.8667 | 374.6417 | 520.4 | 354.9 | 436.5 | 392.7 | 387.5 | 262.8 | 340.5 | OFF | 252.3 | 363.6 | 257.6 | 398.3 | 528.6 | OFF |  | 26.97 | 11.01 |  | 9 | 434.7958 | 296.9601 | 583.4917 |  | -49.11%
15:41 | 1.9167 | 386.2083 | 531.6 | 366.7 | 447 | 405.2 | 400.3 | 273.3 | 354.7 | OFF | 264.7 | 375 | 268.2 | 410 | 537.8 | OFF |  | 27.03 | 11.01 |  | 8.7 | 438.5108 | 315.9814 | 605.3244 |  | -47.8%
15:41 | 1.9667 | 397.2833 | 542.5 | 378 | 455.8 | 417.4 | 412.5 | 283.9 | 368.2 | OFF | 276.1 | 387.1 | 279.1 | 421 | 545.8 | OFF |  | 27.15 | 11.01 |  | 8.5 | 442.1359 | 335.5687 | 627.3405 |  | -46.51%
15:41 | 2.0333 | 411.525 | 556.3 | 392.6 | 467.3 | 433 | 427.7 | 297.8 | 386.5 | OFF | 290.8 | 401.2 | 293.2 | 434.8 | 557.1 | OFF |  | 27.35 | 11.01 |  | 8.1 | 446.8369 | 362.529 | 656.973 |  | -44.82%
15:41 | 2.0833 | 421.8167 | 565.8 | 403.4 | 475.5 | 444.8 | 438.7 | 307.6 | 398.4 | OFF | 301.9 | 412.2 | 303.7 | 444.9 | 564.9 | OFF |  | 27.21 | 11.01 |  | 7.9 | 450.2683 | 383.3625 | 679.4006 |  | -43.57%
15:41 | 2.1333 | 431.9667 | 574.1 | 413.3 | 483.9 | 456.2 | 450.4 | 317.9 | 410.5 | OFF | 313.5 | 423.9 | 314.2 | 453.9 | 571.8 | OFF |  | 26.91 | 11.01 |  | 7.7 | 453.6229 | 404.7071 | 701.9979 |  | -42.35%
15:41 | 2.2 | 444.525 | 584.4 | 425.9 | 493.9 | 469.5 | 464.9 | 331.6 | 425.4 | OFF | 327.7 | 438.1 | 328.3 | 465.3 | 579.3 | OFF |  | 26.23 | 11.01 |  | 7.4 | 457.982 | 433.9235 | 732.3847 |  | -40.75%
15:41 | 2.2667 | 458.2167 | 594.6 | 439.4 | 504.8 | 484.9 | 480.8 | 346.6 | 441.7 | OFF | 344 | 453.3 | 343.5 | 477.7 | 587.3 | OFF |  | 25.27 | 11.01 |  | 7.1 | 462.2178 | 464.0149 | 763.058 |  | -39.19%
15:41 | 2.3167 | 465.7 | 600.2 | 447.5 | 510.7 | 492.2 | 489 | 354.8 | 450.5 | OFF | 353.1 | 461.3 | 352.3 | 484.9 | 591.9 | OFF |  | 24.63 | 11.01 |  | 7 | 465.3178 | 487.1128 | 786.2464 |  | -38.05%
15:41 | 2.3667 | 472.5083 | 605.6 | 454.6 | 516.3 | 499 | 496.3 | 362.1 | 458.8 | OFF | 361.3 | 468.5 | 360.2 | 491.4 | 596 | OFF |  | 23.86 | 11.01 |  | 6.8 | 468.3551 | 510.568 | 809.5882 |  | -36.93%
15:41 | 2.4167 | 480.0417 | 611.2 | 462.7 | 523 | 506.9 | 504.1 | 369.8 | 467.4 | OFF | 370.9 | 476.2 | 369 | 498.9 | 600.4 | OFF |  | 22.88 | 11.01 |  | 6.7 | 471.332 | 534.3817 | 833.0804 |  | -35.85%
15:41 | 2.4667 | 487 | 616.2 | 470.3 | 528.8 | 514.1 | 510.9 | 377.7 | 475.5 | OFF | 380 | 483 | 377.3 | 505.6 | 604.6 | OFF |  | 22.22 | 11.01 |  | 6.5 | 474.2508 | 558.5578 | 856.72 |  | -34.8%
15:41 | 2.5333 | 494.9333 | 622.2 | 478.8 | 535.5 | 521.8 | 518.6 | 386.9 | 484.8 | OFF | 390.3 | 490.5 | 387.2 | 512.7 | 609.9 | OFF |  | 21.72 | 11.01 |  | 6.4 | 478.0563 | 591.2889 | 888.4636 |  | -33.45%
15:41 | 2.5833 | 501.2083 | 626.9 | 485.7 | 540.8 | 527.6 | 525 | 394 | 491.6 | OFF | 398.6 | 496 | 395.2 | 519 | 614.1 | OFF |  | 21.29 | 11.01 |  | 6.3 | 480.8483 | 616.1924 | 912.4362 |  | -32.47%
15:41 | 2.6333 | 506.5917 | 630.7 | 491.8 | 544.8 | 532.7 | 530.2 | 400.4 | 498 | OFF | 405.9 | 500.6 | 402.3 | 524.3 | 617.4 | OFF |  | 21.04 | 11.01 |  | 6.2 | 483.5892 | 641.3874 | 936.5471 |  | -31.52%
15:41 | 2.7 | 513.1833 | 635.5 | 499.3 | 550.3 | 538.6 | 535.6 | 409 | 505.9 | OFF | 415.2 | 506 | 411.1 | 530.4 | 621.3 | OFF |  | 20.61 | 11.01 |  | 6 | 487.1674 | 675.3799 | 968.9057 |  | -30.29%
15:41 | 2.75 | 518.225 | 639.2 | 505.1 | 555.2 | 542.9 | 539.2 | 415.5 | 511.5 | OFF | 422.2 | 509.7 | 418.2 | 535.2 | 624.8 | OFF |  | 20.25 | 11.01 |  | 5.9 | 489.7961 | 701.1651 | 993.3297 |  | -29.41%
15:41 | 2.8 | 522.6917 | 642.7 | 510.5 | 559.2 | 546.7 | 542 | 421.6 | 516.5 | OFF | 428.5 | 512.7 | 424.3 | 539.6 | 628 | OFF |  | 19.83 | 11.01 |  | 5.9 | 492.3795 | 727.1881 | 1017.8841 |  | -28.56%
15:42 | 2.8667 | 528.5 | 647.1 | 517.6 | 564.5 | 552.2 | 545.2 | 429.3 | 523.1 | OFF | 437 | 516.3 | 432.3 | 545.5 | 631.9 | OFF |  | 19.12 | 11.01 |  | 5.8 | 495.7561 | 762.2278 | 1050.822 |  | -27.46%
15:42 | 2.9167 | 532.45 | 649.8 | 522.4 | 567.7 | 555.5 | 547.4 | 435 | 527.5 | OFF | 443 | 518.9 | 438.3 | 549.3 | 634.6 | OFF |  | 18.69 | 11.01 |  | 5.7 | 498.2396 | 788.7515 | 1075.6719 |  | -26.67%
15:42 | 2.9833 | 536.9333 | 652.6 | 528.1 | 571 | 558.7 | 550.1 | 441.7 | 532.9 | OFF | 450 | 522.3 | 445 | 553.7 | 637.1 | OFF |  | 18.41 | 11.01 |  | 5.6 | 501.4881 | 824.3976 | 1108.9961 |  | -25.66%
15:42 | 3.0333 | 540.425 | 654.5 | 532.3 | 574 | 561.2 | 552.1 | 446.4 | 536.8 | OFF | 455.4 | 525 | 449.9 | 557.9 | 639.6 | OFF |  | 18.04 | 11.01 |  | 5.6 | 503.879 | 851.3316 | 1134.1303 |  | -24.94%
15:42 | 3.0833 | 544.1917 | 656.3 | 536.9 | 577.7 | 563.7 | 554.9 | 451.6 | 541.2 | OFF | 461 | 528.4 | 454.6 | 561.9 | 642.1 | OFF |  | 17.51 | 11.01 |  | 5.6 | 506.2325 | 878.447 | 1159.3831 |  | -24.23%
15:42 | 3.1333 | 547.125 | 657.6 | 540.5 | 580.1 | 565.6 | 557.6 | 455.7 | 544.3 | OFF | 465.4 | 531.5 | 458.7 | 564.7 | 643.8 | OFF |  | 17.01 | 11.01 |  | 5.5 | 508.5495 | 905.7299 | 1184.7526 |  | -23.55%
15:42 | 3.2 | 550.825 | 659.4 | 545.5 | 583.5 | 567.8 | 560.7 | 460.9 | 548.3 | OFF | 471.3 | 534.7 | 463.7 | 568.3 | 645.8 | OFF |  | 16.28 | 11.01 |  | 5.5 | 511.5842 | 942.3283 | 1218.7571 |  | -22.68%
15:42 | 3.25 | 553.2083 | 660.4 | 549 | 585.4 | 569.3 | 562.3 | 464.4 | 550.9 | OFF | 475.3 | 536.2 | 467.1 | 570.8 | 647.4 | OFF |  | 15.73 | 11.01 |  | 5.5 | 513.8205 | 969.9291 | 1244.3922 |  | -22.06%
15:42 | 3.3 | 555.375 | 661.2 | 552.2 | 587.2 | 570.7 | 564.2 | 467.4 | 553.4 | OFF | 478.9 | 537.7 | 470.1 | 573 | 648.5 | OFF |  | 15.11 | 11.01 |  | 5.5 | 516.0239 | 997.6437 | 1270.1383 |  | -21.45%
15:42 | 3.3667 | 557.6917 | 661.8 | 555.5 | 588.9 | 572.3 | 566.4 | 471 | 556 | OFF | 483 | 539.8 | 473.6 | 574.9 | 649.1 | OFF |  | 14.43 | 11.01 |  | 5.5 | 518.9124 | 1034.7459 | 1304.6362 |  | -20.69%
15:42 | 3.4333 | 560.1417 | 662.4 | 558.8 | 590.9 | 573.9 | 568.1 | 475.4 | 558.7 | OFF | 487.3 | 541.7 | 477.6 | 577.1 | 649.8 | OFF |  | 13.65 | 11.01 |  | 5.5 | 521.7461 | 1072.007 | 1339.3248 |  | -19.96%
15:42 | 3.4833 | 561.4667 | 662.4 | 560.5 | 591.8 | 574.8 | 569 | 477.7 | 560.3 | OFF | 489.6 | 542.5 | 479.7 | 579 | 650.3 | OFF |  | 13.32 | 11.01 |  | 5.5 | 523.8368 | 1100.0472 | 1365.4644 |  | -19.44%
15:42 | 3.5333 | 562.9333 | 662.4 | 562.3 | 593 | 576.1 | 570.1 | 480.4 | 561.9 | OFF | 492 | 543.1 | 482.2 | 580.9 | 650.8 | OFF |  | 12.96 | 11.01 |  | 5.5 | 525.8988 | 1128.1572 | 1391.7078 |  | -18.94%
15:42 | 3.5833 | 564.5583 | 662.3 | 564.3 | 594.5 | 577.4 | 571.5 | 483.6 | 563.5 | OFF | 494.6 | 544 | 485.4 | 582.5 | 651.1 | OFF |  | 12.57 | 11.01 |  | 5.5 | 527.9327 | 1156.3445 | 1418.0536 |  | -18.46%
15:42 | 3.6333 | 565.8917 | 662.2 | 565.9 | 595.6 | 578.3 | 572.7 | 486.4 | 564.7 | OFF | 497 | 544.8 | 488.3 | 583.6 | 651.2 | OFF |  | 12.26 | 11.01 |  | 5.5 | 529.9394 | 1184.6058 | 1444.5004 |  | -17.99%
15:42 | 3.7 | 567.2 | 662 | 567.9 | 597.3 | 579.2 | 572.9 | 489 | 565.9 | OFF | 499.5 | 545.1 | 491 | 584.8 | 651.8 | OFF |  | 11.81 | 11.01 |  | 5.5 | 532.5739 | 1222.3755 | 1479.9175 |  | -17.4%
15:42 | 3.75 | 568.0333 | 661.8 | 569.3 | 599.1 | 579.6 | 572.4 | 490.8 | 566.6 | OFF | 501.2 | 544.8 | 492.8 | 585.7 | 652.3 | OFF |  | 11.42 | 11.01 |  | 5.6 | 534.5198 | 1250.7563 | 1506.5948 |  | -16.98%
15:42 | 3.8 | 568.9333 | 661.7 | 570.9 | 600.7 | 579.8 | 571.7 | 493 | 567.2 | OFF | 503.1 | 544.5 | 494.9 | 586.9 | 652.8 | OFF |  | 11.08 | 11.01 |  | 5.6 | 536.4407 | 1279.1805 | 1533.3688 |  | -16.58%
15:43 | 3.8667 | 569.8917 | 661.5 | 572.7 | 602 | 580.1 | 571 | 495.7 | 567.8 | OFF | 505.3 | 544.1 | 497.2 | 588.1 | 653.2 | OFF |  | 10.85 | 11.01 |  | 5.6 | 538.9643 | 1317.1413 | 1569.2157 |  | -16.06%
15:43 | 3.9167 | 570.7417 | 661.6 | 574.1 | 603.3 | 580.6 | 570.3 | 497.6 | 568.4 | OFF | 507.1 | 543.7 | 498.9 | 589.2 | 654.1 | OFF |  | 10.84 | 11.01 |  | 5.7 | 540.8294 | 1345.6572 | 1596.2105 |  | -15.7%
15:43 | 3.9667 | 571.5333 | 662 | 575.2 | 604.1 | 581 | 570.1 | 499.4 | 568.9 | OFF | 508.7 | 543.5 | 500.5 | 590.2 | 654.8 | OFF |  | 10.79 | 11.01 |  | 5.7 | 542.6716 | 1374.214 | 1623.298 |  | -15.34%
15:43 | 4.0333 | 572.5083 | 662.7 | 576.4 | 604.5 | 581.5 | 569.9 | 501.6 | 569.8 | OFF | 510.8 | 543.6 | 502.6 | 591.2 | 655.5 | OFF |  | 10.64 | 11.01 |  | 5.7 | 545.0932 | 1412.3488 | 1659.5569 |  | -14.9%
15:43 | 4.0833 | 573.3583 | 663.2 | 577.2 | 604.9 | 582.1 | 570 | 503.5 | 570.8 | OFF | 512.4 | 544 | 504.3 | 592.1 | 655.8 | OFF |  | 10.28 | 11.01 |  | 5.8 | 546.884 | 1440.9954 | 1686.8563 |  | -14.58%
15:43 | 4.15 | 574.6167 | 663.5 | 578.4 | 605.9 | 582.3 | 571 | 506 | 572.1 | OFF | 514.5 | 545.6 | 506.6 | 593.3 | 656.2 | OFF |  | 9.79 | 11.01 |  | 5.8 | 549.239 | 1479.2612 | 1723.3937 |  | -14.17%
15:43 | 4.2 | 575.2833 | 663.5 | 579 | 606.4 | 582.5 | 571.9 | 507.2 | 572.8 | OFF | 515.8 | 546.5 | 507.7 | 593.8 | 656.3 | OFF |  | 9.64 | 11.01 |  | 5.8 | 550.9813 | 1508.0087 | 1750.8992 |  | -13.87%
15:43 | 4.25 | 575.875 | 663.4 | 579.7 | 606.9 | 582.4 | 572.8 | 508.4 | 573.6 | OFF | 517.1 | 547.3 | 508.6 | 594 | 656.3 | OFF |  | 9.48 | 11.01 |  | 5.9 | 552.7035 | 1536.7877 | 1778.4914 |  | -13.59%
15:43 | 4.3 | 576.2833 | 663.4 | 580.2 | 607.5 | 582.2 | 573.7 | 509 | 574 | OFF | 517.8 | 547.7 | 509.1 | 594.3 | 656.5 | OFF |  | 9.24 | 11.01 |  | 5.9 | 554.4061 | 1565.5917 | 1806.1691 |  | -13.32%
15:43 | 4.35 | 576.925 | 663.4 | 581.1 | 608.4 | 582.1 | 574.9 | 509.7 | 574.7 | OFF | 518.7 | 548.2 | 509.7 | 595 | 657.2 | OFF |  | 8.71 | 11.01 |  | 6 | 556.0896 | 1594.4219 | 1833.9315 |  | -13.06%
15:43 | 4.4 | 577.2333 | 663.2 | 581.7 | 608.8 | 582 | 575.3 | 510.2 | 575.1 | OFF | 519.2 | 548.3 | 510.1 | 595.4 | 657.5 | OFF |  | 8.41 | 11.01 |  | 6 | 557.7545 | 1623.2758 | 1861.7776 |  | -12.81%
15:43 | 4.4667 | 577.75 | 662.8 | 582.7 | 608.7 | 581.9 | 575.9 | 511.2 | 575.6 | OFF | 520.3 | 548.9 | 510.9 | 596.4 | 657.7 | OFF |  | 8.26 | 11.01 |  | 6 | 559.9458 | 1661.7753 | 1899.0343 |  | -12.49%
15:43 | 4.5333 | 578.1667 | 662.4 | 583.6 | 608.4 | 581.5 | 576.5 | 512.3 | 576.2 | OFF | 521.1 | 549.5 | 511.8 | 597 | 657.7 | OFF |  | 7.86 | 11.01 |  | 6.1 | 562.1056 | 1700.3058 | 1936.436 |  | -12.19%
15:43 | 4.6 | 578.8417 | 661.7 | 584.3 | 608.5 | 581.4 | 578 | 513.9 | 576.9 | OFF | 522.3 | 551 | 513.2 | 597.2 | 657.7 | OFF |  | 7.58 | 11.01 |  | 6.1 | 564.2347 | 1738.8728 | 1973.9807 |  | -11.91%
15:43 | 4.65 | 579.0667 | 661.5 | 584.6 | 608.3 | 581.6 | 578.3 | 514.5 | 577.2 | OFF | 522.8 | 551.4 | 513.8 | 597.1 | 657.7 | OFF |  | 7.52 | 11.01 |  | 6.2 | 565.8119 | 1767.8205 | 2002.2318 |  | -11.71%
15:43 | 4.7 | 579.275 | 661.5 | 584.8 | 608.3 | 582 | 578.3 | 515.2 | 577.7 | OFF | 523.3 | 551.2 | 514.4 | 596.9 | 657.7 | OFF |  | 7.5 | 11.01 |  | 6.2 | 567.3726 | 1796.779 | 2030.5614 |  | -11.51%
15:43 | 4.75 | 579.5 | 661.7 | 585.1 | 608 | 582.3 | 578 | 515.8 | 578 | OFF | 523.8 | 550.7 | 515 | 597.3 | 658.3 | OFF |  | 7.58 | 11.01 |  | 6.3 | 568.9173 | 1825.7484 | 2058.9687 |  | -11.33%
15:43 | 4.8 | 579.875 | 661.6 | 585.5 | 607.8 | 582.4 | 578.1 | 516.7 | 578.4 | OFF | 524.4 | 550.7 | 515.8 | 598.3 | 658.8 | OFF |  | 7.66 | 11.01 |  | 6.3 | 570.4462 | 1854.7328 | 2087.4528 |  | -11.15%
15:44 | 4.8667 | 580.6083 | 661.5 | 586.2 | 608.3 | 582.6 | 579.1 | 517.9 | 578.8 | OFF | 525.3 | 551.8 | 516.8 | 599.6 | 659.4 | OFF |  | 7.79 | 11.01 |  | 6.3 | 572.4608 | 1893.4156 | 2125.5497 |  | -10.92%
15:44 | 4.9167 | 581.1917 | 661.6 | 586.8 | 609.3 | 582.7 | 579.9 | 518.8 | 579 | OFF | 526 | 552.7 | 517.6 | 600.2 | 659.7 | OFF |  | 7.78 | 11.01 |  | 6.4 | 573.9541 | 1922.4606 | 2154.21 |  | -10.76%
15:44 | 4.9667 | 581.4917 | 661.8 | 587.2 | 609.5 | 582.8 | 580.1 | 519.3 | 579.2 | OFF | 526.5 | 552.7 | 518.1 | 600.8 | 659.9 | OFF |  | 7.8 | 11.01 |  | 6.4 | 575.4327 | 1951.5276 | 2182.9447 |  | -10.6%
15:44 | 5.0333 | 582.0083 | 662.1 | 587.9 | 609.6 | 583 | 580.5 | 520.1 | 579.6 | OFF | 527.3 | 553.2 | 518.7 | 601.7 | 660.4 | OFF | 6.01 | 7.93 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 577.3818 | 1990.311 | 2221.3719 | -15% | -10.4% | 15%
15:44 | 5.0833 | 582.5583 | 662.2 | 588.5 | 609.5 | 583.1 | 581.3 | 521.2 | 580 | OFF | 528 | 554.1 | 519.5 | 602.3 | 661 | OFF | 6.01 | 7.97 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 578.8271 | 2019.4251 | 2250.2771 | -15% | -10.26% | 15%
15:44 | 5.1333 | 583.1333 | 662.1 | 589 | 609.7 | 583.2 | 582 | 522.3 | 580.4 | OFF | 528.8 | 555.2 | 520.4 | 603 | 661.5 | OFF | 6.01 | 8.05 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 580.2586 | 2048.5674 | 2279.2542 | -15% | -10.12% | 15%
15:44 | 5.2 | 584.0417 | 662 | 589.7 | 609.7 | 583.5 | 583.8 | 523.7 | 581.1 | OFF | 530 | 557.6 | 521.6 | 604 | 661.8 | OFF | 6.01 | 8.37 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 582.1463 | 2087.4733 | 2318.0011 | -15% | -9.945% | 15%
15:44 | 5.25 | 584.7833 | 662 | 590.3 | 610.1 | 584 | 585.3 | 524.7 | 581.6 | OFF | 530.8 | 559.7 | 522.7 | 604.2 | 662 | OFF | 6.01 | 8.68 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 583.5466 | 2116.6939 | 2347.1434 | -15% | -9.818% | 15%
15:44 | 5.3167 | 585.7167 | 662.3 | 591 | 610.9 | 585 | 586.6 | 525.9 | 582.4 | OFF | 531.8 | 561.8 | 523.8 | 604.7 | 662.4 | OFF | 6.01 | 8.97 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 585.3936 | 2155.7106 | 2386.1081 | -15% | -9.656% | 15%
15:44 | 5.3667 | 586.2083 | 662.7 | 591.5 | 611.1 | 585.8 | 587.1 | 526.7 | 583 | OFF | 532.4 | 562.3 | 524.6 | 604.8 | 662.5 | OFF | 6.01 | 8.96 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 586.764 | 2185.0087 | 2415.412 | -15% | -9.539% | 15%
15:44 | 5.4167 | 586.6 | 662.9 | 592 | 611.1 | 586.5 | 587.1 | 527.4 | 583.6 | OFF | 533 | 562.2 | 525.4 | 605.1 | 662.9 | OFF | 6.01 | 8.89 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 588.122 | 2214.3289 | 2444.7841 | -15% | -9.426% | 15%
15:44 | 5.4667 | 586.9333 | 663.2 | 592.4 | 611.4 | 587.3 | 586.6 | 528 | 584.3 | OFF | 533.5 | 561.7 | 526 | 605.4 | 663.4 | OFF | 6.01 | 8.9 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 589.4678 | 2243.6672 | 2474.2239 | -15% | -9.318% | 15%
15:44 | 5.5333 | 587.4833 | 663.9 | 593.1 | 612.6 | 588.3 | 585.8 | 528.9 | 585.1 | OFF | 534.1 | 560.9 | 527 | 605.9 | 664.2 | OFF | 6.01 | 8.97 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 591.2436 | 2282.8144 | 2513.5809 | -15% | -9.181% | 15%
15:44 | 5.5833 | 587.9833 | 664.6 | 593.8 | 613.6 | 588.6 | 585.3 | 529.7 | 585.7 | OFF | 534.6 | 560.7 | 527.9 | 606.4 | 664.9 | OFF | 6.01 | 9.24 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 592.5618 | 2312.2011 | 2543.1761 | -15% | -9.082% | 15%
15:44 | 5.6333 | 588.4667 | 665.3 | 594.5 | 614.7 | 588.9 | 584.8 | 530.5 | 586.2 | OFF | 535.1 | 560.5 | 528.6 | 606.9 | 665.6 | OFF | 6.01 | 9.51 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 593.8684 | 2341.6124 | 2572.8368 | -15% | -8.987% | 15%
15:44 | 5.7 | 589.1833 | 665.8 | 595.5 | 616.8 | 589.1 | 584.2 | 531.5 | 586.8 | OFF | 535.8 | 560.3 | 529.7 | 607.9 | 666.8 | OFF | 6.01 | 9.9 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 595.5931 | 2380.8674 | 2612.4855 | -15% | -8.866% | 15%
15:44 | 5.7667 | 590.0667 | 666.5 | 597.1 | 619.3 | 589.5 | 583.4 | 533 | 587.4 | OFF | 536.8 | 559.9 | 531 | 609.2 | 667.7 | OFF | 6.01 | 10.5 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 597.2982 | 2420.1757 | 2652.2486 | -15% | -8.75% | 15%
15:44 | 5.8167 | 590.5333 | 667 | 597.8 | 620.1 | 589.9 | 583.1 | 533.9 | 587.8 | OFF | 537.4 | 559.9 | 531.7 | 609.7 | 668.1 | OFF | 6.01 | 10.73 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 598.5644 | 2449.6907 | 2682.1452 | -15% | -8.667% | 15%
15:45 | 5.8667 | 591.2167 | 667.8 | 598.7 | 621.1 | 590.5 | 582.9 | 534.9 | 588.4 | OFF | 538.2 | 560.1 | 532.5 | 610.5 | 669 | OFF | 6.01 | 10.97 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 599.82 | 2479.2344 | 2712.1048 | -15% | -8.586% | 15%
15:45 | 5.9167 | 592.1333 | 669 | 599.8 | 622.3 | 591 | 583 | 535.9 | 589.2 | OFF | 539.1 | 560.3 | 533.5 | 612 | 670.5 | OFF | 6.01 | 11.13 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 601.0651 | 2508.8182 | 2742.1269 | -15% | -8.508% | 15%
15:45 | 5.9667 | 593.2417 | 670.1 | 600.9 | 623.6 | 591.7 | 584.1 | 537 | 590.2 | OFF | 540 | 561.1 | 534.7 | 613.4 | 672.1 | OFF | 6.01 | 11.21 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 602.3 | 2538.4526 | 2772.211 | -15% | -8.432% | 15%
15:45 | 6.0333 | 594.6 | 671.6 | 602.4 | 625.2 | 593 | 585.4 | 538.4 | 591.3 | OFF | 541.3 | 562.3 | 536.3 | 614.6 | 673.4 | OFF | 6.01 | 11.3 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 603.9308 | 2578.0473 | 2812.4187 | -15% | -8.333% | 15%
15:45 | 6.0833 | 595.6833 | 673 | 603.5 | 626.4 | 594.2 | 586.5 | 539.5 | 592.2 | OFF | 542.3 | 563.4 | 537.7 | 615.3 | 674.2 | OFF | 6.01 | 11.47 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 605.1424 | 2607.8044 | 2842.6456 | -15% | -8.261% | 15%
15:45 | 6.1333 | 596.7 | 674.5 | 604.5 | 627.3 | 595.8 | 587 | 540.7 | 593.4 | OFF | 543.2 | 564.2 | 538.9 | 616 | 674.9 | OFF | 6.01 | 11.75 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 606.3443 | 2637.614 | 2872.9327 | -15% | -8.191% | 15%
15:45 | 6.2 | 597.9083 | 676.2 | 605.7 | 628.3 | 597.5 | 587.5 | 542.2 | 594.7 | OFF | 544.4 | 564.9 | 540.5 | 616.9 | 676.1 | OFF | 6.01 | 12.13 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 607.9319 | 2677.4342 | 2913.4086 | -15% | -8.1% | 15%
15:45 | 6.25 | 599.0833 | 677.7 | 606.7 | 629.4 | 598.8 | 588.1 | 543.5 | 595.8 | OFF | 545.6 | 565.7 | 542 | 618.1 | 677.6 | OFF | 6.01 | 12.41 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 609.1117 | 2707.359 | 2943.8347 | -15% | -8.033% | 15%
15:45 | 6.3 | 600.3667 | 679.3 | 607.9 | 630.6 | 600.4 | 588.8 | 545 | 597.1 | OFF | 546.9 | 566.7 | 543.2 | 619.3 | 679.2 | OFF | 6.01 | 12.55 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 610.2823 | 2737.3453 | 2974.3195 | -15% | -7.967% | 15%
15:45 | 6.3667 | 601.9167 | 680.8 | 609.3 | 631.4 | 602.2 | 590.3 | 546.7 | 598.7 | OFF | 548.5 | 568.5 | 544.9 | 620.5 | 681.2 | OFF | 6.01 | 12.69 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 611.8289 | 2777.4214 | 3015.0566 | -15% | -7.882% | 15%
15:45 | 6.4167 | 603.1167 | 682 | 610.2 | 632.4 | 603.3 | 591.8 | 548.1 | 600 | OFF | 549.7 | 570.1 | 546.3 | 621.2 | 682.3 | OFF | 6.01 | 12.66 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 612.9785 | 2807.5472 | 3045.6768 | -15% | -7.819% | 15%
15:45 | 6.4833 | 604.5667 | 683.8 | 611.5 | 633.9 | 604.6 | 593.3 | 549.6 | 601.5 | OFF | 551.4 | 571.9 | 547.7 | 622.1 | 683.5 | OFF | 6.01 | 12.6 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 614.4978 | 2847.8033 | 3086.5926 | -15% | -7.736% | 15%
15:45 | 6.5333 | 605.65 | 685.2 | 612.6 | 635.2 | 605.9 | 594.1 | 550.6 | 602.7 | OFF | 552.4 | 573 | 548.7 | 622.9 | 684.5 | OFF | 6.01 | 12.64 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 615.6272 | 2878.0587 | 3117.3458 | -15% | -7.676% | 15%
15:45 | 6.5833 | 606.675 | 686.5 | 613.6 | 636.1 | 607.3 | 595.2 | 551.3 | 603.9 | OFF | 553.2 | 574 | 549.4 | 623.9 | 685.7 | OFF | 6.01 | 12.69 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 616.7481 | 2908.3669 | 3148.1551 | -15% | -7.617% | 15%
15:45 | 6.6333 | 607.8083 | 687.9 | 614.9 | 637.2 | 608.5 | 596.5 | 552 | 605.1 | OFF | 554 | 575.2 | 550.1 | 625 | 687.3 | OFF | 6.01 | 12.75 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 617.8607 | 2938.729 | 3179.0204 | -15% | -7.559% | 15%
15:45 | 6.7 | 609.4083 | 689.4 | 616.6 | 639 | 610.3 | 598.4 | 553 | 606.6 | OFF | 555.2 | 577 | 551.2 | 626.8 | 689.4 | OFF | 6.01 | 12.83 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 619.3315 | 2979.3028 | 3220.2601 | -15% | -7.483% | 15%
15:45 | 6.75 | 610.65 | 690.6 | 617.8 | 639.9 | 611.8 | 599.9 | 554 | 607.8 | OFF | 556.1 | 578.6 | 552.4 | 628.2 | 690.7 | OFF | 6.01 | 12.83 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 620.4251 | 3009.8043 | 3251.254 | -15% | -7.426% | 15%
15:45 | 6.8 | 612.0833 | 692 | 619.2 | 640.6 | 613.5 | 601.7 | 555.3 | 609.2 | OFF | 557.3 | 580.6 | 553.8 | 629.7 | 692.1 | OFF | 6.01 | 12.73 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 621.5109 | 3040.3726 | 3282.3024 | -15% | -7.371% | 15%
15:46 | 6.8667 | 613.8417 | 693.3 | 620.8 | 641.5 | 615.5 | 604.3 | 557.2 | 610.9 | OFF | 559 | 583.2 | 555.7 | 631.4 | 693.3 | OFF | 6.01 | 12.61 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 622.9464 | 3081.2368 | 3323.7843 | -15% | -7.297% | 15%
15:46 | 6.9167 | 615.2167 | 694.3 | 621.9 | 642.8 | 617.3 | 606.2 | 558.6 | 612.3 | OFF | 560.3 | 585.1 | 557.1 | 632.4 | 694.3 | OFF | 6.01 | 12.53 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 624.0141 | 3111.9633 | 3354.9583 | -15% | -7.243% | 15%
15:46 | 6.9667 | 616.6167 | 695.6 | 623.2 | 644.2 | 619.1 | 608 | 560 | 613.6 | OFF | 561.6 | 586.7 | 558.5 | 633.4 | 695.5 | OFF | 6.01 | 12.31 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 625.0742 | 3142.7591 | 3386.1855 | -15% | -7.189% | 15%
15:46 | 7.0333 | 618.175 | 697.3 | 624.5 | 645.5 | 621.1 | 610 | 561.6 | 615.2 | OFF | 563 | 588.3 | 560.2 | 634.5 | 696.9 | OFF | 6.01 | 11.97 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 626.4762 | 3183.9188 | 3427.9039 | -15% | -7.118% | 15%
15:46 | 7.0833 | 619.4167 | 698.5 | 625.6 | 646.8 | 622.5 | 611.6 | 562.7 | 616.4 | OFF | 564.2 | 589.4 | 561.5 | 635.5 | 698.3 | OFF | 6.01 | 11.74 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 627.5191 | 3214.8586 | 3459.2538 | -15% | -7.065% | 15%
15:46 | 7.1333 | 620.4833 | 699.5 | 626.7 | 647.7 | 623.6 | 613.1 | 563.7 | 617.6 | OFF | 565.3 | 590.4 | 562.5 | 636.5 | 699.2 | OFF | 6.01 | 11.68 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 628.5548 | 3245.8561 | 3490.6556 | -15% | -7.013% | 15%
15:46 | 7.2 | 622.2167 | 700.8 | 628.3 | 649.4 | 624.9 | 615.9 | 565.4 | 619.5 | OFF | 567 | 592.6 | 564 | 638.2 | 700.6 | OFF | 6.01 | 11.81 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 629.9247 | 3287.2794 | 3532.6049 | -15% | -6.945% | 15%
15:46 | 7.25 | 623.55 | 701.8 | 629.5 | 650.7 | 626 | 617.8 | 566.9 | 620.7 | OFF | 568.3 | 594.3 | 565.6 | 639.4 | 701.6 | OFF | 6.01 | 11.96 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 630.9439 | 3318.4236 | 3564.1266 | -15% | -6.894% | 15%
15:46 | 7.3 | 624.6417 | 703 | 630.6 | 651.9 | 626.8 | 618.7 | 568.3 | 621.7 | OFF | 569.6 | 595.3 | 567 | 640.3 | 702.5 | OFF | 6.01 | 12.05 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 631.9563 | 3349.6284 | 3595.6992 | -15% | -6.843% | 15%
15:46 | 7.3667 | 626.025 | 704.7 | 631.9 | 652.9 | 628.1 | 619.7 | 570.1 | 623.1 | OFF | 571.2 | 596.5 | 568.8 | 641.6 | 703.7 | OFF | 6.01 | 12.19 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 633.2956 | 3391.3173 | 3637.8742 | -15% | -6.778% | 15%
15:46 | 7.4167 | 627.25 | 705.9 | 632.9 | 653.6 | 629.2 | 620.8 | 571.7 | 624.2 | OFF | 572.6 | 597.8 | 570.3 | 643.1 | 704.9 | OFF | 6.01 | 12.42 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 634.2923 | 3422.6492 | 3669.5639 | -15% | -6.729% | 15%
15:46 | 7.4667 | 628.5583 | 706.8 | 634 | 654.8 | 630.3 | 622.4 | 573.2 | 625.3 | OFF | 574 | 599.3 | 571.9 | 644.5 | 706.2 | OFF | 6.01 | 12.7 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 635.2824 | 3454.0444 | 3701.3033 | -15% | -6.68% | 15%
15:46 | 7.5333 | 630.325 | 708.4 | 635.4 | 656.4 | 631.8 | 624.4 | 575.3 | 626.7 | OFF | 576 | 601.6 | 574.2 | 645.8 | 707.9 | OFF | 6.01 | 13.04 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 636.5924 | 3496.0072 | 3743.6991 | -15% | -6.616% | 15%
15:46 | 7.6 | 632.3167 | 710.8 | 637.1 | 658.3 | 634 | 626.2 | 577.5 | 628.6 | OFF | 578.4 | 603.9 | 576.5 | 647.3 | 709.2 | OFF | 6.01 | 13.27 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 637.891 | 3538.0952 | 3786.1819 | -15% | -6.552% | 15%
15:46 | 7.65 | 633.1 | 711.7 | 637.8 | 658.8 | 634.9 | 626.9 | 578.4 | 629.5 | OFF | 579.3 | 604.7 | 577.4 | 647.8 | 710 | OFF | 6.01 | 13.34 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 638.8577 | 3569.7306 | 3818.1006 | -15% | -6.505% | 15%
15:46 | 7.7 | 634.3917 | 713 | 638.9 | 660 | 636.3 | 627.9 | 579.8 | 630.9 | OFF | 580.7 | 605.7 | 578.9 | 649 | 711.6 | OFF | 6.01 | 13.35 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 639.8181 | 3601.4179 | 3850.0675 | -15% | -6.458% | 15%
15:46 | 7.75 | 635.875 | 714.6 | 640.3 | 661.3 | 637.7 | 629.4 | 581.4 | 632.3 | OFF | 582.2 | 607.3 | 580.5 | 650.4 | 713.1 | OFF | 6.01 | 13.28 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 640.7725 | 3633.1746 | 3882.0823 | -15% | -6.412% | 15%
15:46 | 7.8 | 637.2 | 715.8 | 641.5 | 662.7 | 639.1 | 630.9 | 582.6 | 633.4 | OFF | 583.6 | 608.6 | 581.9 | 651.8 | 714.5 | OFF | 6.01 | 13.36 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 641.7208 | 3665.0015 | 3914.1446 | -15% | -6.365% | 15%
15:47 | 7.8667 | 638.775 | 717.3 | 643 | 664.5 | 640.6 | 632.6 | 584.2 | 634.9 | OFF | 585.2 | 610.2 | 583.6 | 653.1 | 716.1 | OFF | 6.01 | 13.51 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 642.9759 | 3707.534 | 3956.9678 | -15% | -6.304% | 15%
15:47 | 7.9167 | 639.9583 | 718.6 | 644.1 | 665.5 | 641.9 | 633.8 | 585.4 | 636.3 | OFF | 586.5 | 611.5 | 584.9 | 654.1 | 716.9 | OFF | 6.01 | 13.6 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 643.9104 | 3739.5023 | 3989.14 | -15% | -6.258% | 15%
15:47 | 7.9667 | 641.1833 | 719.7 | 645.1 | 666.4 | 643.4 | 634.6 | 587 | 637.8 | OFF | 588 | 612.7 | 586.6 | 655 | 717.9 | OFF | 6.01 | 13.67 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 644.8391 | 3771.5308 | 4021.3587 | -15% | -6.213% | 15%
15:47 | 8.0333 | 642.7833 | 721 | 646.3 | 667.9 | 645.4 | 635.9 | 589.2 | 639.5 | OFF | 589.9 | 614.3 | 588.7 | 656.1 | 719.2 | OFF | 6.01 | 13.7 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 646.0685 | 3814.3297 | 4064.389 | -15% | -6.152% | 15%
15:47 | 8.0833 | 643.95 | 721.9 | 647.4 | 668.9 | 646.5 | 636.8 | 590.5 | 640.7 | OFF | 591.4 | 615.5 | 590.2 | 657.6 | 720 | OFF | 6.01 | 13.79 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 646.984 | 3846.4981 | 4096.7153 | -15% | -6.108% | 15%
15:47 | 8.1333 | 645.2167 | 722.7 | 648.7 | 669.7 | 647.5 | 638.2 | 591.9 | 642 | OFF | 592.8 | 616.8 | 591.5 | 659.7 | 721.1 | OFF | 6.01 | 13.94 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 647.8939 | 3878.7272 | 4129.0872 | -15% | -6.063% | 15%
15:47 | 8.2 | 647.0667 | 723.7 | 650.5 | 671.3 | 648.6 | 640.6 | 593.9 | 643.6 | OFF | 594.6 | 618.9 | 593.8 | 662.3 | 723 | OFF | 6.01 | 14.1 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 649.0986 | 3921.8033 | 4172.3203 | -15% | -6.004% | 15%
15:47 | 8.25 | 648.375 | 724.5 | 651.8 | 672.2 | 649.7 | 642.3 | 595.5 | 644.8 | OFF | 595.9 | 620.5 | 595.8 | 663.4 | 724.1 | OFF | 6.01 | 14.14 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 649.9958 | 3954.1894 | 4204.7977 | -15% | -5.96% | 15%
15:47 | 8.3167 | 649.9167 | 725.7 | 653.4 | 673.4 | 651.2 | 644.1 | 597.2 | 646.4 | OFF | 597.4 | 622.4 | 597.9 | 664.6 | 725.3 | OFF | 6.01 | 14.2 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 651.1838 | 3997.4658 | 4248.1703 | -15% | -5.901% | 15%
15:47 | 8.3667 | 650.8833 | 726.4 | 654.2 | 673.9 | 652.2 | 645.4 | 598.3 | 647.5 | OFF | 598.6 | 623.8 | 599 | 665.4 | 725.9 | OFF | 6.01 | 14.26 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 652.0686 | 4029.9858 | 4280.7516 | -15% | -5.858% | 15%
15:47 | 8.4167 | 651.9333 | 727.3 | 655.2 | 674.6 | 653.5 | 646.6 | 599.5 | 648.7 | OFF | 599.8 | 625.2 | 600.1 | 666.1 | 726.6 | OFF | 6.01 | 14.35 | 11.01 | 16.01 | 6 | 652.9482 | 4062.5562 | 4313.3771 | -15% | -5.815% | 15%
15:47 | 8.4667 | 653.0333 | 728.1 | 656.1 | 675.8 | 654.6 | 647.9 | 600.6 | 649.8 | OFF | 601.2 | 626.9 | 601.1 | 666.7 | 727.6 | OFF | 6.01 | 14.53 | 11.01 | 16.01 | 6 | 653.8228 | 4095.1803 | 4346.0463 | -15% | -5.772% | 15%
15:47 | 8.5333 | 654.3833 | 729.2 | 657.4 | 677.4 | 655.6 | 649.2 | 602.1 | 651.1 | OFF | 602.8 | 628.8 | 602.6 | 667.5 | 728.9 | OFF | 6.01 | 14.82 | 11.01 | 16.01 | 6 | 654.9809 | 4138.7609 | 4389.6731 | -15% | -5.716% | 15%
15:47 | 8.5833 | 655.4583 | 730.1 | 658.4 | 678.5 | 656.7 | 650.1 | 603.4 | 652.1 | OFF | 604.2 | 630.4 | 603.8 | 668.2 | 729.6 | OFF | 6.01 | 14.94 | 11.01 | 16.01 | 6 | 655.8436 | 4171.5069 | 4422.4437 | -15% | -5.674% | 15%
15:47 | 8.6333 | 656.575 | 731.2 | 659.5 | 679.1 | 658 | 651.5 | 604.7 | 653.2 | OFF | 605.5 | 632 | 605.1 | 669 | 730.1 | OFF | 6.01 | 14.94 | 11.01 | 16.01 | 6 | 656.7015 | 4204.3078 | 4455.2574 | -15% | -5.633% | 15%
15:47 | 8.7 | 657.8583 | 732.4 | 660.5 | 679.5 | 659.3 | 653.9 | 606.1 | 654.5 | OFF | 606.9 | 634.4 | 606.6 | 669.5 | 730.7 | OFF | 6.01 | 14.85 | 11.01 | 16.01 | 6 | 657.8376 | 4248.1222 | 4499.0753 | -15% | -5.578% | 15%
15:47 | 8.7667 | 659.2917 | 733.4 | 661.5 | 679.5 | 660.8 | 656.2 | 607.8 | 656.5 | OFF | 608.5 | 637 | 608.5 | 670.3 | 731.5 | OFF | 6.01 | 14.83 | 11.01 | 16.01 | 6 | 658.9652 | 4292.0272 | 4542.9688 | -15% | -5.524% | 15%
15:47 | 8.8167 | 660.0917 | 734.1 | 661.9 | 679.3 | 661.5 | 657.4 | 608.9 | 657.6 | OFF | 609.7 | 638.3 | 609.7 | 670.8 | 731.9 | OFF | 6.01 | 14.82 | 11.01 | 16.01 | 6 | 659.8054 | 4325.0118 | 4575.938 | -15% | -5.484% | 15%
15:48 | 8.8667 | 661.2083 | 735 | 662.5 | 679.7 | 662.3 | 659.4 | 610.3 | 659 | OFF | 611 | 640.2 | 611 | 671.7 | 732.4 | OFF | 6.01 | 14.76 | 11.01 | 16.01 | 6 | 660.6409 | 4358.0443 | 4608.9492 | -15% | -5.444% | 15%
15:48 | 8.9167 | 662.5083 | 735.5 | 663.4 | 680.1 | 663.1 | 662 | 611.8 | 660.2 | OFF | 612.7 | 643.2 | 612.5 | 672.8 | 732.8 | OFF | 6.01 | 14.69 | 11.01 | 16.01 | 6 | 661.4718 | 4391.1372 | 4642.002 | -15% | -5.404% | 15%
15:48 | 8.9667 | 663.8083 | 736.2 | 664.2 | 681 | 664 | 664.5 | 613.4 | 661.3 | OFF | 614.3 | 646 | 614 | 673.7 | 733.1 | OFF | 6.01 | 14.62 | 11.01 | 16.01 | 6 | 662.2981 | 4424.2951 | 4675.0963 | -15% | -5.365% | 15%
15:48 | 9.0333 | 665.4417 | 737.1 | 665.2 | 682.4 | 665.2 | 667.4 | 615.1 | 662.8 | OFF | 616.3 | 649.3 | 615.6 | 674.8 | 734.1 | OFF | 6.01 | 14.7 | 11.01 | 16.01 | 6 | 663.3927 | 4468.6035 | 4719.2859 | -15% | -5.312% | 15%
15:48 | 9.0833 | 666.5167 | 737.8 | 666.1 | 683.3 | 666.2 | 669.1 | 616.3 | 663.7 | OFF | 617.7 | 650.8 | 616.7 | 675.7 | 734.8 | OFF | 6.01 | 14.79 | 11.01 | 16.01 | 6 | 664.2085 | 4501.9024 | 4752.476 | -15% | -5.272% | 15%
15:48 | 9.1333 | 667.525 | 738.4 | 667.1 | 684 | 667.1 | 670.9 | 617.4 | 664.6 | OFF | 619 | 652.1 | 617.8 | 676.5 | 735.4 | OFF | 6.01 | 14.8 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 665.0199 | 4535.2535 | 4785.7067 | -15% | -5.233% | 15%
15:48 | 9.1833 | 668.6583 | 739.1 | 668 | 684.7 | 668.4 | 672.3 | 618.7 | 665.9 | OFF | 620.4 | 653 | 619.3 | 677.6 | 736.5 | OFF | 6.01 | 14.84 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 665.8269 | 4568.6581 | 4818.9779 | -15% | -5.194% | 15%
15:48 | 9.2333 | 669.3333 | 739.5 | 668.6 | 685.6 | 669 | 672.9 | 619.5 | 666.6 | OFF | 621.3 | 653.5 | 620.1 | 678.3 | 737.1 | OFF | 6.01 | 14.8 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 666.6295 | 4602.1078 | 4852.2893 | -15% | -5.156% | 15%
15:48 | 9.2833 | 670.325 | 740.4 | 669.5 | 686.7 | 669.9 | 674.1 | 620.4 | 667.5 | OFF | 622.5 | 654.5 | 621.1 | 679.2 | 738.1 | OFF | 6.01 | 14.82 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 667.4279 | 4635.5993 | 4885.6407 | -15% | -5.118% | 15%
15:48 | 9.35 | 671.625 | 741.9 | 671.1 | 687.8 | 671 | 675.3 | 621.7 | 668.8 | OFF | 624 | 655.8 | 622.3 | 680.4 | 739.4 | OFF | 6.01 | 14.89 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 668.4859 | 4680.331 | 4930.1712 | -15% | -5.068% | 15%
15:48 | 9.4 | 672.2917 | 742.7 | 671.7 | 688.1 | 671.6 | 676.2 | 622.3 | 669.5 | OFF | 624.6 | 657 | 623 | 680.9 | 739.9 | OFF | 6.01 | 14.96 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 669.2745 | 4713.9289 | 4963.6152 | -15% | -5.03% | 15%
15:48 | 9.45 | 673.2667 | 743.6 | 672.4 | 688.8 | 672.3 | 677.5 | 623.6 | 670.4 | OFF | 625.8 | 658.7 | 624.2 | 681.5 | 740.4 | OFF | 6.01 | 15.05 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 670.0589 | 4747.5678 | 4997.0985 | -15% | -4.994% | 15%
15:48 | 9.5 | 674.1 | 744.3 | 673.2 | 689.9 | 673.1 | 678 | 624.6 | 671.3 | OFF | 626.9 | 659.3 | 625.2 | 682.3 | 741.1 | OFF | 6.01 | 15.06 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 670.8393 | 4781.252 | 5030.621 | -15% | -4.957% | 15%
15:48 | 9.55 | 674.8667 | 745 | 674 | 690.8 | 673.6 | 678.9 | 625.5 | 672.1 | OFF | 627.9 | 660.2 | 625.9 | 682.8 | 741.7 | OFF | 6.01 | 15.04 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 671.6156 | 4814.9762 | 5064.1823 | -15% | -4.921% | 15%
15:48 | 9.6167 | 676.0333 | 746.2 | 675.2 | 691.6 | 674.5 | 680.6 | 626.6 | 673.2 | OFF | 629.1 | 661.8 | 627 | 684 | 742.6 | OFF | 6.01 | 15.1 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 672.6445 | 4860.0062 | 5108.991 | -15% | -4.873% | 15%
15:48 | 9.6667 | 677.0417 | 747.2 | 676.2 | 692.1 | 675.4 | 682 | 627.7 | 674.2 | OFF | 630.1 | 663.2 | 628.1 | 685 | 743.3 | OFF | 6.01 | 15.16 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 673.4116 | 4893.8331 | 5142.6424 | -15% | -4.838% | 15%
15:48 | 9.7167 | 678.0417 | 748.2 | 677.3 | 693.2 | 676.3 | 683.1 | 628.6 | 675.3 | OFF | 631.1 | 664.2 | 628.9 | 686 | 744.3 | OFF | 6.01 | 15.31 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 674.1747 | 4927.7101 | 5176.3321 | -15% | -4.803% | 15%
15:48 | 9.7667 | 678.9917 | 749.1 | 678.4 | 694.6 | 677.2 | 683.8 | 629.4 | 676.2 | OFF | 632 | 665 | 629.7 | 687 | 745.5 | OFF | 6.01 | 15.29 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 674.934 | 4961.636 | 5210.0598 | -15% | -4.768% | 15%
15:48 | 9.8167 | 679.625 | 749.5 | 679.2 | 695.4 | 677.9 | 684.2 | 630.1 | 676.8 | OFF | 632.7 | 665.6 | 630.3 | 687.7 | 746.1 | OFF | 6.01 | 15.24 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 675.6895 | 4995.6014 | 5243.8254 | -15% | -4.734% | 15%
15:49 | 9.8667 | 680.3583 | 750.1 | 679.9 | 696.1 | 678.8 | 684.8 | 631.1 | 677.5 | OFF | 633.6 | 666.2 | 631.3 | 688.2 | 746.7 | OFF | 6.01 | 15.33 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 676.4411 | 5029.601 | 5277.6286 | -15% | -4.7% | 15%
15:49 | 9.9333 | 681.7667 | 751.3 | 681.2 | 698.6 | 680.4 | 686 | 632.7 | 678.7 | OFF | 635.2 | 666.9 | 632.7 | 689.4 | 748.1 | OFF | 6.01 | 15.29 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 677.4375 | 5075.0051 | 5322.7579 | -15% | -4.655% | 15%
15:49 | 9.9833 | 682.4333 | 752 | 682.1 | 699.8 | 680.9 | 686.5 | 633.4 | 679 | OFF | 635.9 | 667.2 | 633.3 | 690.1 | 749 | OFF | 6.01 | 15.28 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 678.1805 | 5109.1101 | 5356.6484 | -15% | -4.621% | 15%
15:49 | 10.0333 | 683.15 | 752.8 | 683.1 | 701 | 681.3 | 686.9 | 634.1 | 679.4 | OFF | 636.8 | 667.9 | 633.8 | 690.9 | 749.8 | OFF | 8.01 | 15.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 678.9198 | 5143.2497 | 5390.5759 | -14.98% | -4.588% | 14.98%
15:49 | 10.0833 | 683.9417 | 753.6 | 684.2 | 702 | 682 | 687.2 | 634.9 | 680 | OFF | 637.8 | 668.6 | 634.6 | 691.8 | 750.6 | OFF | 8.01 | 15.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 679.6555 | 5177.427 | 5424.5403 | -14.96% | -4.555% | 14.96%
15:49 | 10.1333 | 684.6667 | 754.3 | 685 | 702.4 | 682.8 | 687.6 | 635.8 | 680.8 | OFF | 638.6 | 669.2 | 635.5 | 692.7 | 751.3 | OFF | 8.01 | 15.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 680.3875 | 5211.6422 | 5458.5413 | -14.93% | -4.523% | 14.93%
15:49 | 10.2 | 685.8667 | 755.4 | 686.1 | 703.3 | 683.5 | 689.3 | 636.8 | 681.8 | OFF | 639.6 | 671.6 | 636.6 | 694.2 | 752.2 | OFF | 8.01 | 15.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 681.3581 | 5257.3267 | 5503.9329 | -14.9% | -4.481% | 14.9%
15:49 | 10.25 | 686.8583 | 756.2 | 687 | 703.9 | 684.6 | 690.9 | 637.8 | 682.7 | OFF | 640.6 | 673.4 | 637.7 | 695 | 752.5 | OFF | 8.01 | 15.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 682.0819 | 5291.6448 | 5538.0189 | -14.88% | -4.449% | 14.88%
15:49 | 10.3 | 687.6417 | 756.7 | 687.8 | 704.2 | 685.6 | 692.2 | 638.7 | 683.5 | OFF | 641.4 | 674.4 | 638.7 | 695.7 | 752.8 | OFF | 8.01 | 15.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 682.8023 | 5326.0073 | 5572.141 | -14.85% | -4.417% | 14.85%
15:49 | 10.3667 | 688.6667 | 757.1 | 688.8 | 705.1 | 687.1 | 693.3 | 640 | 684.7 | OFF | 642.6 | 675.2 | 640.1 | 696.6 | 753.4 | OFF | 8.01 | 15.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 683.7574 | 5371.8842 | 5617.693 | -14.82% | -4.376% | 14.82%
15:49 | 10.4167 | 689.3417 | 757.3 | 689.7 | 706.1 | 688 | 693.4 | 641 | 685.6 | OFF | 643.5 | 675.3 | 641.1 | 697.2 | 753.9 | OFF | 8.01 | 15.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 684.4697 | 5406.3344 | 5651.8986 | -14.79% | -4.345% | 14.79%
15:49 | 10.4667 | 690.0167 | 758 | 690.5 | 706.8 | 688.6 | 693.7 | 641.9 | 686.5 | OFF | 644.3 | 675.4 | 642 | 697.9 | 754.6 | OFF | 8.01 | 15.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 685.1787 | 5440.8184 | 5686.1398 | -14.77% | -4.314% | 14.77%
15:49 | 10.5333 | 690.95 | 758.7 | 691.6 | 707.7 | 689.3 | 694.7 | 642.9 | 687.4 | OFF | 645.4 | 676.1 | 643 | 698.9 | 755.7 | OFF | 8.01 | 15.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 686.1189 | 5486.8506 | 5731.8498 | -14.73% | -4.274% | 14.73%
15:49 | 10.5833 | 691.825 | 759.4 | 692.3 | 708.4 | 689.9 | 696.5 | 643.8 | 688.1 | OFF | 646.2 | 677.6 | 643.9 | 699.5 | 756.3 | OFF | 8.01 | 14.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 686.8201 | 5521.42 | 5766.1732 | -14.71% | -4.245% | 14.71%
15:49 | 10.65 | 692.8917 | 760.4 | 693.2 | 709 | 691 | 698.2 | 645 | 689.2 | OFF | 647.4 | 678.7 | 645.2 | 700.3 | 757.1 | OFF | 8.01 | 14.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 687.75 | 5567.5772 | 5811.9922 | -14.67% | -4.205% | 14.67%
15:49 | 10.7 | 693.6417 | 761 | 693.9 | 709.5 | 691.7 | 699.2 | 646 | 690.1 | OFF | 648.3 | 679.1 | 646 | 701.2 | 757.7 | OFF | 8.01 | 14.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 688.4437 | 5602.2406 | 5846.3971 | -14.65% | -4.176% | 14.65%
15:49 | 10.75 | 694.425 | 761.5 | 694.7 | 710.3 | 692.5 | 699.8 | 646.9 | 690.8 | OFF | 649.3 | 679.8 | 646.9 | 702.1 | 758.5 | OFF | 8.01 | 14.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 689.1341 | 5636.9422 | 5880.8365 | -14.62% | -4.147% | 14.62%
15:49 | 10.8 | 695.1 | 762.1 | 695.4 | 711 | 693.2 | 700.2 | 647.7 | 691.4 | OFF | 650.1 | 680.7 | 647.7 | 702.6 | 759.1 | OFF | 8.01 | 14.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 689.8214 | 5671.6803 | 5915.3104 | -14.6% | -4.119% | 14.6%
15:50 | 10.8667 | 695.825 | 762.9 | 696.2 | 711.9 | 694.2 | 700.4 | 648.4 | 692.2 | OFF | 650.8 | 681.4 | 648.7 | 703 | 759.8 | OFF | 8.01 | 14.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 690.733 | 5718.0445 | 5961.3289 | -14.57% | -4.081% | 14.57%
15:50 | 10.9167 | 696.3667 | 763.3 | 696.9 | 712.6 | 694.9 | 700.7 | 649 | 692.8 | OFF | 651.3 | 681.9 | 649.3 | 703.5 | 760.2 | OFF | 8.01 | 14.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 691.413 | 5752.8493 | 5995.8826 | -14.54% | -4.053% | 14.54%
15:50 | 10.9667 | 696.9833 | 763.6 | 697.6 | 713.2 | 695.5 | 701.7 | 649.6 | 693.6 | OFF | 651.7 | 683.1 | 649.9 | 704 | 760.3 | OFF | 8.01 | 14.32 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 692.0899 | 5787.6831 | 6030.4701 | -14.52% | -4.026% | 14.52%
15:50 | 11.0333 | 698 | 764 | 698.4 | 713.5 | 696.8 | 704 | 650.5 | 694.8 | OFF | 652.5 | 685.5 | 651 | 704.7 | 760.3 | OFF | 8.01 | 14.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 692.9878 | 5834.1825 | 6076.6394 | -14.48% | -3.99% | 14.48%
15:50 | 11.1 | 699.3833 | 764.7 | 699.2 | 714.1 | 698.2 | 707.2 | 651.8 | 696 | OFF | 653.7 | 689 | 652.5 | 705.3 | 760.9 | OFF | 8.01 | 14.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 693.8803 | 5880.7619 | 6122.8683 | -14.45% | -3.954% | 14.45%
15:50 | 11.15 | 700.0333 | 765 | 699.7 | 714.5 | 698.9 | 708.5 | 652.4 | 696.5 | OFF | 654.3 | 690.3 | 653.3 | 705.8 | 761.2 | OFF | 8.01 | 14.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 694.5463 | 5915.7474 | 6157.579 | -14.42% | -3.927% | 14.42%
15:50 | 11.2 | 700.5083 | 765.2 | 700.2 | 714.5 | 699.5 | 709 | 653.2 | 697 | OFF | 655 | 690.8 | 654 | 706.3 | 761.4 | OFF | 8.01 | 14.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 695.2092 | 5950.7609 | 6192.3229 | -14.4% | -3.901% | 14.4%
15:50 | 11.25 | 700.7583 | 765.2 | 700.6 | 714.1 | 699.8 | 709 | 653.9 | 697.4 | OFF | 655.6 | 690.8 | 654.7 | 706.7 | 761.3 | OFF | 8.01 | 13.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 695.8693 | 5985.7926 | 6227.0998 | -14.37% | -3.875% | 14.37%
15:50 | 11.3 | 700.8583 | 765.3 | 701 | 713.9 | 700.2 | 708.2 | 654.5 | 697.7 | OFF | 656.1 | 689.9 | 655.3 | 706.9 | 761.3 | OFF | 8.01 | 13.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 696.5264 | 6020.833 | 6261.9097 | -14.35% | -3.85% | 14.35%
15:50 | 11.3667 | 700.9833 | 765.3 | 701.4 | 714 | 700.4 | 707.4 | 655 | 698.2 | OFF | 656.6 | 689 | 655.8 | 707.2 | 761.5 | OFF | 8.01 | 13.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 697.3982 | 6067.561 | 6308.3739 | -14.32% | -3.817% | 14.32%
15:50 | 11.4167 | 701.1417 | 765.2 | 701.9 | 714.2 | 700.3 | 707.1 | 655.3 | 698.5 | OFF | 656.8 | 688.3 | 656.3 | 708.1 | 761.7 | OFF | 8.01 | 13.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 698.0487 | 6102.6142 | 6343.2601 | -14.29% | -3.794% | 14.29%
15:50 | 11.4667 | 701.2917 | 764.6 | 702.4 | 714.6 | 700.2 | 706.9 | 655.8 | 698.4 | OFF | 657.1 | 687.9 | 656.8 | 708.8 | 762 | OFF | 8.01 | 13.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 698.6964 | 6137.675 | 6378.1787 | -14.27% | -3.771% | 14.27%
15:50 | 11.5333 | 701.4667 | 764.7 | 702.8 | 715.4 | 700.3 | 706.2 | 656.3 | 698.3 | OFF | 657.5 | 687.3 | 657.4 | 709.1 | 762.3 | OFF | 8.01 | 13.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 699.5556 | 6184.4336 | 6424.7871 | -14.23% | -3.741% | 14.23%
15:50 | 11.5833 | 701.625 | 764.8 | 703.1 | 716 | 700.5 | 705.3 | 656.8 | 698.2 | OFF | 657.9 | 686.8 | 657.9 | 709.4 | 762.8 | OFF | 8.01 | 13.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 700.1968 | 6219.5109 | 6459.7809 | -14.21% | -3.719% | 14.21%
15:50 | 11.6333 | 701.8583 | 765.2 | 703.5 | 716.6 | 700.7 | 704.5 | 657.4 | 698.3 | OFF | 658.4 | 686.1 | 658.4 | 709.9 | 763.3 | OFF | 8.01 | 12.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 700.8353 | 6254.598 | 6494.8067 | -14.18% | -3.698% | 14.18%
15:50 | 11.7 | 702.1333 | 765.6 | 703.9 | 717 | 701 | 704 | 658 | 698.6 | OFF | 658.9 | 685.7 | 658.9 | 710.3 | 763.7 | OFF | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 701.6824 | 6301.3977 | 6541.5573 | -14.15% | -3.671% | 14.15%
15:50 | 11.75 | 702.4583 | 766.1 | 704.3 | 717 | 701.3 | 704.1 | 658.4 | 698.8 | OFF | 659.3 | 685.8 | 659.3 | 710.9 | 764.2 | OFF | 8.01 | 12.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 702.3146 | 6336.5125 | 6576.6572 | -14.12% | -3.651% | 14.12%
15:50 | 11.8167 | 702.925 | 766.3 | 704.9 | 717.6 | 701.6 | 704.8 | 658.9 | 699.2 | OFF | 660 | 686 | 659.7 | 711.6 | 764.5 | OFF | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 703.1535 | 6383.3586 | 6623.5062 | -14.09% | -3.626% | 14.09%
15:51 | 11.8667 | 703.1917 | 766.4 | 705.3 | 718.2 | 701.8 | 705.1 | 659.2 | 699.4 | OFF | 660.3 | 686.2 | 659.9 | 711.8 | 764.7 | OFF | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 703.7795 | 6418.5115 | 6658.6795 | -14.07% | -3.607% | 14.07%
15:51 | 11.9167 | 703.4417 | 766.7 | 705.8 | 718.7 | 701.9 | 704.8 | 659.6 | 699.6 | OFF | 660.7 | 686.2 | 660.4 | 712 | 764.9 | OFF | 8.01 | 12.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 704.4029 | 6453.6774 | 6693.884 | -14.04% | -3.588% | 14.04%
15:51 | 11.9667 | 703.7333 | 767.1 | 706.2 | 719.2 | 702.4 | 704.7 | 659.9 | 700 | OFF | 660.9 | 686.2 | 660.7 | 712.2 | 765.3 | OFF | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 705.0238 | 6488.8567 | 6729.1197 | -14.02% | -3.57% | 14.02%
15:51 | 12.0333 | 704.275 | 767.8 | 706.8 | 719.8 | 703.5 | 705.1 | 660.4 | 700.5 | OFF | 661.3 | 686.5 | 661.3 | 712.4 | 765.9 | OFF | 8.01 | 12.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 705.8476 | 6535.7903 | 6776.1488 | -13.98% | -3.547% | 13.98%
15:51 | 12.0833 | 704.7083 | 768.2 | 707.3 | 720.1 | 704.1 | 705.4 | 660.8 | 701 | OFF | 661.7 | 686.9 | 661.6 | 712.9 | 766.5 | OFF | 8.01 | 12.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 706.4625 | 6571.0149 | 6811.4565 | -13.96% | -3.53% | 13.96%
15:51 | 12.1333 | 705.175 | 768.6 | 707.8 | 720.4 | 704.7 | 705.7 | 661.4 | 701.6 | OFF | 662.1 | 687.2 | 662.1 | 713.5 | 767 | OFF | 8.01 | 12.94 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 707.0749 | 6606.262 | 6846.7949 | -13.93% | -3.513% | 13.93%
15:51 | 12.2 | 705.6833 | 769 | 708.5 | 720.8 | 705.7 | 705.8 | 662.2 | 702.1 | OFF | 662.7 | 687.4 | 663 | 713.9 | 767.1 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 707.8875 | 6653.2906 | 6893.9604 | -13.9% | -3.491% | 13.9%
15:51 | 12.25 | 706.0583 | 769.5 | 708.8 | 721.2 | 706.4 | 705.7 | 662.8 | 702.4 | OFF | 663.1 | 687.7 | 663.7 | 714 | 767.4 | OFF | 8.01 | 12.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 708.4941 | 6688.5842 | 6929.3699 | -13.88% | -3.475% | 13.88%
15:51 | 12.3 | 706.425 | 770 | 709 | 721.5 | 707 | 705.8 | 663.4 | 702.8 | OFF | 663.5 | 688.2 | 664.3 | 714.1 | 767.5 | OFF | 8.01 | 12.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 709.0983 | 6723.8962 | 6964.8097 | -13.85% | -3.459% | 13.85%
15:51 | 12.3667 | 706.7667 | 770.5 | 709.1 | 721.2 | 707.6 | 706.2 | 664 | 703.2 | OFF | 663.9 | 689.1 | 665 | 714.1 | 767.3 | OFF | 8.01 | 12.86 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 709.9001 | 6771.0026 | 7012.1097 | -13.82% | -3.438% | 13.82%
15:51 | 12.4167 | 707.125 | 771.1 | 709.1 | 721.3 | 708 | 706.6 | 664.5 | 703.5 | OFF | 664.3 | 689.9 | 665.6 | 714.1 | 767.5 | OFF | 8.01 | 12.81 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 710.4986 | 6806.3499 | 7047.6196 | -13.79% | -3.423% | 13.79%
15:51 | 12.4667 | 707.5583 | 771.5 | 709.3 | 721.9 | 708.4 | 707.2 | 665 | 703.9 | OFF | 664.7 | 690.6 | 666.2 | 714.3 | 767.7 | OFF | 8.01 | 12.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 711.0948 | 6841.717 | 7083.1595 | -13.77% | -3.409% | 13.77%
15:51 | 12.5333 | 708.1417 | 771.8 | 709.7 | 722.7 | 708.9 | 708 | 665.7 | 704.4 | OFF | 665.2 | 691.3 | 667 | 714.7 | 768.3 | OFF | 8.01 | 12.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 711.8859 | 6888.907 | 7130.5921 | -13.73% | -3.389% | 13.73%
15:51 | 12.5833 | 708.7167 | 772.1 | 710.2 | 723 | 709.2 | 709.1 | 666.3 | 704.8 | OFF | 665.6 | 692.4 | 667.5 | 715.4 | 769 | OFF | 8.01 | 12.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 712.4766 | 6924.3285 | 7166.2012 | -13.71% | -3.375% | 13.71%
15:51 | 12.6333 | 709.4 | 772.2 | 710.8 | 723.5 | 709.6 | 710.4 | 666.8 | 705.4 | OFF | 666.1 | 693.9 | 668 | 716.3 | 769.8 | OFF | 8.01 | 12.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 713.065 | 6959.7814 | 7201.8397 | -13.68% | -3.361% | 13.68%
15:51 | 12.7 | 710.275 | 772.6 | 711.4 | 724.4 | 710.2 | 712.2 | 667.5 | 706.1 | OFF | 666.8 | 696 | 668.7 | 716.8 | 770.6 | OFF | 8.01 | 12.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 713.8458 | 7007.1039 | 7249.4034 | -13.65% | -3.342% | 13.65%
15:51 | 12.75 | 710.7667 | 773 | 711.9 | 724.8 | 710.7 | 713 | 668 | 706.5 | OFF | 667.3 | 696.7 | 669.3 | 717 | 771 | OFF | 8.01 | 12.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 714.4288 | 7042.6299 | 7285.1103 | -13.63% | -3.328% | 13.63%
15:51 | 12.8 | 711.2 | 773.4 | 712.2 | 725.1 | 711.4 | 713.2 | 668.5 | 706.9 | OFF | 667.8 | 697.2 | 669.9 | 717.4 | 771.4 | OFF | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 715.0096 | 7078.1791 | 7320.8463 | -13.6% | -3.315% | 13.6%
15:52 | 12.8667 | 711.7417 | 773.9 | 712.7 | 725.4 | 712.1 | 713.3 | 669.3 | 707.6 | OFF | 668.4 | 697.5 | 670.6 | 717.9 | 772.2 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 715.7804 | 7125.6105 | 7368.5393 | -13.57% | -3.297% | 13.57%
15:52 | 12.9333 | 712.3667 | 774.7 | 713.3 | 726 | 712.8 | 713.4 | 670 | 708.7 | OFF | 669.2 | 697.3 | 671.3 | 718.6 | 773.1 | OFF | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 6 | 716.5473 | 7173.0808 | 7416.2835 | -13.53% | -3.279% | 13.53%
15:52 | 12.9833 | 712.8167 | 775.2 | 713.8 | 726.6 | 713.3 | 713.9 | 670.4 | 709.3 | OFF | 669.7 | 697.5 | 671.6 | 719 | 773.5 | OFF | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 717.1199 | 7208.7103 | 7452.1252 | -13.51% | -3.266% | 13.51%
15:52 | 13.0333 | 713.3833 | 775.8 | 714.4 | 727.2 | 713.7 | 715 | 670.9 | 709.9 | OFF | 670.3 | 698.2 | 672 | 719.4 | 773.8 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 717.6904 | 7244.3653 | 7487.9955 | -13.48% | -3.254% | 13.48%
15:52 | 13.0833 | 713.8667 | 776.2 | 714.9 | 727.5 | 714.1 | 715.7 | 671.4 | 710.6 | OFF | 670.7 | 699 | 672.4 | 719.9 | 774 | OFF | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 718.2586 | 7280.0466 | 7523.8942 | -13.46% | -3.241% | 13.46%
15:52 | 13.1333 | 714.4333 | 776.3 | 715.5 | 727.8 | 714.3 | 716.8 | 671.9 | 711.3 | OFF | 671.2 | 700.1 | 672.8 | 720.9 | 774.3 | OFF | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 718.8247 | 7315.7541 | 7559.8213 | -13.43% | -3.228% | 13.43%
15:52 | 13.2 | 715.1833 | 775.9 | 716.2 | 728.4 | 714.4 | 718.9 | 672.5 | 712.1 | OFF | 671.8 | 702.1 | 673.5 | 721.9 | 774.5 | OFF | 8.01 | 12.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 719.5762 | 7363.408 | 7607.768 | -13.4% | -3.212% | 13.4%
15:52 | 13.25 | 715.8417 | 776 | 716.8 | 729.6 | 714.7 | 720.3 | 673.1 | 712.5 | OFF | 672.3 | 703.1 | 674.3 | 722.4 | 775 | OFF | 8.01 | 13.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 720.1374 | 7399.1836 | 7643.7608 | -13.38% | -3.2% | 13.38%
15:52 | 13.3 | 716.3333 | 776.4 | 717.4 | 730.4 | 715 | 721.2 | 673.5 | 712.8 | OFF | 672.7 | 703.6 | 674.8 | 722.7 | 775.5 | OFF | 8.01 | 13.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 720.6965 | 7434.988 | 7679.7817 | -13.35% | -3.188% | 13.35%
15:52 | 13.3667 | 716.9167 | 777.5 | 718 | 731.4 | 715.6 | 721.5 | 674.1 | 713.3 | OFF | 673.3 | 703.5 | 675.4 | 723.1 | 776.3 | OFF | 8.01 | 13.31 | 11.01 | 14.01 | 6 | 721.4387 | 7482.763 | 7727.8528 | -13.32% | -3.172% | 13.32%
15:52 | 13.4167 | 717.325 | 778.3 | 718.4 | 732 | 716 | 721.1 | 674.7 | 713.6 | OFF | 673.9 | 703.2 | 676.1 | 723.6 | 777 | OFF | 8.01 | 13.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 721.9929 | 7518.619 | 7763.9386 | -13.29% | -3.16% | 13.29%
15:52 | 13.4667 | 717.6583 | 779.1 | 718.9 | 732.3 | 716.2 | 720.4 | 675.2 | 713.9 | OFF | 674.3 | 702.7 | 676.7 | 724.4 | 777.8 | OFF | 8.01 | 13.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 722.5451 | 7554.4936 | 7800.0521 | -13.27% | -3.148% | 13.27%
15:52 | 13.5333 | 718.2083 | 780.2 | 719.6 | 733.3 | 716.5 | 719.7 | 675.8 | 714.5 | OFF | 674.9 | 702.4 | 677.3 | 725.2 | 779.1 | OFF | 8.01 | 13.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 723.2783 | 7602.3558 | 7848.2462 | -13.23% | -3.133% | 13.23%
15:52 | 13.5833 | 718.8417 | 781 | 720.2 | 734.3 | 717.2 | 719.9 | 676.5 | 715.1 | OFF | 675.5 | 702.6 | 677.9 | 725.9 | 780 | OFF | 8.01 | 13.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 723.8258 | 7638.2821 | 7884.4238 | -13.21% | -3.122% | 13.21%
15:52 | 13.6333 | 719.5417 | 781.6 | 720.9 | 735.3 | 717.9 | 720.7 | 677.2 | 715.7 | OFF | 676.2 | 703.1 | 678.5 | 726.6 | 780.8 | OFF | 8.01 | 13.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 724.3713 | 7674.2417 | 7920.6287 | -13.18% | -3.111% | 13.18%
15:52 | 13.7 | 720.5167 | 782.7 | 722 | 736.6 | 718.6 | 721.9 | 677.9 | 716.4 | OFF | 677.1 | 703.8 | 679.2 | 728 | 782 | OFF | 8.01 | 14.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 725.0955 | 7722.2436 | 7968.9443 | -13.15% | -3.096% | 13.15%
15:52 | 13.75 | 721.4 | 783.6 | 722.9 | 737.4 | 719.2 | 723.4 | 678.5 | 717.1 | OFF | 677.8 | 705.1 | 679.7 | 729.2 | 782.9 | OFF | 8.01 | 14.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 725.6364 | 7758.2915 | 8005.2126 | -13.12% | -3.085% | 13.12%
15:52 | 13.8 | 722.2333 | 784.2 | 723.8 | 737.9 | 719.8 | 725.1 | 679 | 717.6 | OFF | 678.5 | 706.7 | 680.2 | 730.3 | 783.7 | OFF | 8.01 | 14.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 726.1754 | 7794.3824 | 8041.5079 | -13.1% | -3.073% | 13.1%
15:53 | 13.8667 | 723.3417 | 785 | 724.9 | 739 | 720.8 | 727.2 | 679.8 | 718.1 | OFF | 679.3 | 708.7 | 681.1 | 731.3 | 784.9 | OFF | 8.01 | 14.21 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 726.891 | 7842.5682 | 8089.9434 | -13.07% | -3.058% | 13.07%
15:53 | 13.9167 | 723.975 | 785.6 | 725.5 | 739.4 | 721.8 | 727.9 | 680.6 | 718.6 | OFF | 680.1 | 709.3 | 682 | 731.4 | 785.5 | OFF | 8.01 | 14.29 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 727.4255 | 7878.7511 | 8126.3013 | -13.04% | -3.046% | 13.04%
15:53 | 13.9667 | 724.5917 | 786.2 | 726 | 739.6 | 722.5 | 728.4 | 681.5 | 719.3 | OFF | 680.9 | 709.9 | 682.9 | 731.7 | 786.2 | OFF | 8.01 | 14.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 727.9581 | 7914.9653 | 8162.6859 | -13.02% | -3.035% | 13.02%
15:53 | 14.0333 | 725.2667 | 786.7 | 726.7 | 739.8 | 723.4 | 728.6 | 682.4 | 720.4 | OFF | 681.9 | 710.3 | 683.7 | 732.6 | 786.7 | OFF | 8.01 | 14.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 728.6652 | 7963.2939 | 8211.24 | -12.98% | -3.02% | 12.98%
15:53 | 14.1 | 726.3083 | 787.4 | 727.9 | 740.3 | 724.4 | 729.6 | 683.7 | 722.1 | OFF | 683.3 | 711.1 | 684.9 | 733.7 | 787.3 | OFF | 8.01 | 14.34 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 729.3691 | 8011.6797 | 8259.8412 | -12.95% | -3.004% | 12.95%
15:53 | 14.15 | 726.8 | 787.9 | 728.3 | 740.9 | 724.8 | 730.2 | 684.2 | 722.7 | OFF | 683.9 | 711.8 | 685.4 | 734.1 | 787.4 | OFF | 8.01 | 14.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 729.8948 | 8048.0074 | 8296.3228 | -12.92% | -2.993% | 12.92%
15:53 | 14.2 | 727.5 | 788.6 | 728.9 | 742 | 725.7 | 730.8 | 685 | 723.5 | OFF | 684.6 | 712.5 | 686.2 | 734.5 | 787.7 | OFF | 8.01 | 14.32 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 730.4187 | 8084.3649 | 8332.8306 | -12.9% | -2.982% | 12.9%
15:53 | 14.25 | 728.05 | 789.3 | 729.4 | 742.8 | 726.4 | 730.9 | 685.8 | 723.9 | OFF | 685.3 | 712.8 | 687 | 734.7 | 788.3 | OFF | 8.01 | 14.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 730.9408 | 8120.7537 | 8369.3646 | -12.88% | -2.97% | 12.88%
15:53 | 14.3 | 728.575 | 790.1 | 730 | 743.5 | 727.2 | 730.8 | 686.5 | 724.5 | OFF | 686 | 712.9 | 687.8 | 734.8 | 788.8 | OFF | 8.01 | 14.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 731.461 | 8157.1693 | 8405.9246 | -12.85% | -2.959% | 12.85%
15:53 | 14.3667 | 729.2583 | 790.8 | 730.7 | 744.2 | 728 | 731.4 | 687.1 | 725.3 | OFF | 686.7 | 714 | 688.6 | 735.1 | 789.2 | OFF | 8.01 | 14.38 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 732.1519 | 8205.7638 | 8454.7117 | -12.82% | -2.944% | 12.82%
15:53 | 14.4167 | 730.0833 | 791.3 | 731.6 | 744.9 | 728.9 | 732.6 | 687.7 | 725.9 | OFF | 687.4 | 716.1 | 689.1 | 735.8 | 789.7 | OFF | 8.01 | 14.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 732.6679 | 8242.2473 | 8491.3322 | -12.79% | -2.933% | 12.79%
15:53 | 14.4667 | 730.7333 | 791.8 | 732.3 | 745.5 | 729.7 | 733.7 | 688.2 | 726.3 | OFF | 687.8 | 717.4 | 689.6 | 736.4 | 790.1 | OFF | 8.01 | 14.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 733.1822 | 8278.7677 | 8527.9785 | -12.77% | -2.922% | 12.77%
15:53 | 14.5333 | 731.7 | 792.6 | 733.2 | 745.9 | 731 | 735.3 | 689 | 727.1 | OFF | 688.6 | 719 | 690.6 | 737.2 | 790.9 | OFF | 8.01 | 14.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 733.8652 | 8327.5155 | 8576.8801 | -12.73% | -2.907% | 12.73%
15:53 | 14.5833 | 732.5167 | 793.4 | 733.8 | 746.5 | 731.8 | 736.8 | 689.8 | 727.7 | OFF | 689.3 | 720.4 | 691.5 | 737.5 | 791.7 | OFF | 8.01 | 14.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 734.3754 | 8364.1209 | 8613.5861 | -12.71% | -2.896% | 12.71%
15:53 | 14.6333 | 733.1 | 794.1 | 734.4 | 747.4 | 732.3 | 737.3 | 690.4 | 728.1 | OFF | 689.8 | 720.9 | 692.1 | 738 | 792.4 | OFF | 8.01 | 14.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 734.8839 | 8400.7613 | 8650.3176 | -12.68% | -2.885% | 12.68%
15:53 | 14.7 | 733.7 | 794.9 | 735.1 | 748.2 | 732.7 | 737.5 | 691.1 | 728.5 | OFF | 690.5 | 720.9 | 692.7 | 738.8 | 793.5 | OFF | 8.01 | 14.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 735.5592 | 8449.6547 | 8699.3323 | -12.65% | -2.87% | 12.65%
15:53 | 14.75 | 734.3417 | 795.6 | 736 | 749.5 | 733.2 | 737.5 | 691.6 | 728.9 | OFF | 691 | 720.9 | 693.3 | 739.9 | 794.7 | OFF | 8.01 | 14.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 736.0637 | 8486.3557 | 8736.1229 | -12.62% | -2.859% | 12.62%
15:53 | 14.8167 | 735.075 | 796.4 | 736.9 | 751.1 | 733.8 | 737.9 | 692.2 | 729.4 | OFF | 691.4 | 721.5 | 694.1 | 740.5 | 795.7 | OFF | 8.01 | 14.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 736.7337 | 8535.3363 | 8785.2161 | -12.59% | -2.844% | 12.59%
15:54 | 14.8667 | 735.5917 | 797 | 737.5 | 751.4 | 734.2 | 738.6 | 692.7 | 730 | OFF | 691.6 | 722.1 | 694.8 | 741 | 796.2 | OFF | 8.01 | 14.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 737.2343 | 8572.1029 | 8822.0653 | -12.57% | -2.833% | 12.57%
15:54 | 14.9167 | 736.15 | 797.6 | 738 | 751.7 | 734.6 | 739.4 | 693.2 | 730.7 | OFF | 691.9 | 722.9 | 695.4 | 741.8 | 796.6 | OFF | 8.01 | 14.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 737.7332 | 8608.8965 | 8858.9395 | -12.54% | -2.822% | 12.54%
15:54 | 14.9667 | 736.65 | 798.1 | 738.4 | 752 | 734.6 | 740 | 693.7 | 731.2 | OFF | 692.4 | 723.8 | 695.9 | 742.6 | 797.1 | OFF | 8.01 | 14.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 738.2304 | 8645.7165 | 8895.8386 | -12.52% | -2.812% | 12.52%
15:54 | 15.0333 | 737.55 | 798.3 | 739.1 | 753 | 734.7 | 741.7 | 694.6 | 731.6 | OFF | 693.3 | 726.4 | 696.7 | 743.3 | 797.9 | OFF | 8.01 | 14.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 738.8908 | 8694.8565 | 8945.076 | -12.48% | -2.797% | 12.48%
15:54 | 15.0833 | 738.0667 | 798.6 | 739.5 | 753.5 | 734.7 | 742.5 | 695.4 | 731.9 | OFF | 694.1 | 727.4 | 697.3 | 743.7 | 798.2 | OFF | 8.01 | 14.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 739.3842 | 8731.7469 | 8982.0329 | -12.46% | -2.787% | 12.46%
15:54 | 15.1333 | 738.625 | 799.4 | 739.9 | 754 | 734.9 | 742.8 | 696.2 | 732.3 | OFF | 695 | 727.9 | 698.1 | 744.1 | 798.9 | OFF | 8.01 | 14.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 739.876 | 8768.6642 | 9019.0144 | -12.43% | -2.776% | 12.43%
15:54 | 15.2 | 739.35 | 800.6 | 740.7 | 754.6 | 735.4 | 742.8 | 697.1 | 733 | OFF | 696.1 | 728.3 | 698.8 | 745 | 799.8 | OFF | 8.01 | 14.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 740.5292 | 8817.93 | 9068.3612 | -12.4% | -2.762% | 12.4%
15:54 | 15.2667 | 740.2167 | 801.7 | 741.5 | 754.8 | 736.3 | 743.5 | 698.1 | 734 | OFF | 697.1 | 729.7 | 699.6 | 746.1 | 800.2 | OFF | 8.01 | 14.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 741.1796 | 8867.2489 | 9117.7515 | -12.37% | -2.747% | 12.37%
15:54 | 15.3167 | 740.725 | 802.1 | 742 | 755.1 | 736.7 | 744.1 | 698.7 | 734.6 | OFF | 697.7 | 730.5 | 700.1 | 746.7 | 800.4 | OFF | 8.01 | 14.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 741.6655 | 8904.2724 | 9154.8226 | -12.34% | -2.737% | 12.34%
15:54 | 15.3667 | 741.175 | 802.3 | 742.4 | 755.2 | 737.2 | 744.6 | 699.3 | 735.1 | OFF | 698.4 | 731 | 700.8 | 747.2 | 800.6 | OFF | 8.01 | 14.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 742.1499 | 8941.3199 | 9191.918 | -12.32% | -2.726% | 12.32%
15:54 | 15.4167 | 741.6083 | 802.5 | 742.7 | 754.8 | 737.8 | 745.2 | 700 | 735.7 | OFF | 699.2 | 731.9 | 701.5 | 747.4 | 800.6 | OFF | 8.01 | 14.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 742.6327 | 8978.3895 | 9229.0376 | -12.29% | -2.716% | 12.29%
15:54 | 15.4667 | 742.1 | 802.9 | 742.9 | 754.8 | 738.4 | 745.7 | 700.8 | 736.2 | OFF | 700 | 732.8 | 702.3 | 747.6 | 800.8 | OFF | 8.01 | 14.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 743.114 | 9015.4822 | 9266.1813 | -12.27% | -2.706% | 12.27%
15:54 | 15.5333 | 742.7 | 803.7 | 743.5 | 755.7 | 739.1 | 745.7 | 701.6 | 736.8 | OFF | 700.9 | 732.7 | 703.1 | 748.2 | 801.4 | OFF | 8.01 | 14.51 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 743.7533 | 9064.9756 | 9315.7435 | -12.23% | -2.692% | 12.23%
15:54 | 15.5833 | 743.0333 | 803.9 | 744.1 | 756.3 | 739.5 | 745.6 | 701.9 | 737.2 | OFF | 701.4 | 732.6 | 703.5 | 748.7 | 801.7 | OFF | 8.01 | 14.49 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 744.2309 | 9102.1189 | 9352.9431 | -12.21% | -2.682% | 12.21%
15:54 | 15.6333 | 743.4583 | 804.1 | 744.7 | 757.2 | 739.9 | 745.9 | 702.3 | 737.5 | OFF | 701.8 | 732.8 | 703.9 | 749.1 | 802.3 | OFF | 8.01 | 14.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 744.7071 | 9139.2812 | 9390.1666 | -12.18% | -2.672% | 12.18%
15:54 | 15.7 | 744.0833 | 804.5 | 745.4 | 758.1 | 740.3 | 746.8 | 702.9 | 738 | OFF | 702.4 | 733.4 | 704.5 | 749.6 | 803.1 | OFF | 8.01 | 14.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 745.3396 | 9188.8659 | 9439.8348 | -12.15% | -2.659% | 12.15%
15:54 | 15.75 | 744.65 | 805 | 745.7 | 758.5 | 741 | 747.8 | 703.6 | 738.4 | OFF | 703 | 734.1 | 705.2 | 749.9 | 803.6 | OFF | 8.01 | 14.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 745.8123 | 9226.0842 | 9477.1136 | -12.12% | -2.649% | 12.12%
15:54 | 15.8 | 745.225 | 805.6 | 746.1 | 759 | 741.5 | 748.8 | 704.2 | 739 | OFF | 703.6 | 734.9 | 705.8 | 750.2 | 804 | OFF | 8.01 | 14.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 746.2835 | 9263.3311 | 9514.416 | -12.1% | -2.639% | 12.1%
15:55 | 15.8667 | 745.725 | 806.3 | 746.4 | 759.1 | 741.9 | 749.5 | 704.8 | 739.6 | OFF | 704.2 | 735.6 | 706.4 | 750.5 | 804.4 | OFF | 8.01 | 14.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 746.9094 | 9313.0294 | 9564.1891 | -12.07% | -2.626% | 12.07%
15:55 | 15.9167 | 746.1583 | 806.9 | 746.7 | 759.3 | 742.2 | 749.8 | 705.2 | 740.1 | OFF | 704.7 | 736.3 | 706.9 | 751 | 804.8 | OFF | 8.01 | 14.33 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 747.3771 | 9350.3265 | 9601.5462 | -12.04% | -2.616% | 12.04%
15:55 | 15.9833 | 746.7167 | 807.6 | 747.3 | 760.1 | 742.7 | 750.3 | 705.5 | 740.7 | OFF | 705.1 | 737 | 707.2 | 751.6 | 805.5 | OFF | 8.01 | 14.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 747.9985 | 9400.089 | 9651.3921 | -12.01% | -2.604% | 12.01%
15:55 | 16.0333 | 747.0833 | 807.9 | 747.7 | 760.9 | 743 | 750.5 | 705.6 | 741 | OFF | 705.3 | 737.4 | 707.5 | 752 | 806.2 | OFF | 8.01 | 14.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 748.4629 | 9437.434 | 9688.8036 | -11.98% | -2.594% | 11.98%
15:55 | 16.0833 | 747.5333 | 808.4 | 748.1 | 761.1 | 743.6 | 751 | 706.1 | 741.6 | OFF | 705.6 | 737.8 | 707.9 | 752.5 | 806.7 | OFF | 8.01 | 13.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 748.9258 | 9474.7994 | 9726.2383 | -11.96% | -2.585% | 11.96%
15:55 | 16.1333 | 747.9833 | 808.8 | 748.5 | 761.6 | 744.2 | 751.1 | 706.7 | 742.1 | OFF | 706 | 737.9 | 708.5 | 753.2 | 807.2 | OFF | 8.01 | 13.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 749.3873 | 9512.1874 | 9763.6962 | -11.93% | -2.576% | 11.93%
15:55 | 16.2 | 748.65 | 809.6 | 749.1 | 762.1 | 744.9 | 751.6 | 707.4 | 742.8 | OFF | 706.8 | 738.5 | 709.1 | 754 | 807.9 | OFF | 8.01 | 13.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 750.0004 | 9562.0751 | 9813.6757 | -11.9% | -2.564% | 11.9%
15:55 | 16.25 | 749.3667 | 810.1 | 749.6 | 762.6 | 745.6 | 752.8 | 708.3 | 743.4 | OFF | 707.6 | 739.6 | 709.7 | 754.6 | 808.5 | OFF | 8.01 | 13.49 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 750.4586 | 9599.5256 | 9851.1872 | -11.88% | -2.555% | 11.88%
15:55 | 16.3 | 750 | 810.5 | 750 | 762.9 | 746.4 | 754 | 709 | 744 | OFF | 708.3 | 740.9 | 710.4 | 754.8 | 808.8 | OFF | 8.01 | 13.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 750.9154 | 9637.0097 | 9888.7216 | -11.85% | -2.545% | 11.85%
15:55 | 16.3667 | 750.6667 | 811.1 | 750.5 | 763.5 | 747.2 | 754.6 | 709.8 | 744.7 | OFF | 709 | 741.8 | 711.4 | 755.1 | 809.3 | OFF | 8.01 | 13.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 751.5223 | 9687.0319 | 9938.8028 | -11.82% | -2.533% | 11.82%
15:55 | 16.4333 | 751.425 | 812 | 751.1 | 764.4 | 747.8 | 755.4 | 710.6 | 745.2 | OFF | 709.7 | 742.9 | 712.2 | 755.6 | 810.2 | OFF | 8.01 | 13.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 752.1268 | 9737.1017 | 9988.9245 | -11.78% | -2.521% | 11.78%
15:55 | 16.4833 | 751.8083 | 812.5 | 751.6 | 764.7 | 747.9 | 755.9 | 711 | 745.6 | OFF | 710.1 | 743.1 | 712.6 | 756 | 810.7 | OFF | 8.01 | 13.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 752.5785 | 9774.6825 | 10026.5421 | -11.76% | -2.512% | 11.76%
15:55 | 16.5333 | 752.2667 | 813.2 | 752.2 | 765.7 | 747.9 | 756.3 | 711.2 | 746 | OFF | 710.4 | 743.5 | 712.8 | 756.7 | 811.3 | OFF | 8.01 | 13.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 753.0289 | 9812.2844 | 10064.1823 | -11.73% | -2.503% | 11.73%
15:55 | 16.5833 | 752.7583 | 813.8 | 753 | 767.1 | 748.1 | 756.4 | 711.3 | 746.4 | OFF | 710.8 | 743.6 | 713.1 | 757.5 | 812 | OFF | 8.01 | 14.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 753.478 | 9849.91 | 10101.845 | -11.71% | -2.494% | 11.71%
15:55 | 16.6333 | 753.25 | 814.3 | 753.8 | 768.4 | 748.7 | 756.5 | 711.7 | 746.7 | OFF | 710.9 | 743.5 | 713.8 | 758.1 | 812.6 | OFF | 8.01 | 13.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 753.9257 | 9887.5602 | 10139.53 | -11.68% | -2.485% | 11.68%
15:55 | 16.7 | 753.6417 | 814.8 | 754.7 | 769.1 | 749.3 | 756.2 | 712.2 | 747.1 | OFF | 711.1 | 742.9 | 714.6 | 758.7 | 813 | OFF | 8.01 | 13.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 754.5205 | 9937.7899 | 10189.8116 | -11.65% | -2.473% | 11.65%
15:55 | 16.75 | 753.95 | 815.2 | 755.1 | 769.3 | 749.8 | 756.2 | 712.6 | 747.6 | OFF | 711.2 | 742.9 | 715 | 759.1 | 813.4 | OFF | 8.01 | 13.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 754.9652 | 9975.4797 | 10227.5487 | -11.62% | -2.465% | 11.62%
15:55 | 16.8 | 754.3083 | 815.7 | 755.6 | 769.4 | 750.2 | 756.6 | 712.7 | 748.1 | OFF | 711.2 | 743.3 | 715.2 | 759.9 | 813.8 | OFF | 8.01 | 13.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 755.4084 | 10013.1862 | 10265.3081 | -11.6% | -2.456% | 11.6%
15:56 | 16.8667 | 754.9417 | 816 | 756.4 | 769.6 | 750.8 | 757.4 | 713.2 | 749.2 | OFF | 711.5 | 744.3 | 715.8 | 761.1 | 814 | OFF | 8.01 | 13.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 755.9975 | 10063.4945 | 10315.6883 | -11.57% | -2.445% | 11.57%
15:56 | 16.9167 | 755.5833 | 816.3 | 757 | 769.9 | 751.3 | 758.4 | 713.8 | 750 | OFF | 712.1 | 745.5 | 716.5 | 761.8 | 814.4 | OFF | 8.01 | 14.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 756.4377 | 10101.2576 | 10353.4991 | -11.54% | -2.436% | 11.54%
15:56 | 16.9667 | 756.0833 | 816.8 | 757.5 | 770.2 | 751.6 | 759 | 714.5 | 750.5 | OFF | 712.6 | 746.2 | 717.2 | 762.2 | 814.7 | OFF | 8.01 | 14.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 756.8767 | 10139.0493 | 10391.332 | -11.52% | -2.428% | 11.52%
15:56 | 17.0333 | 756.8417 | 817.4 | 758.1 | 771 | 752.2 | 759.9 | 715.3 | 751.2 | OFF | 713.4 | 746.9 | 718.3 | 763 | 815.4 | OFF | 8.01 | 14.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 757.46 | 10189.4801 | 10441.8099 | -11.48% | -2.417% | 11.48%
15:56 | 17.0833 | 757.4583 | 817.8 | 758.6 | 771 | 752.6 | 761.2 | 716 | 751.8 | OFF | 714 | 748.1 | 719.1 | 763.5 | 815.8 | OFF | 8.01 | 14.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 757.8959 | 10227.3376 | 10479.6938 | -11.46% | -2.408% | 11.46%
15:56 | 17.15 | 758.3917 | 818.5 | 759.2 | 771.8 | 753.2 | 762.8 | 716.9 | 752.5 | OFF | 714.9 | 749.9 | 720.2 | 764.2 | 816.6 | OFF | 8.01 | 14.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 758.4753 | 10277.866 | 10530.2395 | -11.43% | -2.397% | 11.43%
15:56 | 17.2 | 759.05 | 818.9 | 759.6 | 772.5 | 753.8 | 763.9 | 717.6 | 753 | OFF | 715.5 | 751.4 | 720.9 | 764.6 | 816.9 | OFF | 8.01 | 14.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 758.9083 | 10315.802 | 10568.1741 | -11.4% | -2.388% | 11.4%
15:56 | 17.25 | 759.4333 | 819.1 | 760 | 772.7 | 754.3 | 764.3 | 718.1 | 753.5 | OFF | 716.1 | 751.8 | 721.4 | 764.8 | 817.1 | OFF | 8.01 | 14.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 759.3401 | 10353.7641 | 10606.1303 | -11.38% | -2.379% | 11.38%
15:56 | 17.3 | 759.7167 | 819.6 | 760.2 | 773.2 | 754.7 | 764.3 | 718.6 | 753.7 | OFF | 716.6 | 751.8 | 721.7 | 764.9 | 817.3 | OFF | 8.01 | 14.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 759.7707 | 10391.7428 | 10644.1081 | -11.35% | -2.371% | 11.35%
15:56 | 17.3667 | 760.125 | 820.3 | 760.7 | 774.4 | 755.5 | 763.7 | 719.2 | 754 | OFF | 717.3 | 751.2 | 722.3 | 765 | 817.9 | OFF | 8.01 | 14.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 760.3428 | 10442.4042 | 10694.7785 | -11.32% | -2.36% | 11.32%
15:56 | 17.4167 | 760.5167 | 820.7 | 761.2 | 775 | 756.3 | 763.3 | 719.7 | 754.2 | OFF | 717.7 | 750.8 | 723.1 | 765.5 | 818.7 | OFF | 8.01 | 14.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 760.7705 | 10480.4203 | 10732.8063 | -11.29% | -2.352% | 11.29%
15:56 | 17.4667 | 760.9417 | 821.2 | 761.6 | 775.5 | 756.9 | 763.1 | 720.3 | 754.5 | OFF | 718.2 | 750.5 | 723.8 | 766.2 | 819.5 | OFF | 8.01 | 14.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 761.197 | 10518.4567 | 10770.8555 | -11.27% | -2.343% | 11.27%
15:56 | 17.5333 | 761.5167 | 821.9 | 762.3 | 775.7 | 757.6 | 763.6 | 720.9 | 755.1 | OFF | 718.8 | 751.1 | 724.2 | 766.9 | 820.1 | OFF | 8.01 | 14.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 761.7637 | 10569.2053 | 10821.6209 | -11.23% | -2.333% | 11.23%
15:56 | 17.5833 | 762.1083 | 822.6 | 762.7 | 776.1 | 758.4 | 764.7 | 721.2 | 755.5 | OFF | 719.4 | 752.3 | 724.5 | 767.3 | 820.6 | OFF | 8.01 | 14.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 762.1873 | 10607.296 | 10859.7197 | -11.21% | -2.324% | 11.21%
15:56 | 17.6333 | 762.65 | 823.4 | 763.1 | 776.7 | 759.3 | 765.2 | 721.6 | 756.1 | OFF | 719.9 | 752.9 | 724.9 | 767.6 | 821.1 | OFF | 8.01 | 14.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 762.6098 | 10645.4149 | 10897.8396 | -11.18% | -2.316% | 11.18%
15:56 | 17.7 | 763.0583 | 823.7 | 763.5 | 777.3 | 760.2 | 765 | 722.2 | 756.7 | OFF | 720.5 | 752.9 | 725.4 | 767.8 | 821.5 | OFF | 8.01 | 14.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 763.1712 | 10696.2719 | 10948.699 | -11.15% | -2.306% | 11.15%
15:56 | 17.75 | 763.3833 | 824.1 | 763.8 | 777.7 | 760.9 | 764.9 | 722.7 | 757.2 | OFF | 721.1 | 752.6 | 725.8 | 767.8 | 822 | OFF | 8.01 | 15.02 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 763.5909 | 10734.4329 | 10986.868 | -11.12% | -2.298% | 11.12%
15:56 | 17.8 | 763.7167 | 824.3 | 764.2 | 778.2 | 761.4 | 764.6 | 723.4 | 757.7 | OFF | 721.7 | 752.2 | 726.4 | 768 | 822.5 | OFF | 8.01 | 15.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 764.0095 | 10772.6104 | 11025.058 | -11.1% | -2.29% | 11.1%
15:57 | 17.8667 | 764.1333 | 824.8 | 764.7 | 778.9 | 761.9 | 764.3 | 724.3 | 758 | OFF | 722.5 | 751.8 | 727.3 | 768.1 | 823 | OFF | 8.01 | 15.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 764.5657 | 10823.5387 | 11076.0105 | -11.07% | -2.279% | 11.07%
15:57 | 17.9167 | 764.5833 | 825.3 | 765.2 | 779.5 | 762.1 | 764.2 | 725 | 758.4 | OFF | 723.1 | 751.8 | 727.9 | 768.6 | 823.9 | OFF | 8.01 | 15.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 764.9815 | 10861.7567 | 11114.2492 | -11.04% | -2.272% | 11.04%
15:57 | 17.9667 | 765.0667 | 825.7 | 765.6 | 779.9 | 762.5 | 764.5 | 725.5 | 758.9 | OFF | 723.6 | 752.4 | 728.6 | 769 | 824.6 | OFF | 8.01 | 15.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 765.3962 | 10899.9979 | 11152.5086 | -11.02% | -2.264% | 11.02%
15:57 | 18.0333 | 765.7917 | 826.2 | 766 | 780 | 763.1 | 765.9 | 726 | 759.5 | OFF | 724.1 | 754.9 | 729.2 | 769.3 | 825.3 | OFF | 8.01 | 15.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 765.9473 | 10951.0265 | 11203.5534 | -10.98% | -2.254% | 10.98%
15:57 | 18.0833 | 766.2417 | 826.5 | 766.1 | 779.6 | 763.6 | 767.2 | 726.4 | 760 | OFF | 724.5 | 756.6 | 729.7 | 769.2 | 825.5 | OFF | 8.01 | 15.49 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 766.3593 | 10989.3274 | 11241.8611 | -10.96% | -2.246% | 10.96%
15:57 | 18.1333 | 766.725 | 827 | 766.2 | 779.6 | 764.3 | 768.3 | 726.8 | 760.4 | OFF | 724.8 | 757.8 | 730.4 | 769.3 | 825.8 | OFF | 8.01 | 15.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 766.7701 | 11027.6515 | 11280.1893 | -10.93% | -2.239% | 10.93%
15:57 | 18.2 | 767.2583 | 827.4 | 766.4 | 779.4 | 765 | 769.6 | 727.4 | 761.1 | OFF | 725.2 | 758.8 | 731.2 | 769.8 | 825.8 | OFF | 8.01 | 14.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 767.3162 | 11078.7843 | 11331.3255 | -10.9% | -2.229% | 10.9%
15:57 | 18.2667 | 768.0083 | 827.7 | 766.8 | 779.8 | 765.8 | 771.5 | 728 | 762.1 | OFF | 725.9 | 760 | 732 | 770.5 | 826 | OFF | 8.01 | 14.77 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 767.8603 | 11129.9599 | 11382.4981 | -10.87% | -2.219% | 10.87%
15:57 | 18.3167 | 768.525 | 827.7 | 767.1 | 780.1 | 766.4 | 773 | 728.5 | 762.8 | OFF | 726.3 | 761.5 | 732.4 | 770.6 | 825.9 | OFF | 8.01 | 14.75 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 768.2671 | 11168.3732 | 11420.9013 | -10.84% | -2.211% | 10.84%
15:57 | 18.3667 | 768.9417 | 827.8 | 767.5 | 780.5 | 767 | 773.8 | 729 | 763.4 | OFF | 726.9 | 762 | 732.8 | 770.8 | 825.8 | OFF | 8.01 | 14.75 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 768.6728 | 11206.8099 | 11459.3248 | -10.82% | -2.204% | 10.82%
15:57 | 18.4167 | 769.3167 | 828.1 | 767.9 | 781 | 767.6 | 773.8 | 729.5 | 764 | OFF | 727.6 | 761.7 | 733.3 | 771.1 | 826.2 | OFF | 8.01 | 14.65 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 769.0774 | 11245.2663 | 11497.7685 | -10.79% | -2.196% | 10.79%
15:57 | 18.4667 | 769.7083 | 828.6 | 768.4 | 781.8 | 768 | 774 | 730 | 764.2 | OFF | 728.2 | 761.7 | 733.5 | 771.4 | 826.7 | OFF | 8.01 | 14.63 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 769.4809 | 11283.7419 | 11536.2325 | -10.77% | -2.189% | 10.77%
15:57 | 18.5333 | 770.2667 | 829.3 | 769.2 | 782.3 | 768.2 | 774.6 | 730.4 | 764.6 | OFF | 728.8 | 762.1 | 733.9 | 772.5 | 827.3 | OFF | 8.01 | 14.59 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 770.0172 | 11335.0744 | 11587.5491 | -10.73% | -2.179% | 10.73%
15:57 | 18.5833 | 770.7083 | 829.7 | 769.7 | 782.8 | 768.3 | 774.9 | 731 | 764.9 | OFF | 729.5 | 762.3 | 734.4 | 773.3 | 827.7 | OFF | 8.01 | 14.58 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 770.4182 | 11373.5988 | 11626.06 | -10.71% | -2.172% | 10.71%
15:57 | 18.6333 | 771.125 | 830.1 | 770.4 | 783.4 | 768.6 | 774.8 | 731.5 | 765.3 | OFF | 730.1 | 762.4 | 734.8 | 774 | 828.1 | OFF | 8.01 | 14.59 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 770.8181 | 11412.1447 | 11664.5909 | -10.68% | -2.164% | 10.68%
15:57 | 18.7 | 771.775 | 830.2 | 771.1 | 783.9 | 769 | 775.7 | 732.3 | 765.9 | OFF | 731 | 763.8 | 735.3 | 774.7 | 828.4 | OFF | 8.01 | 14.65 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 771.3496 | 11463.5747 | 11715.9965 | -10.65% | -2.155% | 10.65%
15:57 | 18.75 | 772.3833 | 830.5 | 771.8 | 784.7 | 769.4 | 776.8 | 732.8 | 766.4 | OFF | 731.6 | 765.3 | 735.6 | 775.2 | 828.5 | OFF | 8.01 | 14.71 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 771.747 | 11502.1786 | 11754.5739 | -10.62% | -2.147% | 10.62%
15:57 | 18.8 | 772.925 | 830.8 | 772.3 | 785.1 | 769.8 | 778 | 733.1 | 767.1 | OFF | 732.2 | 766.8 | 735.7 | 775.5 | 828.7 | OFF | 8.01 | 14.82 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 772.1434 | 11540.8113 | 11793.1711 | -10.6% | -2.14% | 10.6%
15:58 | 18.8667 | 773.7 | 831.2 | 772.9 | 785.4 | 770.7 | 779.4 | 733.8 | 767.9 | OFF | 733.1 | 768.3 | 736.4 | 776 | 829.3 | OFF | 8.01 | 14.82 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 772.6703 | 11592.3655 | 11844.6649 | -10.57% | -2.13% | 10.57%
15:58 | 18.9167 | 774.1417 | 831.7 | 773.1 | 784.8 | 771.5 | 780.1 | 734.7 | 768.3 | OFF | 733.9 | 769.1 | 737.2 | 776.2 | 829.1 | OFF | 8.01 | 14.54 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 773.0643 | 11631.0615 | 11883.3083 | -10.54% | -2.123% | 10.54%
15:58 | 18.9667 | 774.45 | 831.8 | 773.2 | 785 | 772.1 | 780.4 | 735.4 | 768.8 | OFF | 734.6 | 768.9 | 737.7 | 776.4 | 829.1 | OFF | 8.01 | 14.16 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 773.4572 | 11669.7763 | 11921.9713 | -10.52% | -2.115% | 10.52%
15:58 | 19.0333 | 774.8 | 831.7 | 773.6 | 785.4 | 772.6 | 780.4 | 736.1 | 769.7 | OFF | 735.5 | 767.9 | 738.3 | 776.9 | 829.5 | OFF | 8.01 | 13.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 773.9795 | 11721.418 | 11973.5526 | -10.48% | -2.106% | 10.48%
15:58 | 19.0833 | 774.9917 | 831.1 | 773.8 | 785.2 | 772.6 | 780.9 | 736.5 | 770.1 | OFF | 735.9 | 767.9 | 738.8 | 777.4 | 829.7 | OFF | 8.01 | 13.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 774.37 | 11760.1628 | 12012.2613 | -10.46% | -2.099% | 10.46%
15:58 | 19.1333 | 775.275 | 831 | 773.9 | 784.9 | 772.7 | 781.9 | 736.9 | 770.4 | OFF | 736.2 | 769.2 | 739.1 | 777.5 | 829.6 | OFF | 8.01 | 13.49 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 774.7595 | 11798.9194 | 12050.9895 | -10.43% | -2.092% | 10.43%
15:58 | 19.2 | 775.5083 | 831.1 | 773.8 | 785 | 773 | 782.5 | 737.4 | 770.6 | OFF | 736.8 | 769.7 | 739.7 | 777 | 829.5 | OFF | 8.01 | 13.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 775.2773 | 11850.6122 | 12102.6574 | -10.4% | -2.083% | 10.4%
15:58 | 19.25 | 775.5417 | 831.1 | 773.8 | 785.3 | 773.1 | 782.3 | 737.7 | 770.6 | OFF | 737 | 769.3 | 739.8 | 776.9 | 829.6 | OFF | 8.01 | 13.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 775.6644 | 11889.3885 | 12141.431 | -10.38% | -2.076% | 10.38%
15:58 | 19.3 | 775.5167 | 831.1 | 774.1 | 785.3 | 773.1 | 782.1 | 737.7 | 770.7 | OFF | 737 | 768.6 | 739.8 | 776.9 | 829.8 | OFF | 8.01 | 13.2 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 776.0506 | 11928.1649 | 12180.2238 | -10.35% | -2.069% | 10.35%
15:58 | 19.3667 | 775.675 | 831.3 | 774.4 | 785.3 | 773.1 | 782.6 | 737.6 | 771.1 | OFF | 737 | 768.3 | 739.8 | 777.4 | 830.2 | OFF | 8.01 | 13.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 776.5639 | 11979.8713 | 12231.9777 | -10.32% | -2.061% | 10.32%
15:58 | 19.4333 | 776.2083 | 831.3 | 774.8 | 785.8 | 773.7 | 783.9 | 738 | 771.7 | OFF | 737.4 | 769.5 | 740.3 | 777.7 | 830.4 | OFF | 8.01 | 13.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 777.0755 | 12031.6008 | 12283.7656 | -10.28% | -2.053% | 10.28%
15:58 | 19.4833 | 776.525 | 831.4 | 775.1 | 786.2 | 774.2 | 784.3 | 738.5 | 772 | OFF | 737.7 | 769.9 | 740.7 | 777.8 | 830.5 | OFF | 8.01 | 13.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 777.4581 | 12070.4191 | 12322.629 | -10.26% | -2.047% | 10.26%
15:58 | 19.5333 | 776.875 | 831.7 | 775.6 | 786.4 | 774.8 | 784.7 | 739 | 772.4 | OFF | 738.1 | 769.9 | 741.1 | 778.1 | 830.7 | OFF | 8.01 | 13.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 777.8397 | 12109.2541 | 12361.5114 | -10.23% | -2.041% | 10.23%
15:58 | 19.5833 | 777.1833 | 831.9 | 775.8 | 786.4 | 775.2 | 785 | 739.6 | 772.8 | OFF | 738.7 | 769.7 | 741.7 | 778.4 | 831 | OFF | 8.01 | 13.61 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 778.2203 | 12148.1056 | 12400.4129 | -10.21% | -2.035% | 10.21%
15:58 | 19.6333 | 777.4583 | 832 | 776.1 | 786.2 | 775.4 | 785.4 | 740.2 | 773 | OFF | 739.3 | 770.1 | 742.2 | 778.5 | 831.1 | OFF | 8.01 | 13.7 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 778.5999 | 12186.9716 | 12439.3334 | -10.18% | -2.029% | 10.18%
15:58 | 19.7 | 777.7833 | 832.3 | 776.3 | 786.1 | 775.7 | 785.5 | 740.9 | 773.6 | OFF | 740 | 770.2 | 742.9 | 778.7 | 831.2 | OFF | 8.01 | 13.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 779.1046 | 12238.813 | 12491.2569 | -10.15% | -2.021% | 10.15%
15:58 | 19.75 | 778.0167 | 832.5 | 776.4 | 786.3 | 775.9 | 785.6 | 741.3 | 773.8 | OFF | 740.4 | 770.5 | 743.4 | 778.8 | 831.3 | OFF | 8.01 | 13.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 779.482 | 12277.708 | 12530.2216 | -10.12% | -2.015% | 10.12%
15:58 | 19.8 | 778.2833 | 832.7 | 776.8 | 786.6 | 775.9 | 785.7 | 741.6 | 774 | OFF | 740.7 | 770.9 | 743.7 | 779.3 | 831.5 | OFF | 8.01 | 13.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 779.8585 | 12316.6155 | 12569.2051 | -10.1% | -2.01% | 10.1%
15:59 | 19.8667 | 778.4083 | 832.4 | 777.3 | 786.6 | 775.8 | 785.6 | 741.8 | 774.2 | OFF | 740.9 | 770.9 | 743.9 | 780.2 | 831.3 | OFF | 8.01 | 13.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 780.359 | 12368.5052 | 12621.2123 | -10.07% | -2.002% | 10.07%
15:59 | 19.9167 | 778.65 | 832.3 | 777.7 | 786.8 | 775.9 | 785.8 | 742.3 | 774.6 | OFF | 741.3 | 770.9 | 744.4 | 780.5 | 831.3 | OFF | 8.01 | 13.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 780.7332 | 12407.4317 | 12660.2396 | -10.04% | -1.997% | 10.04%
15:59 | 19.9667 | 778.8333 | 832.4 | 778 | 787.4 | 776.2 | 785.5 | 742.5 | 774.8 | OFF | 741.5 | 770.5 | 744.8 | 780.8 | 831.6 | OFF | 8.01 | 13.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 781.1066 | 12446.3687 | 12699.2856 | -10.02% | -1.992% | 10.02%
15:59 | 20.0333 | 779.0333 | 832.9 | 778.5 | 788 | 776.4 | 785.1 | 742.6 | 774.8 | OFF | 741.5 | 770.4 | 745.1 | 781.1 | 832 | OFF | 8.01 | 13.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 781.6029 | 12498.2976 | 12751.3759 | -9.983% | -1.985% | 9.983%
15:59 | 20.0833 | 779.1917 | 833.3 | 779 | 788.5 | 776.3 | 784.8 | 742.6 | 774.7 | OFF | 741.5 | 770.4 | 745.2 | 781.5 | 832.5 | OFF | 8.01 | 13.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 781.9741 | 12537.2533 | 12790.4654 | -9.958% | -1.98% | 9.958%
15:59 | 20.15 | 779.425 | 833.5 | 779.6 | 789.3 | 776.1 | 785 | 742.7 | 774.7 | OFF | 741.5 | 770.5 | 745.4 | 781.9 | 832.9 | OFF | 8.01 | 13.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 782.4675 | 12589.2072 | 12842.6134 | -9.925% | -1.973% | 9.925%
15:59 | 20.2 | 779.7 | 833.6 | 779.9 | 789.9 | 776.6 | 785.5 | 742.9 | 774.7 | OFF | 741.7 | 770.7 | 745.7 | 782.1 | 833.1 | OFF | 8.01 | 13.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 782.8366 | 12628.1853 | 12881.746 | -9.9% | -1.968% | 9.9%
15:59 | 20.25 | 780.0917 | 833.8 | 780.4 | 790.4 | 777.5 | 785.4 | 743.3 | 775 | OFF | 742 | 770.7 | 746.4 | 782.5 | 833.7 | OFF | 8.01 | 13.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 783.2047 | 12667.1801 | 12920.8971 | -9.875% | -1.964% | 9.875%
15:59 | 20.3 | 780.4417 | 834.3 | 780.8 | 790.8 | 778.3 | 785.2 | 743.7 | 775.1 | OFF | 742.3 | 770.6 | 747.2 | 782.8 | 834.2 | OFF | 8.01 | 12.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 783.572 | 12706.1934 | 12960.0665 | -9.85% | -1.959% | 9.85%
15:59 | 20.3667 | 780.8667 | 835 | 781.3 | 791.1 | 778.6 | 785.4 | 744.2 | 775.4 | OFF | 742.5 | 770.7 | 747.8 | 783.6 | 834.8 | OFF | 8.01 | 12.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 784.0602 | 12758.237 | 13012.3209 | -9.817% | -1.953% | 9.817%
15:59 | 20.4167 | 781.2833 | 835.2 | 781.9 | 791.3 | 778.7 | 786.2 | 744.6 | 776 | OFF | 742.8 | 771 | 748.2 | 784.4 | 835.1 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 784.4254 | 12797.2908 | 13051.533 | -9.792% | -1.948% | 9.792%
15:59 | 20.4667 | 781.7583 | 835.4 | 782.5 | 791.6 | 779 | 787.1 | 745 | 776.6 | OFF | 743.1 | 771.7 | 748.7 | 785 | 835.4 | OFF | 8.01 | 12.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 784.7896 | 12836.3668 | 13090.7634 | -9.767% | -1.943% | 9.767%
15:59 | 20.5333 | 782.2667 | 835.8 | 783.4 | 792.3 | 779.2 | 787.8 | 745.4 | 776.8 | OFF | 743.5 | 772.3 | 749.1 | 785.7 | 835.9 | OFF | 8.01 | 12.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 785.2739 | 12888.501 | 13143.0988 | -9.733% | -1.937% | 9.733%
15:59 | 20.6 | 782.6667 | 836.3 | 784 | 792.6 | 779.5 | 788.4 | 745.7 | 776.9 | OFF | 743.8 | 772.9 | 749.3 | 786.3 | 836.3 | OFF | 8.01 | 12.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 785.7567 | 12940.6654 | 13195.4665 | -9.7% | -1.931% | 9.7%
15:59 | 20.65 | 782.8583 | 836.5 | 784.4 | 792.7 | 779.5 | 788.6 | 745.8 | 777 | OFF | 743.9 | 773.3 | 749.3 | 786.7 | 836.6 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 786.1177 | 12979.8035 | 13234.7634 | -9.675% | -1.926% | 9.675%
15:59 | 20.7 | 783.1333 | 836.6 | 784.8 | 792.9 | 779.7 | 788.9 | 745.9 | 777.2 | OFF | 744.1 | 774.3 | 749.4 | 786.9 | 836.9 | OFF | 8.01 | 13.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 786.4779 | 13018.9533 | 13274.0783 | -9.65% | -1.922% | 9.65%
15:59 | 20.75 | 783.4417 | 836.9 | 785.1 | 793.3 | 780 | 789.2 | 746.3 | 777.5 | OFF | 744.5 | 774.7 | 749.6 | 787.2 | 837 | OFF | 8.01 | 13.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 786.8372 | 13058.1177 | 13313.4112 | -9.625% | -1.918% | 9.625%
15:59 | 20.8 | 783.7167 | 837 | 785.4 | 793.4 | 780.1 | 789.6 | 746.6 | 777.8 | OFF | 744.8 | 775.1 | 749.9 | 787.7 | 837.2 | OFF | 8.01 | 13.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 787.1956 | 13097.2967 | 13352.762 | -9.6% | -1.913% | 9.6%
16:00 | 20.8667 | 784.0333 | 837.3 | 785.9 | 793.8 | 780.1 | 790.1 | 746.8 | 778.1 | OFF | 745 | 775.5 | 750.2 | 788 | 837.6 | OFF | 8.01 | 13.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 787.6722 | 13149.555 | 13405.2576 | -9.567% | -1.907% | 9.567%
16:00 | 20.9167 | 784.2917 | 837.3 | 786.2 | 794.1 | 780.1 | 790.7 | 746.9 | 778.3 | OFF | 745.2 | 776.1 | 750.4 | 788.4 | 837.8 | OFF | 8.01 | 13.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 788.0287 | 13188.7631 | 13444.6501 | -9.542% | -1.903% | 9.542%
16:00 | 20.9667 | 784.6667 | 837.5 | 786.7 | 794.7 | 780.4 | 791.3 | 747.3 | 778.5 | OFF | 745.5 | 776.7 | 750.8 | 788.6 | 838 | OFF | 8.01 | 13.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 788.3843 | 13227.9871 | 13484.0604 | -9.517% | -1.899% | 9.517%
16:00 | 21.0333 | 785.05 | 837.8 | 787.1 | 795 | 781 | 791.8 | 747.9 | 778.6 | OFF | 746 | 776.7 | 751.3 | 788.9 | 838.5 | OFF | 8.01 | 13.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 788.8571 | 13280.311 | 13536.6351 | -9.483% | -1.894% | 9.483%
16:00 | 21.0833 | 785.325 | 837.8 | 787.4 | 795.1 | 781.2 | 792.1 | 748.3 | 779 | OFF | 746.5 | 776.7 | 751.6 | 789.4 | 838.8 | OFF | 8.01 | 13.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 789.2108 | 13319.5703 | 13576.0868 | -9.458% | -1.889% | 9.458%
16:00 | 21.1333 | 785.5917 | 837.8 | 787.9 | 795.6 | 781.2 | 792.1 | 748.6 | 779.4 | OFF | 746.8 | 776.7 | 752 | 790 | 839 | OFF | 8.01 | 13.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 789.5636 | 13358.8433 | 13615.5562 | -9.433% | -1.885% | 9.433%
16:00 | 21.2 | 786.0167 | 838 | 788.5 | 796.2 | 781.5 | 792.4 | 749.1 | 779.6 | OFF | 747.2 | 777.6 | 752.6 | 790.3 | 839.2 | OFF | 8.01 | 13.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.0328 | 13411.2302 | 13668.2094 | -9.4% | -1.88% | 9.4%
16:00 | 21.2667 | 786.4 | 838.6 | 788.9 | 796.3 | 782.2 | 792.8 | 749.6 | 779.8 | OFF | 747.7 | 778.2 | 753.1 | 790.4 | 839.2 | OFF | 8.01 | 13.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.5004 | 13463.6441 | 13720.8938 | -9.367% | -1.875% | 9.367%
16:00 | 21.3167 | 786.7417 | 839.2 | 789 | 796.4 | 783 | 793.3 | 750.1 | 780.3 | OFF | 748.2 | 778.3 | 753.6 | 790.6 | 838.9 | OFF | 8.01 | 13.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.8502 | 13502.9726 | 13760.4276 | -9.342% | -1.871% | 9.342%
16:00 | 21.3667 | 786.975 | 839.5 | 789.1 | 796.6 | 783.4 | 793.4 | 750.5 | 780.6 | OFF | 748.7 | 778.4 | 753.9 | 790.6 | 839 | OFF | 8.01 | 13.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.1992 | 13542.3156 | 13799.9789 | -9.317% | -1.867% | 9.317%
16:00 | 21.4167 | 787.3667 | 840.2 | 789.3 | 797.2 | 783.7 | 793.7 | 750.9 | 781 | OFF | 749.4 | 778.6 | 754.1 | 790.9 | 839.4 | OFF | 8.01 | 13.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.5474 | 13581.6741 | 13839.5475 | -9.292% | -1.863% | 9.292%
16:00 | 21.4667 | 787.625 | 840.6 | 789.6 | 797.8 | 783.9 | 793.6 | 751.1 | 781.3 | OFF | 749.9 | 778.5 | 754 | 791.2 | 840 | OFF | 8.01 | 13.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.8948 | 13621.0489 | 13879.1336 | -9.267% | -1.86% | 9.267%
16:00 | 21.5333 | 787.9417 | 840.9 | 790 | 798 | 784.3 | 794.1 | 751.3 | 781.7 | OFF | 750.5 | 778.5 | 753.9 | 791.5 | 840.6 | OFF | 8.01 | 12.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.3567 | 13673.5678 | 13931.942 | -9.233% | -1.855% | 9.233%
16:00 | 21.5833 | 788.2833 | 841.1 | 790.2 | 798.3 | 784.8 | 794.5 | 751.8 | 781.9 | OFF | 751 | 778.8 | 754.2 | 791.6 | 841.2 | OFF | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.7022 | 13712.9734 | 13971.5684 | -9.208% | -1.851% | 9.208%
16:00 | 21.65 | 788.6167 | 841.6 | 790.4 | 798.9 | 785.1 | 794.5 | 752.3 | 782.2 | OFF | 751.5 | 779 | 754.6 | 791.7 | 841.6 | OFF | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.1616 | 13765.5367 | 14024.4306 | -9.175% | -1.846% | 9.175%
16:00 | 21.7 | 788.9417 | 842.2 | 790.7 | 799.5 | 785.5 | 794.9 | 752.5 | 782.5 | OFF | 751.8 | 779.1 | 754.7 | 791.8 | 842.1 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.5053 | 13804.9757 | 14064.0972 | -9.15% | -1.842% | 9.15%
16:00 | 21.7667 | 789.7583 | 843 | 791.3 | 800.5 | 786.5 | 796.2 | 753 | 783.4 | OFF | 752.4 | 780.1 | 755 | 792.6 | 843.1 | OFF | 8.01 | 12.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.9622 | 13857.599 | 14117.0128 | -9.117% | -1.838% | 9.117%
16:00 | 21.8167 | 790.1667 | 843.2 | 791.6 | 800.9 | 787.2 | 796.5 | 753.5 | 783.9 | OFF | 752.9 | 780.6 | 755.4 | 792.8 | 843.5 | OFF | 8.01 | 13.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.3041 | 13897.0972 | 14156.7195 | -9.092% | -1.834% | 9.092%
16:01 | 21.8667 | 790.6 | 843.6 | 791.7 | 801.2 | 787.8 | 797.1 | 754 | 784.5 | OFF | 753.5 | 781.4 | 756 | 792.6 | 843.8 | OFF | 8.01 | 13.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.6451 | 13936.6163 | 14196.4432 | -9.067% | -1.83% | 9.067%
16:01 | 21.9167 | 790.9917 | 844 | 791.8 | 801.5 | 788.3 | 797.6 | 754.5 | 785.1 | OFF | 754.1 | 781.7 | 756.5 | 792.6 | 844.2 | OFF | 8.01 | 13.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 794.9854 | 13976.1561 | 14236.184 | -9.042% | -1.827% | 9.042%
16:01 | 21.9667 | 791.425 | 844.6 | 792.2 | 802.2 | 788.8 | 798 | 754.8 | 785.8 | OFF | 754.5 | 781.9 | 756.9 | 792.9 | 844.5 | OFF | 8.01 | 13.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 795.3249 | 14015.7165 | 14275.9417 | -9.017% | -1.823% | 9.017%
16:01 | 22.0333 | 791.8333 | 845 | 792.7 | 802.7 | 789.1 | 798.2 | 755.2 | 786.3 | OFF | 755 | 781.9 | 757.4 | 793.5 | 845 | OFF | 8.01 | 13.37 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 795.7763 | 14068.4918 | 14328.9784 | -8.983% | -1.818% | 8.983%
16:01 | 22.0833 | 792.125 | 845.2 | 792.9 | 802.5 | 789.4 | 798.7 | 755.6 | 786.6 | OFF | 755.5 | 782.5 | 757.8 | 793.7 | 845.1 | OFF | 8.01 | 13.41 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 796.1141 | 14108.0908 | 14368.7757 | -8.958% | -1.814% | 8.958%
16:01 | 22.1333 | 792.4583 | 845.6 | 793.1 | 802.7 | 789.8 | 799.4 | 755.9 | 786.9 | OFF | 755.9 | 783 | 758 | 793.9 | 845.3 | OFF | 8.01 | 13.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 796.451 | 14147.7053 | 14408.5898 | -8.933% | -1.811% | 8.933%
16:01 | 22.2 | 792.9667 | 845.8 | 793.5 | 803.2 | 790.4 | 800.1 | 756.5 | 787.7 | OFF | 756.6 | 783.4 | 758.4 | 794.4 | 845.6 | OFF | 8.01 | 13.28 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 796.8991 | 14200.5528 | 14461.7015 | -8.9% | -1.806% | 8.9%
16:01 | 22.25 | 793.3 | 845.9 | 793.8 | 803.4 | 790.3 | 800.5 | 756.9 | 788 | OFF | 756.9 | 784.2 | 758.9 | 794.8 | 846 | OFF | 8.01 | 13.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.2343 | 14240.2095 | 14501.5548 | -8.875% | -1.802% | 8.875%
16:01 | 22.3 | 793.7917 | 846.1 | 794.3 | 803.8 | 790.3 | 801.4 | 757.1 | 788.4 | OFF | 757.1 | 785.6 | 759.4 | 795.4 | 846.6 | OFF | 8.01 | 13.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.5687 | 14279.8868 | 14541.4249 | -8.85% | -1.799% | 8.85%
16:01 | 22.3667 | 794.3 | 846.5 | 794.6 | 804 | 790.7 | 802.7 | 757.5 | 788.7 | OFF | 757.4 | 786.9 | 760.1 | 795.6 | 846.9 | OFF | 8.01 | 12.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.0135 | 14332.8232 | 14594.611 | -8.817% | -1.794% | 8.817%
16:01 | 22.4167 | 794.6417 | 846.9 | 794.8 | 804.3 | 791.3 | 803.3 | 758 | 789 | OFF | 757.9 | 787.1 | 760.7 | 795.5 | 846.9 | OFF | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.3462 | 14372.5467 | 14634.52 | -8.792% | -1.79% | 8.792%
16:01 | 22.4833 | 794.9833 | 847.5 | 795.2 | 804.6 | 792 | 803.3 | 758.5 | 789.6 | OFF | 758.4 | 786.7 | 761.1 | 796 | 846.9 | OFF | 8.01 | 12.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.7887 | 14425.5342 | 14687.7578 | -8.758% | -1.785% | 8.758%
16:01 | 22.5333 | 795.275 | 847.9 | 795.5 | 805 | 792.3 | 803.3 | 758.8 | 789.9 | OFF | 758.8 | 786.8 | 761.4 | 796.4 | 847.2 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.1197 | 14465.2907 | 14727.7055 | -8.733% | -1.782% | 8.733%
16:01 | 22.5833 | 795.6167 | 848.5 | 795.9 | 805.7 | 792.8 | 803.3 | 759.2 | 790.1 | OFF | 759.1 | 786.9 | 761.7 | 796.7 | 847.5 | OFF | 8.01 | 12.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.45 | 14505.063 | 14767.6697 | -8.708% | -1.778% | 8.708%
16:01 | 22.6333 | 795.9583 | 848.9 | 796.4 | 806.3 | 793.2 | 803.4 | 759.5 | 790.4 | OFF | 759.4 | 786.9 | 762 | 797.2 | 847.9 | OFF | 8.01 | 12.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.7795 | 14544.8524 | 14807.6505 | -8.683% | -1.775% | 8.683%
16:01 | 22.7 | 796.3583 | 849 | 796.9 | 806.3 | 793.6 | 803.8 | 760.1 | 791.1 | OFF | 760 | 787.4 | 762.6 | 797.5 | 848 | OFF | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.2178 | 14597.9296 | 14860.9837 | -8.65% | -1.77% | 8.65%
16:01 | 22.75 | 796.6917 | 849.1 | 797 | 806.4 | 793.9 | 804.4 | 760.7 | 791.4 | OFF | 760.5 | 788.2 | 763.1 | 797.5 | 848.1 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.5456 | 14637.7558 | 14901.0028 | -8.625% | -1.767% | 8.625%
16:01 | 22.8 | 797.0167 | 849.4 | 797.2 | 806.9 | 794 | 804.6 | 761.2 | 791.5 | OFF | 760.9 | 788.8 | 763.6 | 797.7 | 848.4 | OFF | 8.01 | 13.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.8728 | 14677.5985 | 14941.0383 | -8.6% | -1.763% | 8.6%
16:02 | 22.8667 | 797.4083 | 850.2 | 797.7 | 807.7 | 794.1 | 804.3 | 761.7 | 791.6 | OFF | 761.3 | 788.7 | 763.9 | 798.4 | 849.3 | OFF | 8.01 | 13.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.3079 | 14730.746 | 14994.4443 | -8.567% | -1.759% | 8.567%
16:02 | 22.9167 | 797.7667 | 850.1 | 798.1 | 807.8 | 794 | 804.7 | 761.9 | 792 | OFF | 761.6 | 789.9 | 764.1 | 799.2 | 849.8 | OFF | 8.01 | 13.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.6333 | 14770.6254 | 15034.5178 | -8.542% | -1.755% | 8.542%
16:02 | 22.9667 | 798.15 | 850.3 | 798.5 | 808.2 | 793.7 | 805.2 | 762.2 | 792.3 | OFF | 761.9 | 790.8 | 764.3 | 800 | 850.4 | OFF | 8.01 | 13.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.9581 | 14810.5233 | 15074.6076 | -8.517% | -1.752% | 8.517%
16:02 | 23.0333 | 798.55 | 850.4 | 799.2 | 809.4 | 793.8 | 805.4 | 762.6 | 792.5 | OFF | 762.1 | 790.8 | 765 | 800.5 | 850.9 | OFF | 8.01 | 13.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.3901 | 14863.7467 | 15128.0859 | -8.483% | -1.747% | 8.483%
16:02 | 23.0833 | 798.725 | 850.5 | 799.8 | 810.2 | 794.1 | 805 | 763 | 792.2 | OFF | 762.3 | 790.3 | 765.4 | 800.8 | 851.1 | OFF | 8.01 | 13.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.7132 | 14903.6785 | 15168.2135 | -8.458% | -1.744% | 8.458%
16:02 | 23.1333 | 798.8417 | 850.7 | 800.2 | 810.4 | 794.6 | 804.5 | 763.3 | 792.2 | OFF | 762.6 | 789.5 | 765.8 | 801 | 851.3 | OFF | 8.01 | 13.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.0357 | 14943.6177 | 15208.3572 | -8.433% | -1.741% | 8.433%
16:02 | 23.2 | 799.2 | 851.4 | 800.6 | 810.5 | 795.3 | 804.5 | 763.8 | 792.6 | OFF | 763 | 789.7 | 766.1 | 801.3 | 851.6 | OFF | 8.01 | 13.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.4645 | 14996.8858 | 15261.9072 | -8.4% | -1.736% | 8.4%
16:02 | 23.25 | 799.55 | 851.8 | 800.9 | 810.8 | 795.7 | 805 | 763.9 | 792.9 | OFF | 763.3 | 790.6 | 766.2 | 801.6 | 851.9 | OFF | 8.01 | 13.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.7854 | 15036.8545 | 15302.0884 | -8.375% | -1.733% | 8.375%
16:02 | 23.3 | 799.9417 | 852.2 | 801.3 | 811.5 | 796 | 805.7 | 764.2 | 793.2 | OFF | 763.7 | 791.3 | 766.2 | 801.9 | 852.1 | OFF | 8.01 | 13.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.1055 | 15076.8418 | 15342.2857 | -8.35% | -1.73% | 8.35%
16:02 | 23.3667 | 800.4667 | 852.2 | 801.8 | 811.9 | 796.8 | 806.8 | 764.7 | 793.9 | OFF | 764.3 | 791.9 | 766.6 | 802.3 | 852.4 | OFF | 8.01 | 12.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.5313 | 15130.1887 | 15395.9069 | -8.317% | -1.726% | 8.317%
16:02 | 23.4167 | 800.6333 | 852.2 | 802.1 | 812.3 | 797 | 806.8 | 765 | 794.1 | OFF | 764.7 | 791.6 | 766.9 | 802.4 | 852.5 | OFF | 8.01 | 12.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.8499 | 15170.2162 | 15436.1415 | -8.292% | -1.723% | 8.292%
16:02 | 23.4667 | 800.8167 | 852.5 | 802.5 | 812.9 | 797 | 806.7 | 765.2 | 794.2 | OFF | 764.9 | 791.3 | 767 | 802.7 | 852.9 | OFF | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.1678 | 15210.2525 | 15476.3919 | -8.267% | -1.72% | 8.267%
16:02 | 23.5333 | 801.1083 | 852.9 | 802.9 | 813.4 | 796.9 | 807 | 765.3 | 794.5 | OFF | 765.2 | 791.4 | 767.1 | 803.3 | 853.4 | OFF | 8.01 | 12.9 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.5906 | 15263.65 | 15530.0838 | -8.233% | -1.716% | 8.233%
16:02 | 23.5833 | 801.5 | 853.5 | 803.4 | 814.1 | 797.1 | 807.2 | 765.6 | 794.8 | OFF | 765.4 | 791.8 | 767.5 | 803.7 | 853.9 | OFF | 8.01 | 12.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.9069 | 15303.7152 | 15570.3713 | -8.208% | -1.713% | 8.208%
16:02 | 23.65 | 802.125 | 853.9 | 804 | 814.3 | 797.6 | 808.6 | 766.3 | 795.2 | OFF | 765.8 | 793.3 | 768.2 | 804.1 | 854.2 | OFF | 8.01 | 13.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.3276 | 15357.1694 | 15624.1124 | -8.175% | -1.709% | 8.175%
16:02 | 23.7 | 802.4417 | 854.3 | 804.2 | 814.3 | 797.9 | 809 | 766.7 | 795.3 | OFF | 766.2 | 793.7 | 768.6 | 804.4 | 854.7 | OFF | 8.01 | 13.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.6424 | 15397.2835 | 15664.4367 | -8.15% | -1.705% | 8.15%
16:02 | 23.75 | 802.7583 | 854.6 | 804.4 | 814.4 | 798.1 | 809.1 | 767.1 | 795.7 | OFF | 766.6 | 793.9 | 769 | 805 | 855.2 | OFF | 8.01 | 13.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.9565 | 15437.4135 | 15704.7767 | -8.125% | -1.702% | 8.125%
16:02 | 23.8 | 803.1417 | 855 | 804.7 | 814.7 | 798.4 | 809.5 | 767.3 | 796 | OFF | 766.9 | 794.9 | 769.3 | 805.4 | 855.6 | OFF | 8.01 | 13.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 807.27 | 15477.561 | 15745.1323 | -8.1% | -1.699% | 8.1%
16:03 | 23.8667 | 803.6333 | 855.6 | 805.1 | 815.2 | 799 | 810.2 | 767.7 | 796.5 | OFF | 767.2 | 796 | 769.7 | 805.6 | 855.8 | OFF | 8.01 | 13.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 807.6869 | 15531.1202 | 15798.9642 | -8.067% | -1.695% | 8.067%
16:03 | 23.9167 | 803.8833 | 856.1 | 805.3 | 815.2 | 799.6 | 810.4 | 768 | 796.9 | OFF | 767.4 | 795.9 | 770.1 | 805.9 | 855.8 | OFF | 8.01 | 13.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 807.9988 | 15571.3081 | 15839.3564 | -8.042% | -1.692% | 8.042%
16:03 | 23.9667 | 804.1667 | 856.4 | 805.4 | 815.2 | 800.2 | 811.1 | 768.3 | 797.3 | OFF | 767.7 | 796.3 | 770.5 | 805.9 | 855.7 | OFF | 8.01 | 13.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 808.3101 | 15611.5094 | 15879.7641 | -8.017% | -1.689% | 8.017%
16:03 | 24.0333 | 804.5833 | 856.8 | 805.5 | 815.1 | 800.6 | 812.4 | 768.5 | 798.1 | OFF | 768 | 797.4 | 770.9 | 805.9 | 855.8 | OFF | 8.01 | 13.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 808.7241 | 15665.1344 | 15933.6652 | -7.983% | -1.685% | 7.983%
16:03 | 24.0833 | 805.0917 | 857.1 | 805.8 | 815.4 | 801.1 | 813.2 | 769 | 798.9 | OFF | 768.4 | 798.3 | 771.4 | 806.5 | 856 | OFF | 8.01 | 14.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 809.0339 | 15705.3762 | 15974.1092 | -7.958% | -1.682% | 7.958%
16:03 | 24.1333 | 805.5917 | 857.6 | 806 | 815.9 | 801.7 | 814 | 769.5 | 799.3 | OFF | 768.8 | 799.2 | 772.1 | 806.6 | 856.4 | OFF | 8.01 | 14.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 809.3431 | 15745.6433 | 16014.5686 | -7.933% | -1.679% | 7.933%
16:03 | 24.2 | 806.1167 | 858.4 | 806.2 | 816.8 | 802.6 | 814.6 | 770 | 799.9 | OFF | 769.2 | 799.2 | 772.7 | 806.8 | 857 | OFF | 8.01 | 14.67 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 809.7543 | 15799.3669 | 16068.5385 | -7.9% | -1.675% | 7.9%
16:03 | 24.25 | 806.575 | 858.9 | 806.8 | 817.7 | 803.3 | 814.5 | 770.2 | 800.5 | OFF | 769.5 | 799 | 773 | 807.6 | 857.9 | OFF | 8.01 | 14.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 810.0619 | 15839.6842 | 16109.0339 | -7.875% | -1.672% | 7.875%
16:03 | 24.3 | 807.1833 | 859.3 | 807.4 | 818.5 | 804 | 815 | 770.7 | 801.1 | OFF | 770 | 799.9 | 773.4 | 808.3 | 858.6 | OFF | 8.01 | 14.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 810.369 | 15880.0282 | 16149.5447 | -7.85% | -1.669% | 7.85%
16:03 | 24.3667 | 807.875 | 859.2 | 808.1 | 819.9 | 804.8 | 815.3 | 771.6 | 801.7 | OFF | 770.6 | 800.4 | 774.5 | 809 | 859.4 | OFF | 8.01 | 14.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 810.7774 | 15933.8635 | 16203.5829 | -7.817% | -1.665% | 7.817%
16:03 | 24.4167 | 808.3417 | 859.8 | 808.7 | 820.7 | 805.2 | 815.1 | 772.2 | 802.1 | OFF | 771 | 800.4 | 775.3 | 809.5 | 860.1 | OFF | 8.01 | 14.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 811.0829 | 15974.2689 | 16244.1294 | -7.792% | -1.661% | 7.792%
16:03 | 24.4667 | 808.825 | 860.9 | 809.2 | 820.8 | 805.4 | 815.6 | 772.6 | 802.4 | OFF | 771.4 | 801 | 775.7 | 810.1 | 860.8 | OFF | 8.01 | 14.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 811.3879 | 16014.6981 | 16284.6912 | -7.767% | -1.658% | 7.767%
16:03 | 24.5333 | 809.4 | 861.7 | 809.6 | 820.9 | 805.9 | 816.6 | 772.9 | 803 | OFF | 771.7 | 802.3 | 775.9 | 810.9 | 861.4 | OFF | 8.01 | 14.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 811.7935 | 16068.6389 | 16338.7972 | -7.733% | -1.653% | 7.733%
16:03 | 24.5833 | 809.9917 | 862.4 | 810 | 821.3 | 806.5 | 817.6 | 773.4 | 803.5 | OFF | 772.2 | 803.4 | 776.4 | 811.4 | 861.8 | OFF | 8.01 | 14.72 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.097 | 16109.1237 | 16379.3945 | -7.708% | -1.65% | 7.708%
16:03 | 24.6333 | 810.5667 | 863 | 810.6 | 822.2 | 807 | 818.4 | 773.9 | 803.9 | OFF | 772.7 | 804.2 | 777.1 | 811.8 | 862 | OFF | 8.01 | 14.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.3999 | 16149.6376 | 16420.0069 | -7.683% | -1.647% | 7.683%
16:03 | 24.7 | 811.025 | 863.5 | 811.2 | 822.9 | 807.6 | 818.3 | 774.7 | 804.4 | OFF | 773.4 | 803.9 | 777.8 | 812.3 | 862.3 | OFF | 8.01 | 14.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.8028 | 16203.6907 | 16474.1803 | -7.65% | -1.642% | 7.65%
16:03 | 24.7667 | 811.325 | 863.9 | 811.8 | 823.7 | 808.3 | 817.5 | 775.2 | 804.7 | OFF | 773.8 | 803.2 | 778.5 | 812.7 | 862.6 | OFF | 8.01 | 14.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.2047 | 16257.769 | 16528.3806 | -7.617% | -1.637% | 7.617%
16:03 | 24.8167 | 811.4583 | 864 | 812 | 823.9 | 808.4 | 817.4 | 775.2 | 804.9 | OFF | 773.8 | 803.5 | 778.6 | 812.9 | 862.9 | OFF | 8.01 | 14.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.5053 | 16298.3386 | 16569.0483 | -7.592% | -1.634% | 7.592%
16:04 | 24.8667 | 811.7583 | 864 | 812.3 | 823.9 | 808.5 | 817.9 | 775.3 | 805.4 | OFF | 773.9 | 804.5 | 778.6 | 813.4 | 863.4 | OFF | 8.01 | 14.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.8054 | 16338.919 | 16609.7311 | -7.567% | -1.63% | 7.567%
16:04 | 24.9167 | 812.2667 | 864 | 812.5 | 823.7 | 808.9 | 819.3 | 775.5 | 806.1 | OFF | 774.3 | 806.4 | 778.8 | 813.8 | 863.9 | OFF | 8.01 | 14.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.1049 | 16379.5197 | 16650.4289 | -7.542% | -1.627% | 7.542%
16:04 | 24.9667 | 812.9 | 864.2 | 812.7 | 823.6 | 809.6 | 821.2 | 775.9 | 806.8 | OFF | 774.7 | 808.4 | 779.3 | 814.1 | 864.3 | OFF | 8.01 | 14.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.4037 | 16420.1488 | 16691.1416 | -7.517% | -1.624% | 7.517%
16:04 | 25.0333 | 813.9583 | 865.2 | 813.2 | 824.4 | 810.6 | 823.3 | 776.9 | 807.8 | OFF | 775.6 | 810.4 | 780.2 | 814.6 | 865.3 | OFF | 8.01 | 14.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.8013 | 16474.3774 | 16745.4484 | -7.483% | -1.619% | 7.483%
16:04 | 25.0833 | 814.525 | 865.9 | 813.8 | 825.3 | 811 | 823.6 | 777.5 | 808.3 | OFF | 776.1 | 810.5 | 781 | 815.2 | 866.1 | OFF | 8.01 | 14.63 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.0988 | 16515.0895 | 16786.1959 | -7.458% | -1.615% | 7.458%
16:04 | 25.1333 | 814.875 | 866.7 | 814.4 | 826.2 | 811.3 | 823 | 778.1 | 808.6 | OFF | 776.6 | 809.7 | 781.6 | 815.8 | 866.5 | OFF | 8.01 | 14.51 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.3957 | 16555.8245 | 16826.9583 | -7.433% | -1.611% | 7.433%
16:04 | 25.1833 | 815.2083 | 867.3 | 815 | 826.7 | 811.5 | 822.6 | 778.7 | 808.9 | OFF | 777.1 | 809 | 782.1 | 816.5 | 867.1 | OFF | 8.01 | 14.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.692 | 16596.5766 | 16867.7355 | -7.408% | -1.608% | 7.408%
16:04 | 25.2333 | 815.3583 | 867.7 | 815.3 | 826.7 | 811.5 | 822.4 | 778.9 | 809.2 | OFF | 777.4 | 808.6 | 782.2 | 817 | 867.4 | OFF | 8.01 | 14.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.9877 | 16637.3408 | 16908.5275 | -7.383% | -1.604% | 7.383%
16:04 | 25.2833 | 815.6667 | 868 | 815.6 | 826.9 | 811.6 | 822.4 | 779.1 | 809.7 | OFF | 777.9 | 808.7 | 782.4 | 817.9 | 867.8 | OFF | 8.01 | 14.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 816.2828 | 16678.1164 | 16949.3342 | -7.358% | -1.6% | 7.358%
16:04 | 25.3667 | 816.4167 | 868.3 | 816.2 | 827.9 | 811.9 | 823.6 | 779.8 | 810.5 | OFF | 778.6 | 810.4 | 783.3 | 818.6 | 867.9 | OFF | 8.01 | 14.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 816.7734 | 16746.1199 | 17017.3782 | -7.317% | -1.594% | 7.317%
16:04 | 25.4167 | 816.925 | 868.8 | 816.7 | 828.6 | 812.5 | 824.2 | 780.3 | 811 | OFF | 778.9 | 811 | 783.9 | 819 | 868.2 | OFF | 8.01 | 14.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.067 | 16786.9534 | 17058.2242 | -7.292% | -1.59% | 7.292%
16:04 | 25.4833 | 817.5417 | 869.4 | 817.3 | 829.1 | 813 | 825 | 781 | 811.2 | OFF | 779.5 | 812 | 784.8 | 819.3 | 868.9 | OFF | 8.01 | 14.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.4576 | 16841.4356 | 17112.7084 | -7.258% | -1.585% | 7.258%
16:04 | 25.5333 | 818.0333 | 869.8 | 817.8 | 829.5 | 813.2 | 826.2 | 781.3 | 811.5 | OFF | 779.8 | 813 | 785.2 | 819.7 | 869.4 | OFF | 8.01 | 14.77 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.7499 | 16882.325 | 17153.5886 | -7.233% | -1.581% | 7.233%
16:04 | 25.5833 | 818.6083 | 870.1 | 818.4 | 830.2 | 813.7 | 827.2 | 781.8 | 811.9 | OFF | 780.2 | 814.1 | 786 | 820 | 869.7 | OFF | 8.01 | 14.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 818.0415 | 16923.241 | 17194.4834 | -7.208% | -1.577% | 7.208%
16:04 | 25.6333 | 819.0333 | 870.3 | 819 | 830.9 | 814.1 | 827.6 | 782.3 | 812 | OFF | 780.7 | 814.7 | 786.6 | 820.3 | 869.9 | OFF | 8.01 | 14.72 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 818.3327 | 16964.1821 | 17235.3927 | -7.183% | -1.574% | 7.183%
16:04 | 25.7 | 819.6167 | 870.8 | 819.5 | 831.4 | 814.9 | 828.5 | 783 | 812.2 | OFF | 781.2 | 815.7 | 787.3 | 820.4 | 870.5 | OFF | 8.01 | 14.6 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 818.72 | 17018.8038 | 17289.9611 | -7.15% | -1.568% | 7.15%
16:04 | 25.75 | 820 | 871.2 | 819.8 | 831.8 | 815.6 | 829.2 | 783.5 | 812.3 | OFF | 781.5 | 815.8 | 787.7 | 820.6 | 871 | OFF | 8.01 | 14.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 819.0098 | 17059.7942 | 17330.9044 | -7.125% | -1.564% | 7.125%
16:04 | 25.8 | 820.4083 | 871.6 | 820.1 | 832 | 816.3 | 829.9 | 783.7 | 812.6 | OFF | 781.9 | 816.3 | 788 | 820.9 | 871.6 | OFF | 8.01 | 14.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 819.299 | 17100.8044 | 17371.8621 | -7.1% | -1.56% | 7.1%
16:05 | 25.8667 | 820.9583 | 872.3 | 820.6 | 832.8 | 817 | 830.6 | 784 | 813.2 | OFF | 782.2 | 817 | 788.2 | 821.6 | 872 | OFF | 8.01 | 14.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 819.6838 | 17155.5166 | 17426.4949 | -7.067% | -1.555% | 7.067%
16:05 | 25.9333 | 821.3167 | 872.7 | 820.8 | 832.4 | 817.7 | 831.2 | 784.5 | 813.8 | OFF | 782.7 | 817.8 | 788.6 | 821.7 | 871.9 | OFF | 8.01 | 14.6 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 820.0676 | 17210.2591 | 17481.1532 | -7.033% | -1.55% | 7.033%
16:05 | 25.9833 | 821.5333 | 873 | 820.9 | 832.5 | 817.9 | 831.5 | 784.7 | 814.2 | OFF | 783.1 | 818.1 | 788.8 | 821.7 | 872 | OFF | 8.01 | 14.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 820.3549 | 17251.3303 | 17522.1638 | -7.008% | -1.546% | 7.008%
16:05 | 26.0333 | 821.875 | 873.5 | 821.2 | 832.9 | 818.2 | 831.7 | 785 | 814.6 | OFF | 783.5 | 818.4 | 788.9 | 822 | 872.6 | OFF | 8.01 | 14.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 820.6415 | 17292.4156 | 17563.1887 | -6.983% | -1.542% | 6.983%
16:05 | 26.0833 | 822.1917 | 873.8 | 821.4 | 833.2 | 818.5 | 832.1 | 785.3 | 815.1 | OFF | 783.9 | 818.9 | 789.2 | 822.3 | 872.6 | OFF | 8.01 | 14.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 820.9276 | 17333.5172 | 17604.2279 | -6.958% | -1.538% | 6.958%
16:05 | 26.1333 | 822.5833 | 874.2 | 821.7 | 833.5 | 819.1 | 832.7 | 785.7 | 815.7 | OFF | 784.4 | 819.2 | 789.6 | 822.6 | 872.6 | OFF | 8.01 | 14.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 821.2132 | 17374.6366 | 17645.2815 | -6.933% | -1.534% | 6.933%
16:05 | 26.2 | 823.0833 | 874.3 | 822.1 | 833.5 | 819.7 | 833.8 | 786.2 | 816.5 | OFF | 784.9 | 820.3 | 790.2 | 823 | 872.5 | OFF | 8.01 | 14.2 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 821.5931 | 17429.4922 | 17700.0417 | -6.9% | -1.529% | 6.9%
16:05 | 26.25 | 823.4667 | 874.3 | 822.2 | 833.5 | 820 | 834.6 | 786.7 | 817.1 | OFF | 785.4 | 821.4 | 790.7 | 823 | 872.7 | OFF | 8.01 | 14.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 821.8774 | 17470.6559 | 17741.1284 | -6.875% | -1.525% | 6.875%
16:05 | 26.3 | 823.85 | 874.5 | 822.3 | 833.7 | 820.3 | 835.2 | 787.1 | 817.6 | OFF | 785.9 | 822.3 | 791.1 | 823.1 | 873.1 | OFF | 8.01 | 14.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 822.1612 | 17511.8388 | 17782.2294 | -6.85% | -1.521% | 6.85%
16:05 | 26.3667 | 824.2583 | 875.2 | 822.5 | 834.2 | 820.7 | 835.5 | 787.6 | 818 | OFF | 786.4 | 822.5 | 791.6 | 823.3 | 873.6 | OFF | 8.01 | 14.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 822.5387 | 17566.7758 | 17837.0527 | -6.817% | -1.515% | 6.817%
16:05 | 26.4167 | 824.5 | 875.4 | 822.8 | 834.5 | 820.9 | 835.7 | 787.8 | 818.1 | OFF | 786.7 | 822.6 | 791.9 | 823.6 | 874 | OFF | 8.01 | 14.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 822.8213 | 17607.9947 | 17878.1867 | -6.792% | -1.511% | 6.792%
16:05 | 26.4667 | 824.6 | 875.4 | 823 | 834.6 | 820.9 | 835.8 | 788 | 818 | OFF | 786.9 | 822.8 | 792 | 823.8 | 874 | OFF | 8.01 | 14.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 823.1033 | 17649.2222 | 17919.3349 | -6.767% | -1.507% | 6.767%
16:05 | 26.5333 | 824.6833 | 875.5 | 823.3 | 834.8 | 820.9 | 835.7 | 788 | 817.8 | OFF | 787.1 | 822.6 | 792.1 | 824.1 | 874.3 | OFF | 8.01 | 13.95 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 823.4784 | 17704.1983 | 17974.2209 | -6.733% | -1.502% | 6.733%
16:05 | 26.5833 | 824.975 | 875.7 | 823.7 | 835.6 | 821.3 | 835.9 | 788.1 | 817.9 | OFF | 787.2 | 822.7 | 792.3 | 824.5 | 874.8 | OFF | 8.01 | 13.7 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 823.7592 | 17745.4398 | 18015.4019 | -6.708% | -1.499% | 6.708%
16:05 | 26.65 | 825.2833 | 876 | 824.1 | 836.1 | 821.7 | 836.2 | 788.4 | 818.2 | OFF | 787.3 | 822.8 | 792.7 | 824.8 | 875.1 | OFF | 8.01 | 13.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.1327 | 17800.4484 | 18070.3316 | -6.675% | -1.494% | 6.675%
16:05 | 26.7 | 825.575 | 876.2 | 824.4 | 836.6 | 822 | 836.8 | 788.5 | 818.7 | OFF | 787.5 | 823.2 | 792.9 | 824.8 | 875.3 | OFF | 8.01 | 13.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.4123 | 17841.7199 | 18111.5452 | -6.65% | -1.49% | 6.65%
16:05 | 26.75 | 826.0083 | 876.7 | 824.8 | 837.1 | 822.5 | 837.4 | 788.8 | 819.1 | OFF | 787.8 | 823.5 | 793.2 | 825.3 | 875.9 | OFF | 8.01 | 13.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.6913 | 17883.0094 | 18152.7728 | -6.625% | -1.486% | 6.625%
16:05 | 26.8 | 826.3167 | 877.1 | 825.2 | 837.3 | 822.9 | 837.4 | 789.3 | 819.4 | OFF | 788.1 | 823.7 | 793.6 | 825.6 | 876.2 | OFF | 8.01 | 13.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.9698 | 17924.3176 | 18194.0143 | -6.6% | -1.482% | 6.6%
16:06 | 26.8667 | 826.6833 | 877.5 | 825.6 | 837.4 | 823 | 837.4 | 789.6 | 820 | OFF | 788.4 | 824.5 | 794 | 826.1 | 876.7 | OFF | 8.01 | 13.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 825.3403 | 17979.4176 | 18249.0247 | -6.567% | -1.477% | 6.567%
16:06 | 26.9167 | 827.1833 | 877.8 | 826 | 837.7 | 823.2 | 838.4 | 789.9 | 820.7 | OFF | 788.9 | 825.8 | 794.1 | 826.8 | 876.9 | OFF | 8.01 | 13.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 825.6176 | 18020.7642 | 18290.2986 | -6.542% | -1.474% | 6.542%
16:06 | 26.9667 | 827.6833 | 877.9 | 826.4 | 838.1 | 823.5 | 839.7 | 790.2 | 821.2 | OFF | 789.3 | 827.3 | 794.2 | 827.2 | 877.2 | OFF | 8.01 | 13.27 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 825.8944 | 18062.1359 | 18331.5864 | -6.517% | -1.47% | 6.517%
16:06 | 27.0333 | 828.0917 | 878 | 826.8 | 838.7 | 823.9 | 840.3 | 790.7 | 821.8 | OFF | 789.7 | 827.9 | 794.6 | 827.3 | 877.4 | OFF | 8.01 | 13.49 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 826.2626 | 18117.3284 | 18386.6583 | -6.483% | -1.465% | 6.483%
16:06 | 27.1 | 828.3167 | 878.5 | 827.3 | 838.7 | 824.2 | 840 | 791.3 | 822.1 | OFF | 790.3 | 827.3 | 795.2 | 827.5 | 877.4 | OFF | 8.01 | 13.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 826.63 | 18172.542 | 18441.7547 | -6.45% | -1.46% | 6.45%
16:06 | 27.15 | 828.525 | 878.9 | 827.6 | 838.9 | 824.3 | 839.9 | 791.5 | 822.3 | OFF | 790.6 | 827.1 | 795.5 | 827.9 | 877.8 | OFF | 8.01 | 14.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 826.9049 | 18213.9631 | 18483.0931 | -6.425% | -1.456% | 6.425%
16:06 | 27.2 | 828.75 | 879.1 | 827.9 | 838.9 | 824.6 | 839.9 | 791.8 | 822.8 | OFF | 790.9 | 826.8 | 795.8 | 828.4 | 878.1 | OFF | 8.01 | 14.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 827.1793 | 18255.3949 | 18524.4452 | -6.4% | -1.452% | 6.4%
16:06 | 27.25 | 829.1 | 879.5 | 828.1 | 838.6 | 825.2 | 840.3 | 792.4 | 823.3 | OFF | 791.4 | 826.9 | 796.4 | 828.7 | 878.4 | OFF | 8.01 | 14.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 827.4532 | 18296.8412 | 18565.811 | -6.375% | -1.449% | 6.375%
16:06 | 27.3 | 829.5417 | 879.9 | 828.3 | 838.7 | 825.7 | 841.3 | 792.8 | 823.8 | OFF | 791.8 | 827.7 | 796.8 | 828.9 | 878.8 | OFF | 8.01 | 14.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 827.7266 | 18338.3072 | 18607.1905 | -6.35% | -1.445% | 6.35%
16:06 | 27.3667 | 830.4167 | 880.4 | 828.9 | 839.5 | 826.9 | 843 | 793.5 | 824.7 | OFF | 792.5 | 829.1 | 797.8 | 829.5 | 879.2 | OFF | 8.01 | 14.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 828.0904 | 18393.6392 | 18662.3844 | -6.317% | -1.44% | 6.317%
16:06 | 27.4167 | 830.975 | 880.9 | 829.3 | 840 | 827.7 | 843.7 | 794.2 | 825.4 | OFF | 793 | 829.5 | 798.8 | 829.6 | 879.6 | OFF | 8.01 | 14.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 828.3627 | 18435.174 | 18703.7957 | -6.292% | -1.436% | 6.292%
16:06 | 27.4667 | 831.2833 | 881.3 | 829.6 | 840.2 | 828.2 | 843.6 | 794.7 | 825.9 | OFF | 793.5 | 829.1 | 799.5 | 829.8 | 880 | OFF | 8.01 | 14.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 828.6344 | 18476.7304 | 18745.2207 | -6.267% | -1.432% | 6.267%
16:06 | 27.5333 | 831.4333 | 881.4 | 829.9 | 840.3 | 828.2 | 843.5 | 795 | 826.2 | OFF | 793.8 | 828.9 | 799.7 | 830.2 | 880.1 | OFF | 8.01 | 13.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 828.996 | 18532.1543 | 18800.475 | -6.233% | -1.427% | 6.233%
16:06 | 27.5833 | 831.4833 | 881.4 | 830.2 | 840.3 | 828.3 | 843.3 | 795 | 826.2 | OFF | 794 | 828.5 | 799.7 | 830.7 | 880.2 | OFF | 8.01 | 13.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 829.2666 | 18573.7272 | 18841.9316 | -6.208% | -1.423% | 6.208%
16:06 | 27.6333 | 831.3917 | 881.3 | 830.4 | 840.4 | 828.2 | 842.6 | 795.1 | 826.1 | OFF | 794.1 | 827.7 | 799.7 | 831 | 880.1 | OFF | 8.01 | 13.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 829.5368 | 18615.2991 | 18883.4017 | -6.183% | -1.42% | 6.183%
16:06 | 27.7 | 831.375 | 880.9 | 830.7 | 840.9 | 828.3 | 841.9 | 795.5 | 826.2 | OFF | 794.4 | 826.9 | 799.9 | 831.1 | 879.8 | OFF | 8.01 | 13.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 829.8962 | 18670.7247 | 18938.7161 | -6.15% | -1.415% | 6.15%
16:06 | 27.75 | 831.325 | 880.7 | 830.8 | 840.8 | 828.3 | 841.5 | 795.7 | 826.1 | OFF | 794.5 | 826.5 | 800.1 | 831.2 | 879.7 | OFF | 8.01 | 13.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 830.1652 | 18712.2922 | 18980.2176 | -6.125% | -1.412% | 6.125%
16:06 | 27.8167 | 831.2833 | 880.8 | 830.7 | 840.3 | 827.9 | 841.6 | 795.6 | 826 | OFF | 794.5 | 826.9 | 800.1 | 831.4 | 879.6 | OFF | 8.01 | 13.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 830.5231 | 18767.7124 | 19035.5739 | -6.092% | -1.407% | 6.092%
16:07 | 27.8667 | 831.35 | 880.7 | 830.8 | 840.2 | 827.7 | 841.9 | 795.5 | 826.1 | OFF | 794.6 | 827.2 | 800 | 831.9 | 879.6 | OFF | 8.01 | 13.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 830.791 | 18809.2783 | 19077.1068 | -6.067% | -1.404% | 6.067%
16:07 | 27.9167 | 831.55 | 880.7 | 830.9 | 840.7 | 827.8 | 842.4 | 795.6 | 826.4 | OFF | 794.6 | 827.7 | 800.1 | 832 | 879.7 | OFF | 8.01 | 13.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 831.0584 | 18850.8508 | 19118.653 | -6.042% | -1.401% | 6.042%
16:07 | 27.9667 | 831.7083 | 880.6 | 831.2 | 841.3 | 827.9 | 842.4 | 795.9 | 826.5 | OFF | 794.8 | 827.4 | 800.4 | 832.2 | 879.9 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 831.3253 | 18892.4322 | 19160.2126 | -6.017% | -1.398% | 6.017%
16:07 | 28.0333 | 831.725 | 880.7 | 831.5 | 841.6 | 828 | 842.2 | 796.2 | 826.3 | OFF | 795.1 | 826.5 | 800.5 | 832.1 | 880 | OFF | 8.01 | 12.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 831.6804 | 18947.88 | 19215.6461 | -5.983% | -1.393% | 5.983%
16:07 | 28.0833 | 831.775 | 880.9 | 831.7 | 841.7 | 828 | 841.9 | 796.3 | 826.3 | OFF | 795.3 | 825.9 | 800.6 | 832.4 | 880.3 | OFF | 8.01 | 12.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 831.9463 | 18989.4675 | 19257.2368 | -5.958% | -1.39% | 5.958%
16:07 | 28.1333 | 831.875 | 880.8 | 831.9 | 841.7 | 828.3 | 841.4 | 796.6 | 826.7 | OFF | 795.5 | 825.5 | 800.9 | 832.6 | 880.6 | OFF | 8.01 | 12.57 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 832.2116 | 19031.0588 | 19298.8407 | -5.933% | -1.388% | 5.933%
16:07 | 28.2 | 832.0583 | 881 | 832 | 841.5 | 828.6 | 841.4 | 796.9 | 827.1 | OFF | 795.9 | 825.8 | 801.2 | 832.5 | 880.8 | OFF | 8.01 | 12.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 832.5647 | 19086.5232 | 19354.3333 | -5.9% | -1.384% | 5.9%
16:07 | 28.2667 | 832.2167 | 880.9 | 832 | 841.4 | 828.8 | 841.9 | 797.1 | 827.3 | OFF | 796.1 | 826 | 801.6 | 832.6 | 880.9 | OFF | 8.01 | 12.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 832.9169 | 19141.999 | 19409.8493 | -5.867% | -1.38% | 5.867%
16:07 | 28.3167 | 832.3333 | 880.9 | 832 | 841.2 | 828.8 | 842.4 | 797.2 | 827.6 | OFF | 796.2 | 826.2 | 801.6 | 832.9 | 881 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 833.1805 | 19183.6128 | 19451.5018 | -5.842% | -1.377% | 5.842%
16:07 | 28.3667 | 832.475 | 880.7 | 832.1 | 840.8 | 828.7 | 843.2 | 797.2 | 827.9 | OFF | 796.3 | 827 | 801.8 | 833.2 | 880.8 | OFF | 8.01 | 12.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 833.4437 | 19225.233 | 19493.1674 | -5.817% | -1.375% | 5.817%
16:07 | 28.4167 | 832.6 | 880.7 | 832.3 | 840.6 | 828.9 | 843.7 | 797.2 | 828.1 | OFF | 796.5 | 827.4 | 802 | 833.2 | 880.6 | OFF | 8.01 | 12.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 833.7064 | 19266.8599 | 19534.8461 | -5.792% | -1.372% | 5.792%
16:07 | 28.4667 | 832.7167 | 880.8 | 832.3 | 840.8 | 829.3 | 843.9 | 797.4 | 828.1 | OFF | 796.7 | 827.6 | 802.1 | 833.1 | 880.5 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 833.9687 | 19308.4928 | 19576.538 | -5.767% | -1.369% | 5.767%
16:07 | 28.5333 | 832.75 | 880.9 | 832.4 | 841 | 829.4 | 843.8 | 797.7 | 827.9 | OFF | 796.8 | 827.3 | 802.3 | 833 | 880.5 | OFF | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 834.3176 | 19364.0083 | 19632.1475 | -5.733% | -1.366% | 5.733%
16:07 | 28.5833 | 832.7917 | 881.2 | 832.6 | 841.2 | 829.2 | 843.3 | 797.8 | 827.8 | OFF | 796.8 | 827 | 802.4 | 833.2 | 881 | OFF | 8.01 | 12.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 834.5788 | 19405.6469 | 19673.8699 | -5.708% | -1.363% | 5.708%
16:07 | 28.6333 | 832.875 | 881.5 | 832.7 | 841.4 | 829.2 | 843.1 | 797.8 | 827.8 | OFF | 796.8 | 827 | 802.5 | 833.4 | 881.3 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 834.8395 | 19447.2885 | 19715.6054 | -5.683% | -1.361% | 5.683%
16:07 | 28.7 | 833.25 | 881.9 | 833 | 841.7 | 829.8 | 843.5 | 798.3 | 828.1 | OFF | 797 | 828 | 802.9 | 833.6 | 881.2 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 835.1865 | 19502.826 | 19771.2729 | -5.65% | -1.358% | 5.65%
16:07 | 28.75 | 833.5667 | 882.2 | 833.3 | 842.2 | 830.3 | 843.8 | 798.7 | 828.2 | OFF | 797.3 | 828.6 | 803.2 | 833.6 | 881.4 | OFF | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 835.4461 | 19544.4965 | 19813.0387 | -5.625% | -1.355% | 5.625%
16:07 | 28.8 | 833.8 | 882.4 | 833.5 | 842.8 | 830.7 | 843.8 | 798.9 | 828.3 | OFF | 797.5 | 828.5 | 803.5 | 833.8 | 881.9 | OFF | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 835.7054 | 19586.1806 | 19854.8175 | -5.6% | -1.353% | 5.6%
16:08 | 28.8667 | 834.2083 | 882.5 | 833.9 | 842.7 | 830.9 | 845 | 799.2 | 828.5 | OFF | 797.8 | 829.6 | 803.8 | 834.2 | 882.4 | OFF | 8.01 | 12.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 836.0503 | 19641.7809 | 19910.5427 | -5.567% | -1.35% | 5.567%
16:08 | 28.9167 | 834.525 | 882.7 | 834.1 | 842.9 | 831.2 | 845.6 | 799.5 | 829 | OFF | 798.3 | 830.1 | 804.1 | 834.4 | 882.4 | OFF | 8.01 | 12.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 836.3085 | 19683.4992 | 19952.3517 | -5.542% | -1.347% | 5.542%
16:08 | 28.9833 | 834.825 | 883.1 | 834.5 | 843.7 | 831.5 | 845.4 | 800 | 829.5 | OFF | 798.7 | 829.6 | 804.6 | 834.7 | 882.6 | OFF | 8.01 | 12.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 836.652 | 19739.1442 | 20008.117 | -5.508% | -1.344% | 5.508%
16:08 | 29.0333 | 835 | 883.3 | 834.9 | 844.1 | 831.7 | 845 | 800.5 | 829.7 | OFF | 799.1 | 829 | 805 | 835 | 882.7 | OFF | 8.01 | 12.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 836.9092 | 19780.8899 | 20049.9561 | -5.483% | -1.342% | 5.483%
16:08 | 29.0833 | 835.1583 | 883.6 | 835.1 | 844.3 | 831.8 | 844.7 | 800.9 | 829.9 | OFF | 799.4 | 828.7 | 805.4 | 835.2 | 882.9 | OFF | 8.01 | 13 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 837.1659 | 19822.6438 | 20091.8079 | -5.458% | -1.34% | 5.458%
16:08 | 29.1333 | 835.35 | 883.9 | 835.3 | 844.7 | 831.9 | 844.6 | 801.1 | 830.1 | OFF | 799.7 | 828.8 | 805.5 | 835.4 | 883.2 | OFF | 8.01 | 13.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 837.4222 | 19864.4065 | 20133.6727 | -5.433% | -1.337% | 5.433%
16:08 | 29.2 | 835.5917 | 884 | 835.6 | 845.1 | 832 | 844.9 | 801.3 | 830.4 | OFF | 800 | 829.1 | 805.6 | 835.5 | 883.6 | OFF | 8.01 | 13.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 837.7632 | 19920.1046 | 20189.5122 | -5.4% | -1.334% | 5.4%
16:08 | 29.25 | 835.775 | 883.8 | 835.8 | 845.1 | 832.1 | 845.5 | 801.5 | 830.8 | OFF | 800.3 | 829.3 | 805.7 | 835.7 | 883.7 | OFF | 8.01 | 12.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 838.0184 | 19961.8888 | 20231.4067 | -5.375% | -1.332% | 5.375%
16:08 | 29.3 | 835.9333 | 883.7 | 835.9 | 845 | 832.3 | 845.9 | 801.8 | 831.1 | OFF | 800.6 | 829.3 | 805.8 | 835.9 | 883.9 | OFF | 8.01 | 13.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 838.2732 | 20003.6815 | 20273.314 | -5.35% | -1.33% | 5.35%
16:08 | 29.3667 | 836.3167 | 884.1 | 836.1 | 845 | 832.7 | 846.5 | 802.1 | 831.5 | OFF | 801.1 | 830.1 | 806.2 | 836.3 | 884.1 | OFF | 8.01 | 13.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 838.6123 | 20059.4231 | 20329.2102 | -5.317% | -1.327% | 5.317%
16:08 | 29.4167 | 836.5083 | 884.3 | 836.4 | 845 | 833 | 846.5 | 802.3 | 831.7 | OFF | 801.4 | 830.2 | 806.3 | 836.7 | 884.3 | OFF | 8.01 | 13.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 838.8661 | 20101.2438 | 20371.1471 | -5.292% | -1.325% | 5.292%
16:08 | 29.4667 | 836.6917 | 884.5 | 836.6 | 844.9 | 833.1 | 846.8 | 802.4 | 832 | OFF | 801.5 | 830.6 | 806.3 | 837.1 | 884.5 | OFF | 8.01 | 12.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 839.1195 | 20143.0737 | 20413.0968 | -5.267% | -1.323% | 5.267%
16:08 | 29.5333 | 836.9833 | 884.5 | 837 | 844.9 | 833.2 | 847.8 | 802.5 | 832.5 | OFF | 801.7 | 831.3 | 806.3 | 837.6 | 884.5 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 839.4567 | 20198.8629 | 20469.0493 | -5.233% | -1.32% | 5.233%
16:08 | 29.5833 | 837.2417 | 884.6 | 837 | 845.1 | 833.3 | 848.5 | 802.7 | 832.8 | OFF | 802 | 832.4 | 806.4 | 837.6 | 884.5 | OFF | 8.01 | 12.73 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 839.7091 | 20240.7185 | 20511.0285 | -5.208% | -1.318% | 5.208%
16:08 | 29.6333 | 837.425 | 884.8 | 837.1 | 845.1 | 833.7 | 848.7 | 803 | 833 | OFF | 802.3 | 832.9 | 806.7 | 837.4 | 884.4 | OFF | 8.01 | 12.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 839.961 | 20282.5852 | 20553.0202 | -5.183% | -1.316% | 5.183%
16:08 | 29.7 | 837.7 | 885 | 837.3 | 845.3 | 834.2 | 848.8 | 803.4 | 833.6 | OFF | 802.6 | 832.7 | 807.2 | 837.8 | 884.5 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 840.2963 | 20338.4227 | 20609.0288 | -5.15% | -1.313% | 5.15%
16:08 | 29.75 | 837.9917 | 885.1 | 837.6 | 845.5 | 834.9 | 848.8 | 803.7 | 834.1 | OFF | 802.9 | 832.7 | 807.8 | 838.2 | 884.6 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 840.5473 | 20380.315 | 20651.0499 | -5.125% | -1.311% | 5.125%
16:08 | 29.8 | 838.2083 | 885.4 | 837.8 | 845.8 | 835.2 | 848.9 | 804.1 | 834.3 | OFF | 803.3 | 832.7 | 808.2 | 838.1 | 884.7 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 840.7978 | 20422.22 | 20693.0835 | -5.1% | -1.309% | 5.1%
16:09 | 29.8667 | 838.4833 | 885.9 | 838 | 846.1 | 835.3 | 848.9 | 804.4 | 834.5 | OFF | 803.5 | 833 | 808.7 | 838.4 | 885.1 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 841.1313 | 20478.1097 | 20749.1478 | -5.067% | -1.306% | 5.067%
16:09 | 29.9167 | 838.8 | 886.2 | 838.2 | 846.5 | 835.5 | 849.3 | 804.7 | 834.7 | OFF | 803.7 | 833.7 | 809 | 838.5 | 885.6 | OFF | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 841.3808 | 20520.0418 | 20791.2106 | -5.042% | -1.304% | 5.042%
16:09 | 29.9667 | 839.0167 | 886.5 | 838.4 | 846.9 | 835.8 | 849.3 | 804.9 | 834.9 | OFF | 803.9 | 833.5 | 809.4 | 838.6 | 886.1 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 841.63 | 20561.9872 | 20833.2859 | -5.017% | -1.302% | 5.017%
16:09 | 30.0333 | 839.225 | 886.9 | 838.8 | 847.2 | 836.1 | 849 | 805.1 | 835.3 | OFF | 804.2 | 832.9 | 809.6 | 839 | 886.6 | OFF | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 841.9616 | 20617.9286 | 20889.4056 | -4.997% | -1.3% | 4.997%
16:09 | 30.1 | 839.4333 | 887.3 | 839.1 | 847 | 836.2 | 848.9 | 805.4 | 835.5 | OFF | 804.6 | 832.7 | 809.9 | 839.5 | 887.1 | OFF | 8.01 | 12.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 842.2924 | 20673.8839 | 20945.5474 | -4.992% | -1.297% | 4.992%
16:09 | 30.15 | 839.6 | 887.5 | 839.3 | 847.1 | 836 | 849.1 | 805.6 | 835.7 | OFF | 804.9 | 832.7 | 810 | 840 | 887.3 | OFF | 8.01 | 12.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 842.5401 | 20715.8597 | 20987.6682 | -4.988% | -1.295% | 4.988%
16:09 | 30.2 | 839.8417 | 887.8 | 839.5 | 847.2 | 836.1 | 849.5 | 805.7 | 836.2 | OFF | 805.1 | 833.1 | 810 | 840.5 | 887.4 | OFF | 8.01 | 12.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 842.7873 | 20757.8458 | 21029.8014 | -4.983% | -1.293% | 4.983%
16:09 | 30.25 | 840.1583 | 888.1 | 839.9 | 847.3 | 836.4 | 850.1 | 806.1 | 836.6 | OFF | 805.4 | 833.7 | 810.4 | 840.7 | 887.2 | OFF | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 843.0342 | 20799.8458 | 21071.9469 | -4.979% | -1.291% | 4.979%
16:09 | 30.3 | 840.425 | 888.4 | 840.1 | 847.8 | 837 | 850.3 | 806.5 | 836.8 | OFF | 805.8 | 833.8 | 810.8 | 840.7 | 887.1 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 843.2806 | 20841.8603 | 21114.1048 | -4.975% | -1.289% | 4.975%
16:09 | 30.3667 | 840.7 | 888.7 | 840.5 | 848.4 | 837.7 | 850.5 | 806.9 | 836.8 | OFF | 806.1 | 833.7 | 811.3 | 840.8 | 887 | OFF | 8.01 | 12.24 | 11.01 | 14.01 | 6 | 843.6085 | 20897.8978 | 21170.3344 | -4.97% | -1.287% | 4.97%
16:09 | 30.4167 | 840.9 | 888.9 | 840.8 | 848.6 | 838.1 | 850.3 | 807.2 | 837 | OFF | 806.3 | 833.4 | 811.8 | 841.2 | 887.2 | OFF | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 843.854 | 20939.9378 | 21212.521 | -4.965% | -1.285% | 4.965%
16:09 | 30.4667 | 841.175 | 888.9 | 841.2 | 848.6 | 838.3 | 850.7 | 807.5 | 837.2 | OFF | 806.5 | 833.9 | 812.3 | 841.6 | 887.4 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 844.0991 | 20981.9897 | 21254.7198 | -4.961% | -1.283% | 4.961%
16:09 | 30.5333 | 841.4917 | 888.8 | 841.3 | 848.1 | 838.3 | 851.9 | 807.8 | 837.7 | OFF | 806.8 | 835.1 | 812.6 | 841.8 | 887.7 | OFF | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 844.4253 | 21038.0786 | 21311.004 | -4.956% | -1.281% | 4.956%
16:09 | 30.5833 | 841.6667 | 888.9 | 841.4 | 848.2 | 838.4 | 852.2 | 808 | 837.9 | OFF | 807.1 | 835.2 | 812.8 | 841.9 | 888 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 844.6695 | 21080.1576 | 21353.2314 | -4.952% | -1.279% | 4.952%
16:09 | 30.6333 | 841.8167 | 889.2 | 841.5 | 848.6 | 838.4 | 852.3 | 808.2 | 838 | OFF | 807.3 | 835 | 812.9 | 842 | 888.4 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 844.9132 | 21122.2447 | 21395.4709 | -4.947% | -1.277% | 4.947%
16:09 | 30.7 | 842.0417 | 889.7 | 841.7 | 848.8 | 838.5 | 853 | 808.3 | 838.1 | OFF | 807.6 | 835.3 | 813 | 842 | 888.5 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 845.2376 | 21178.3733 | 21451.8093 | -4.942% | -1.275% | 4.942%
16:09 | 30.75 | 842.3083 | 890 | 841.9 | 849.2 | 838.5 | 853.8 | 808.4 | 838.3 | OFF | 807.9 | 835.7 | 812.9 | 842.3 | 888.8 | OFF | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 845.4804 | 21220.482 | 21494.0772 | -4.938% | -1.273% | 4.938%
16:09 | 30.8167 | 842.7167 | 890.4 | 842.4 | 850.1 | 839 | 854.2 | 808.7 | 838.5 | OFF | 808.3 | 836 | 813.2 | 842.7 | 889.1 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 845.8036 | 21276.6495 | 21550.4534 | -4.932% | -1.271% | 4.932%
16:10 | 30.8667 | 842.8667 | 890.5 | 842.7 | 850.8 | 839.6 | 853.7 | 808.8 | 838.7 | OFF | 808.4 | 835.6 | 813.5 | 842.8 | 889.3 | OFF | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 846.0455 | 21318.7891 | 21592.7496 | -4.928% | -1.269% | 4.928%
16:10 | 30.9167 | 843.0167 | 890.7 | 843 | 851.4 | 840.3 | 853.2 | 809.1 | 838.8 | OFF | 808.5 | 834.9 | 813.9 | 842.9 | 889.5 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 846.2871 | 21360.9362 | 21635.0579 | -4.924% | -1.267% | 4.924%
16:10 | 30.9667 | 843.275 | 891.1 | 843.4 | 851.8 | 840.6 | 853.5 | 809.2 | 839 | OFF | 808.6 | 834.9 | 814.2 | 843.2 | 889.8 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 846.5282 | 21403.0935 | 21677.3783 | -4.92% | -1.265% | 4.92%
16:10 | 31.0333 | 843.8333 | 891.5 | 843.8 | 852.4 | 841.3 | 854.5 | 809.8 | 839.7 | OFF | 809 | 835.4 | 814.8 | 843.6 | 890.2 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 846.8492 | 21459.3304 | 21733.8242 | -4.914% | -1.263% | 4.914%
16:10 | 31.0833 | 844.2167 | 891.7 | 844.1 | 852.5 | 841.6 | 855.3 | 810.4 | 840 | OFF | 809.4 | 835.8 | 815.5 | 843.8 | 890.5 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 847.0894 | 21501.5317 | 21776.1727 | -4.91% | -1.261% | 4.91%
16:10 | 31.1333 | 844.4583 | 891.9 | 844.4 | 852.7 | 841.8 | 855.6 | 810.8 | 840.2 | OFF | 809.8 | 835.9 | 815.9 | 844 | 890.5 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 847.3293 | 21543.7485 | 21818.5331 | -4.906% | -1.259% | 4.906%
16:10 | 31.2 | 844.7 | 891.6 | 844.6 | 852.6 | 842 | 855.8 | 811.3 | 840.6 | OFF | 810.4 | 836.5 | 816.2 | 844.2 | 890.6 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 847.6485 | 21600.0538 | 21875.0324 | -4.9% | -1.257% | 4.9%
16:10 | 31.2667 | 844.8583 | 891.7 | 844.7 | 852.9 | 842 | 855.5 | 811.7 | 840.7 | OFF | 810.8 | 836.9 | 816.7 | 844.2 | 890.5 | OFF | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 847.967 | 21656.3724 | 21931.5529 | -4.895% | -1.255% | 4.895%
16:10 | 31.3167 | 844.9333 | 892 | 844.7 | 853 | 842 | 855.3 | 811.8 | 840.9 | OFF | 810.9 | 836.8 | 816.8 | 844.3 | 890.7 | OFF | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 848.2055 | 21698.6172 | 21973.9572 | -4.891% | -1.253% | 4.891%
16:10 | 31.3667 | 845.075 | 892.2 | 844.7 | 853.1 | 842.1 | 855.3 | 812 | 841.2 | OFF | 811.1 | 836.8 | 816.9 | 844.5 | 891 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 848.4435 | 21740.8674 | 22016.3734 | -4.887% | -1.251% | 4.887%
16:10 | 31.4167 | 845.2667 | 892.4 | 844.8 | 853.2 | 842.6 | 855.5 | 812.2 | 841.4 | OFF | 811.3 | 837.1 | 817.1 | 844.4 | 891.2 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 848.6812 | 21783.126 | 22058.8016 | -4.882% | -1.25% | 4.882%
16:10 | 31.4667 | 845.5667 | 892.7 | 844.9 | 853.2 | 842.8 | 856.4 | 812.5 | 841.5 | OFF | 811.6 | 838.2 | 817.3 | 844.3 | 891.4 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 848.9186 | 21825.3968 | 22101.2416 | -4.878% | -1.248% | 4.878%
16:10 | 31.5333 | 845.925 | 892.9 | 845.2 | 853.6 | 843 | 856.9 | 812.8 | 842 | OFF | 811.9 | 838.8 | 817.5 | 844.9 | 891.6 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 849.2344 | 21881.7799 | 22157.8467 | -4.873% | -1.246% | 4.873%
16:10 | 31.5833 | 846.15 | 893.3 | 845.5 | 853.7 | 843.2 | 856.9 | 813 | 842.4 | OFF | 812.2 | 839 | 817.6 | 845.2 | 891.8 | OFF | 8.01 | 12.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 849.4709 | 21924.0817 | 22200.3143 | -4.869% | -1.244% | 4.869%
16:10 | 31.6333 | 846.3167 | 893.5 | 845.7 | 853.9 | 843.3 | 856.7 | 813.3 | 842.6 | OFF | 812.5 | 838.9 | 817.8 | 845.5 | 892.1 | OFF | 8.01 | 12.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 849.707 | 21966.3934 | 22242.7937 | -4.864% | -1.243% | 4.864%
16:10 | 31.7 | 846.7833 | 894 | 846.3 | 854.3 | 843.5 | 857 | 813.7 | 843.3 | OFF | 812.9 | 839 | 818.2 | 846.5 | 892.7 | OFF | 8.01 | 12.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 850.0211 | 22022.8301 | 22299.4513 | -4.859% | -1.24% | 4.859%
16:10 | 31.75 | 847.075 | 894.3 | 846.7 | 854.4 | 843.8 | 857.3 | 814.1 | 843.6 | OFF | 813.1 | 839.1 | 818.6 | 846.9 | 893 | OFF | 8.01 | 13.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 850.2564 | 22065.1765 | 22341.9583 | -4.855% | -1.239% | 4.855%
16:10 | 31.8 | 847.4167 | 894.4 | 847 | 854.5 | 844.2 | 858 | 814.4 | 844 | OFF | 813.5 | 839.8 | 819.1 | 847.1 | 893 | OFF | 8.01 | 13.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 850.4912 | 22107.5388 | 22384.477 | -4.851% | -1.237% | 4.851%
16:11 | 31.8667 | 847.775 | 894.4 | 847.3 | 854.8 | 844.6 | 858.6 | 814.8 | 844.5 | OFF | 814 | 840.2 | 819.5 | 847.5 | 893.1 | OFF | 8.01 | 13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 850.8038 | 22164.0452 | 22441.1868 | -4.845% | -1.235% | 4.845%
16:11 | 31.9167 | 848.0417 | 894.5 | 847.6 | 855.2 | 845 | 858.6 | 815.2 | 844.8 | OFF | 814.5 | 840.2 | 819.9 | 847.7 | 893.3 | OFF | 8.01 | 12.75 | 11.01 | 14.01 | 6 | 851.0378 | 22206.4406 | 22483.7328 | -4.841% | -1.233% | 4.841%
16:11 | 31.9833 | 848.3583 | 894.8 | 847.9 | 855.6 | 845.5 | 858.7 | 815.7 | 845.2 | OFF | 815 | 840.3 | 820.3 | 847.9 | 893.4 | OFF | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 851.3492 | 22262.9873 | 22540.4791 | -4.835% | -1.231% | 4.835%
16:11 | 32.0333 | 848.6417 | 895.2 | 848.1 | 855.9 | 845.8 | 858.8 | 816 | 845.4 | OFF | 815.4 | 840.8 | 820.5 | 848.1 | 893.7 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 6 | 851.5823 | 22305.4123 | 22583.0524 | -4.831% | -1.229% | 4.831%
16:11 | 32.0833 | 848.9833 | 895.4 | 848.5 | 856.1 | 846 | 858.8 | 816.4 | 845.8 | OFF | 815.7 | 841.3 | 820.8 | 848.9 | 894.1 | OFF | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 851.8151 | 22347.8529 | 22625.6373 | -4.827% | -1.228% | 4.827%
16:11 | 32.1333 | 849.2333 | 895.5 | 848.7 | 855.9 | 846.1 | 859 | 816.7 | 846.2 | OFF | 816 | 842.3 | 821 | 849.2 | 894.2 | OFF | 8.01 | 12.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 852.0475 | 22390.3083 | 22668.2339 | -4.823% | -1.226% | 4.823%
16:11 | 32.2 | 849.4833 | 895.9 | 848.9 | 855.9 | 846.3 | 859 | 817 | 846.4 | OFF | 816.4 | 842.9 | 821.3 | 849.4 | 894.4 | OFF | 8.01 | 12.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 852.3568 | 22446.9322 | 22725.0473 | -4.817% | -1.224% | 4.817%
16:11 | 32.25 | 849.7083 | 896.2 | 849.1 | 856.1 | 846.7 | 859 | 817.2 | 846.6 | OFF | 816.5 | 843.3 | 821.5 | 849.6 | 894.7 | OFF | 8.01 | 12.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 852.5884 | 22489.412 | 22767.671 | -4.813% | -1.222% | 4.813%
16:11 | 32.3 | 849.875 | 896.3 | 849.3 | 856.2 | 847 | 859.1 | 817.4 | 846.8 | OFF | 816.7 | 843.6 | 821.7 | 849.7 | 894.7 | OFF | 8.01 | 12.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 852.8196 | 22531.9016 | 22810.3062 | -4.809% | -1.221% | 4.809%
16:11 | 32.3667 | 850.1333 | 896.2 | 849.6 | 856.2 | 847.3 | 859.7 | 817.6 | 847.3 | OFF | 817 | 844 | 821.9 | 849.9 | 894.9 | OFF | 8.01 | 12.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 853.1274 | 22588.5685 | 22867.1711 | -4.804% | -1.218% | 4.804%
16:11 | 32.4333 | 850.5333 | 896.5 | 849.9 | 856.3 | 847.8 | 861.3 | 817.9 | 847.9 | OFF | 817.4 | 844.5 | 822.3 | 849.8 | 894.8 | OFF | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 853.4345 | 22645.2574 | 22924.0565 | -4.798% | -1.216% | 4.798%
16:11 | 32.4833 | 850.8667 | 896.7 | 850 | 856.8 | 848.3 | 862.1 | 818.2 | 848.1 | OFF | 817.7 | 845 | 822.5 | 849.9 | 895.1 | OFF | 8.01 | 12.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 853.6644 | 22687.7924 | 22966.7339 | -4.794% | -1.215% | 4.794%
16:11 | 32.5333 | 851.3167 | 897.1 | 850.3 | 857.2 | 848.9 | 863.3 | 818.5 | 848.4 | OFF | 818 | 845.9 | 823 | 849.8 | 895.4 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 853.894 | 22730.347 | 23009.4229 | -4.79% | -1.213% | 4.79%
16:11 | 32.5833 | 851.6833 | 897.3 | 850.4 | 857.5 | 849.5 | 864.1 | 818.9 | 848.7 | OFF | 818.4 | 846.4 | 823.8 | 849.6 | 895.6 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 854.1232 | 22772.922 | 23052.1233 | -4.786% | -1.211% | 4.786%
16:11 | 32.6333 | 851.8917 | 897.6 | 850.5 | 857.5 | 849.9 | 864.2 | 819.3 | 848.9 | OFF | 818.6 | 846.3 | 824.4 | 849.6 | 895.9 | OFF | 8.01 | 12.48 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 854.3521 | 22815.5114 | 23094.8352 | -4.781% | -1.209% | 4.781%
16:11 | 32.7 | 852.05 | 898 | 850.4 | 857.7 | 850.2 | 863.8 | 819.7 | 849.1 | OFF | 819 | 845.8 | 825 | 849.5 | 896.4 | OFF | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 854.6567 | 22872.3094 | 23151.8022 | -4.776% | -1.207% | 4.776%
16:11 | 32.75 | 852.1667 | 898.4 | 850.5 | 858.1 | 850.4 | 863.4 | 819.9 | 849.2 | OFF | 819.2 | 845.3 | 825.2 | 849.7 | 896.7 | OFF | 8.01 | 12.51 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 854.8847 | 22914.9149 | 23194.5407 | -4.772% | -1.206% | 4.772%
16:11 | 32.8 | 852.35 | 898.8 | 850.7 | 858.5 | 850.7 | 863 | 820.1 | 849.3 | OFF | 819.4 | 845.3 | 825.3 | 850.1 | 897 | OFF | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 855.1124 | 22957.5278 | 23237.2906 | -4.768% | -1.204% | 4.768%
16:12 | 32.8667 | 852.6417 | 898.9 | 850.9 | 858.8 | 851.2 | 863 | 820.4 | 849.6 | OFF | 819.8 | 846.1 | 825.5 | 850.2 | 897.3 | OFF | 8.01 | 12.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 855.4155 | 23014.3608 | 23294.3082 | -4.762% | -1.202% | 4.762%
16:12 | 32.9167 | 852.8917 | 899 | 851 | 858.7 | 851.7 | 863.3 | 820.7 | 849.9 | OFF | 820.1 | 846.6 | 825.8 | 850.3 | 897.6 | OFF | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 855.6424 | 23056.9992 | 23337.0847 | -4.758% | -1.2% | 4.758%
16:12 | 32.9667 | 852.9833 | 899 | 851.2 | 858.7 | 851.8 | 863.3 | 821 | 850.2 | OFF | 820.4 | 846.3 | 825.9 | 850.5 | 897.5 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 855.869 | 23099.646 | 23379.8725 | -4.754% | -1.199% | 4.754%
16:12 | 33.0333 | 853.1917 | 899 | 851.4 | 859.1 | 851.8 | 863.6 | 821.3 | 850.5 | OFF | 820.8 | 846.5 | 825.9 | 850.7 | 897.7 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 856.1705 | 23156.5185 | 23436.9404 | -4.748% | -1.196% | 4.748%
16:12 | 33.0833 | 853.45 | 899.4 | 851.6 | 859.5 | 851.8 | 864.1 | 821.6 | 850.8 | OFF | 821.1 | 846.9 | 826 | 850.8 | 897.8 | OFF | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 856.3963 | 23199.1846 | 23479.7546 | -4.744% | -1.195% | 4.744%
16:12 | 33.15 | 853.8417 | 900 | 852 | 860.2 | 852 | 864.8 | 821.8 | 851.3 | OFF | 821.5 | 847.1 | 826.2 | 851.1 | 898.1 | OFF | 8.01 | 12.6 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 856.6968 | 23256.0943 | 23536.8577 | -4.739% | -1.193% | 4.739%
16:12 | 33.2 | 854.1167 | 900.3 | 852.2 | 860.3 | 852.4 | 865.2 | 822.2 | 851.5 | OFF | 821.9 | 847.3 | 826.7 | 851.2 | 898.2 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 856.9218 | 23298.7933 | 23579.6982 | -4.734% | -1.191% | 4.734%
16:12 | 33.25 | 854.4417 | 900.6 | 852.4 | 860.5 | 852.8 | 865.5 | 822.7 | 851.8 | OFF | 822.2 | 847.5 | 827.4 | 851.5 | 898.4 | OFF | 8.01 | 12.25 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 857.1464 | 23341.5072 | 23622.5499 | -4.73% | -1.19% | 4.73%
16:12 | 33.3 | 854.7083 | 900.8 | 852.7 | 860.6 | 853.2 | 865.6 | 823.1 | 852 | OFF | 822.5 | 847.8 | 828 | 851.8 | 898.4 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 857.3707 | 23384.236 | 23665.4128 | -4.726% | -1.188% | 4.726%
16:12 | 33.3667 | 854.95 | 900.9 | 852.8 | 860.1 | 853.6 | 865.8 | 823.7 | 852.2 | OFF | 823 | 848.1 | 828.7 | 851.9 | 898.6 | OFF | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 857.6692 | 23441.2246 | 23722.5808 | -4.721% | -1.186% | 4.721%
16:12 | 33.4167 | 855.125 | 901 | 852.7 | 859.8 | 853.9 | 865.9 | 824.1 | 852.5 | OFF | 823.4 | 848.3 | 829.2 | 852 | 898.7 | OFF | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 857.8927 | 23483.9765 | 23765.4699 | -4.716% | -1.184% | 4.716%
16:12 | 33.4667 | 855.375 | 901 | 852.8 | 859.8 | 854.1 | 866.5 | 824.5 | 852.8 | OFF | 823.8 | 848.7 | 829.7 | 852.1 | 898.7 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 858.1159 | 23526.739 | 23808.3701 | -4.712% | -1.183% | 4.712%
16:12 | 33.5333 | 855.75 | 901.1 | 853 | 860 | 854.1 | 867.6 | 824.8 | 853.4 | OFF | 824.2 | 849.6 | 830 | 852.4 | 898.8 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 858.413 | 23583.7765 | 23865.5877 | -4.707% | -1.181% | 4.707%
16:12 | 33.6 | 856.3167 | 901.4 | 853.4 | 860.6 | 854.6 | 868.8 | 825.4 | 853.9 | OFF | 824.8 | 850.5 | 830.5 | 853 | 898.9 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 858.7095 | 23640.8453 | 23922.8251 | -4.701% | -1.179% | 4.701%
16:12 | 33.65 | 856.5417 | 901.6 | 853.8 | 860.8 | 854.9 | 868.9 | 825.8 | 854.1 | OFF | 825.2 | 850.3 | 830.8 | 853.2 | 899.1 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 858.9314 | 23683.6668 | 23965.7661 | -4.697% | -1.177% | 4.697%
16:12 | 33.7 | 856.7667 | 901.7 | 854.1 | 861.1 | 855.3 | 868.9 | 826.2 | 854.2 | OFF | 825.6 | 850.3 | 831.1 | 853.5 | 899.2 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 859.1531 | 23726.4995 | 24008.7183 | -4.693% | -1.175% | 4.693%
16:12 | 33.75 | 857.0167 | 902 | 854.4 | 861.4 | 855.6 | 869.2 | 826.6 | 854.1 | OFF | 825.9 | 850.6 | 831.2 | 853.7 | 899.5 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 859.3744 | 23769.3441 | 24051.6814 | -4.689% | -1.174% | 4.689%
16:12 | 33.8 | 857.2417 | 902.3 | 854.6 | 861.5 | 855.9 | 869.4 | 826.9 | 854.2 | OFF | 826.2 | 850.7 | 831.4 | 854 | 899.8 | OFF | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 859.5954 | 23812.2006 | 24094.6557 | -4.685% | -1.172% | 4.685%
16:13 | 33.8667 | 857.5 | 902.5 | 854.9 | 861.7 | 856.2 | 869.6 | 827.2 | 854.5 | OFF | 826.6 | 850.9 | 831.6 | 854.4 | 899.9 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 859.8895 | 23869.3586 | 24151.9719 | -4.679% | -1.17% | 4.679%
16:13 | 33.9167 | 857.6917 | 902.5 | 855.2 | 861.9 | 856.4 | 869.2 | 827.5 | 855 | OFF | 826.8 | 850.7 | 831.9 | 855 | 900.2 | OFF | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 860.1098 | 23912.2384 | 24194.9718 | -4.675% | -1.169% | 4.675%
16:13 | 33.9667 | 857.9333 | 902.4 | 855.6 | 862.3 | 856.4 | 869.1 | 827.8 | 855.4 | OFF | 827.2 | 850.6 | 832.3 | 855.5 | 900.6 | OFF | 8.01 | 12.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 860.3297 | 23955.129 | 24237.9828 | -4.671% | -1.167% | 4.671%
16:13 | 34.0333 | 858.3167 | 902.6 | 855.9 | 862.7 | 856.6 | 869.6 | 828.3 | 855.7 | OFF | 827.5 | 851.1 | 832.7 | 855.9 | 901.2 | OFF | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 6 | 860.6224 | 24012.3374 | 24295.3479 | -4.665% | -1.165% | 4.665%
16:13 | 34.0833 | 858.725 | 902.9 | 856.4 | 863.2 | 857.2 | 869.7 | 828.7 | 856.1 | OFF | 827.8 | 851.4 | 833.3 | 856.4 | 901.6 | OFF | 8.01 | 12.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 860.8416 | 24055.2634 | 24338.3845 | -4.661% | -1.163% | 4.661%
16:13 | 34.1333 | 858.9667 | 902.9 | 856.8 | 863 | 857.7 | 869.7 | 829.2 | 856.3 | OFF | 828.2 | 851.4 | 833.9 | 856.7 | 901.8 | OFF | 8.01 | 12.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 861.0604 | 24098.2057 | 24381.432 | -4.657% | -1.162% | 4.657%
16:13 | 34.2 | 859.175 | 903.1 | 857 | 863.2 | 858.1 | 869.3 | 829.7 | 856.4 | OFF | 828.6 | 851.5 | 834.4 | 856.8 | 902 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 6 | 861.3517 | 24155.4771 | 24438.8458 | -4.651% | -1.16% | 4.651%
16:13 | 34.25 | 859.3583 | 903.5 | 857.3 | 863.7 | 858.4 | 868.9 | 830.1 | 856.6 | OFF | 828.9 | 851 | 834.5 | 857.1 | 902.3 | OFF | 8.01 | 12.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 861.5698 | 24198.4404 | 24481.9188 | -4.647% | -1.158% | 4.647%
16:13 | 34.3167 | 859.725 | 904 | 857.9 | 864.9 | 858.3 | 869 | 830.2 | 856.5 | OFF | 829.1 | 851.3 | 834.7 | 857.9 | 902.9 | OFF | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 861.8601 | 24255.7432 | 24539.3665 | -4.642% | -1.156% | 4.642%
16:13 | 34.3667 | 860.0667 | 904.6 | 858.3 | 865.4 | 858.4 | 869.5 | 830.4 | 856.5 | OFF | 829.2 | 851.8 | 834.8 | 858.4 | 903.5 | OFF | 8.01 | 12.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 862.0774 | 24298.738 | 24582.4649 | -4.638% | -1.154% | 4.638%
16:13 | 34.4167 | 860.4583 | 905 | 858.7 | 865.9 | 858.9 | 870.1 | 830.7 | 856.6 | OFF | 829.4 | 852.2 | 835.1 | 858.8 | 904.1 | OFF | 8.01 | 12.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 862.2945 | 24341.7511 | 24625.5742 | -4.633% | -1.153% | 4.633%
16:13 | 34.4667 | 860.8083 | 905.5 | 859.2 | 866.5 | 859.2 | 870.2 | 831 | 856.7 | OFF | 829.7 | 852.2 | 835.7 | 859.2 | 904.6 | OFF | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 862.5112 | 24384.7828 | 24668.6944 | -4.629% | -1.151% | 4.629%
16:13 | 34.5333 | 861.0917 | 905.7 | 859.6 | 867 | 859.5 | 870.2 | 831.5 | 856.9 | OFF | 830 | 852.2 | 836.1 | 859.5 | 904.9 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 862.7997 | 24442.1794 | 24726.2047 | -4.624% | -1.149% | 4.624%
16:13 | 34.5833 | 861.3 | 905.9 | 859.9 | 867 | 859.8 | 870.4 | 831.7 | 857.2 | OFF | 830.3 | 852.8 | 836.3 | 859.6 | 904.7 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 863.0157 | 24485.2392 | 24769.3501 | -4.62% | -1.147% | 4.62%
16:13 | 34.6333 | 861.55 | 906.1 | 860.1 | 867.2 | 860.2 | 870.9 | 831.8 | 857.6 | OFF | 830.6 | 853.2 | 836.5 | 859.8 | 904.6 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 6 | 863.2314 | 24528.3105 | 24812.5063 | -4.615% | -1.145% | 4.615%
16:13 | 34.7 | 861.8917 | 906.4 | 860.3 | 867.5 | 860.8 | 871.6 | 832 | 858.2 | OFF | 830.9 | 853.8 | 836.6 | 859.9 | 904.7 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 863.5185 | 24585.7585 | 24870.0646 | -4.61% | -1.143% | 4.61%
16:13 | 34.75 | 862.2083 | 906.6 | 860.6 | 868.2 | 861.4 | 872 | 832.2 | 858.5 | OFF | 831.1 | 854.2 | 836.9 | 859.9 | 904.9 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 863.7335 | 24628.861 | 24913.2459 | -4.606% | -1.142% | 4.606%
16:13 | 34.8 | 862.3167 | 906.7 | 860.9 | 868.5 | 861.3 | 872 | 832.4 | 858.7 | OFF | 831.3 | 854.1 | 837 | 860 | 904.9 | OFF | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 863.9481 | 24671.9742 | 24956.4379 | -4.602% | -1.14% | 4.602%
16:14 | 34.8667 | 862.5917 | 907 | 861.3 | 868.9 | 861.7 | 872.1 | 832.5 | 859.1 | OFF | 831.6 | 854.3 | 837.1 | 860.3 | 905.2 | OFF | 8.01 | 12.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 864.2338 | 24729.4711 | 25014.044 | -4.596% | -1.138% | 4.596%
16:14 | 34.9167 | 862.8 | 907.2 | 861.5 | 869.1 | 862.1 | 872 | 832.8 | 859.4 | OFF | 832 | 854.3 | 837.4 | 860.5 | 905.3 | OFF | 8.01 | 12.73 | 11.01 | 14.01 | 6 | 864.4478 | 24772.6059 | 25057.2611 | -4.592% | -1.136% | 4.592%
16:14 | 34.9667 | 863.0083 | 907.4 | 861.7 | 869.2 | 862.5 | 872.1 | 833.2 | 859.5 | OFF | 832.3 | 854.7 | 837.8 | 860.5 | 905.2 | OFF | 8.01 | 12.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 864.6614 | 24815.7511 | 25100.4888 | -4.588% | -1.134% | 4.588%
16:14 | 35.0333 | 863.2333 | 907.6 | 861.8 | 869.3 | 862.8 | 872.3 | 833.7 | 859.9 | OFF | 832.8 | 854.7 | 838.1 | 860.7 | 905.1 | OFF | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 6 | 864.9458 | 24873.2925 | 25158.1424 | -4.582% | -1.132% | 4.582%
16:14 | 35.0833 | 863.3667 | 907.8 | 862 | 869.6 | 862.6 | 872.2 | 833.9 | 860 | OFF | 833.1 | 854.4 | 838.2 | 861.1 | 905.5 | OFF | 8.01 | 12.6 | 11.01 | 14.01 | 6 | 865.1587 | 24916.4575 | 25201.395 | -4.578% | -1.131% | 4.578%
16:14 | 35.1333 | 863.5583 | 908.1 | 862.3 | 869.8 | 862.8 | 872.4 | 834 | 860.1 | OFF | 833.4 | 854.3 | 838.2 | 861.5 | 905.8 | OFF | 8.01 | 12.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 865.3714 | 24959.6306 | 25244.6582 | -4.574% | -1.129% | 4.574%
16:14 | 35.2 | 864.1333 | 908.8 | 862.9 | 870.6 | 863.5 | 873.4 | 834.3 | 860.5 | OFF | 833.7 | 854.8 | 838.5 | 862.3 | 906.3 | OFF | 8.01 | 12.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 865.6544 | 25017.2203 | 25302.3591 | -4.568% | -1.127% | 4.568%
16:14 | 35.25 | 864.5583 | 909.2 | 863.4 | 871.3 | 864.2 | 873.8 | 834.6 | 860.8 | OFF | 834 | 854.9 | 838.9 | 862.7 | 906.9 | OFF | 8.01 | 12.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 865.8663 | 25060.4376 | 25345.6471 | -4.564% | -1.125% | 4.564%
16:14 | 35.3 | 864.8833 | 909.5 | 863.9 | 871.6 | 864.6 | 874 | 835 | 861.3 | OFF | 834.4 | 854.8 | 839.1 | 863.1 | 907.3 | OFF | 8.01 | 12.75 | 11.01 | 14.01 | 6 | 866.0779 | 25103.6737 | 25388.9457 | -4.56% | -1.124% | 4.56%
16:14 | 35.3667 | 865.2083 | 909.6 | 864.3 | 871.7 | 864.9 | 874.5 | 835.2 | 861.8 | OFF | 834.9 | 855 | 839.4 | 863.5 | 907.7 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 866.3597 | 25161.3434 | 25446.6936 | -4.555% | -1.121% | 4.555%
16:14 | 35.4333 | 865.675 | 909.8 | 864.6 | 871.9 | 865.2 | 875.4 | 835.7 | 862.2 | OFF | 835.4 | 856.4 | 840 | 863.5 | 908 | OFF | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 6 | 866.6408 | 25219.0395 | 25504.4603 | -4.549% | -1.119% | 4.549%
16:14 | 35.4833 | 865.9417 | 909.9 | 864.8 | 872.1 | 865.5 | 876 | 835.9 | 862.4 | OFF | 835.6 | 857 | 840.4 | 863.6 | 908.1 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 866.8514 | 25262.3299 | 25547.7976 | -4.545% | -1.117% | 4.545%
16:14 | 35.5333 | 866.15 | 910.1 | 865 | 872.5 | 865.7 | 876 | 836.1 | 862.7 | OFF | 835.7 | 857 | 840.8 | 863.9 | 908.3 | OFF | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 867.0616 | 25305.6322 | 25591.1454 | -4.541% | -1.116% | 4.541%
16:14 | 35.5833 | 866.2833 | 910.4 | 865.2 | 872.7 | 865.7 | 875.6 | 836.5 | 863 | OFF | 835.9 | 856.6 | 841.2 | 864.1 | 908.5 | OFF | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 867.2716 | 25348.9431 | 25634.5038 | -4.537% | -1.114% | 4.537%
16:14 | 35.6333 | 866.425 | 910.7 | 865.5 | 873.1 | 865.7 | 875.1 | 836.9 | 863.2 | OFF | 836.2 | 856.2 | 841.5 | 864.2 | 908.8 | OFF | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 867.4812 | 25392.2608 | 25677.8726 | -4.532% | -1.112% | 4.532%
16:14 | 35.7 | 866.6417 | 911 | 865.9 | 873.5 | 865.8 | 874.7 | 837.4 | 863.2 | OFF | 836.7 | 855.7 | 842 | 864.6 | 909.2 | OFF | 8.01 | 12.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 867.7603 | 25450.0297 | 25735.714 | -4.527% | -1.11% | 4.527%
16:14 | 35.75 | 866.975 | 911.1 | 866.1 | 873.5 | 866.4 | 875.4 | 837.8 | 863.4 | OFF | 837 | 856.5 | 842.4 | 864.8 | 909.3 | OFF | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 867.9693 | 25493.3701 | 25779.1072 | -4.523% | -1.108% | 4.523%
16:14 | 35.8 | 867.4167 | 911.3 | 866.2 | 873.1 | 867.1 | 876.6 | 838.3 | 864 | OFF | 837.4 | 857.6 | 843 | 865 | 909.4 | OFF | 8.01 | 12.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 868.1779 | 25536.7299 | 25822.5109 | -4.519% | -1.107% | 4.519%
16:15 | 35.8667 | 867.75 | 911.3 | 866.3 | 872.5 | 867.5 | 877.8 | 838.7 | 864.9 | OFF | 837.7 | 858.3 | 843.6 | 865.2 | 909.2 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 868.4557 | 25594.5688 | 25880.3987 | -4.513% | -1.104% | 4.513%
16:15 | 35.9167 | 867.975 | 911.3 | 866.1 | 872.2 | 867.6 | 878.8 | 839 | 865.5 | OFF | 838 | 859.2 | 844 | 865 | 909 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 868.6637 | 25637.9619 | 25923.8267 | -4.509% | -1.103% | 4.509%
16:15 | 35.9667 | 868.25 | 911.4 | 866 | 872.3 | 868 | 879.5 | 839.4 | 866.1 | OFF | 838.5 | 859.7 | 844.2 | 865 | 908.9 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 868.8714 | 25681.3675 | 25967.265 | -4.505% | -1.101% | 4.505%
16:15 | 36.0333 | 868.5583 | 911.5 | 866.2 | 873.1 | 868.5 | 879.8 | 839.8 | 866.6 | OFF | 839 | 860 | 844.5 | 865 | 908.7 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 869.1479 | 25739.2611 | 26025.199 | -4.499% | -1.099% | 4.499%
16:15 | 36.0833 | 868.65 | 911.7 | 866.4 | 873.3 | 868.8 | 879.5 | 840.1 | 866.9 | OFF | 839.3 | 859.5 | 844.8 | 865 | 908.5 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 869.355 | 25782.6913 | 26068.6616 | -4.495% | -1.097% | 4.495%
16:15 | 36.1333 | 868.6167 | 911.7 | 866.5 | 873.5 | 868.7 | 879.2 | 840.2 | 866.8 | OFF | 839.4 | 859.2 | 844.8 | 864.9 | 908.5 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 869.5617 | 25826.123 | 26112.1345 | -4.491% | -1.095% | 4.491%
16:15 | 36.2 | 868.5333 | 911.6 | 866.6 | 873.5 | 868.4 | 879.1 | 840 | 866.6 | OFF | 839.4 | 858.9 | 844.7 | 864.9 | 908.7 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 869.837 | 25884.028 | 26170.1145 | -4.485% | -1.093% | 4.485%
16:15 | 36.25 | 868.4833 | 911.6 | 866.6 | 873.3 | 868.1 | 879.1 | 839.9 | 866.5 | OFF | 839.4 | 859 | 844.5 | 865 | 908.8 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 870.0431 | 25927.4534 | 26213.6115 | -4.481% | -1.092% | 4.481%
16:15 | 36.3 | 868.425 | 911.5 | 866.6 | 873.2 | 867.9 | 878.9 | 839.9 | 866.4 | OFF | 839.4 | 859 | 844.3 | 865.2 | 908.8 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 870.2489 | 25970.8761 | 26257.1188 | -4.477% | -1.09% | 4.477%
16:15 | 36.3667 | 868.3917 | 911.3 | 866.7 | 873.2 | 867.4 | 878.7 | 839.9 | 866.2 | OFF | 839.5 | 859.5 | 844 | 865.4 | 908.9 | OFF | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 870.5229 | 26028.77 | 26315.1445 | -4.472% | -1.088% | 4.472%
16:15 | 36.4167 | 868.4583 | 911 | 866.7 | 873.4 | 867 | 879.3 | 839.9 | 866.1 | OFF | 839.5 | 860.1 | 843.9 | 865.6 | 909 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 870.728 | 26072.1912 | 26358.6758 | -4.467% | -1.087% | 4.467%
16:15 | 36.4667 | 868.4833 | 910.8 | 866.9 | 873.9 | 867 | 879.4 | 839.8 | 866 | OFF | 839.5 | 859.9 | 843.8 | 865.7 | 909.1 | OFF | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 870.9329 | 26115.6148 | 26402.2173 | -4.463% | -1.086% | 4.463%
16:15 | 36.5333 | 868.3833 | 910.8 | 867.2 | 874.4 | 867.4 | 878.7 | 839.7 | 865.8 | OFF | 839.3 | 858.8 | 843.6 | 865.8 | 909.1 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 871.2056 | 26173.5103 | 26460.2886 | -4.458% | -1.084% | 4.458%
16:15 | 36.6 | 868.25 | 910.9 | 867.4 | 874.3 | 867.4 | 878.2 | 839.7 | 865.5 | OFF | 839.3 | 857.7 | 843.5 | 865.9 | 909.2 | OFF | 8.01 | 9.59 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 871.4779 | 26231.3981 | 26518.378 | -4.452% | -1.082% | 4.452%
16:15 | 36.65 | 868.2417 | 911 | 867.5 | 874.2 | 867.4 | 878.3 | 839.7 | 865.5 | OFF | 839.3 | 857.8 | 843.4 | 865.8 | 909 | OFF | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 871.6817 | 26274.8104 | 26561.957 | -4.448% | -1.081% | 4.448%
16:15 | 36.7 | 868.3083 | 910.9 | 867.5 | 874.3 | 867.5 | 878.5 | 839.7 | 865.6 | OFF | 839.4 | 858.1 | 843.5 | 865.8 | 908.9 | OFF | 8.01 | 9.49 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 871.8853 | 26318.2242 | 26605.5462 | -4.444% | -1.08% | 4.444%
16:15 | 36.75 | 868.3083 | 910.6 | 867.4 | 874 | 867.9 | 878.7 | 839.8 | 865.8 | OFF | 839.5 | 858.1 | 843.6 | 865.7 | 908.6 | OFF | 8.01 | 9.39 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 872.0886 | 26361.6396 | 26649.1455 | -4.44% | -1.079% | 4.44%
16:15 | 36.8 | 868.2583 | 910.5 | 867.4 | 874.1 | 867.9 | 878.5 | 839.9 | 865.8 | OFF | 839.6 | 857.8 | 843.7 | 865.6 | 908.3 | OFF | 8.01 | 9.3 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 872.2916 | 26405.0537 | 26692.755 | -4.436% | -1.078% | 4.436%
16:16 | 36.8667 | 868.15 | 910.7 | 867.4 | 873.9 | 867.8 | 877.8 | 839.9 | 865.7 | OFF | 839.6 | 857.3 | 843.7 | 865.8 | 908.2 | OFF | 8.01 | 9.49 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 872.5619 | 26462.934 | 26750.9168 | -4.43% | -1.077% | 4.43%
16:16 | 36.9167 | 868.2 | 910.7 | 867.3 | 873.6 | 867.8 | 878 | 839.9 | 865.7 | OFF | 839.6 | 857.8 | 843.8 | 865.9 | 908.3 | OFF | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 872.7643 | 26506.3428 | 26794.55 | -4.426% | -1.076% | 4.426%
16:16 | 36.9667 | 868.2417 | 910.8 | 867.1 | 873.2 | 867.8 | 878.3 | 839.9 | 865.7 | OFF | 839.6 | 858.5 | 844 | 865.7 | 908.3 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 872.9664 | 26549.7538 | 26838.1932 | -4.422% | -1.075% | 4.422%
16:16 | 37.0333 | 868.35 | 910.9 | 867 | 873.4 | 867.8 | 878.4 | 840.1 | 865.8 | OFF | 839.7 | 858.6 | 844.3 | 865.8 | 908.4 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 873.2354 | 26607.6402 | 26896.4 | -4.416% | -1.074% | 4.416%
16:16 | 37.0833 | 868.4167 | 911 | 867.1 | 873.7 | 868.1 | 878.2 | 840.1 | 865.9 | OFF | 839.8 | 858.4 | 844.3 | 865.9 | 908.5 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 873.4369 | 26651.0594 | 26940.0668 | -4.412% | -1.073% | 4.412%
16:16 | 37.1333 | 868.4667 | 911.2 | 867.3 | 874 | 868.2 | 877.9 | 840.1 | 866 | OFF | 839.7 | 858 | 844.5 | 866 | 908.7 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 873.6381 | 26694.4815 | 26983.7437 | -4.408% | -1.072% | 4.408%
16:16 | 37.2 | 868.6583 | 911.6 | 867.7 | 874.4 | 868.6 | 877.6 | 840.2 | 866.4 | OFF | 839.9 | 857.8 | 844.4 | 866.4 | 908.9 | OFF | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 873.906 | 26752.3856 | 27041.9951 | -4.402% | -1.071% | 4.402%
16:16 | 37.25 | 868.925 | 911.8 | 867.9 | 874.4 | 868.9 | 878.3 | 840.3 | 866.8 | OFF | 840 | 858.7 | 844.5 | 866.5 | 909 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.1066 | 26795.8252 | 27085.6954 | -4.398% | -1.07% | 4.398%
16:16 | 37.3167 | 869.3 | 912 | 868.1 | 874.9 | 869.3 | 879 | 840.6 | 867.2 | OFF | 840.4 | 859.5 | 844.9 | 866.6 | 909.1 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.3736 | 26853.766 | 27143.9781 | -4.393% | -1.069% | 4.393%
16:16 | 37.3667 | 869.3833 | 912.1 | 868.3 | 875.3 | 869.3 | 878.7 | 840.9 | 867.3 | OFF | 840.6 | 859.1 | 845.1 | 866.6 | 909.3 | OFF | 8.01 | 10.02 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.5735 | 26897.2331 | 27187.7018 | -4.389% | -1.068% | 4.389%
16:16 | 37.4167 | 869.425 | 912.2 | 868.5 | 875.8 | 869.2 | 878.2 | 841.1 | 867.2 | OFF | 840.8 | 858.5 | 845.2 | 866.9 | 909.5 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.7732 | 26940.7033 | 27231.4355 | -4.384% | -1.068% | 4.384%
16:16 | 37.4667 | 869.4333 | 912.2 | 868.7 | 875.8 | 868.9 | 878.2 | 841.2 | 867.3 | OFF | 841 | 858.1 | 845.2 | 867.1 | 909.5 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.9726 | 26984.1748 | 27275.1791 | -4.38% | -1.067% | 4.38%
16:16 | 37.5333 | 869.575 | 911.7 | 868.7 | 875.5 | 868.9 | 878.7 | 841.6 | 867.5 | OFF | 841.4 | 858.6 | 845.4 | 867.3 | 909.6 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 875.2381 | 27042.1417 | 27333.5195 | -4.375% | -1.066% | 4.375%
16:16 | 37.5833 | 869.8583 | 911.7 | 868.8 | 875.7 | 869 | 879.3 | 842 | 867.6 | OFF | 841.8 | 859.3 | 845.7 | 867.5 | 909.9 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 875.4369 | 27085.6276 | 27377.2863 | -4.371% | -1.065% | 4.371%
16:16 | 37.6333 | 870.2667 | 911.9 | 869.2 | 876.2 | 869.4 | 880.1 | 842.2 | 867.9 | OFF | 842.1 | 860 | 846.1 | 867.9 | 910.2 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 875.6355 | 27129.1307 | 27421.0632 | -4.366% | -1.065% | 4.366%
16:16 | 37.7 | 870.8167 | 912.5 | 869.8 | 876.9 | 870.1 | 880.8 | 842.5 | 868.2 | OFF | 842.4 | 860.4 | 846.8 | 868.5 | 910.9 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 875.8998 | 27187.1668 | 27479.4477 | -4.361% | -1.064% | 4.361%
16:16 | 37.7667 | 871.525 | 913.6 | 870.4 | 877.8 | 870.9 | 882.1 | 843 | 868.7 | OFF | 842.6 | 861 | 847.5 | 869 | 911.7 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 876.1636 | 27245.2449 | 27537.8498 | -4.355% | -1.063% | 4.355%
16:16 | 37.8167 | 871.8917 | 914.2 | 870.7 | 877.8 | 871.7 | 882.7 | 843.2 | 869.1 | OFF | 842.8 | 861.5 | 847.8 | 869.2 | 912 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 876.3612 | 27288.8303 | 27581.6629 | -4.351% | -1.062% | 4.351%
16:17 | 37.8667 | 872.35 | 914.9 | 871 | 878.2 | 872.5 | 883 | 843.5 | 869.7 | OFF | 843.1 | 861.9 | 848.3 | 869.5 | 912.6 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 876.5585 | 27332.4363 | 27625.4859 | -4.347% | -1.061% | 4.347%
16:17 | 37.9167 | 872.9083 | 915.5 | 871.4 | 878.4 | 873.2 | 883.5 | 844.1 | 870.6 | OFF | 843.5 | 862.6 | 848.8 | 870 | 913.3 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 876.7556 | 27376.0678 | 27669.3187 | -4.343% | -1.06% | 4.343%
16:17 | 37.9667 | 873.4333 | 915.8 | 871.6 | 878.4 | 874.1 | 884.4 | 844.8 | 871.2 | OFF | 844.1 | 863.6 | 849.4 | 870.2 | 913.6 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 876.9524 | 27419.7263 | 27713.1614 | -4.339% | -1.059% | 4.339%
16:17 | 38.0333 | 873.9583 | 916.3 | 872 | 879.1 | 875 | 884.7 | 845.4 | 871.7 | OFF | 844.6 | 864 | 850 | 870.4 | 914.3 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 877.2144 | 27477.9727 | 27771.6337 | -4.333% | -1.057% | 4.333%
16:17 | 38.0833 | 874.225 | 916.6 | 872.3 | 879.4 | 875.2 | 884.6 | 845.9 | 871.9 | OFF | 845 | 863.9 | 850.4 | 870.7 | 914.8 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 877.4106 | 27521.6773 | 27815.4993 | -4.329% | -1.056% | 4.329%
16:17 | 38.1333 | 874.3667 | 916.6 | 872.6 | 879.3 | 875.5 | 884.4 | 846.3 | 872.2 | OFF | 845.4 | 863.7 | 850.7 | 870.8 | 914.9 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 877.6065 | 27565.3921 | 27859.3747 | -4.325% | -1.055% | 4.325%
16:17 | 38.2 | 874.7083 | 916.8 | 872.9 | 879.5 | 875.9 | 884.3 | 847 | 872.6 | OFF | 846.1 | 863.9 | 851.3 | 871.1 | 915.1 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 877.8674 | 27623.6946 | 27917.8905 | -4.319% | -1.054% | 4.319%
16:17 | 38.25 | 875.0917 | 917.3 | 873.1 | 880 | 876.3 | 884.5 | 847.5 | 873 | OFF | 846.6 | 864.4 | 851.7 | 871.4 | 915.3 | OFF | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 878.0627 | 27667.4396 | 27961.7888 | -4.315% | -1.053% | 4.315%
16:17 | 38.3 | 875.4417 | 917.6 | 873.5 | 880.8 | 876.4 | 884.8 | 847.8 | 873.2 | OFF | 847.1 | 864.8 | 851.9 | 871.7 | 915.7 | OFF | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 878.2578 | 27711.2029 | 28005.6968 | -4.311% | -1.052% | 4.311%
16:17 | 38.3667 | 875.9083 | 918 | 874 | 881.3 | 876.7 | 885.8 | 848 | 873.5 | OFF | 847.4 | 865.7 | 852.2 | 872.1 | 916.2 | OFF | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 878.5176 | 27769.5812 | 28064.256 | -4.306% | -1.05% | 4.306%
16:17 | 38.4167 | 876.25 | 918.3 | 874.4 | 881.8 | 877.1 | 885.9 | 848.3 | 873.8 | OFF | 847.7 | 865.9 | 852.4 | 872.7 | 916.7 | OFF | 8.01 | 12.35 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 878.7121 | 27813.3852 | 28108.1867 | -4.301% | -1.049% | 4.301%
16:17 | 38.4833 | 876.7167 | 918.7 | 874.9 | 882.1 | 877.6 | 886.2 | 848.8 | 874.3 | OFF | 848.4 | 866.6 | 852.8 | 873.3 | 916.9 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 878.971 | 27871.8174 | 28166.7761 | -4.296% | -1.047% | 4.296%
16:17 | 38.5333 | 877.1667 | 918.9 | 875.2 | 882.5 | 878.1 | 887.1 | 849.2 | 874.7 | OFF | 848.8 | 867.5 | 853.2 | 873.6 | 917.2 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 879.1649 | 27915.6645 | 28210.7295 | -4.292% | -1.046% | 4.292%
16:17 | 38.5833 | 877.7333 | 919.5 | 875.6 | 883 | 878.7 | 888 | 849.8 | 875.1 | OFF | 849.3 | 868.1 | 853.8 | 874.2 | 917.7 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 879.3586 | 27959.537 | 28254.6926 | -4.288% | -1.045% | 4.288%
16:17 | 38.6333 | 878.0833 | 920 | 876 | 883.3 | 879.1 | 888.3 | 850.1 | 875.4 | OFF | 849.6 | 868.3 | 854.3 | 874.5 | 918.1 | OFF | 8.01 | 12.68 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 879.552 | 28003.4324 | 28298.6654 | -4.283% | -1.043% | 4.283%
16:17 | 38.7 | 878.3417 | 920.5 | 876.3 | 883.7 | 879.4 | 888.2 | 850.4 | 875.7 | OFF | 849.9 | 868.1 | 854.6 | 874.7 | 918.6 | OFF | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 879.8095 | 28061.9799 | 28357.3108 | -4.278% | -1.041% | 4.278%
16:17 | 38.75 | 878.575 | 920.6 | 876.6 | 883.8 | 879.6 | 888.4 | 850.7 | 876.2 | OFF | 850.2 | 868 | 855 | 875 | 918.8 | OFF | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.0023 | 28105.9028 | 28401.3061 | -4.274% | -1.04% | 4.274%
16:17 | 38.8 | 878.9167 | 920.6 | 876.9 | 884.1 | 879.7 | 889.4 | 851 | 876.7 | OFF | 850.6 | 868.8 | 855.2 | 875.2 | 918.8 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.1949 | 28149.8401 | 28445.311 | -4.27% | -1.039% | 4.27%
16:18 | 38.8667 | 879.525 | 920.8 | 877.3 | 884.3 | 879.9 | 891.4 | 851.5 | 877.4 | OFF | 851.2 | 870.8 | 855.7 | 875.4 | 918.6 | OFF | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.4513 | 28208.4549 | 28503.9992 | -4.264% | -1.037% | 4.264%
16:18 | 38.9333 | 879.9167 | 920.9 | 877.6 | 884.3 | 880.4 | 891.7 | 852.2 | 877.8 | OFF | 851.7 | 871.4 | 856.4 | 875.8 | 918.8 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.7073 | 28267.1029 | 28562.7045 | -4.259% | -1.035% | 4.259%
16:18 | 38.9833 | 880.0417 | 921.1 | 877.7 | 884.3 | 880.7 | 891.5 | 852.5 | 877.9 | OFF | 852 | 871.1 | 856.7 | 876 | 919 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.899 | 28311.1019 | 28606.7447 | -4.254% | -1.033% | 4.254%
16:18 | 39.0333 | 880.25 | 921.3 | 877.8 | 884.5 | 880.9 | 891.8 | 852.7 | 878.2 | OFF | 852.3 | 871.3 | 857 | 876.1 | 919.1 | OFF | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.0904 | 28355.1092 | 28650.7944 | -4.25% | -1.032% | 4.25%
16:18 | 39.0833 | 880.6 | 921.6 | 878 | 884.8 | 881.1 | 892.5 | 853 | 878.5 | OFF | 852.6 | 872 | 857.3 | 876.4 | 919.4 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.2816 | 28399.1304 | 28694.8537 | -4.246% | -1.031% | 4.246%
16:18 | 39.1333 | 880.8833 | 921.9 | 878.3 | 884.9 | 881.4 | 893 | 853.4 | 878.9 | OFF | 852.9 | 872.4 | 857.6 | 876.6 | 919.3 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.4725 | 28443.1675 | 28738.9225 | -4.242% | -1.029% | 4.242%
16:18 | 39.2 | 881.4833 | 922.2 | 878.9 | 885.5 | 882 | 894.6 | 853.8 | 879.5 | OFF | 853.4 | 873.8 | 857.9 | 877 | 919.2 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.7268 | 28501.9131 | 28797.6958 | -4.236% | -1.027% | 4.236%
16:18 | 39.25 | 881.9333 | 922.5 | 879.4 | 885.8 | 882.6 | 895.6 | 854.1 | 879.9 | OFF | 853.8 | 874.7 | 858.1 | 877.5 | 919.2 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.9171 | 28545.9985 | 28841.7869 | -4.232% | -1.026% | 4.232%
16:18 | 39.3 | 882.225 | 922.8 | 879.9 | 886.2 | 883.2 | 895.5 | 854.4 | 880.4 | OFF | 854.2 | 874.5 | 858.4 | 877.9 | 919.3 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.1073 | 28590.1024 | 28885.8876 | -4.228% | -1.024% | 4.228%
16:18 | 39.3667 | 882.3917 | 923 | 880.3 | 886.6 | 883.6 | 894.6 | 854.8 | 880.7 | OFF | 854.4 | 873.9 | 858.9 | 878.2 | 919.7 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.3604 | 28648.923 | 28944.7031 | -4.223% | -1.022% | 4.223%
16:18 | 39.4167 | 882.425 | 923.2 | 880.2 | 886.5 | 883.8 | 894.1 | 855.1 | 880.7 | OFF | 854.5 | 873.7 | 859.1 | 878.3 | 919.9 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.55 | 28693.0434 | 28988.8259 | -4.218% | -1.02% | 4.218%
16:18 | 39.4667 | 882.5167 | 923.4 | 880 | 886.5 | 883.8 | 894.1 | 855.4 | 880.7 | OFF | 854.7 | 873.6 | 859.3 | 878.6 | 920.1 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.7394 | 28737.1669 | 29032.9581 | -4.214% | -1.019% | 4.214%
16:18 | 39.5333 | 882.7417 | 923.7 | 880 | 887.1 | 884 | 894 | 855.8 | 881.1 | OFF | 855.1 | 873.5 | 859.6 | 878.7 | 920.3 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.9914 | 28796.0089 | 29091.8158 | -4.209% | -1.017% | 4.209%
16:18 | 39.5833 | 882.9083 | 923.9 | 880.2 | 887.4 | 884.2 | 893.8 | 856 | 881.5 | OFF | 855.5 | 873.2 | 859.7 | 878.9 | 920.6 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.1802 | 28840.1501 | 29135.9701 | -4.205% | -1.015% | 4.205%
16:18 | 39.65 | 883.375 | 924.5 | 880.5 | 887.7 | 884.7 | 894.3 | 856.5 | 881.9 | OFF | 856 | 873.9 | 860 | 879.3 | 921.2 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.4316 | 28899.0262 | 29194.8572 | -4.199% | -1.013% | 4.199%
16:18 | 39.7 | 883.7583 | 924.8 | 880.7 | 888.2 | 885.2 | 894.5 | 856.9 | 882.4 | OFF | 856.4 | 874.1 | 860.5 | 879.8 | 921.6 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.6198 | 28943.2046 | 29239.0335 | -4.195% | -1.012% | 4.195%
16:18 | 39.75 | 884.0667 | 925 | 880.9 | 888.8 | 885.7 | 894.6 | 857.3 | 882.6 | OFF | 856.8 | 873.8 | 861.2 | 880 | 922.1 | OFF | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.8078 | 28987.4002 | 29283.2192 | -4.191% | -1.01% | 4.191%
16:18 | 39.8 | 884.2333 | 925 | 881 | 889.1 | 885.8 | 894.7 | 857.5 | 882.8 | OFF | 857 | 873.6 | 861.5 | 880.4 | 922.4 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.9955 | 29031.6077 | 29327.4142 | -4.187% | -1.009% | 4.187%
16:19 | 39.8667 | 884.2667 | 924.7 | 881 | 888.7 | 886 | 894.8 | 857.6 | 883.2 | OFF | 857.2 | 873.6 | 861.7 | 880.6 | 922.1 | OFF | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 884.2455 | 29090.5577 | 29386.3556 | -4.181% | -1.007% | 4.181%
16:19 | 39.9167 | 884.5 | 925 | 880.3 | 888.6 | 886.2 | 895.6 | 858 | 883.5 | OFF | 857.7 | 874.2 | 862 | 880.7 | 922.2 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 884.4327 | 29134.7769 | 29430.5726 | -4.177% | -1.005% | 4.177%
16:19 | 39.9667 | 884.6667 | 925.3 | 879.4 | 888.6 | 886.1 | 896.2 | 858.3 | 883.7 | OFF | 858 | 874.9 | 862.1 | 881 | 922.4 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 884.6197 | 29179.006 | 29474.7989 | -4.173% | -1.004% | 4.173%
16:19 | 40.0333 | 884.8667 | 925.7 | 879.4 | 888.6 | 885.9 | 896.3 | 858.6 | 883.6 | OFF | 858.4 | 875.5 | 862.4 | 881.3 | 922.7 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 884.8687 | 29237.9905 | 29533.7818 | -4.167% | -1.002% | 4.167%
16:19 | 40.0833 | 885.1333 | 926 | 879.6 | 888.8 | 885.7 | 897.1 | 858.9 | 883.5 | OFF | 858.7 | 876.3 | 862.7 | 881.5 | 922.8 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.0551 | 29282.2405 | 29578.0299 | -4.163% | -1% | 4.163%
16:19 | 40.1333 | 885.5417 | 926.3 | 880 | 889.6 | 886.1 | 897.7 | 859.1 | 883.7 | OFF | 858.9 | 877.1 | 862.9 | 881.9 | 923.2 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.2413 | 29326.5074 | 29622.2873 | -4.159% | -0.9985% | 4.159%
16:19 | 40.2 | 885.7917 | 926.6 | 880.6 | 890 | 886.9 | 897.6 | 859.2 | 883.9 | OFF | 858.9 | 876.8 | 863.1 | 882.4 | 923.5 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.4892 | 29385.5518 | 29681.3117 | -4.153% | -0.9965% | 4.153%
16:19 | 40.25 | 885.9667 | 926.9 | 881 | 890.2 | 887.4 | 897.3 | 859.4 | 884.1 | OFF | 859 | 876.7 | 863.4 | 882.7 | 923.5 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.6749 | 29429.8458 | 29725.5908 | -4.149% | -0.9949% | 4.149%
16:19 | 40.3 | 886.1333 | 927.2 | 881.3 | 890.4 | 887.6 | 897.2 | 859.6 | 884.4 | OFF | 859 | 876.7 | 863.6 | 882.9 | 923.7 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.8603 | 29474.1483 | 29769.8792 | -4.145% | -0.9934% | 4.145%
16:19 | 40.3667 | 886.5 | 927.7 | 881.7 | 890.7 | 887.8 | 897.7 | 860 | 884.9 | OFF | 859.4 | 877.1 | 864 | 883.2 | 923.8 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 886.1072 | 29533.236 | 29828.9447 | -4.14% | -0.9913% | 4.14%
16:19 | 40.4167 | 886.8917 | 927.8 | 882 | 891.2 | 888.2 | 898.5 | 860.4 | 885.4 | OFF | 859.8 | 877.5 | 864.4 | 883.4 | 924.1 | OFF | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 886.2921 | 29577.5708 | 29873.2547 | -4.135% | -0.9898% | 4.135%
16:19 | 40.4667 | 887.3417 | 927.8 | 882.3 | 891.5 | 888.8 | 899.7 | 860.9 | 885.9 | OFF | 860.2 | 878.1 | 864.9 | 883.6 | 924.4 | OFF | 8.01 | 12.68 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 886.4768 | 29621.9267 | 29917.5739 | -4.131% | -0.9882% | 4.131%
16:19 | 40.5333 | 887.9667 | 928.1 | 882.9 | 892.3 | 889.5 | 901 | 861.3 | 886.2 | OFF | 860.6 | 878.9 | 865.5 | 884.2 | 925.1 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 886.7226 | 29681.1036 | 29976.6806 | -4.126% | -0.986% | 4.126%
16:19 | 40.5833 | 888.3167 | 928.5 | 883.2 | 892.6 | 890 | 901.4 | 861.6 | 886.5 | OFF | 860.8 | 879 | 866 | 884.7 | 925.5 | OFF | 8.01 | 12.68 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 886.9068 | 29725.5107 | 30021.0213 | -4.122% | -0.9843% | 4.122%
16:19 | 40.6333 | 888.6083 | 928.6 | 883.5 | 892.8 | 890.7 | 901.8 | 861.9 | 886.9 | OFF | 861.1 | 879 | 866.3 | 885 | 925.7 | OFF | 8.01 | 12.7 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 887.0907 | 29769.9338 | 30065.3713 | -4.117% | -0.9827% | 4.117%
16:19 | 40.7 | 889.1 | 929.1 | 884.2 | 893.9 | 891.4 | 901.8 | 862.3 | 887.2 | OFF | 861.5 | 879 | 866.8 | 885.4 | 926.6 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 887.3356 | 29829.1908 | 30124.5188 | -4.112% | -0.9804% | 4.112%
16:19 | 40.7667 | 889.55 | 929.9 | 885.4 | 894.6 | 891.7 | 901.3 | 862.7 | 887.7 | OFF | 862 | 878.7 | 867.2 | 886 | 927.4 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 887.5801 | 29888.4791 | 30183.6827 | -4.106% | -0.978% | 4.106%
16:19 | 40.8167 | 889.7833 | 930.3 | 885.9 | 894.7 | 891.9 | 901.2 | 863 | 888 | OFF | 862.3 | 879.1 | 867.3 | 886.1 | 927.6 | OFF | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 887.7631 | 29932.9624 | 30228.0662 | -4.102% | -0.9763% | 4.102%
16:20 | 40.8667 | 889.9667 | 930.4 | 886.4 | 894.7 | 892.1 | 901.1 | 863.3 | 888.3 | OFF | 862.6 | 879.5 | 867.6 | 886.2 | 927.4 | OFF | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 887.946 | 29977.4562 | 30272.459 | -4.098% | -0.9745% | 4.098%
16:20 | 40.9167 | 890.225 | 930.4 | 886.8 | 894.6 | 891.9 | 901.8 | 863.6 | 888.5 | OFF | 862.9 | 880.6 | 867.9 | 886.3 | 927.4 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 888.1287 | 30021.961 | 30316.8608 | -4.094% | -0.9727% | 4.094%
16:20 | 40.9667 | 890.6083 | 930.4 | 887 | 894.6 | 892 | 903.4 | 863.8 | 888.8 | OFF | 863.2 | 882.2 | 868.4 | 886.2 | 927.3 | OFF | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 888.3111 | 30066.4818 | 30361.2718 | -4.09% | -0.9709% | 4.09%
16:20 | 41.0333 | 891.1417 | 930.6 | 887.4 | 894.9 | 892.5 | 904.9 | 864.2 | 889.2 | OFF | 863.6 | 883.6 | 868.8 | 886.6 | 927.4 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 888.554 | 30125.8735 | 30420.5007 | -4.084% | -0.9685% | 4.084%
16:20 | 41.0833 | 891.4833 | 930.9 | 887.8 | 895.5 | 892.9 | 905.6 | 864.5 | 889.6 | OFF | 863.7 | 883.8 | 869.1 | 886.9 | 927.5 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 888.7359 | 30170.4391 | 30464.9329 | -4.08% | -0.9667% | 4.08%
16:20 | 41.1333 | 891.775 | 931 | 888.3 | 896.1 | 893.2 | 905.7 | 864.8 | 890 | OFF | 864 | 883.5 | 869.4 | 887.4 | 927.9 | OFF | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 888.9176 | 30215.0206 | 30509.3743 | -4.076% | -0.9648% | 4.076%
16:20 | 41.1833 | 891.9667 | 931.2 | 888.9 | 896.4 | 893.3 | 905.1 | 865.1 | 890.3 | OFF | 864.4 | 882.9 | 869.7 | 887.9 | 928.4 | OFF | 8.01 | 12.18 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 889.099 | 30259.6141 | 30553.8247 | -4.072% | -0.9629% | 4.072%
16:20 | 41.2333 | 892.075 | 931.3 | 889.2 | 896.3 | 893.2 | 905.1 | 865.3 | 890.5 | OFF | 864.6 | 882.9 | 869.8 | 888.1 | 928.6 | OFF | 8.01 | 12.2 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 889.2803 | 30304.2151 | 30598.2842 | -4.068% | -0.9611% | 4.068%
16:20 | 41.2833 | 892.1917 | 931.2 | 889.4 | 896.2 | 893.1 | 905.2 | 865.6 | 890.8 | OFF | 865 | 882.9 | 869.8 | 888.4 | 928.7 | OFF | 8.01 | 12.25 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 889.4613 | 30348.8218 | 30642.7527 | -4.063% | -0.9592% | 4.063%
16:20 | 41.3667 | 892.6167 | 931.5 | 889.8 | 896.7 | 893.5 | 906 | 865.9 | 891 | OFF | 865.6 | 883.4 | 869.9 | 889 | 929.1 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 889.7625 | 30423.1888 | 30716.887 | -4.057% | -0.9561% | 4.057%
16:20 | 41.4167 | 892.8417 | 931.9 | 890.2 | 897.2 | 893.8 | 906.1 | 866.1 | 891 | OFF | 865.8 | 883.4 | 870 | 889.1 | 929.5 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 889.943 | 30467.8253 | 30761.3797 | -4.052% | -0.9543% | 4.052%
16:20 | 41.4667 | 893 | 932 | 890.4 | 897.4 | 894 | 906.4 | 866.1 | 891 | OFF | 866 | 883.7 | 870.1 | 889.3 | 929.6 | OFF | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 890.1232 | 30512.4713 | 30805.8813 | -4.048% | -0.9524% | 4.048%
16:20 | 41.5333 | 893.2 | 932.4 | 890.7 | 897.5 | 894.4 | 906.5 | 866.4 | 891 | OFF | 866.1 | 883.9 | 870.3 | 889.5 | 929.7 | OFF | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 890.3632 | 30572.0113 | 30865.2309 | -4.043% | -0.95% | 4.043%
16:20 | 41.5833 | 893.5833 | 932.8 | 891 | 897.7 | 894.8 | 907.5 | 866.7 | 891.1 | OFF | 866.4 | 884.7 | 870.6 | 889.7 | 930 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 890.5429 | 30616.6809 | 30909.7535 | -4.039% | -0.9482% | 4.039%
16:20 | 41.6333 | 894.0417 | 933.2 | 891.4 | 898.1 | 895.1 | 908.7 | 867 | 891.5 | OFF | 866.8 | 885.5 | 871 | 890 | 930.2 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 890.7224 | 30661.3715 | 30954.2851 | -4.034% | -0.9463% | 4.034%
16:20 | 41.7 | 894.475 | 933.5 | 891.9 | 898.7 | 895.5 | 909.1 | 867.5 | 891.9 | OFF | 867.2 | 885.7 | 871.6 | 890.5 | 930.6 | OFF | 8.01 | 12.25 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 890.9614 | 30720.9888 | 31013.6746 | -4.029% | -0.9437% | 4.029%
16:20 | 41.75 | 894.6083 | 933.6 | 892.3 | 899.3 | 895.6 | 908.5 | 867.8 | 892 | OFF | 867.4 | 885.2 | 871.9 | 890.7 | 931 | OFF | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 891.1405 | 30765.7158 | 31058.2272 | -4.025% | -0.9418% | 4.025%
16:20 | 41.8 | 894.8333 | 933.6 | 892.7 | 899.7 | 895.7 | 908.2 | 868.1 | 892.3 | OFF | 867.7 | 885.2 | 872.2 | 891.1 | 931.5 | OFF | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 891.3193 | 30810.4519 | 31102.7887 | -4.021% | -0.9399% | 4.021%
16:21 | 41.8667 | 895.05 | 933.8 | 893.2 | 899.6 | 895.8 | 907.9 | 868.4 | 892.8 | OFF | 868.1 | 885.2 | 872.3 | 891.6 | 931.9 | OFF | 8.01 | 12.27 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 891.5573 | 30870.1147 | 31162.2179 | -4.015% | -0.9374% | 4.015%
16:21 | 41.9333 | 895.2333 | 934.1 | 893.3 | 899.6 | 896.1 | 907.6 | 869 | 893.2 | OFF | 868.6 | 885 | 872.9 | 891.4 | 932 | OFF | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 891.795 | 30929.7908 | 31221.6629 | -4.01% | -0.9348% | 4.01%
16:21 | 41.9833 | 895.3167 | 934.4 | 893.4 | 899.9 | 896.1 | 907.6 | 869.1 | 893.2 | OFF | 868.6 | 885 | 873.1 | 891.4 | 932 | OFF | 8.01 | 12.32 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 891.973 | 30974.5545 | 31266.2572 | -4.005% | -0.933% | 4.005%
16:21 | 42.0333 | 895.4 | 934.7 | 893.7 | 900.2 | 896.1 | 907.2 | 869.2 | 893.2 | OFF | 868.6 | 884.8 | 873.2 | 891.8 | 932.1 | OFF | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 892.1508 | 31019.3224 | 31310.8602 | -4.001% | -0.9311% | 4.001%
16:21 | 42.0833 | 895.3583 | 934.5 | 894 | 900 | 896.1 | 907 | 869.3 | 893.1 | OFF | 868.7 | 884.6 | 873.3 | 892.1 | 931.6 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 892.3284 | 31064.0914 | 31355.4722 | -3.997% | -0.9293% | 3.997%
16:21 | 42.1333 | 895.45 | 934.8 | 894.1 | 899.9 | 896.1 | 906.9 | 869.6 | 893.2 | OFF | 869.1 | 884.5 | 873.4 | 892.2 | 931.6 | OFF | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 892.5058 | 31108.8616 | 31400.0931 | -3.993% | -0.9275% | 3.993%
16:21 | 42.2 | 895.6333 | 935.1 | 894.2 | 900 | 896 | 907.1 | 869.9 | 893.5 | OFF | 869.5 | 884.6 | 873.5 | 892.4 | 931.8 | OFF | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 892.742 | 31168.5644 | 31459.6013 | -3.987% | -0.9251% | 3.987%
16:21 | 42.25 | 895.8417 | 935.1 | 894.3 | 900 | 896.1 | 907.7 | 870 | 893.7 | OFF | 869.6 | 885.2 | 873.7 | 892.8 | 931.9 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 892.9189 | 31213.3512 | 31504.2429 | -3.983% | -0.9233% | 3.983%
16:21 | 42.3 | 895.975 | 935.2 | 894.4 | 899.9 | 896.4 | 907.8 | 870.1 | 894 | OFF | 869.6 | 885.3 | 874 | 893.1 | 931.9 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 893.0956 | 31258.1467 | 31548.8932 | -3.979% | -0.9216% | 3.979%
16:21 | 42.3667 | 896.3583 | 935.6 | 894.5 | 900 | 897.1 | 908.8 | 870.5 | 894.4 | OFF | 869.7 | 886 | 874.4 | 893.2 | 932.1 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 893.3308 | 31317.8911 | 31608.4408 | -3.974% | -0.9192% | 3.974%
16:21 | 42.4167 | 896.6 | 935.7 | 894.7 | 900.5 | 897.6 | 908.8 | 870.7 | 894.6 | OFF | 869.9 | 885.9 | 874.8 | 893.4 | 932.6 | OFF | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 893.507 | 31362.7151 | 31653.1117 | -3.969% | -0.9174% | 3.969%
16:21 | 42.4667 | 896.7 | 935.6 | 894.7 | 900.6 | 897.9 | 908.3 | 871.2 | 894.8 | OFF | 870.2 | 885.3 | 875.3 | 893.4 | 933.1 | OFF | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 893.683 | 31407.5476 | 31697.7915 | -3.965% | -0.9157% | 3.965%
16:21 | 42.5333 | 896.75 | 935.5 | 894.9 | 901 | 897.6 | 907.9 | 871.5 | 894.6 | OFF | 870.4 | 885.1 | 875.7 | 893.4 | 933.4 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 893.9174 | 31467.3292 | 31757.3782 | -3.96% | -0.9133% | 3.96%
16:21 | 42.5833 | 896.8083 | 935.3 | 895.2 | 901.4 | 897.6 | 908 | 871.4 | 894.6 | OFF | 870.4 | 885 | 875.7 | 893.6 | 933.5 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 894.0929 | 31512.1682 | 31802.0784 | -3.956% | -0.9116% | 3.956%
16:21 | 42.65 | 896.9417 | 935.2 | 895.4 | 901.4 | 897.7 | 908.6 | 871.5 | 894.8 | OFF | 870.4 | 885.7 | 875.8 | 893.5 | 933.3 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 894.3266 | 31571.9599 | 31861.6924 | -3.95% | -0.9093% | 3.95%
16:21 | 42.7 | 896.9333 | 935.1 | 895.4 | 901.2 | 897.8 | 908.9 | 871.5 | 894.9 | OFF | 870.4 | 885.9 | 875.9 | 893.2 | 933 | OFF | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 894.5016 | 31616.8067 | 31906.4131 | -3.946% | -0.9077% | 3.946%
16:21 | 42.75 | 896.8583 | 935 | 895.4 | 901.3 | 897.7 | 908.9 | 871.4 | 894.8 | OFF | 870.4 | 885.6 | 875.9 | 893.1 | 932.8 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 894.6765 | 31661.6515 | 31951.1426 | -3.942% | -0.906% | 3.942%
16:21 | 42.8 | 896.6167 | 934.9 | 895.4 | 901.4 | 897.5 | 908 | 871.2 | 894.7 | OFF | 870.2 | 884.7 | 875.8 | 893 | 932.6 | OFF | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 894.8511 | 31706.4884 | 31995.8807 | -3.938% | -0.9045% | 3.938%
16:22 | 42.8667 | 896.4417 | 934.9 | 895.3 | 901.2 | 897.4 | 907.1 | 871.3 | 894.6 | OFF | 870.3 | 884 | 875.7 | 893 | 932.5 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 895.0836 | 31766.257 | 32055.5452 | -3.932% | -0.9025% | 3.932%
16:22 | 42.9167 | 896.4417 | 935.1 | 895.3 | 901.4 | 897.3 | 906.6 | 871.5 | 894.7 | OFF | 870.6 | 883.8 | 875.7 | 892.9 | 932.4 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 895.2578 | 31811.0791 | 32100.3038 | -3.928% | -0.901% | 3.928%
16:22 | 42.9667 | 896.5 | 935.4 | 895.6 | 901.7 | 897.2 | 906.2 | 871.6 | 894.7 | OFF | 870.7 | 883.6 | 875.7 | 893.2 | 932.4 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 895.4317 | 31855.9026 | 32145.071 | -3.924% | -0.8996% | 3.924%
16:22 | 43.0333 | 896.5333 | 935.6 | 895.7 | 901.8 | 897.3 | 906 | 871.5 | 894.9 | OFF | 870.7 | 883.3 | 875.5 | 893.5 | 932.6 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 895.6634 | 31915.6704 | 32204.7742 | -3.918% | -0.8977% | 3.918%
16:22 | 43.1 | 896.6833 | 935.5 | 895.7 | 901.6 | 897.7 | 906.4 | 871.7 | 895.2 | OFF | 871 | 883.6 | 875.7 | 893.5 | 932.6 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 895.8946 | 31975.4443 | 32264.4928 | -3.913% | -0.8959% | 3.913%
16:22 | 43.15 | 896.7417 | 935.6 | 895.7 | 901.5 | 897.8 | 906.5 | 871.9 | 895.3 | OFF | 871.2 | 883.7 | 875.7 | 893.4 | 932.6 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 896.0678 | 32020.2799 | 32309.2918 | -3.909% | -0.8945% | 3.909%
16:22 | 43.2 | 896.8333 | 935.7 | 895.7 | 901.7 | 897.9 | 906.5 | 872.1 | 895.4 | OFF | 871.3 | 883.7 | 875.9 | 893.4 | 932.7 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 896.2409 | 32065.1193 | 32354.0996 | -3.904% | -0.8932% | 3.904%
16:22 | 43.25 | 896.925 | 935.8 | 895.9 | 901.8 | 897.9 | 906.3 | 872.2 | 895.5 | OFF | 871.5 | 883.7 | 876.1 | 893.5 | 932.9 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 896.4137 | 32109.9633 | 32398.9159 | -3.9% | -0.8919% | 3.9%
16:22 | 43.3 | 897.1333 | 935.9 | 896 | 901.8 | 898 | 906.7 | 872.5 | 895.8 | OFF | 871.7 | 884.1 | 876.3 | 893.8 | 933 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 896.5863 | 32154.8147 | 32443.7409 | -3.896% | -0.8905% | 3.896%
16:22 | 43.3667 | 897.4917 | 935.9 | 896.1 | 901.8 | 897.9 | 907.8 | 873 | 896.3 | OFF | 872.3 | 884.9 | 876.6 | 894.1 | 933.2 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 896.8161 | 32214.6356 | 32503.521 | -3.891% | -0.8888% | 3.891%
16:22 | 43.4167 | 897.6667 | 935.9 | 896.3 | 901.9 | 898.1 | 908.1 | 873.2 | 896.5 | OFF | 872.6 | 885.2 | 876.7 | 894.3 | 933.2 | OFF | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 896.9883 | 32259.5145 | 32548.3661 | -3.886% | -0.8875% | 3.886%
16:22 | 43.4667 | 897.8 | 935.8 | 896.4 | 901.9 | 898.3 | 908.4 | 873.4 | 896.7 | OFF | 872.8 | 885.4 | 877 | 894.3 | 933.2 | OFF | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 897.1602 | 32304.4012 | 32593.2198 | -3.882% | -0.8861% | 3.882%
16:22 | 43.5333 | 898.1333 | 935.9 | 896.7 | 902.2 | 898.8 | 909.1 | 873.7 | 897.1 | OFF | 873 | 886.1 | 877.3 | 894.4 | 933.3 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 897.3892 | 32364.2656 | 32653.0381 | -3.877% | -0.8844% | 3.877%
16:22 | 43.5833 | 898.3583 | 935.7 | 896.9 | 902 | 899.2 | 909.6 | 873.9 | 897.4 | OFF | 873.3 | 886.8 | 877.5 | 894.6 | 933.4 | OFF | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 897.5607 | 32409.1779 | 32697.9119 | -3.873% | -0.883% | 3.873%
16:22 | 43.6333 | 898.4583 | 935.6 | 896.9 | 901.8 | 899.5 | 909.8 | 874 | 897.6 | OFF | 873.5 | 887.1 | 877.8 | 894.6 | 933.3 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 897.732 | 32454.0983 | 32742.7942 | -3.868% | -0.8817% | 3.868%
16:22 | 43.7 | 898.475 | 935.7 | 896.8 | 901.9 | 899.8 | 909.4 | 874.2 | 897.7 | OFF | 873.6 | 886.8 | 878 | 894.5 | 933.3 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 897.9601 | 32513.9961 | 32802.6506 | -3.863% | -0.88% | 3.863%
16:22 | 43.75 | 898.5583 | 936 | 897 | 902.3 | 899.7 | 909.5 | 874.2 | 897.7 | OFF | 873.5 | 886.6 | 878.1 | 894.6 | 933.5 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 898.131 | 32558.9219 | 32847.5529 | -3.859% | -0.8787% | 3.859%
16:22 | 43.8167 | 898.8583 | 936.1 | 897.2 | 902.3 | 899.9 | 910.5 | 874.2 | 897.8 | OFF | 873.6 | 887.4 | 878.3 | 894.9 | 934.1 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 898.3584 | 32618.8358 | 32907.4359 | -3.853% | -0.877% | 3.853%
16:23 | 43.8667 | 899.0667 | 936.2 | 897.3 | 902.5 | 900.2 | 911.2 | 874.2 | 897.8 | OFF | 873.5 | 888.4 | 878.4 | 894.8 | 934.3 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 898.5288 | 32663.784 | 32952.358 | -3.849% | -0.8757% | 3.849%
16:23 | 43.9167 | 899.2 | 936.4 | 897.5 | 903.3 | 900.4 | 911 | 874.3 | 897.6 | OFF | 873.4 | 888.2 | 878.5 | 895 | 934.8 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 898.699 | 32708.7406 | 32997.2887 | -3.845% | -0.8745% | 3.845%
16:23 | 43.9667 | 899.2417 | 936.5 | 897.8 | 903.8 | 900.5 | 910.4 | 874.5 | 897.4 | OFF | 873.5 | 887.4 | 878.7 | 895.4 | 935 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 898.869 | 32753.7017 | 33042.2279 | -3.841% | -0.8732% | 3.841%
16:23 | 44.0333 | 899.3 | 936.6 | 898.2 | 903.9 | 900.4 | 910.2 | 874.5 | 897.5 | OFF | 873.5 | 887.1 | 878.7 | 895.9 | 935.1 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 899.0954 | 32813.6531 | 33102.1601 | -3.835% | -0.8716% | 3.835%
16:23 | 44.0833 | 899.4 | 936.8 | 898.4 | 904.1 | 900.1 | 910.2 | 874.5 | 897.6 | OFF | 873.5 | 887.3 | 878.8 | 896.2 | 935.3 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 899.265 | 32858.6206 | 33147.1191 | -3.831% | -0.8704% | 3.831%
16:23 | 44.1333 | 899.5667 | 937 | 898.6 | 904.4 | 900.4 | 910.3 | 874.6 | 897.8 | OFF | 873.7 | 887.4 | 878.9 | 896.4 | 935.3 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 899.4343 | 32903.5947 | 33192.0866 | -3.827% | -0.8692% | 3.827%
16:23 | 44.2 | 899.85 | 937.1 | 898.9 | 904.2 | 901 | 910.8 | 874.9 | 898.4 | OFF | 874 | 887.5 | 879.3 | 896.7 | 935.4 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 899.6599 | 32963.5753 | 33252.0564 | -3.821% | -0.8676% | 3.821%
16:23 | 44.2667 | 900.25 | 937 | 898.9 | 903.7 | 901.6 | 912 | 875.4 | 899.3 | OFF | 874.5 | 888.6 | 879.8 | 896.8 | 935.4 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 899.885 | 33023.5786 | 33312.0412 | -3.816% | -0.8659% | 3.816%
16:23 | 44.3167 | 900.45 | 937 | 898.8 | 903.6 | 901.6 | 912.9 | 875.6 | 899.4 | OFF | 874.7 | 889.6 | 880 | 896.8 | 935.4 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 900.0537 | 33068.5961 | 33357.0397 | -3.812% | -0.8647% | 3.812%
16:23 | 44.3667 | 900.5 | 936.9 | 898.9 | 903.6 | 901.9 | 912.8 | 875.7 | 899.4 | OFF | 874.8 | 889.5 | 880.1 | 897 | 935.4 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 900.2222 | 33113.6199 | 33402.0466 | -3.808% | -0.8635% | 3.808%
16:23 | 44.4167 | 900.4917 | 937.1 | 899 | 903.8 | 901.9 | 912.3 | 875.8 | 899.5 | OFF | 874.8 | 888.9 | 880.2 | 897 | 935.6 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 900.3905 | 33158.6447 | 33447.0619 | -3.803% | -0.8623% | 3.803%
16:23 | 44.4667 | 900.4667 | 937.3 | 899.1 | 903.9 | 901.9 | 911.7 | 875.9 | 899.6 | OFF | 874.9 | 888.5 | 880.2 | 897 | 935.6 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 900.5586 | 33203.6686 | 33492.0856 | -3.799% | -0.8611% | 3.799%
16:23 | 44.5333 | 900.425 | 937.7 | 899.1 | 903.9 | 901.7 | 911.1 | 875.9 | 899.6 | OFF | 874.9 | 888.2 | 880.3 | 896.9 | 935.8 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 900.7824 | 33263.6983 | 33552.1303 | -3.794% | -0.8597% | 3.794%
16:23 | 44.5833 | 900.3833 | 938 | 899.1 | 903.9 | 901.6 | 910.9 | 875.9 | 899.6 | OFF | 874.9 | 888 | 880.3 | 896.8 | 935.6 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 900.9501 | 33308.7185 | 33597.1736 | -3.79% | -0.8586% | 3.79%
16:23 | 44.6333 | 900.4917 | 938.3 | 899.1 | 904.1 | 901.8 | 910.9 | 875.9 | 899.9 | OFF | 875 | 888.1 | 880.3 | 896.9 | 935.6 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 901.1175 | 33353.7404 | 33642.2253 | -3.785% | -0.8575% | 3.785%
16:23 | 44.7 | 900.8167 | 938.4 | 899.3 | 904.5 | 902.1 | 911.5 | 876.3 | 900.2 | OFF | 875.4 | 888.6 | 880.5 | 897.2 | 935.8 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 901.3405 | 33413.784 | 33702.3073 | -3.78% | -0.8561% | 3.78%
16:23 | 44.75 | 901.1333 | 938.5 | 899.6 | 905.1 | 902.5 | 912 | 876.6 | 900.4 | OFF | 875.9 | 889.1 | 880.7 | 897.4 | 935.8 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 901.5076 | 33458.8328 | 33747.3785 | -3.776% | -0.855% | 3.776%
16:23 | 44.8 | 901.5333 | 938.7 | 900 | 905.4 | 903 | 912.8 | 876.9 | 900.8 | OFF | 876.2 | 889.9 | 881 | 897.7 | 936 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 901.6744 | 33503.8994 | 33792.458 | -3.772% | -0.8539% | 3.772%
16:24 | 44.8667 | 902.05 | 938.8 | 900.4 | 905.6 | 903.6 | 914.2 | 877.1 | 901.4 | OFF | 876.5 | 891.4 | 881.3 | 898.1 | 936.2 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 901.8966 | 33564.0189 | 33852.5771 | -3.766% | -0.8524% | 3.766%
16:24 | 44.9167 | 902.4083 | 938.8 | 900.5 | 905.6 | 903.8 | 915.6 | 877.3 | 901.8 | OFF | 876.8 | 892.6 | 881.6 | 898.1 | 936.4 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 902.063 | 33609.1303 | 33897.6761 | -3.762% | -0.8512% | 3.762%
16:24 | 44.9833 | 902.5083 | 938.7 | 900.7 | 905.7 | 903.7 | 915.8 | 877.4 | 902 | OFF | 877 | 892.6 | 881.7 | 898.2 | 936.6 | OFF | 8.01 | 9.99 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 902.2846 | 33669.2942 | 33957.821 | -3.756% | -0.8497% | 3.756%
16:24 | 45.0333 | 902.4083 | 938.4 | 900.9 | 905.6 | 903.8 | 915.2 | 877.4 | 902 | OFF | 877 | 892 | 881.7 | 898.5 | 936.4 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 902.4506 | 33714.4172 | 34002.9394 | -3.752% | -0.8485% | 3.752%
16:24 | 45.0833 | 902.325 | 938.3 | 901 | 905.6 | 903.7 | 914.5 | 877.5 | 901.9 | OFF | 877.1 | 891.3 | 881.8 | 898.7 | 936.5 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 902.6164 | 33759.5355 | 34048.066 | -3.748% | -0.8474% | 3.748%
16:24 | 45.1333 | 902.3583 | 938.6 | 901.1 | 905.7 | 903.5 | 913.8 | 877.8 | 901.7 | OFF | 877.4 | 890.7 | 882 | 899 | 937 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 902.782 | 33804.6526 | 34093.201 | -3.744% | -0.8464% | 3.744%
16:24 | 45.2 | 902.65 | 939.1 | 901.4 | 906.4 | 903.9 | 913.7 | 878.2 | 901.8 | OFF | 877.7 | 890.5 | 882.3 | 899.3 | 937.5 | OFF | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 903.0026 | 33864.8195 | 34153.3938 | -3.738% | -0.8449% | 3.738%
16:24 | 45.25 | 902.8083 | 939.4 | 901.6 | 906.6 | 904.1 | 913.8 | 878.3 | 901.9 | OFF | 877.9 | 890.5 | 882.5 | 899.4 | 937.7 | OFF | 8.01 | 9.83 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 903.1678 | 33909.956 | 34198.5481 | -3.734% | -0.8439% | 3.734%
16:24 | 45.3 | 902.9917 | 939.5 | 901.8 | 906.7 | 904.3 | 914.2 | 878.5 | 902.2 | OFF | 878 | 891 | 882.7 | 899.5 | 937.5 | OFF | 8.01 | 9.59 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 903.3328 | 33955.101 | 34243.7106 | -3.73% | -0.8428% | 3.73%
16:24 | 45.3667 | 903.1917 | 939.6 | 901.9 | 906.5 | 904.4 | 914.9 | 878.8 | 902.8 | OFF | 878.2 | 891.5 | 882.8 | 899.5 | 937.4 | OFF | 8.01 | 9.29 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 903.5525 | 34015.3071 | 34303.9401 | -3.725% | -0.8414% | 3.725%
16:24 | 45.4167 | 903.35 | 939.4 | 902 | 906.2 | 904.4 | 915.7 | 879.1 | 903.2 | OFF | 878.6 | 891.8 | 883 | 899.5 | 937.3 | OFF | 8.01 | 9.1 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 903.7171 | 34060.4706 | 34349.1218 | -3.72% | -0.8403% | 3.72%
16:24 | 45.4667 | 903.5667 | 939.2 | 901.9 | 905.8 | 904.3 | 916.8 | 879.4 | 903.5 | OFF | 878.9 | 892.9 | 883.3 | 899.5 | 937.3 | OFF | 8.01 | 8.96 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 903.8815 | 34105.6435 | 34394.3118 | -3.716% | -0.8393% | 3.716%
16:24 | 45.5333 | 903.8083 | 939.2 | 901.7 | 905.8 | 904.6 | 917.7 | 879.7 | 903.9 | OFF | 879.3 | 894 | 883.5 | 899.3 | 937 | OFF | 8.01 | 8.91 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 904.1005 | 34165.8894 | 34454.5779 | -3.711% | -0.8379% | 3.711%
16:24 | 45.5833 | 903.9333 | 939.5 | 901.7 | 905.7 | 904.8 | 917.7 | 880.1 | 904 | OFF | 879.6 | 894.1 | 883.8 | 899.3 | 936.9 | OFF | 8.01 | 9.1 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 904.2645 | 34211.0829 | 34499.787 | -3.707% | -0.8368% | 3.707%
16:24 | 45.6333 | 904.15 | 939.7 | 901.9 | 906.1 | 905 | 917.8 | 880.4 | 904.1 | OFF | 879.9 | 894 | 884.2 | 899.5 | 937.2 | OFF | 8.01 | 9.44 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 904.4283 | 34256.285 | 34545.0043 | -3.702% | -0.8358% | 3.702%
16:24 | 45.7 | 904.3583 | 939.8 | 902 | 906.1 | 905.2 | 917.8 | 880.7 | 904.3 | OFF | 880.2 | 894.2 | 884.6 | 899.7 | 937.7 | OFF | 8.01 | 9.81 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 904.6464 | 34316.5686 | 34605.3068 | -3.697% | -0.8344% | 3.697%
16:24 | 45.75 | 904.45 | 940.1 | 902.1 | 906 | 905.2 | 917.6 | 880.8 | 904.4 | OFF | 880.3 | 894.2 | 884.9 | 899.9 | 937.9 | OFF | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 904.8098 | 34361.7888 | 34650.5432 | -3.693% | -0.8333% | 3.693%
16:24 | 45.8 | 904.6083 | 940.5 | 902.1 | 906.3 | 905.5 | 917.7 | 881.1 | 904.5 | OFF | 880.4 | 894.1 | 885 | 899.9 | 938.2 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 904.973 | 34407.0153 | 34695.7878 | -3.689% | -0.8323% | 3.689%
16:25 | 45.8667 | 904.8583 | 940.9 | 902.3 | 906.9 | 906 | 918 | 881.3 | 904.6 | OFF | 880.5 | 894.1 | 885.2 | 900.1 | 938.4 | OFF | 8.01 | 9.99 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 905.1904 | 34467.3308 | 34756.1266 | -3.683% | -0.8309% | 3.683%
16:25 | 45.9167 | 905.2417 | 941.2 | 902.5 | 907.2 | 906.4 | 919.2 | 881.4 | 904.9 | OFF | 880.6 | 895.1 | 885.4 | 900.3 | 938.7 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 905.3532 | 34512.5833 | 34801.3901 | -3.679% | -0.8299% | 3.679%
16:25 | 45.9667 | 905.7667 | 941.4 | 902.9 | 907.9 | 907.1 | 920.6 | 881.5 | 905.2 | OFF | 880.8 | 896.7 | 885.6 | 900.6 | 938.9 | OFF | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 905.5158 | 34557.8585 | 34846.6619 | -3.675% | -0.8288% | 3.675%
16:25 | 46.0333 | 906.0833 | 941.4 | 903.4 | 908.3 | 907.4 | 921.2 | 881.5 | 905.4 | OFF | 880.9 | 897.4 | 885.9 | 901.2 | 939 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 905.7323 | 34618.2535 | 34907.0368 | -3.669% | -0.8273% | 3.669%
16:25 | 46.0833 | 905.9833 | 941.4 | 903.5 | 908.3 | 907.2 | 920.7 | 881.5 | 905.3 | OFF | 880.8 | 896.9 | 885.9 | 901.2 | 939.1 | OFF | 8.01 | 9.72 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 905.8946 | 34663.5552 | 34952.3275 | -3.665% | -0.8262% | 3.665%
16:25 | 46.15 | 905.6 | 941.2 | 903.7 | 908.6 | 906.5 | 918.9 | 881.3 | 905 | OFF | 880.6 | 895.1 | 885.6 | 901.3 | 939.4 | OFF | 8.01 | 9.21 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 906.1106 | 34723.9413 | 35012.7276 | -3.66% | -0.8248% | 3.66%
16:25 | 46.2 | 905.3917 | 941.2 | 903.8 | 908.8 | 905.9 | 918.4 | 881 | 904.6 | OFF | 880.4 | 894.4 | 885.3 | 901.5 | 939.4 | OFF | 8.01 | 8.96 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 906.2724 | 34769.2161 | 35058.0372 | -3.655% | -0.8238% | 3.655%
16:25 | 46.25 | 905.2083 | 941 | 903.9 | 909.1 | 905.5 | 917.8 | 880.8 | 904.4 | OFF | 880.2 | 893.9 | 885 | 901.7 | 939.2 | OFF | 8.01 | 8.7 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 906.434 | 34814.4811 | 35103.3549 | -3.651% | -0.8229% | 3.651%
16:25 | 46.3 | 904.9333 | 940.7 | 904.1 | 909.1 | 905.2 | 916.9 | 880.6 | 904.1 | OFF | 880.1 | 893 | 884.7 | 901.8 | 938.9 | OFF | 8.01 | 8.6 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 906.5955 | 34859.7347 | 35148.6806 | -3.647% | -0.8221% | 3.647%
16:25 | 46.3667 | 904.6667 | 940.4 | 904 | 908.8 | 905.2 | 916 | 880.6 | 903.9 | OFF | 880.2 | 892.1 | 884.4 | 901.7 | 938.7 | OFF | 8.01 | 8.65 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 906.8105 | 34920.0547 | 35209.1275 | -3.642% | -0.821% | 3.642%
16:25 | 46.4167 | 904.5 | 940.1 | 904 | 908.8 | 905 | 915.4 | 880.7 | 904 | OFF | 880.4 | 891.4 | 884.4 | 901.4 | 938.4 | OFF | 8.01 | 8.84 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 906.9715 | 34965.2838 | 35254.472 | -3.637% | -0.8203% | 3.637%
16:25 | 46.4667 | 904.4833 | 940.3 | 904 | 908.9 | 905 | 915.5 | 880.7 | 904.1 | OFF | 880.4 | 891.3 | 884.3 | 901.2 | 938.1 | OFF | 8.01 | 8.93 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 907.1324 | 35010.5084 | 35299.8246 | -3.633% | -0.8196% | 3.633%
16:25 | 46.5333 | 904.7 | 940.5 | 904.2 | 909.4 | 905.4 | 915.9 | 880.7 | 904.2 | OFF | 880.5 | 891.7 | 884.3 | 901.4 | 938.2 | OFF | 8.01 | 9.14 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 907.3466 | 35070.8145 | 35360.3073 | -3.628% | -0.8187% | 3.628%
16:25 | 46.5833 | 904.875 | 940.5 | 904.4 | 909.3 | 905.8 | 916.2 | 880.8 | 904.4 | OFF | 880.6 | 892.3 | 884.4 | 901.5 | 938.3 | OFF | 8.01 | 9.28 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 907.5071 | 35116.0539 | 35405.6786 | -3.624% | -0.818% | 3.624%
16:25 | 46.6333 | 905.0667 | 940.5 | 904.4 | 909 | 906.1 | 916.8 | 881 | 904.5 | OFF | 880.7 | 893.1 | 884.7 | 901.7 | 938.3 | OFF | 8.01 | 9.43 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 907.6674 | 35161.3024 | 35451.058 | -3.619% | -0.8173% | 3.619%
16:25 | 46.7 | 905.2333 | 940.5 | 904.4 | 908.8 | 906.8 | 916.9 | 881.4 | 904.7 | OFF | 880.9 | 893.5 | 885 | 901.7 | 938.2 | OFF | 8.01 | 9.57 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 907.8809 | 35221.6458 | 35511.5762 | -3.614% | -0.8164% | 3.614%
16:25 | 46.75 | 905.2 | 940.3 | 904.4 | 908.8 | 907 | 916.4 | 881.6 | 904.7 | OFF | 881.1 | 892.9 | 885.3 | 901.6 | 938.3 | OFF | 8.01 | 9.48 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 908.0408 | 35266.9066 | 35556.9743 | -3.61% | -0.8158% | 3.61%
16:25 | 46.8 | 905.1333 | 940.4 | 904.3 | 908.7 | 906.8 | 915.9 | 881.6 | 904.7 | OFF | 881.1 | 892.7 | 885.2 | 901.7 | 938.5 | OFF | 8.01 | 9.27 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 908.2005 | 35312.1649 | 35602.3803 | -3.606% | -0.8152% | 3.606%
16:26 | 46.8667 | 905.1833 | 940.5 | 904.3 | 908.8 | 906.6 | 916 | 881.6 | 904.7 | OFF | 881.2 | 892.7 | 885.2 | 901.9 | 938.7 | OFF | 8.01 | 9.27 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 908.4132 | 35372.5088 | 35662.9341 | -3.6% | -0.8144% | 3.6%
16:26 | 46.9167 | 905.1417 | 940.6 | 904.3 | 908.9 | 906.4 | 915.7 | 881.6 | 904.6 | OFF | 881.2 | 892.3 | 885.2 | 902 | 938.9 | OFF | 8.01 | 9.25 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 908.5726 | 35417.7669 | 35708.3588 | -3.596% | -0.8138% | 3.596%
16:26 | 46.9667 | 905.0917 | 940.6 | 904.4 | 909.2 | 906.3 | 915.2 | 881.6 | 904.5 | OFF | 881.2 | 891.6 | 885.2 | 902 | 939.3 | OFF | 8.01 | 9.17 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 908.7317 | 35463.0228 | 35753.7914 | -3.592% | -0.8133% | 3.592%
16:26 | 47.0333 | 905 | 940.3 | 904.5 | 909.3 | 906.1 | 914.7 | 881.6 | 904.4 | OFF | 881.1 | 891.1 | 885.2 | 902.1 | 939.6 | OFF | 8.01 | 9.05 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 908.9437 | 35523.3592 | 35814.3805 | -3.586% | -0.8126% | 3.586%
16:26 | 47.0833 | 904.9583 | 940.3 | 904.5 | 909.7 | 906 | 914.5 | 881.5 | 904.3 | OFF | 880.9 | 891 | 885.1 | 902.1 | 939.6 | OFF | 8.01 | 8.89 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 909.1025 | 35568.6081 | 35859.8317 | -3.582% | -0.8121% | 3.582%
16:26 | 47.1333 | 904.8833 | 940.2 | 904.7 | 910 | 906 | 914.2 | 881.2 | 904.2 | OFF | 880.5 | 890.9 | 884.9 | 902.2 | 939.6 | OFF | 8.01 | 8.87 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 909.2611 | 35613.8542 | 35905.2908 | -3.578% | -0.8117% | 3.578%
16:26 | 47.2 | 904.7583 | 940.2 | 904.8 | 909.6 | 906.1 | 913.9 | 881 | 904.2 | OFF | 880.2 | 890.6 | 884.7 | 902.4 | 939.4 | OFF | 8.01 | 8.88 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 909.4723 | 35674.1756 | 35965.9152 | -3.572% | -0.8112% | 3.572%
16:26 | 47.2667 | 904.7333 | 940.4 | 904.7 | 909.4 | 905.9 | 913.8 | 881.2 | 904.1 | OFF | 880.3 | 890.4 | 884.9 | 902.3 | 939.4 | OFF | 8.01 | 8.53 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 909.6832 | 35734.4919 | 36026.5538 | -3.567% | -0.8107% | 3.567%
16:26 | 47.3167 | 904.8083 | 940.6 | 904.7 | 909.4 | 906 | 913.9 | 881.3 | 904.2 | OFF | 880.4 | 890.4 | 885 | 902.3 | 939.5 | OFF | 8.01 | 8.34 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 909.8412 | 35779.7305 | 36072.0419 | -3.563% | -0.8104% | 3.563%
16:26 | 47.3667 | 905.0083 | 940.8 | 904.8 | 909.5 | 906.4 | 914.4 | 881.5 | 904.4 | OFF | 880.7 | 890.7 | 885 | 902.4 | 939.5 | OFF | 8.01 | 8.17 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 909.9991 | 35824.9759 | 36117.5379 | -3.559% | -0.81% | 3.559%
16:26 | 47.4167 | 905.2417 | 941.1 | 905 | 909.8 | 906.6 | 914.9 | 881.5 | 904.5 | OFF | 880.8 | 891.2 | 885.2 | 902.7 | 939.6 | OFF | 8.01 | 8.23 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 910.1567 | 35870.2322 | 36163.0418 | -3.554% | -0.8097% | 3.554%
16:26 | 47.4667 | 905.3917 | 941.3 | 905.1 | 910 | 906.7 | 915 | 881.6 | 904.7 | OFF | 881 | 891.1 | 885.3 | 903 | 939.9 | OFF | 8.01 | 8.34 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 910.3142 | 35915.498 | 36208.5535 | -3.55% | -0.8094% | 3.55%
16:26 | 47.5333 | 905.575 | 941.3 | 905.4 | 909.8 | 906.9 | 915.1 | 881.9 | 905 | OFF | 881.2 | 891.6 | 885.8 | 903.3 | 939.6 | OFF | 8.01 | 8.39 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 910.5239 | 35975.8635 | 36269.2481 | -3.545% | -0.8089% | 3.545%
16:26 | 47.5833 | 905.5333 | 941 | 905.3 | 909.4 | 906.9 | 915 | 882.2 | 905 | OFF | 881.4 | 891.6 | 886.1 | 903.3 | 939.2 | OFF | 8.01 | 8.47 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 910.6811 | 36021.1413 | 36314.7783 | -3.541% | -0.8086% | 3.541%
16:26 | 47.6333 | 905.525 | 941 | 905.2 | 909.3 | 906.8 | 914.8 | 882.4 | 905.1 | OFF | 881.5 | 891.4 | 886.4 | 903.3 | 939.1 | OFF | 8.01 | 8.45 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 910.838 | 36066.4177 | 36360.3162 | -3.536% | -0.8083% | 3.536%
16:26 | 47.7 | 905.6667 | 941.2 | 905.1 | 909.2 | 906.9 | 914.8 | 882.8 | 905.4 | OFF | 882 | 891.4 | 886.6 | 903.3 | 939.3 | OFF | 8.01 | 8.32 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 911.047 | 36126.7908 | 36421.0457 | -3.531% | -0.8079% | 3.531%
16:26 | 47.75 | 905.8417 | 941.3 | 905.2 | 909.4 | 907 | 915.1 | 883.2 | 905.6 | OFF | 882.3 | 891.4 | 886.9 | 903.4 | 939.3 | OFF | 8.01 | 8.28 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 911.2036 | 36172.0785 | 36466.602 | -3.527% | -0.8077% | 3.527%
16:26 | 47.8 | 906.0333 | 941.5 | 905.3 | 909.8 | 907.2 | 915.6 | 883.3 | 905.6 | OFF | 882.5 | 891.7 | 887 | 903.4 | 939.5 | OFF | 8.01 | 8.36 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 911.36 | 36217.3753 | 36512.1661 | -3.523% | -0.8074% | 3.523%
16:27 | 47.8667 | 906.4 | 941.8 | 905.7 | 910.4 | 907.5 | 916.6 | 883.3 | 905.8 | OFF | 882.5 | 892.6 | 887.1 | 903.6 | 939.9 | OFF | 8.01 | 8.88 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 911.5683 | 36277.7898 | 36572.9304 | -3.517% | -0.807% | 3.517%
16:27 | 47.9167 | 906.7917 | 942.1 | 906 | 910.9 | 907.9 | 917.1 | 883.6 | 906.1 | OFF | 882.6 | 893.2 | 887.6 | 904.1 | 940.3 | OFF | 8.01 | 9.24 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 911.7243 | 36323.1196 | 36618.5127 | -3.513% | -0.8067% | 3.513%
16:27 | 47.9833 | 907.375 | 942.5 | 906.5 | 911.2 | 908.8 | 917.7 | 884.1 | 906.9 | OFF | 883.1 | 894.2 | 888.3 | 904.5 | 940.7 | OFF | 8.01 | 9.42 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 911.9321 | 36383.5918 | 36679.3012 | -3.507% | -0.8062% | 3.507%
16:27 | 48.0333 | 907.8083 | 942.8 | 906.8 | 911.6 | 909.3 | 918.2 | 884.6 | 907.4 | OFF | 883.4 | 895 | 889 | 904.5 | 941.1 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 912.0877 | 36428.9714 | 36724.9017 | -3.503% | -0.8058% | 3.503%
16:27 | 48.0833 | 908.05 | 943 | 906.9 | 911.6 | 909.7 | 918.5 | 884.9 | 907.7 | OFF | 883.8 | 895.4 | 889.3 | 904.5 | 941.3 | OFF | 8.01 | 9.85 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 912.2432 | 36474.3678 | 36770.51 | -3.499% | -0.8054% | 3.499%
16:27 | 48.1333 | 908.225 | 943.1 | 907 | 911.6 | 909.9 | 918.8 | 885.2 | 907.9 | OFF | 884.1 | 895.7 | 889.5 | 904.5 | 941.4 | OFF | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 912.3985 | 36519.7747 | 36816.126 | -3.495% | -0.8049% | 3.495%
16:27 | 48.2 | 908.425 | 943.2 | 907.1 | 911.6 | 910.3 | 919.2 | 885.5 | 908 | OFF | 884.5 | 896 | 889.8 | 904.5 | 941.4 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 912.6053 | 36580.3297 | 36876.9595 | -3.489% | -0.8044% | 3.489%
16:27 | 48.25 | 908.5667 | 943.2 | 907.3 | 911.9 | 910.4 | 919.4 | 885.7 | 908 | OFF | 884.6 | 896 | 889.8 | 904.6 | 941.9 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 912.7603 | 36625.7545 | 36922.5936 | -3.485% | -0.8039% | 3.485%
16:27 | 48.3 | 908.6083 | 943.3 | 907.5 | 912.2 | 910.4 | 919.4 | 885.5 | 908.1 | OFF | 884.5 | 895.9 | 889.7 | 904.8 | 942 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 912.9151 | 36671.1839 | 36968.2355 | -3.481% | -0.8035% | 3.481%
16:27 | 48.3667 | 908.6833 | 943.5 | 907.8 | 912.4 | 910.3 | 919.4 | 885.5 | 908.1 | OFF | 884.5 | 895.6 | 889.7 | 905.3 | 942.1 | OFF | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 913.1212 | 36731.7603 | 37029.1034 | -3.476% | -0.803% | 3.476%
16:27 | 48.4333 | 908.85 | 943.4 | 908.1 | 912.4 | 910.6 | 919.4 | 885.6 | 908.2 | OFF | 884.7 | 895.7 | 889.8 | 905.8 | 942.5 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 913.327 | 36792.3447 | 37089.985 | -3.47% | -0.8025% | 3.47%
16:27 | 48.4833 | 908.95 | 943.6 | 908.3 | 912.6 | 910.7 | 919.3 | 885.7 | 908.2 | OFF | 884.8 | 895.6 | 889.9 | 906 | 942.7 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 913.4812 | 36837.7897 | 37135.6552 | -3.466% | -0.8021% | 3.466%
16:27 | 48.5333 | 909.1083 | 943.9 | 908.5 | 912.8 | 910.6 | 919.4 | 885.9 | 908.2 | OFF | 885 | 895.7 | 890 | 906.3 | 943 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 913.6353 | 36883.2412 | 37181.3331 | -3.462% | -0.8017% | 3.462%
16:27 | 48.5833 | 909.3 | 944.3 | 908.7 | 912.9 | 910.6 | 919.6 | 886.2 | 908.4 | OFF | 885.2 | 896 | 890.1 | 906.4 | 943.2 | OFF | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 913.7892 | 36928.7014 | 37227.0187 | -3.458% | -0.8013% | 3.458%
16:27 | 48.6333 | 909.5583 | 944.5 | 908.8 | 913.1 | 910.9 | 920 | 886.5 | 908.7 | OFF | 885.6 | 896.3 | 890.3 | 906.5 | 943.5 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 913.9429 | 36974.1728 | 37272.712 | -3.453% | -0.801% | 3.453%
16:27 | 48.7 | 909.8333 | 944.8 | 908.9 | 913.1 | 911.3 | 920.4 | 886.8 | 909.2 | OFF | 886 | 896.4 | 890.6 | 906.7 | 943.8 | OFF | 8.01 | 9.72 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 914.1476 | 37034.8192 | 37333.6484 | -3.448% | -0.8004% | 3.448%
16:27 | 48.75 | 910.0833 | 945.1 | 909.1 | 913.2 | 911.6 | 920.8 | 887.1 | 909.6 | OFF | 886.4 | 896.4 | 890.9 | 906.9 | 943.9 | OFF | 8.01 | 9.54 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 914.301 | 37080.3172 | 37379.3596 | -3.444% | -0.8% | 3.444%
16:27 | 48.8 | 910.3083 | 945.5 | 909.4 | 913.7 | 911.8 | 920.8 | 887.4 | 909.9 | OFF | 886.7 | 896.2 | 891.1 | 907.2 | 944 | OFF | 8.01 | 9.42 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 914.4542 | 37125.8269 | 37425.0785 | -3.44% | -0.7996% | 3.44%
16:28 | 48.8667 | 910.5083 | 945.9 | 909.7 | 914.1 | 911.9 | 920.9 | 887.5 | 910.1 | OFF | 886.9 | 896.4 | 891.2 | 907.4 | 944.1 | OFF | 8.01 | 9.37 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 914.6582 | 37186.5208 | 37486.0489 | -3.434% | -0.799% | 3.434%
16:28 | 48.9167 | 910.725 | 946.1 | 909.9 | 914.5 | 912.3 | 921.3 | 887.6 | 910.1 | OFF | 886.9 | 896.9 | 891.1 | 907.7 | 944.3 | OFF | 8.01 | 9.42 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 914.811 | 37232.0517 | 37531.7856 | -3.43% | -0.7986% | 3.43%
16:28 | 48.9667 | 911.0583 | 946.3 | 910.2 | 914.9 | 912.7 | 922 | 887.7 | 910.2 | OFF | 887.1 | 897.9 | 891.3 | 907.7 | 944.7 | OFF | 8.01 | 9.47 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 914.9637 | 37277.5962 | 37577.53 | -3.426% | -0.7982% | 3.426%
16:28 | 49.0333 | 911.35 | 946.5 | 910.5 | 915.2 | 913 | 922.4 | 888 | 910.3 | OFF | 887.2 | 898.4 | 891.8 | 907.8 | 945.1 | OFF | 8.01 | 9.45 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 915.1671 | 37338.3432 | 37638.5344 | -3.42% | -0.7976% | 3.42%
16:28 | 49.0833 | 911.55 | 946.7 | 910.6 | 915.3 | 913.3 | 922.9 | 888.1 | 910.4 | OFF | 887.3 | 898.7 | 892.1 | 907.9 | 945.3 | OFF | 8.01 | 9.5 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 915.3194 | 37383.9157 | 37684.2965 | -3.416% | -0.7971% | 3.416%
16:28 | 49.15 | 911.85 | 947 | 910.8 | 915.8 | 913.7 | 923.4 | 888.1 | 910.6 | OFF | 887.4 | 899.2 | 892.4 | 908.3 | 945.5 | OFF | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 915.5222 | 37444.6957 | 37745.3246 | -3.411% | -0.7965% | 3.411%
16:28 | 49.2 | 912.0583 | 947.2 | 911.1 | 916.2 | 913.8 | 923.4 | 888.4 | 910.9 | OFF | 887.5 | 899 | 892.8 | 908.6 | 945.8 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 915.6742 | 37490.2934 | 37791.1045 | -3.406% | -0.796% | 3.406%
16:28 | 49.25 | 912.25 | 947.4 | 911.4 | 916.5 | 913.9 | 923.1 | 888.8 | 911.2 | OFF | 887.8 | 898.6 | 893.1 | 909 | 946.2 | OFF | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 915.826 | 37535.9011 | 37836.892 | -3.402% | -0.7955% | 3.402%
16:28 | 49.3 | 912.4 | 947.5 | 911.7 | 916.7 | 913.8 | 923 | 889.1 | 911.3 | OFF | 888.3 | 898.4 | 893.3 | 909.3 | 946.4 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 915.9776 | 37581.5174 | 37882.6871 | -3.398% | -0.795% | 3.398%
16:28 | 49.3667 | 912.775 | 947.7 | 912 | 916.8 | 913.7 | 923.8 | 889.6 | 911.8 | OFF | 888.9 | 899.1 | 893.5 | 909.7 | 946.7 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 916.1796 | 37642.3565 | 37943.759 | -3.393% | -0.7943% | 3.393%
16:28 | 49.4167 | 913.1583 | 947.7 | 912.3 | 917.1 | 914 | 924.5 | 890 | 912.4 | OFF | 889.5 | 899.8 | 893.7 | 910.1 | 946.8 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 916.3309 | 37688.0049 | 37989.5718 | -3.388% | -0.7938% | 3.388%
16:28 | 49.4667 | 913.4167 | 947.9 | 912.5 | 917 | 914.2 | 925.3 | 890.2 | 912.7 | OFF | 889.9 | 900.2 | 893.9 | 910.5 | 946.7 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 916.482 | 37733.6692 | 38035.3921 | -3.384% | -0.7933% | 3.384%
16:28 | 49.5333 | 913.7417 | 948.2 | 912.7 | 917 | 914.7 | 926.1 | 890.5 | 913 | OFF | 890.2 | 901 | 894.3 | 910.6 | 946.6 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 916.6833 | 37794.5745 | 38096.4976 | -3.379% | -0.7925% | 3.379%
16:28 | 49.6 | 914.1083 | 948.2 | 912.9 | 917.4 | 915.3 | 926.7 | 890.8 | 913.3 | OFF | 890.4 | 901.6 | 894.9 | 910.9 | 946.9 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 916.8843 | 37855.5028 | 38157.6165 | -3.373% | -0.7918% | 3.373%
16:28 | 49.65 | 914.3083 | 948.4 | 913.1 | 917.7 | 915.6 | 926.7 | 891 | 913.5 | OFF | 890.5 | 901.8 | 895.1 | 911.1 | 947.2 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 917.0349 | 37901.2133 | 38203.4645 | -3.369% | -0.7912% | 3.369%
16:28 | 49.7 | 914.3333 | 948.7 | 913.3 | 917.7 | 915.7 | 926.4 | 891 | 913.5 | OFF | 890.4 | 901.5 | 895.2 | 911.2 | 947.4 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 917.1854 | 37946.9293 | 38249.32 | -3.365% | -0.7906% | 3.365%
16:28 | 49.75 | 914.3833 | 949 | 913.3 | 917.7 | 915.8 | 926.6 | 891 | 913.5 | OFF | 890.4 | 901.3 | 895.1 | 911.3 | 947.6 | OFF | 8.01 | 9.46 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 917.3356 | 37992.6472 | 38295.183 | -3.361% | -0.79% | 3.361%
16:28 | 49.8 | 914.55 | 949.2 | 913.5 | 918 | 916.1 | 926.6 | 891.2 | 913.6 | OFF | 890.7 | 901.2 | 895.2 | 911.6 | 947.7 | OFF | 8.01 | 9.24 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 917.4858 | 38038.3706 | 38341.0536 | -3.357% | -0.7894% | 3.357%
16:29 | 49.8667 | 914.65 | 949.5 | 913.7 | 918 | 916.2 | 926.2 | 891.3 | 913.7 | OFF | 890.9 | 901.3 | 895.3 | 911.8 | 947.9 | OFF | 8.01 | 8.79 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 917.6857 | 38099.3439 | 38402.226 | -3.351% | -0.7887% | 3.351%
16:29 | 49.9167 | 914.6917 | 949.6 | 913.8 | 918 | 916.2 | 925.9 | 891.4 | 913.8 | OFF | 890.9 | 901.3 | 895.5 | 911.9 | 948 | OFF | 8.01 | 8.46 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 917.8355 | 38145.0774 | 38448.114 | -3.347% | -0.7882% | 3.347%
16:29 | 49.9667 | 914.725 | 949.7 | 913.9 | 918.1 | 916.1 | 925.8 | 891.5 | 913.8 | OFF | 891 | 901.3 | 895.7 | 911.8 | 948 | OFF | 8.01 | 8.36 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 917.9851 | 38190.8128 | 38494.0095 | -3.343% | -0.7876% | 3.343%
16:29 | 50.0333 | 914.9083 | 950 | 914.2 | 918.7 | 916.1 | 926 | 891.7 | 913.8 | OFF | 891.1 | 901.7 | 895.8 | 911.7 | 948.1 | OFF | 8.01 | 8.35 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 918.1844 | 38251.8006 | 38555.2151 | -3.337% | -0.787% | 3.337%
16:29 | 50.0833 | 915.1667 | 950 | 914.4 | 919.1 | 916.2 | 926.8 | 891.8 | 914 | OFF | 891.2 | 902.4 | 896.1 | 911.8 | 948.2 | OFF | 8.01 | 8.01 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 918.3337 | 38297.5525 | 38601.1281 | -3.333% | -0.7864% | 3.333%
16:29 | 50.1333 | 915.525 | 950 | 914.6 | 919.5 | 916.6 | 927.8 | 892 | 914.3 | OFF | 891.3 | 903.4 | 896.6 | 911.8 | 948.4 | OFF | 8.01 | 7.71 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 918.4828 | 38343.3198 | 38647.0485 | -3.329% | -0.7859% | 3.329%
16:29 | 50.2 | 915.7583 | 950.1 | 914.7 | 919.4 | 917 | 928.5 | 892.1 | 914.7 | OFF | 891.3 | 903.8 | 897 | 912 | 948.5 | OFF | 8.01 | 7.74 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 918.6815 | 38404.3626 | 38708.2873 | -3.323% | -0.7852% | 3.323%
16:29 | 50.25 | 915.7583 | 950.1 | 914.8 | 919.2 | 917.2 | 928 | 892.3 | 914.8 | OFF | 891.4 | 903.3 | 897.2 | 912 | 948.8 | OFF | 8.01 | 7.97 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 918.8302 | 38450.1505 | 38754.2251 | -3.319% | -0.7846% | 3.319%
16:29 | 50.3167 | 915.6833 | 950.3 | 915 | 919.6 | 916.9 | 927 | 892.5 | 914.7 | OFF | 891.5 | 902.3 | 897.3 | 912.1 | 949 | OFF | 8.01 | 8.26 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 919.0284 | 38511.1985 | 38815.4871 | -3.314% | -0.7839% | 3.314%
16:29 | 50.3667 | 915.625 | 950.5 | 915.1 | 919.6 | 916.8 | 926.5 | 892.5 | 914.6 | OFF | 891.4 | 901.9 | 897.2 | 912.3 | 949.1 | OFF | 8.01 | 8.47 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 919.1768 | 38556.9812 | 38861.4422 | -3.31% | -0.7835% | 3.31%
16:29 | 50.4167 | 915.5833 | 950.8 | 915.1 | 919.5 | 916.7 | 926.1 | 892.5 | 914.8 | OFF | 891.4 | 901.6 | 897.1 | 912.3 | 949.1 | OFF | 8.01 | 8.72 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 919.3251 | 38602.7615 | 38907.4048 | -3.305% | -0.783% | 3.305%
16:29 | 50.4667 | 915.7 | 951 | 915.1 | 919.7 | 917 | 926.2 | 892.6 | 915 | OFF | 891.6 | 901.5 | 897.2 | 912.2 | 949.3 | OFF | 8.01 | 8.93 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 919.4733 | 38648.5435 | 38953.3747 | -3.301% | -0.7826% | 3.301%
16:29 | 50.5333 | 915.9 | 951.3 | 915.3 | 920.3 | 917.3 | 925.9 | 892.8 | 915.2 | OFF | 891.9 | 901.3 | 897.4 | 912.4 | 949.7 | OFF | 8.01 | 9.13 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 919.6706 | 38709.5969 | 39014.6795 | -3.296% | -0.782% | 3.296%
16:29 | 50.5833 | 915.9667 | 951.5 | 915.5 | 920.4 | 917.3 | 925.7 | 893 | 915.1 | OFF | 892 | 901.4 | 897.4 | 912.5 | 949.8 | OFF | 8.01 | 9.12 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 919.8184 | 38755.3935 | 39060.6667 | -3.292% | -0.7815% | 3.292%
16:29 | 50.6333 | 916.1417 | 951.7 | 915.6 | 920.3 | 917.3 | 926 | 893.3 | 915.2 | OFF | 892.4 | 901.6 | 897.7 | 912.7 | 949.9 | OFF | 8.01 | 9.3 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 919.9661 | 38801.1963 | 39106.6613 | -3.287% | -0.7811% | 3.287%
16:29 | 50.7 | 916.4417 | 952.1 | 915.7 | 920.5 | 917.5 | 926.4 | 893.7 | 915.6 | OFF | 892.9 | 901.7 | 898 | 913 | 950.2 | OFF | 8.01 | 9.51 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 920.1627 | 38862.2824 | 39167.999 | -3.282% | -0.7805% | 3.282%
16:29 | 50.7667 | 916.9583 | 952.3 | 916.1 | 920.9 | 918.4 | 927.2 | 894.2 | 916 | OFF | 893.6 | 902.4 | 898.4 | 913.4 | 950.6 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 920.3591 | 38923.3957 | 39229.3497 | -3.276% | -0.7799% | 3.276%
16:29 | 50.8167 | 917.2917 | 952.4 | 916.3 | 921 | 918.8 | 928 | 894.5 | 916.4 | OFF | 893.9 | 903.2 | 898.7 | 913.6 | 950.7 | OFF | 8.01 | 9.82 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 920.5063 | 38969.2519 | 39275.3713 | -3.272% | -0.7794% | 3.272%
16:30 | 50.8667 | 917.55 | 952.5 | 916.5 | 921.1 | 919.3 | 928.5 | 894.7 | 916.7 | OFF | 894.1 | 903.5 | 899 | 913.8 | 950.9 | OFF | 8.01 | 9.81 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 920.6533 | 39015.123 | 39321.4003 | -3.268% | -0.7789% | 3.268%
16:30 | 50.9167 | 917.6917 | 952.7 | 916.7 | 921.4 | 919.4 | 928.3 | 894.8 | 916.9 | OFF | 894.2 | 903.2 | 899.4 | 914.1 | 951.2 | OFF | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 920.8001 | 39061.004 | 39367.4367 | -3.264% | -0.7784% | 3.264%
16:30 | 50.9667 | 917.6583 | 952.7 | 916.9 | 921.4 | 919.2 | 927.7 | 894.9 | 917 | OFF | 894.2 | 902.7 | 899.5 | 914.3 | 951.4 | OFF | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 920.9468 | 39106.8878 | 39413.4803 | -3.26% | -0.7779% | 3.26%
16:30 | 51.0333 | 917.7417 | 953 | 917.1 | 921.7 | 919.4 | 927 | 895.1 | 917.2 | OFF | 894.2 | 902.2 | 899.8 | 914.6 | 951.6 | OFF | 8.01 | 9.61 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 921.1422 | 39168.0678 | 39474.8833 | -3.254% | -0.7772% | 3.254%
16:30 | 51.0833 | 917.8417 | 953.1 | 917.3 | 922.1 | 919.3 | 926.9 | 895.2 | 917.4 | OFF | 894.3 | 902.1 | 899.8 | 914.9 | 951.7 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 921.2886 | 39213.9574 | 39520.9441 | -3.25% | -0.7768% | 3.25%
16:30 | 51.1333 | 918.125 | 953.2 | 917.6 | 922.5 | 919.5 | 927.8 | 895.2 | 917.8 | OFF | 894.3 | 902.9 | 899.8 | 915.1 | 951.8 | OFF | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 921.4348 | 39259.8565 | 39567.0122 | -3.246% | -0.7763% | 3.246%
16:30 | 51.2 | 918.6417 | 953.2 | 918 | 922.7 | 919.8 | 929.5 | 895.4 | 918.5 | OFF | 894.7 | 904.7 | 900 | 915.3 | 951.9 | OFF | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 921.6295 | 39321.0821 | 39628.4476 | -3.24% | -0.7756% | 3.24%
16:30 | 51.25 | 918.875 | 953.3 | 918.2 | 922.8 | 920 | 929.9 | 895.6 | 918.8 | OFF | 895.1 | 905.1 | 900.2 | 915.4 | 952.1 | OFF | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 921.7754 | 39367.02 | 39674.5328 | -3.236% | -0.7751% | 3.236%
16:30 | 51.3 | 919.0333 | 953.4 | 918.3 | 923.2 | 919.7 | 930.2 | 895.9 | 918.9 | OFF | 895.4 | 905.2 | 900.5 | 915.4 | 952.3 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 921.9212 | 39412.9677 | 39720.6252 | -3.232% | -0.7746% | 3.232%
16:30 | 51.3667 | 919.175 | 953.8 | 918.7 | 923.6 | 919.6 | 929.9 | 896.2 | 919 | OFF | 895.8 | 904.5 | 900.6 | 915.8 | 952.6 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 922.1153 | 39474.2413 | 39782.0931 | -3.227% | -0.7738% | 3.227%
16:30 | 51.4167 | 919.3667 | 954 | 918.9 | 923.6 | 919.6 | 930.1 | 896.5 | 919.2 | OFF | 896.2 | 904.8 | 900.7 | 916.1 | 952.7 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 922.2607 | 39520.2049 | 39828.2025 | -3.222% | -0.7733% | 3.222%
16:30 | 51.4833 | 919.825 | 954.3 | 919.3 | 923.9 | 920.1 | 931 | 896.9 | 919.6 | OFF | 896.6 | 905.5 | 900.9 | 916.7 | 953.1 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 922.4544 | 39581.5113 | 39889.693 | -3.217% | -0.7726% | 3.217%
16:30 | 51.5333 | 920.1833 | 954.5 | 919.6 | 924.2 | 920.5 | 931.7 | 897.1 | 919.9 | OFF | 897 | 906.2 | 901 | 916.9 | 953.6 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 922.5995 | 39627.5115 | 39935.8193 | -3.213% | -0.772% | 3.213%
16:30 | 51.5833 | 920.4083 | 954.4 | 919.9 | 924.3 | 920.9 | 931.8 | 897.4 | 920.1 | OFF | 897.2 | 906.4 | 901.4 | 917.3 | 953.8 | OFF | 8.01 | 10.02 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 922.7444 | 39673.5263 | 39981.9529 | -3.209% | -0.7714% | 3.209%
16:30 | 51.6333 | 920.5417 | 954.3 | 920.1 | 924.3 | 921.2 | 931.8 | 897.7 | 920.3 | OFF | 897.4 | 906.3 | 901.8 | 917.5 | 953.8 | OFF | 8.01 | 9.9 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 922.8892 | 39719.55 | 40028.0937 | -3.204% | -0.7708% | 3.204%
16:30 | 51.7 | 920.6667 | 954.4 | 920.2 | 924.2 | 921.4 | 931.8 | 897.9 | 920.5 | OFF | 897.7 | 906.4 | 902 | 917.7 | 953.8 | OFF | 8.01 | 9.72 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 923.0821 | 39780.9236 | 40089.6261 | -3.199% | -0.77% | 3.199%
16:30 | 51.75 | 920.7917 | 954.5 | 920.1 | 923.8 | 921.6 | 932.2 | 898.3 | 920.7 | OFF | 898 | 906.9 | 902.2 | 917.7 | 953.5 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 923.2266 | 39826.9601 | 40135.7838 | -3.195% | -0.7694% | 3.195%
16:30 | 51.8 | 921.05 | 954.7 | 920.1 | 923.7 | 922.2 | 932.9 | 898.7 | 920.9 | OFF | 898.2 | 907.5 | 902.7 | 917.6 | 953.4 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 923.3709 | 39873.0061 | 40181.9488 | -3.191% | -0.7689% | 3.191%
16:31 | 51.8667 | 921.4417 | 954.9 | 920.1 | 923.8 | 922.8 | 934 | 899.1 | 921.3 | OFF | 898.6 | 908 | 903.5 | 917.6 | 953.6 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 923.5632 | 39934.4225 | 40243.5133 | -3.185% | -0.7681% | 3.185%
16:31 | 51.9167 | 921.55 | 955 | 920.3 | 924 | 922.7 | 933.9 | 899.3 | 921.4 | OFF | 898.8 | 907.7 | 903.8 | 917.8 | 953.9 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 923.7072 | 39980.4973 | 40289.695 | -3.181% | -0.7674% | 3.181%
16:31 | 51.9667 | 921.7333 | 955 | 920.4 | 924.1 | 922.7 | 934.5 | 899.3 | 921.5 | OFF | 898.8 | 908.4 | 903.9 | 917.9 | 954.3 | OFF | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 923.8511 | 40026.5794 | 40335.884 | -3.177% | -0.7668% | 3.177%
16:31 | 52.0333 | 921.9 | 955.3 | 920.6 | 924.4 | 922.8 | 934.7 | 899.3 | 921.6 | OFF | 898.8 | 908.9 | 904 | 918 | 954.4 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 924.0427 | 40088.0338 | 40397.4804 | -3.171% | -0.766% | 3.171%
16:31 | 52.0833 | 921.9583 | 955.5 | 920.8 | 924.7 | 922.9 | 934.3 | 899.4 | 921.7 | OFF | 898.8 | 908.5 | 904 | 918.3 | 954.6 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 924.1863 | 40134.1303 | 40443.6862 | -3.167% | -0.7654% | 3.167%
16:31 | 52.1333 | 922.0083 | 955.6 | 921 | 924.7 | 922.9 | 934 | 899.5 | 921.7 | OFF | 898.8 | 908.4 | 904 | 918.5 | 955 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 924.3297 | 40180.2294 | 40489.8991 | -3.163% | -0.7648% | 3.163%
16:31 | 52.2 | 922.2167 | 956 | 921.2 | 925 | 923.1 | 934.3 | 899.8 | 921.9 | OFF | 899.1 | 908.7 | 904.1 | 918.5 | 954.9 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 924.5207 | 40241.7036 | 40551.5274 | -3.157% | -0.764% | 3.157%
16:31 | 52.25 | 922.3667 | 956.3 | 921.3 | 925.4 | 923.4 | 934.2 | 900 | 922.1 | OFF | 899.3 | 908.6 | 904.3 | 918.5 | 955 | OFF | 8.01 | 9.9 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 924.6638 | 40287.8182 | 40597.757 | -3.153% | -0.7634% | 3.153%
16:31 | 52.3 | 922.6083 | 956.4 | 921.6 | 925.6 | 923.8 | 934.2 | 900.3 | 922.3 | OFF | 899.6 | 908.9 | 904.7 | 918.7 | 955.2 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 924.8068 | 40333.9426 | 40643.9938 | -3.149% | -0.7628% | 3.149%
16:31 | 52.3667 | 922.8 | 956.5 | 921.6 | 925.2 | 924.1 | 934.4 | 900.9 | 922.6 | OFF | 899.9 | 909.3 | 905.3 | 918.7 | 955.1 | OFF | 8.01 | 9.55 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 924.9972 | 40395.4562 | 40705.6539 | -3.144% | -0.7621% | 3.144%
16:31 | 52.4167 | 922.875 | 956.7 | 921.4 | 925 | 924.2 | 934.4 | 901.2 | 922.8 | OFF | 900.3 | 909.2 | 905.7 | 918.5 | 955.1 | OFF | 8.01 | 9.43 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 925.1399 | 40441.5981 | 40751.9073 | -3.139% | -0.7615% | 3.139%
16:31 | 52.4667 | 922.9833 | 956.7 | 921.3 | 924.8 | 924.4 | 934.7 | 901.5 | 923.2 | OFF | 900.5 | 909.3 | 905.9 | 918.5 | 955 | OFF | 8.01 | 9.38 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 925.2824 | 40487.7445 | 40798.1679 | -3.135% | -0.7609% | 3.135%
16:31 | 52.5333 | 923.3583 | 957 | 921.4 | 924.9 | 924.8 | 935.9 | 901.8 | 923.4 | OFF | 900.8 | 910.4 | 906.2 | 918.6 | 955.1 | OFF | 8.01 | 9.43 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 925.4722 | 40549.2892 | 40859.8597 | -3.13% | -0.7601% | 3.13%
16:31 | 52.6 | 923.5667 | 957.2 | 921.8 | 925.4 | 925.1 | 936 | 901.8 | 923.6 | OFF | 900.9 | 910.2 | 906.3 | 919 | 955.5 | OFF | 8.01 | 9.49 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 925.6618 | 40610.8534 | 40921.5642 | -3.124% | -0.7593% | 3.124%
16:31 | 52.65 | 923.5167 | 957.1 | 921.9 | 925.5 | 925.1 | 935.5 | 901.9 | 923.6 | OFF | 901 | 909.7 | 906.2 | 919.1 | 955.6 | OFF | 8.01 | 9.62 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 925.8038 | 40657.0305 | 40967.8508 | -3.12% | -0.7587% | 3.12%
16:31 | 52.7 | 923.5583 | 957 | 922 | 925.6 | 924.9 | 935.5 | 902 | 923.6 | OFF | 901.2 | 909.7 | 906.3 | 919.2 | 955.7 | OFF | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 925.9457 | 40703.2074 | 41014.1446 | -3.116% | -0.7581% | 3.116%
16:31 | 52.75 | 923.625 | 957 | 922.1 | 926 | 924.8 | 935.7 | 902 | 923.6 | OFF | 901.3 | 909.6 | 906.3 | 919.4 | 955.7 | OFF | 8.01 | 9.83 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 926.0874 | 40749.3869 | 41060.4454 | -3.112% | -0.7576% | 3.112%
16:31 | 52.8 | 923.7333 | 957.2 | 922.3 | 926.5 | 925 | 935.6 | 901.9 | 923.6 | OFF | 901.3 | 909.4 | 906.2 | 919.7 | 956.1 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 926.229 | 40795.5709 | 41106.7533 | -3.108% | -0.757% | 3.108%
16:32 | 52.8667 | 923.9333 | 957.4 | 922.7 | 926.6 | 925.6 | 935.9 | 901.8 | 923.8 | OFF | 901.2 | 909.4 | 906.1 | 920.2 | 956.5 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 926.4177 | 40857.1598 | 41168.5082 | -3.102% | -0.7563% | 3.102%
16:32 | 52.9167 | 924.0667 | 957.5 | 922.9 | 926.5 | 925.8 | 936.1 | 902 | 923.9 | OFF | 901.4 | 909.5 | 906.2 | 920.4 | 956.6 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 926.559 | 40903.3598 | 41214.8326 | -3.098% | -0.7557% | 3.098%
16:32 | 52.9667 | 924.325 | 957.7 | 923 | 926.5 | 925.8 | 937 | 902.2 | 924.1 | OFF | 901.6 | 910.3 | 906.4 | 920.6 | 956.7 | OFF | 8.01 | 9.69 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 926.7001 | 40949.5696 | 41261.1641 | -3.094% | -0.7552% | 3.094%
16:32 | 53.0333 | 924.6833 | 957.9 | 923.3 | 926.8 | 926.1 | 937.5 | 902.4 | 924.5 | OFF | 901.9 | 911 | 906.8 | 921 | 957 | OFF | 8.01 | 9.73 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 926.8882 | 41011.2032 | 41322.9504 | -3.088% | -0.7544% | 3.088%
16:32 | 53.0833 | 924.9 | 958.1 | 923.5 | 927.1 | 926.3 | 937.6 | 902.8 | 924.7 | OFF | 902.1 | 911.1 | 907.2 | 921.2 | 957.1 | OFF | 8.01 | 9.81 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 927.029 | 41057.4428 | 41369.2983 | -3.084% | -0.7538% | 3.084%
16:32 | 53.1333 | 925.0083 | 958.4 | 923.6 | 927.1 | 926.4 | 937.7 | 903.1 | 924.9 | OFF | 902.4 | 910.9 | 907.4 | 921.3 | 956.9 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 927.1698 | 41103.6905 | 41415.6533 | -3.08% | -0.7532% | 3.08%
16:32 | 53.2 | 925.25 | 958.7 | 923.9 | 927.5 | 926.8 | 937.5 | 903.5 | 925.2 | OFF | 902.9 | 910.6 | 907.8 | 921.5 | 957.1 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 927.3572 | 41165.3658 | 41477.4708 | -3.074% | -0.7525% | 3.074%
16:32 | 53.25 | 925.3583 | 958.6 | 924.1 | 927.9 | 926.9 | 937.2 | 903.8 | 925.3 | OFF | 903.2 | 910.3 | 908 | 921.6 | 957.4 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 927.4976 | 41211.631 | 41523.8422 | -3.07% | -0.7519% | 3.07%
16:32 | 53.3167 | 925.4083 | 958.7 | 924.4 | 928 | 926.9 | 936.9 | 903.9 | 925.4 | OFF | 903.4 | 909.8 | 908 | 921.7 | 957.8 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 927.6846 | 41273.3232 | 41585.6816 | -3.065% | -0.7511% | 3.065%
16:32 | 53.3667 | 925.575 | 959 | 924.5 | 928.1 | 927 | 937 | 904.1 | 925.5 | OFF | 903.7 | 909.9 | 908.1 | 921.8 | 958.2 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 927.8248 | 41319.5978 | 41632.0693 | -3.061% | -0.7506% | 3.061%
16:32 | 53.4167 | 925.725 | 959.3 | 924.8 | 928.6 | 927.3 | 936.6 | 904.1 | 925.6 | OFF | 903.7 | 909.7 | 908.2 | 922.1 | 958.7 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 927.9647 | 41365.8803 | 41678.4641 | -3.056% | -0.75% | 3.056%
16:32 | 53.4667 | 925.7833 | 959.5 | 925.1 | 928.8 | 927.4 | 936.2 | 904.1 | 925.6 | OFF | 903.7 | 909.6 | 908.2 | 922.2 | 959 | OFF | 8.01 | 9.72 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 928.1046 | 41412.168 | 41724.8658 | -3.052% | -0.7494% | 3.052%
16:32 | 53.5333 | 925.875 | 959.6 | 925.2 | 928.7 | 927.5 | 936.1 | 904.2 | 925.7 | OFF | 903.8 | 909.7 | 908.4 | 922.4 | 959.2 | OFF | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 928.2909 | 41473.8899 | 41786.7457 | -3.047% | -0.7487% | 3.047%
16:32 | 53.5833 | 925.9833 | 959.5 | 925.2 | 928.7 | 927.4 | 936.4 | 904.3 | 926 | OFF | 903.8 | 910.2 | 908.5 | 922.6 | 959.2 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 928.4304 | 41520.1864 | 41833.1637 | -3.043% | -0.7482% | 3.043%
16:32 | 53.6333 | 926.125 | 959.6 | 925.2 | 928.8 | 927.4 | 936.8 | 904.5 | 926.1 | OFF | 904 | 910.5 | 908.6 | 922.7 | 959.3 | OFF | 8.01 | 9.68 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 928.5698 | 41566.4891 | 41879.5887 | -3.038% | -0.7476% | 3.038%
16:32 | 53.7 | 926.2833 | 959.9 | 925.5 | 929.5 | 927.3 | 936.6 | 904.7 | 926.2 | OFF | 904.3 | 910.3 | 908.8 | 923 | 959.3 | OFF | 8.01 | 9.54 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 928.7555 | 41628.236 | 41941.4995 | -3.033% | -0.7469% | 3.033%
16:32 | 53.7667 | 926.45 | 960.4 | 925.8 | 929.8 | 927.2 | 936.8 | 904.9 | 926.2 | OFF | 904.6 | 910.1 | 908.8 | 923.1 | 959.7 | OFF | 8.01 | 9.1 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 928.941 | 41689.9938 | 42003.4228 | -3.027% | -0.7462% | 3.027%
16:32 | 53.8167 | 926.5583 | 960.6 | 925.9 | 929.7 | 927.4 | 937.1 | 905 | 926.3 | OFF | 904.7 | 910.3 | 908.8 | 923.2 | 959.7 | OFF | 8.01 | 9.05 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 929.08 | 41736.319 | 42049.8733 | -3.023% | -0.7457% | 3.023%
16:33 | 53.8667 | 926.7667 | 960.9 | 926 | 929.8 | 927.8 | 937.4 | 905.2 | 926.6 | OFF | 905 | 910.5 | 908.9 | 923.3 | 959.8 | OFF | 8.01 | 9.26 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 929.2188 | 41782.6522 | 42096.3308 | -3.019% | -0.7451% | 3.019%
16:33 | 53.9167 | 927.075 | 961 | 926.2 | 929.9 | 928.4 | 938.1 | 905.5 | 927 | OFF | 905.3 | 911 | 909.2 | 923.5 | 959.8 | OFF | 8.01 | 9.33 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 929.3575 | 41828.9982 | 42142.7952 | -3.015% | -0.7446% | 3.015%
16:33 | 53.9667 | 927.3417 | 961.1 | 926.3 | 930.1 | 928.8 | 938.7 | 905.7 | 927.4 | OFF | 905.6 | 911.2 | 909.5 | 923.6 | 960.1 | OFF | 8.01 | 9.24 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 929.496 | 41875.3586 | 42189.2665 | -3.011% | -0.744% | 3.011%
16:33 | 54.0333 | 927.8167 | 961.4 | 926.6 | 930.4 | 929.6 | 939.9 | 906 | 927.9 | OFF | 905.9 | 912.2 | 909.9 | 923.7 | 960.3 | OFF | 8.01 | 9.3 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 929.6806 | 41937.1972 | 42251.2391 | -3.005% | -0.7433% | 3.005%
16:33 | 54.0833 | 928.2083 | 961.7 | 926.9 | 930.9 | 930 | 940.7 | 906.2 | 928.2 | OFF | 906 | 913 | 910.4 | 924 | 960.5 | OFF | 8.01 | 9.33 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 929.8188 | 41983.5978 | 42297.7265 | -3.001% | -0.7427% | 3.001%
16:33 | 54.1333 | 928.475 | 962 | 927.2 | 931.2 | 930.3 | 941 | 906.5 | 928.4 | OFF | 906.1 | 913.3 | 910.8 | 924.2 | 960.7 | OFF | 8.01 | 9.38 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 929.957 | 42030.0149 | 42344.2209 | -2.997% | -0.742% | 2.997%
16:33 | 54.2 | 928.7583 | 962.3 | 927.4 | 931.5 | 930.5 | 941.2 | 906.9 | 928.7 | OFF | 906.4 | 913.4 | 911.4 | 924.4 | 961 | OFF | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 930.141 | 42091.9227 | 42406.2242 | -2.991% | -0.7412% | 2.991%
16:33 | 54.25 | 929.0083 | 962.4 | 927.7 | 931.6 | 930.6 | 941.7 | 907.3 | 929 | OFF | 906.6 | 913.7 | 912 | 924.5 | 961 | OFF | 8.01 | 9.54 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 930.2788 | 42138.3669 | 42452.7347 | -2.987% | -0.7405% | 2.987%
16:33 | 54.3 | 929.2583 | 962.4 | 927.9 | 931.8 | 930.8 | 942.3 | 907.5 | 929.3 | OFF | 906.8 | 914.3 | 912.4 | 924.6 | 961 | OFF | 8.01 | 9.57 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 930.4165 | 42184.8235 | 42499.2521 | -2.983% | -0.7398% | 2.983%
16:33 | 54.3667 | 929.4417 | 962 | 928 | 931.7 | 930.9 | 942.8 | 907.7 | 929.5 | OFF | 907.1 | 915.2 | 912.7 | 924.7 | 961 | OFF | 8.01 | 9.87 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 930.5999 | 42246.7802 | 42561.286 | -2.978% | -0.7389% | 2.978%
16:33 | 54.4167 | 929.475 | 962 | 928 | 931.6 | 930.9 | 942.9 | 907.9 | 929.5 | OFF | 907.2 | 915.4 | 912.8 | 924.7 | 960.8 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 930.7373 | 42293.2531 | 42607.8194 | -2.973% | -0.7383% | 2.973%
16:33 | 54.4833 | 929.5833 | 962.2 | 928.2 | 931.9 | 931 | 942.7 | 908.1 | 929.7 | OFF | 907.5 | 915.2 | 912.8 | 924.9 | 960.8 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 930.9204 | 42355.2217 | 42669.8746 | -2.968% | -0.7374% | 2.968%
16:33 | 54.5333 | 929.7583 | 962.5 | 928.5 | 932.1 | 931.1 | 943 | 908.3 | 929.8 | OFF | 907.7 | 915.2 | 912.8 | 925.1 | 961 | OFF | 8.01 | 10.11 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 931.0575 | 42401.7053 | 42716.4241 | -2.964% | -0.7368% | 2.964%
16:33 | 54.5833 | 930.0417 | 962.6 | 928.7 | 932.2 | 931.4 | 943.9 | 908.4 | 930 | OFF | 907.8 | 916.1 | 913 | 925.2 | 961.2 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 931.1945 | 42448.2003 | 42762.9804 | -2.96% | -0.7361% | 2.96%
16:33 | 54.6333 | 930.3333 | 962.5 | 928.8 | 932 | 931.6 | 945.1 | 908.7 | 930.2 | OFF | 908 | 917.4 | 913.4 | 925.2 | 961.1 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 931.3314 | 42494.7097 | 42809.5435 | -2.955% | -0.7354% | 2.955%
16:33 | 54.7 | 930.4583 | 962.6 | 928.9 | 931.9 | 931.9 | 945.2 | 908.8 | 930.5 | OFF | 908.2 | 917.4 | 913.6 | 925.4 | 961.1 | OFF | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 931.5137 | 42556.736 | 42871.6384 | -2.95% | -0.7345% | 2.95%
16:33 | 54.75 | 930.5583 | 962.9 | 929 | 932.1 | 932.3 | 944.9 | 909 | 930.7 | OFF | 908.4 | 916.7 | 913.7 | 925.6 | 961.4 | OFF | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 931.6503 | 42603.2615 | 42918.2175 | -2.946% | -0.7339% | 2.946%
16:33 | 54.8 | 930.775 | 963.2 | 929.2 | 932.7 | 932.6 | 945 | 909.3 | 930.8 | OFF | 908.8 | 916.4 | 913.9 | 925.7 | 961.7 | OFF | 8.01 | 9.99 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 931.7867 | 42649.7948 | 42964.8034 | -2.942% | -0.7332% | 2.942%
16:34 | 54.8667 | 931.0167 | 963.5 | 929.6 | 933.4 | 932.8 | 944.9 | 909.5 | 931 | OFF | 909 | 916.2 | 914.1 | 926.1 | 962.1 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 931.9685 | 42711.8545 | 43026.9286 | -2.936% | -0.7323% | 2.936%
16:34 | 54.9333 | 931.275 | 963.6 | 930 | 933.6 | 933.1 | 944.8 | 909.7 | 931.2 | OFF | 909.1 | 916.4 | 914.4 | 926.6 | 962.8 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 932.15 | 42773.9309 | 43089.0658 | -2.931% | -0.7314% | 2.931%
16:34 | 54.9833 | 931.3583 | 963.7 | 930.2 | 933.7 | 933.2 | 944.7 | 909.8 | 931.2 | OFF | 909.1 | 916.4 | 914.5 | 926.7 | 963.1 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 932.286 | 42820.4967 | 43135.6767 | -2.926% | -0.7307% | 2.926%
16:34 | 55.0333 | 931.3833 | 963.9 | 930.2 | 933.7 | 933 | 944.6 | 909.8 | 931.2 | OFF | 909.1 | 916.2 | 914.5 | 927 | 963.4 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 932.4219 | 42867.0653 | 43182.2944 | -2.922% | -0.73% | 2.922%
16:34 | 55.0833 | 931.4 | 964.1 | 930.4 | 934 | 932.8 | 944.1 | 909.8 | 931.2 | OFF | 909.2 | 915.7 | 914.5 | 927.4 | 963.6 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 932.5576 | 42913.6349 | 43228.9189 | -2.918% | -0.7293% | 2.918%
16:34 | 55.1333 | 931.4333 | 964.3 | 930.5 | 934.2 | 932.5 | 944.1 | 909.9 | 931.1 | OFF | 909.2 | 915.5 | 914.5 | 927.6 | 963.8 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 932.6933 | 42960.2057 | 43275.5502 | -2.914% | -0.7287% | 2.914%
16:34 | 55.2 | 931.4917 | 964.5 | 930.7 | 934.6 | 932.5 | 943.7 | 909.9 | 931.2 | OFF | 909.4 | 915 | 914.5 | 927.9 | 964 | OFF | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 932.8739 | 43022.3032 | 43337.7358 | -2.908% | -0.7278% | 2.908%
16:34 | 55.25 | 931.6417 | 964.8 | 930.9 | 935 | 932.8 | 943.4 | 910.1 | 931.4 | OFF | 909.6 | 915.1 | 914.4 | 928.1 | 964.1 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 933.0093 | 43068.8815 | 43384.3829 | -2.904% | -0.7272% | 2.904%
16:34 | 55.3 | 931.8333 | 964.9 | 931.3 | 935.3 | 933 | 943.5 | 910.3 | 931.7 | OFF | 909.8 | 915.2 | 914.5 | 928.4 | 964.1 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 933.1445 | 43115.4684 | 43431.0367 | -2.9% | -0.7266% | 2.9%
16:34 | 55.3667 | 932.2333 | 964.9 | 931.6 | 935.2 | 933.4 | 944.5 | 910.7 | 932.2 | OFF | 910.1 | 916.3 | 914.9 | 928.7 | 964.3 | OFF | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 933.3246 | 43177.604 | 43493.2523 | -2.895% | -0.7257% | 2.895%
16:34 | 55.4167 | 932.5583 | 964.9 | 931.6 | 935 | 933.8 | 945.4 | 911.1 | 932.7 | OFF | 910.5 | 917.3 | 915.4 | 928.7 | 964.3 | OFF | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 933.4596 | 43224.2237 | 43539.922 | -2.89% | -0.7251% | 2.89%
16:34 | 55.4667 | 932.9667 | 965 | 931.8 | 935.3 | 934.4 | 946.4 | 911.5 | 933 | OFF | 910.8 | 918.4 | 915.9 | 928.7 | 964.4 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 933.5944 | 43270.8619 | 43586.5983 | -2.886% | -0.7244% | 2.886%
16:34 | 55.5333 | 933.2833 | 965.2 | 932.1 | 935.5 | 934.8 | 946.9 | 911.8 | 933.4 | OFF | 911 | 918.8 | 916.2 | 929.2 | 964.5 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 933.774 | 43333.0702 | 43648.8439 | -2.881% | -0.7234% | 2.881%
16:34 | 55.5833 | 933.275 | 965.4 | 932.2 | 935.3 | 934.9 | 946.2 | 912.1 | 933.4 | OFF | 911.3 | 918.3 | 916.4 | 929.4 | 964.4 | OFF | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 933.9085 | 43379.7342 | 43695.536 | -2.877% | -0.7227% | 2.877%
16:34 | 55.65 | 933.4667 | 966 | 932.4 | 935.4 | 935.3 | 945.9 | 912.5 | 933.6 | OFF | 911.7 | 918 | 916.6 | 929.7 | 964.5 | OFF | 8.01 | 9.89 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 934.0877 | 43441.9589 | 43757.8025 | -2.871% | -0.7218% | 2.871%
16:34 | 55.7167 | 933.875 | 966.2 | 932.6 | 935.7 | 936 | 946.8 | 912.9 | 934 | OFF | 912.1 | 918.9 | 917 | 929.8 | 964.5 | OFF | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 934.2667 | 43504.2036 | 43820.081 | -2.866% | -0.7209% | 2.866%
16:34 | 55.7833 | 934.1667 | 966.2 | 932.6 | 935.7 | 936 | 946.8 | 912.9 | 934 | OFF | 912.7 | 920.4 | 917.8 | 930.2 | 964.7 | OFF | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 934.4455 | 43566.4717 | 43882.3714 | -2.86% | -0.7199% | 2.86%
16:34 | 55.8333 | 934.1917 | 966.2 | 932.6 | 935.7 | 936 | 946.8 | 912.9 | 934 | OFF | 912.9 | 920.1 | 918 | 930.3 | 964.8 | OFF | 8.01 | 9.78 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 934.5794 | 43613.1806 | 43929.097 | -2.856% | -0.7192% | 2.856%
16:35 | 55.8833 | 934.5833 | 966.8 | 933.3 | 936.4 | 936.3 | 948 | 913.7 | 935.1 | OFF | 912.9 | 919.4 | 918 | 930.2 | 964.9 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 934.7132 | 43659.9 | 43975.8293 | -2.852% | -0.7184% | 2.852%
16:35 | 55.9333 | 934.4917 | 967.1 | 933.3 | 936.6 | 936.2 | 947.3 | 913.5 | 935.1 | OFF | 912.9 | 918.6 | 917.9 | 930.1 | 965.3 | OFF | 8.01 | 9.28 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 934.8469 | 43706.6269 | 44022.5683 | -2.848% | -0.7177% | 2.848%
16:35 | 55.9833 | 934.4667 | 967.1 | 933.3 | 936.7 | 936.1 | 947 | 913.6 | 935 | OFF | 912.9 | 918.4 | 917.9 | 930.1 | 965.5 | OFF | 8.01 | 9.17 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 934.9805 | 43753.3508 | 44069.314 | -2.843% | -0.717% | 2.843%
16:35 | 56.0333 | 934.525 | 967.2 | 933.4 | 937 | 936.3 | 946.6 | 913.8 | 935 | OFF | 913.1 | 917.9 | 918 | 930.3 | 965.7 | OFF | 8.01 | 9.1 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 935.1139 | 43800.0756 | 44116.0664 | -2.839% | -0.7163% | 2.839%
16:35 | 56.1 | 934.9583 | 967.4 | 933.8 | 937.3 | 936.8 | 947.4 | 914.3 | 935.5 | OFF | 913.6 | 918.6 | 918.3 | 930.8 | 965.7 | OFF | 8.01 | 9.05 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 935.2917 | 43862.3917 | 44178.4132 | -2.834% | -0.7153% | 2.834%
16:35 | 56.15 | 935.1167 | 967.4 | 933.9 | 937.3 | 937.1 | 947.6 | 914.5 | 935.7 | OFF | 913.8 | 919 | 918.5 | 930.9 | 965.7 | OFF | 8.01 | 9.05 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 935.4249 | 43909.1436 | 44225.1812 | -2.83% | -0.7146% | 2.83%
16:35 | 56.2 | 935.325 | 967.5 | 934.1 | 937.3 | 937.4 | 947.9 | 914.7 | 935.9 | OFF | 914.1 | 919.6 | 918.8 | 931 | 965.6 | OFF | 8.01 | 9.12 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 935.558 | 43955.9047 | 44271.9557 | -2.825% | -0.7139% | 2.825%
16:35 | 56.25 | 935.4833 | 967.7 | 934.2 | 937.5 | 937.5 | 948 | 915 | 936.1 | OFF | 914.2 | 919.8 | 919.1 | 931 | 965.7 | OFF | 8.01 | 9.43 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 935.6909 | 44002.6749 | 44318.7369 | -2.821% | -0.7132% | 2.821%
16:35 | 56.3 | 935.5917 | 967.9 | 934.4 | 937.9 | 937.4 | 948.1 | 915 | 936 | OFF | 914.2 | 919.7 | 919.3 | 931.2 | 966 | OFF | 8.01 | 9.67 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 935.8237 | 44049.4517 | 44365.5248 | -2.817% | -0.7124% | 2.817%
16:35 | 56.3667 | 935.6417 | 968.1 | 934.6 | 938 | 937.1 | 948.2 | 915 | 935.8 | OFF | 914.1 | 919.9 | 919.3 | 931.4 | 966.2 | OFF | 8.01 | 9.67 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 936.0007 | 44111.8262 | 44427.919 | -2.812% | -0.7115% | 2.812%
16:35 | 56.4167 | 935.5833 | 968.2 | 934.6 | 937.8 | 936.9 | 947.9 | 915 | 935.8 | OFF | 914.2 | 919.6 | 919.2 | 931.4 | 966.4 | OFF | 8.01 | 9.73 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 936.1332 | 44158.6068 | 44474.7223 | -2.807% | -0.7108% | 2.807%
16:35 | 56.4667 | 935.6167 | 968.3 | 934.6 | 937.9 | 936.7 | 947.9 | 915.2 | 935.9 | OFF | 914.4 | 919.4 | 919.2 | 931.3 | 966.6 | OFF | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 936.2657 | 44205.3868 | 44521.5323 | -2.803% | -0.7101% | 2.803%
16:35 | 56.5333 | 935.775 | 968.7 | 934.7 | 938.1 | 936.9 | 947.9 | 915.3 | 936.1 | OFF | 914.8 | 919.1 | 919.2 | 931.6 | 966.9 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 936.4421 | 44267.7665 | 44583.9559 | -2.798% | -0.7092% | 2.798%
16:35 | 56.5833 | 936 | 969 | 935 | 938.5 | 937.2 | 948 | 915.5 | 936.4 | OFF | 915.1 | 919.1 | 919.3 | 931.8 | 967.1 | OFF | 8.01 | 9.51 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 936.5742 | 44314.5609 | 44630.7813 | -2.794% | -0.7085% | 2.794%
16:35 | 56.6333 | 936.1917 | 969.1 | 935.1 | 938.7 | 937.7 | 947.9 | 915.8 | 936.7 | OFF | 915.3 | 919.2 | 919.6 | 931.9 | 967.3 | OFF | 8.01 | 9.43 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 936.7063 | 44361.3657 | 44677.6133 | -2.789% | -0.7078% | 2.789%
16:35 | 56.7 | 936.2833 | 969.3 | 935.3 | 938.9 | 937.6 | 947.9 | 916 | 936.7 | OFF | 915.5 | 919.1 | 919.9 | 932 | 967.2 | OFF | 8.01 | 9.36 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 936.8822 | 44423.7815 | 44740.0662 | -2.784% | -0.7069% | 2.784%
16:35 | 56.75 | 936.225 | 969.3 | 935.3 | 938.9 | 937.3 | 947.7 | 915.8 | 936.7 | OFF | 915.4 | 919.1 | 919.8 | 932 | 967.4 | OFF | 8.01 | 9.59 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 937.0139 | 44470.5942 | 44786.9136 | -2.78% | -0.7063% | 2.78%
16:35 | 56.8167 | 936.35 | 969.1 | 935.5 | 938.9 | 937.1 | 948.5 | 915.7 | 936.6 | OFF | 915.3 | 919.6 | 919.8 | 932.4 | 967.7 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 937.1895 | 44533.0134 | 44849.3871 | -2.774% | -0.7054% | 2.774%
16:36 | 56.8667 | 936.475 | 969.1 | 935.6 | 938.9 | 937.3 | 948.6 | 915.8 | 936.8 | OFF | 915.2 | 919.7 | 920 | 932.8 | 967.9 | OFF | 8.01 | 9.68 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 937.321 | 44579.834 | 44896.2498 | -2.77% | -0.7048% | 2.77%
16:36 | 56.9167 | 936.5583 | 969.1 | 935.9 | 939 | 937.6 | 948.1 | 915.9 | 936.9 | OFF | 915.4 | 919.4 | 920.2 | 933.2 | 968 | OFF | 8.01 | 9.47 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 937.4524 | 44626.6599 | 44943.1192 | -2.766% | -0.7041% | 2.766%
16:36 | 56.9667 | 936.6417 | 969.1 | 936.1 | 939 | 937.8 | 948 | 916.1 | 937 | OFF | 915.5 | 919.2 | 920.5 | 933.4 | 968 | OFF | 8.01 | 9.39 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 937.5836 | 44673.4899 | 44989.9951 | -2.762% | -0.7035% | 2.762%
16:36 | 57.0333 | 936.875 | 969.4 | 936.3 | 939.3 | 938.1 | 948.1 | 916.5 | 937.2 | OFF | 915.8 | 919.1 | 920.7 | 933.6 | 968.4 | OFF | 8.01 | 9.24 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 937.7585 | 44735.9404 | 45052.5065 | -2.756% | -0.7027% | 2.756%
16:36 | 57.0833 | 936.9833 | 969.7 | 936.4 | 939.4 | 938.4 | 948.1 | 916.7 | 937.4 | OFF | 915.9 | 918.9 | 920.9 | 933.5 | 968.5 | OFF | 8.01 | 9.1 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 937.8895 | 44782.7869 | 45099.3977 | -2.752% | -0.702% | 2.752%
16:36 | 57.1333 | 937.2083 | 970 | 936.6 | 939.8 | 938.9 | 948.7 | 916.8 | 937.5 | OFF | 915.9 | 919.5 | 920.9 | 933.4 | 968.5 | OFF | 8.01 | 9.09 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 938.0204 | 44829.6417 | 45146.2954 | -2.748% | -0.7014% | 2.748%
16:36 | 57.2 | 937.4833 | 970.2 | 937 | 940.4 | 939.4 | 948.9 | 917.1 | 937.6 | OFF | 916.1 | 919.8 | 921.1 | 933.6 | 968.6 | OFF | 8.01 | 9.25 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 938.1947 | 44892.1314 | 45208.8359 | -2.742% | -0.7005% | 2.742%
16:36 | 57.25 | 937.5333 | 970.4 | 937.2 | 940.5 | 939.3 | 948.6 | 917.3 | 937.7 | OFF | 916.2 | 919.4 | 921.3 | 933.8 | 968.7 | OFF | 8.01 | 9.31 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 938.3254 | 44939.0068 | 45255.7489 | -2.738% | -0.6999% | 2.738%
16:36 | 57.3 | 937.5417 | 970.4 | 937.3 | 940.4 | 939.3 | 948.5 | 917.3 | 937.7 | OFF | 916.3 | 919.3 | 921.4 | 933.8 | 968.8 | OFF | 8.01 | 9.37 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 938.4559 | 44985.8837 | 45302.6685 | -2.734% | -0.6993% | 2.734%
16:36 | 57.3667 | 937.6583 | 970.4 | 937.2 | 940.2 | 939.3 | 949 | 917.5 | 938 | OFF | 916.5 | 919.6 | 921.5 | 933.8 | 968.9 | OFF | 8.01 | 9.46 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 938.6297 | 45048.3903 | 45365.238 | -2.729% | -0.6984% | 2.729%
16:36 | 57.4167 | 937.9667 | 970.4 | 937.3 | 940.3 | 939.6 | 950.1 | 917.7 | 938.3 | OFF | 916.8 | 920.7 | 921.6 | 933.8 | 969 | OFF | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 938.76 | 45095.281 | 45412.1727 | -2.724% | -0.6978% | 2.724%
16:36 | 57.4667 | 938.3417 | 970.7 | 937.5 | 940.7 | 940 | 951 | 917.9 | 938.6 | OFF | 917.1 | 921.4 | 921.8 | 934.1 | 969.3 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 938.8901 | 45142.1887 | 45459.114 | -2.72% | -0.6972% | 2.72%
16:36 | 57.5333 | 938.6333 | 971.1 | 937.9 | 941.6 | 940.3 | 950.8 | 918 | 938.8 | OFF | 917.3 | 921.4 | 922 | 934.5 | 969.9 | OFF | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 939.0635 | 45204.7545 | 45521.7124 | -2.715% | -0.6963% | 2.715%
16:36 | 57.5833 | 938.6833 | 971.5 | 938.3 | 942 | 940 | 950.4 | 918.1 | 938.7 | OFF | 917.4 | 920.7 | 922.1 | 934.7 | 970.3 | OFF | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 939.1933 | 45251.6874 | 45568.6689 | -2.711% | -0.6956% | 2.711%
16:36 | 57.6333 | 938.7833 | 971.7 | 938.5 | 942.3 | 940 | 950.4 | 918.2 | 938.8 | OFF | 917.6 | 920.6 | 922.1 | 934.8 | 970.4 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 939.3231 | 45298.6241 | 45615.6318 | -2.706% | -0.695% | 2.706%
16:36 | 57.7 | 939.0333 | 971.9 | 938.6 | 942.8 | 940.8 | 950.6 | 918.4 | 939 | OFF | 917.7 | 920.6 | 922.3 | 935 | 970.7 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 939.4959 | 45361.218 | 45678.2591 | -2.701% | -0.6941% | 2.701%
16:36 | 57.75 | 939.3417 | 972.1 | 938.9 | 943.1 | 941.2 | 951.4 | 918.5 | 939.2 | OFF | 917.8 | 921.2 | 922.6 | 935.2 | 970.9 | OFF | 8.01 | 9.57 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 939.6254 | 45408.1774 | 45725.2371 | -2.697% | -0.6934% | 2.697%
16:36 | 57.8 | 939.65 | 972.1 | 939.1 | 942.8 | 941.6 | 952.5 | 918.8 | 939.7 | OFF | 918 | 922 | 923 | 935.3 | 970.9 | OFF | 8.01 | 9.59 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 939.7548 | 45455.1522 | 45772.2216 | -2.693% | -0.6927% | 2.693%
16:37 | 57.8667 | 940.0333 | 972.2 | 939.2 | 942.8 | 941.9 | 953.9 | 919 | 940.2 | OFF | 918.4 | 923.5 | 923.3 | 935.1 | 970.9 | OFF | 8.01 | 9.68 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 939.9272 | 45517.8083 | 45834.8777 | -2.687% | -0.6918% | 2.687%
16:37 | 57.9333 | 940.125 | 972.3 | 939.3 | 942.8 | 941.8 | 954 | 919.2 | 940.2 | OFF | 918.8 | 923.3 | 923.5 | 935 | 971.3 | OFF | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 940.0993 | 45580.4802 | 45897.5452 | -2.682% | -0.6908% | 2.682%
16:37 | 57.9833 | 940.05 | 972.3 | 939.4 | 942.9 | 941.7 | 953.4 | 919.2 | 940.2 | OFF | 918.8 | 922.7 | 923.5 | 935.1 | 971.4 | OFF | 8.01 | 9.72 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 940.2283 | 45627.4846 | 45944.5534 | -2.677% | -0.6901% | 2.677%
16:37 | 58.0333 | 939.925 | 972.4 | 939.5 | 942.8 | 941.4 | 952.7 | 919.3 | 940.2 | OFF | 918.7 | 921.9 | 923.5 | 935.2 | 971.5 | OFF | 8.01 | 9.85 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 940.3572 | 45674.484 | 45991.5681 | -2.673% | -0.6894% | 2.673%
16:37 | 58.0833 | 939.9833 | 972.6 | 939.6 | 943 | 941.3 | 952.6 | 919.3 | 940.3 | OFF | 918.8 | 921.9 | 923.4 | 935.4 | 971.6 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 940.4859 | 45721.4817 | 46038.5891 | -2.669% | -0.6888% | 2.669%
16:37 | 58.1333 | 940.2083 | 972.6 | 939.9 | 943.3 | 941.5 | 953.1 | 919.4 | 940.6 | OFF | 919 | 922.2 | 923.5 | 935.7 | 971.7 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 940.6146 | 45768.4865 | 46085.6166 | -2.665% | -0.6881% | 2.665%
16:37 | 58.2 | 940.4083 | 972.6 | 940.1 | 943.1 | 941.8 | 953.3 | 919.8 | 941 | OFF | 919.4 | 922.6 | 923.8 | 935.7 | 971.7 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 940.7859 | 45831.1737 | 46148.33 | -2.659% | -0.6873% | 2.659%
16:37 | 58.25 | 940.6083 | 972.7 | 940 | 942.8 | 941.8 | 953.8 | 920.2 | 941.4 | OFF | 919.7 | 923.4 | 924.2 | 935.6 | 971.7 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 940.9143 | 45878.1991 | 46195.3725 | -2.655% | -0.6866% | 2.655%
16:37 | 58.3 | 940.8167 | 972.7 | 939.9 | 942.6 | 942 | 954.4 | 920.5 | 941.8 | OFF | 920 | 924 | 924.6 | 935.5 | 971.8 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 941.0426 | 45925.2347 | 46242.4214 | -2.651% | -0.6859% | 2.651%
16:37 | 58.3667 | 941.025 | 973 | 939.8 | 942.4 | 942.5 | 954.5 | 920.9 | 942.2 | OFF | 920.4 | 924.3 | 925.1 | 935.4 | 971.8 | OFF | 8.01 | 10.16 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 941.2135 | 45987.9628 | 46305.1633 | -2.646% | -0.685% | 2.646%
16:37 | 58.4167 | 941.25 | 973 | 939.8 | 942.7 | 943 | 954.8 | 921.3 | 942.4 | OFF | 920.7 | 924.3 | 925.6 | 935.5 | 971.9 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 941.3415 | 46035.0197 | 46352.2272 | -2.641% | -0.6843% | 2.641%
16:37 | 58.4667 | 941.4333 | 973.2 | 939.9 | 942.9 | 943.5 | 954.9 | 921.6 | 942.6 | OFF | 920.8 | 924.1 | 926 | 935.7 | 972 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 941.4694 | 46082.0867 | 46399.2974 | -2.637% | -0.6837% | 2.637%
16:37 | 58.5333 | 941.5417 | 973.4 | 940.1 | 943 | 943.8 | 954.8 | 921.7 | 942.9 | OFF | 920.9 | 923.6 | 926.2 | 936 | 972.1 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 941.6398 | 46144.8526 | 46462.0677 | -2.632% | -0.6827% | 2.632%
16:37 | 58.5833 | 941.65 | 973.5 | 940.3 | 943 | 943.8 | 955 | 921.8 | 943.1 | OFF | 921 | 923.6 | 926.4 | 936.2 | 972.1 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 941.7675 | 46191.9324 | 46509.1529 | -2.628% | -0.6821% | 2.628%
16:37 | 58.6333 | 941.775 | 973.5 | 940.4 | 942.9 | 943.9 | 955.2 | 922 | 943.3 | OFF | 921.2 | 924.1 | 926.5 | 936.4 | 971.9 | OFF | 8.01 | 9.68 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 941.895 | 46239.018 | 46556.2445 | -2.623% | -0.6814% | 2.623%
16:37 | 58.7 | 941.9917 | 973.7 | 940.5 | 943.3 | 944.3 | 955.4 | 922.3 | 943.4 | OFF | 921.4 | 924.5 | 926.6 | 936.5 | 972 | OFF | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 942.0649 | 46301.8102 | 46619.0432 | -2.618% | -0.6805% | 2.618%
16:37 | 58.75 | 942.125 | 974.1 | 940.7 | 943.8 | 944.6 | 955.3 | 922.3 | 943.4 | OFF | 921.5 | 924.1 | 926.7 | 936.9 | 972.1 | OFF | 8.01 | 9.78 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 942.1922 | 46348.9131 | 46666.1496 | -2.614% | -0.6798% | 2.614%
16:37 | 58.8 | 942.325 | 974.6 | 941 | 944.6 | 944.5 | 955.4 | 922.4 | 943.4 | OFF | 921.6 | 923.9 | 926.7 | 937.2 | 972.6 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 942.3194 | 46396.0244 | 46713.2624 | -2.61% | -0.6791% | 2.61%
16:38 | 58.8667 | 942.5417 | 974.9 | 941.3 | 944.9 | 944.7 | 955.7 | 922.6 | 943.5 | OFF | 921.9 | 923.9 | 926.7 | 937.6 | 972.8 | OFF | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 942.4888 | 46458.8533 | 46776.0893 | -2.604% | -0.6782% | 2.604%
16:38 | 58.9167 | 942.8417 | 975 | 941.6 | 945 | 944.9 | 956.5 | 922.8 | 943.7 | OFF | 922.1 | 924.8 | 927.1 | 937.7 | 972.9 | OFF | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 942.6158 | 46505.9878 | 46823.2169 | -2.6% | -0.6775% | 2.6%
16:38 | 58.9667 | 943.1583 | 975 | 941.7 | 945.2 | 945 | 957.5 | 923 | 944 | OFF | 922.3 | 926.1 | 927.4 | 937.8 | 972.9 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 942.7426 | 46553.1378 | 46870.3509 | -2.596% | -0.6768% | 2.596%
16:38 | 59.0333 | 943.3917 | 975.1 | 942 | 945.3 | 945.3 | 958.1 | 923.1 | 944.2 | OFF | 922.5 | 926.6 | 927.7 | 938 | 972.8 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 942.9115 | 46616.0228 | 46933.206 | -2.59% | -0.6758% | 2.59%
16:38 | 59.1 | 943.4167 | 975.5 | 942.2 | 945.6 | 945.2 | 957.6 | 923.2 | 944.2 | OFF | 922.5 | 925.9 | 927.8 | 938.1 | 973.2 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 943.0803 | 46678.9165 | 46996.0724 | -2.585% | -0.6749% | 2.585%
16:38 | 59.15 | 943.525 | 975.7 | 942.4 | 945.9 | 945.2 | 957.6 | 923.3 | 944.4 | OFF | 922.6 | 925.8 | 927.8 | 938.2 | 973.4 | OFF | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 943.2067 | 46726.09 | 47043.2296 | -2.581% | -0.6741% | 2.581%
16:38 | 59.2 | 943.675 | 976 | 942.6 | 946.3 | 945.3 | 957.8 | 923.3 | 944.5 | OFF | 922.6 | 925.9 | 927.8 | 938.3 | 973.7 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 943.3331 | 46773.27 | 47090.3931 | -2.576% | -0.6734% | 2.576%
16:38 | 59.25 | 943.9167 | 976.1 | 942.8 | 946.6 | 945.8 | 958.5 | 923.3 | 944.6 | OFF | 922.7 | 926.2 | 928 | 938.4 | 974 | OFF | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 943.4593 | 46820.4598 | 47137.5629 | -2.572% | -0.6727% | 2.572%
16:38 | 59.3 | 944.1583 | 976.3 | 943.1 | 946.7 | 945.8 | 959.2 | 923.5 | 944.7 | OFF | 922.8 | 926.6 | 928.2 | 938.8 | 974.2 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 943.5854 | 46867.6617 | 47184.739 | -2.568% | -0.672% | 2.568%
16:38 | 59.3667 | 944.325 | 976.3 | 943.4 | 946.9 | 945.7 | 959.3 | 923.6 | 944.9 | OFF | 923 | 926.8 | 928.4 | 939.1 | 974.5 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 943.7534 | 46930.6111 | 47247.6503 | -2.563% | -0.671% | 2.563%
16:38 | 59.4167 | 944.3333 | 976.4 | 943.6 | 947.1 | 945.7 | 958.6 | 923.7 | 945 | OFF | 923.1 | 926.2 | 928.5 | 939.3 | 974.8 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 943.8793 | 46977.8276 | 47294.8411 | -2.558% | -0.6703% | 2.558%
16:38 | 59.4667 | 944.2583 | 976.3 | 943.8 | 946.9 | 945.6 | 957.9 | 923.8 | 945.2 | OFF | 923.2 | 925.4 | 928.4 | 939.5 | 975.1 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 944.0051 | 47025.0424 | 47342.0382 | -2.554% | -0.6696% | 2.554%
16:38 | 59.5333 | 944.2833 | 976.4 | 943.9 | 947 | 945.6 | 957.5 | 923.9 | 945.4 | OFF | 923.4 | 925.2 | 928.2 | 939.7 | 975.2 | OFF | 8.01 | 8.99 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 944.1726 | 47087.9937 | 47404.9775 | -2.549% | -0.6687% | 2.549%
16:38 | 59.5833 | 944.2917 | 976.4 | 944.1 | 947.2 | 945.5 | 957.1 | 923.9 | 945.6 | OFF | 923.5 | 925 | 928.1 | 939.9 | 975.2 | OFF | 8.01 | 8.36 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 944.2981 | 47135.2081 | 47452.1893 | -2.545% | -0.668% | 2.545%
16:38 | 59.6333 | 944.3083 | 976.3 | 944.2 | 947.2 | 945.5 | 957 | 924 | 945.6 | OFF | 923.7 | 925 | 928.1 | 939.9 | 975.2 | OFF | 8.01 | 8.37 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 944.4235 | 47182.4231 | 47499.4073 | -2.54% | -0.6673% | 2.54%
16:38 | 59.7 | 944.4917 | 976.3 | 944.2 | 947.2 | 945.8 | 957.3 | 924.3 | 945.7 | OFF | 924 | 925.7 | 928.4 | 939.8 | 975.2 | OFF | 8.01 | 8.99 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 944.5906 | 47245.3831 | 47562.3744 | -2.535% | -0.6665% | 2.535%
16:38 | 59.75 | 944.675 | 976.3 | 944.2 | 947.1 | 946.1 | 957.6 | 924.6 | 946 | OFF | 924.2 | 926.2 | 928.8 | 939.8 | 975.2 | OFF | 8.01 | 9.34 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 944.7158 | 47292.6123 | 47609.6071 | -2.531% | -0.6658% | 2.531%
16:38 | 59.8167 | 944.85 | 976.1 | 944.1 | 946.8 | 946.3 | 958 | 925 | 946.4 | OFF | 924.6 | 926.9 | 929.3 | 939.6 | 975.1 | OFF | 8.01 | 9.29 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 944.8825 | 47355.5965 | 47672.5937 | -2.525% | -0.6649% | 2.525%
16:39 | 59.8667 | 945 | 976.1 | 944.1 | 946.7 | 946.4 | 958.3 | 925.5 | 946.6 | OFF | 924.9 | 927 | 929.7 | 939.7 | 975 | OFF | 8.01 | 9.17 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 945.0074 | 47402.8427 | 47719.841 | -2.521% | -0.6643% | 2.521%
16:39 | 59.9167 | 945.1667 | 976.2 | 944.1 | 946.6 | 946.6 | 958.4 | 925.8 | 947 | OFF | 925.3 | 927 | 930 | 939.8 | 975.2 | OFF | 8.01 | 9.02 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 945.1322 | 47450.0969 | 47767.0944 | -2.517% | -0.6636% | 2.517%
16:39 | 59.9667 | 945.4417 | 976.3 | 944.1 | 946.6 | 946.8 | 959.2 | 926.1 | 947.3 | OFF | 925.6 | 927.7 | 930.3 | 940 | 975.3 | OFF | 8.01 | 8.97 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 945.257 | 47497.3621 | 47814.3542 | -2.513% | -0.663% | 2.513%
16:39 | 60.0167 | 945.6167 | 976.5 | 944.1 | 946.7 | 947.1 | 959.4 | 926.2 | 947.5 | OFF | 925.9 | 927.9 | 930.5 | 940.1 | 975.5 | OFF | 8.01 | 9.2 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 945.3816 | 47544.6385 | 47861.6201 | -2.5% | -0.6623% | 2.5%
16:39 | 60.0667 | 945.7417 | 976.7 | 944.2 | 947 | 947.2 | 959.4 | 926.5 | 947.5 | OFF | 926.1 | 927.8 | 930.7 | 940.1 | 975.7 | OFF | 8.01 | 9.37 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 945.5061 | 47591.9225 | 47908.8923 | -2.5% | -0.6616% | 2.5%
16:39 | 60.1333 | 946.25 | 977.4 | 944.6 | 947.6 | 947.5 | 960.5 | 926.8 | 947.9 | OFF | 926.3 | 929 | 931.1 | 940.5 | 975.8 | OFF | 8.01 | 9.28 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 945.672 | 47654.9889 | 47971.9316 | -2.5% | -0.6607% | 2.5%
16:39 | 60.1833 | 946.575 | 977.5 | 944.8 | 947.8 | 947.8 | 961.4 | 926.9 | 948.3 | OFF | 926.4 | 930.1 | 931.3 | 940.7 | 975.9 | OFF | 8.01 | 9.27 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 945.7962 | 47702.3095 | 48019.2183 | -2.5% | -0.66% | 2.5%
16:39 | 60.2333 | 946.9 | 977.5 | 945 | 948.2 | 948.1 | 962.2 | 927.1 | 948.6 | OFF | 926.6 | 931 | 931.6 | 940.8 | 976.1 | OFF | 8.01 | 9.25 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 945.9204 | 47749.6464 | 48066.5112 | -2.5% | -0.6592% | 2.5%
16:39 | 60.2833 | 947 | 977.6 | 945.1 | 948.5 | 948.3 | 962.3 | 927.2 | 948.6 | OFF | 926.6 | 931 | 931.7 | 940.9 | 976.2 | OFF | 8.01 | 9.17 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 946.0445 | 47796.9939 | 48113.8103 | -2.5% | -0.6585% | 2.5%
16:39 | 60.3333 | 947.0833 | 977.7 | 945.3 | 948.5 | 948.5 | 962.5 | 927.4 | 948.6 | OFF | 926.8 | 930.7 | 931.8 | 941 | 976.2 | OFF | 8.01 | 9.2 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 946.1684 | 47844.346 | 48161.1157 | -2.5% | -0.6577% | 2.5%
16:39 | 60.4 | 947.2 | 977.8 | 945.4 | 948.8 | 948.9 | 962.3 | 927.6 | 948.6 | OFF | 927 | 930.5 | 932.1 | 941.2 | 976.2 | OFF | 8.01 | 9.43 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 946.3336 | 47907.4888 | 48224.1991 | -2.5% | -0.6567% | 2.5%
16:39 | 60.45 | 947.2833 | 978 | 945.6 | 949.1 | 949.3 | 961.8 | 927.9 | 948.6 | OFF | 927.1 | 929.9 | 932.4 | 941.3 | 976.4 | OFF | 8.01 | 9.61 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 946.4573 | 47954.8508 | 48271.5188 | -2.5% | -0.656% | 2.5%
16:39 | 60.5 | 947.3917 | 978.1 | 945.8 | 949.4 | 949.5 | 961.6 | 928.1 | 948.7 | OFF | 927.3 | 929.6 | 932.5 | 941.4 | 976.7 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 946.5809 | 48002.2177 | 48318.8448 | -2.5% | -0.6553% | 2.5%
16:39 | 60.55 | 947.4917 | 978.3 | 946.1 | 949.6 | 949.4 | 961.5 | 928.3 | 948.8 | OFF | 927.4 | 929.1 | 932.7 | 941.7 | 977 | OFF | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 946.7044 | 48049.5898 | 48366.1769 | -2.5% | -0.6546% | 2.5%
16:39 | 60.6 | 947.6167 | 978.6 | 946.3 | 949.9 | 949.6 | 961.4 | 928.4 | 948.9 | OFF | 927.4 | 929 | 932.8 | 941.9 | 977.2 | OFF | 8.01 | 9.45 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 946.8278 | 48096.9675 | 48413.5152 | -2.5% | -0.6538% | 2.5%
16:39 | 60.65 | 947.6417 | 978.6 | 946.6 | 950 | 949.7 | 961 | 928.6 | 948.9 | OFF | 927.5 | 928.4 | 932.9 | 942.1 | 977.4 | OFF | 8.01 | 9.39 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 946.9512 | 48144.349 | 48460.8597 | -2.5% | -0.6531% | 2.5%
16:39 | 60.7167 | 947.6583 | 978.7 | 946.7 | 950.3 | 949.8 | 961.1 | 928.6 | 948.9 | OFF | 927.5 | 928 | 932.8 | 942 | 977.5 | OFF | 8.01 | 9.27 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 947.1154 | 48207.5256 | 48523.9953 | -2.5% | -0.6522% | 2.5%
16:39 | 60.7667 | 947.7 | 978.8 | 946.9 | 950.4 | 949.9 | 961.1 | 928.6 | 949 | OFF | 927.5 | 927.6 | 932.8 | 942.1 | 977.7 | OFF | 8.01 | 9.3 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 947.2385 | 48254.9096 | 48571.3541 | -2.5% | -0.6515% | 2.5%
16:39 | 60.8167 | 947.875 | 978.9 | 947.1 | 950.7 | 950.1 | 961.4 | 928.8 | 949 | OFF | 927.6 | 927.7 | 933 | 942.1 | 978.1 | OFF | 8.01 | 9.51 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 947.3615 | 48302.299 | 48618.7191 | -2.5% | -0.6508% | 2.5%
16:40 | 60.8667 | 948.0833 | 979.1 | 947.2 | 950.9 | 950.4 | 961.9 | 928.8 | 949.1 | OFF | 927.7 | 928.2 | 933.2 | 942.2 | 978.3 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 947.4844 | 48349.6979 | 48666.0902 | -2.5% | -0.6501% | 2.5%
16:40 | 60.9167 | 948.3667 | 979.4 | 947.5 | 951.2 | 950.6 | 962.5 | 929 | 949.2 | OFF | 927.7 | 928.8 | 933.4 | 942.6 | 978.5 | OFF | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 947.6071 | 48397.1092 | 48713.4675 | -2.5% | -0.6494% | 2.5%
16:40 | 60.9833 | 948.85 | 979.9 | 948 | 952.1 | 950.9 | 963.5 | 929.1 | 949.4 | OFF | 927.9 | 929.6 | 933.8 | 943.1 | 978.9 | OFF | 8.01 | 10.16 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 947.7707 | 48460.3497 | 48776.6468 | -2.5% | -0.6485% | 2.5%
16:40 | 61.0333 | 949.0833 | 980 | 948.3 | 952.4 | 951.1 | 964 | 929.2 | 949.5 | OFF | 928 | 929.9 | 933.9 | 943.5 | 979.2 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 947.8932 | 48507.7981 | 48824.0384 | -2.5% | -0.6477% | 2.5%
16:40 | 61.0833 | 949.2667 | 980.2 | 948.6 | 952.8 | 951.3 | 964.1 | 929.3 | 949.7 | OFF | 928.1 | 929.9 | 934.1 | 943.7 | 979.4 | OFF | 8.01 | 10.16 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 948.0157 | 48555.2568 | 48871.4361 | -2.5% | -0.647% | 2.5%
16:40 | 61.1333 | 949.35 | 980.4 | 948.8 | 953 | 951.6 | 963.7 | 929.3 | 949.7 | OFF | 928.2 | 929.6 | 934.2 | 944 | 979.7 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 948.138 | 48602.7222 | 48918.84 | -2.5% | -0.6462% | 2.5%
16:40 | 61.1833 | 949.475 | 980.5 | 949 | 953.1 | 951.6 | 963.6 | 929.6 | 949.9 | OFF | 928.4 | 929.8 | 934.4 | 944.1 | 979.7 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 948.2603 | 48650.1928 | 48966.2499 | -2.5% | -0.6455% | 2.5%
16:40 | 61.25 | 949.6333 | 980.4 | 949.1 | 952.5 | 951.7 | 964.3 | 929.8 | 949.9 | OFF | 928.6 | 930.8 | 934.6 | 944.3 | 979.6 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 948.4231 | 48713.4965 | 49029.4727 | -2.5% | -0.6445% | 2.5%
16:40 | 61.3 | 949.6917 | 980.4 | 949 | 952.3 | 951.8 | 964.4 | 930 | 949.9 | OFF | 928.8 | 930.9 | 934.8 | 944.3 | 979.7 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 948.5451 | 48760.9796 | 49076.8969 | -2.5% | -0.6437% | 2.5%
16:40 | 61.35 | 949.6583 | 980.7 | 949.1 | 952.5 | 951.7 | 963.6 | 930.1 | 949.9 | OFF | 929 | 930 | 934.9 | 944.5 | 979.9 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 948.667 | 48808.4633 | 49124.3272 | -2.5% | -0.643% | 2.5%
16:40 | 61.4 | 949.6917 | 981 | 949.3 | 952.7 | 951.6 | 963.2 | 930.2 | 950 | OFF | 929.1 | 929.4 | 934.9 | 944.7 | 980.2 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 948.7889 | 48855.9471 | 49171.7636 | -2.5% | -0.6423% | 2.5%
16:40 | 61.45 | 949.7667 | 981.2 | 949.4 | 952.9 | 951.5 | 963.2 | 930.4 | 950.1 | OFF | 929.3 | 929.3 | 934.9 | 944.7 | 980.3 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 948.9106 | 48903.4335 | 49219.2061 | -2.5% | -0.6416% | 2.5%
16:40 | 61.5 | 949.9667 | 981.4 | 949.5 | 952.9 | 951.7 | 963.6 | 930.5 | 950.5 | OFF | 929.5 | 929.9 | 934.9 | 944.8 | 980.4 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 949.0322 | 48950.9269 | 49266.6547 | -2.5% | -0.6409% | 2.5%
16:40 | 61.5667 | 950.2583 | 981.5 | 949.5 | 952.5 | 951.9 | 964.4 | 930.8 | 951 | OFF | 929.9 | 930.9 | 935.5 | 944.9 | 980.3 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 949.1942 | 49014.2677 | 49329.9289 | -2.5% | -0.6399% | 2.5%
16:40 | 61.6167 | 950.425 | 981.7 | 949.4 | 952.4 | 952.2 | 964.9 | 931 | 951.1 | OFF | 930.1 | 931.3 | 935.8 | 945 | 980.2 | OFF | 8.01 | 9.68 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 949.3156 | 49061.7848 | 49377.3916 | -2.5% | -0.6392% | 2.5%
16:40 | 61.6667 | 950.7083 | 981.8 | 949.5 | 952.5 | 952.7 | 965.7 | 931.4 | 951.5 | OFF | 930.4 | 931.8 | 936 | 945.1 | 980.1 | OFF | 8.01 | 9.69 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 949.4369 | 49109.3131 | 49424.8604 | -2.5% | -0.6384% | 2.5%
16:40 | 61.7167 | 950.9583 | 982 | 949.6 | 952.7 | 952.9 | 966.5 | 931.6 | 951.8 | OFF | 930.7 | 932.3 | 936.3 | 945.1 | 980 | OFF | 8.01 | 9.85 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 949.5581 | 49156.8548 | 49472.3353 | -2.5% | -0.6377% | 2.5%
16:40 | 61.7667 | 951.225 | 982.2 | 949.9 | 953.1 | 953.3 | 967 | 931.8 | 952 | OFF | 931 | 932.6 | 936.5 | 945.3 | 980 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 949.6791 | 49204.4094 | 49519.8162 | -2.5% | -0.6369% | 2.5%
16:40 | 61.8333 | 951.5167 | 982.5 | 950.2 | 953.6 | 953.8 | 967.3 | 932 | 952.3 | OFF | 931.1 | 932.7 | 936.8 | 945.7 | 980.2 | OFF | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 949.8405 | 49267.8341 | 49583.1335 | -2.5% | -0.6359% | 2.5%
16:41 | 61.8833 | 951.7417 | 982.7 | 950.5 | 954 | 954.1 | 967.6 | 932.2 | 952.4 | OFF | 931.2 | 932.7 | 937 | 946 | 980.5 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 949.9613 | 49315.4156 | 49630.6286 | -2.5% | -0.6351% | 2.5%
16:41 | 61.9333 | 951.9833 | 982.9 | 950.9 | 954.5 | 954.5 | 967.4 | 932.5 | 952.6 | OFF | 931.4 | 932.6 | 937.2 | 946.4 | 980.9 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 950.0821 | 49363.0087 | 49678.1297 | -2.5% | -0.6343% | 2.5%
16:41 | 61.9833 | 952.2 | 983.1 | 951.2 | 954.9 | 954.6 | 967.4 | 932.8 | 952.8 | OFF | 931.6 | 932.5 | 937.4 | 946.7 | 981.4 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 950.2028 | 49410.6133 | 49725.6368 | -2.5% | -0.6335% | 2.5%
16:41 | 62.0333 | 952.3333 | 983.3 | 951.3 | 955 | 954.7 | 967.4 | 932.9 | 952.9 | OFF | 931.8 | 932.4 | 937.6 | 947 | 981.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 950.3233 | 49458.2266 | 49773.15 | -2.5% | -0.6327% | 2.5%
16:41 | 62.0833 | 952.3833 | 983.6 | 951.4 | 955 | 954.7 | 967.3 | 932.9 | 953 | OFF | 931.9 | 932.1 | 937.7 | 947.1 | 981.9 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 950.4438 | 49505.8445 | 49820.6691 | -2.5% | -0.6319% | 2.5%
16:41 | 62.15 | 952.3917 | 983.7 | 951.5 | 955.1 | 955.1 | 966.6 | 933 | 952.9 | OFF | 931.9 | 931.7 | 937.9 | 947.2 | 982.1 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 950.6043 | 49569.337 | 49884.0374 | -2.5% | -0.6309% | 2.5%
16:41 | 62.2 | 952.5 | 983.7 | 951.7 | 955.2 | 955.3 | 966.5 | 933.2 | 953.2 | OFF | 931.9 | 931.8 | 938.1 | 947.3 | 982.1 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 950.7245 | 49616.9593 | 49931.5706 | -2.5% | -0.6301% | 2.5%
16:41 | 62.25 | 952.525 | 983.6 | 951.7 | 955.2 | 955.3 | 966.4 | 933.5 | 953.3 | OFF | 932.1 | 931.5 | 938.2 | 947.4 | 982.1 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 950.8447 | 49664.5849 | 49979.1099 | -2.5% | -0.6293% | 2.5%
16:41 | 62.3 | 952.5583 | 983.6 | 951.8 | 954.9 | 955.3 | 966.3 | 933.7 | 953.5 | OFF | 932.3 | 931.3 | 938.5 | 947.4 | 982.1 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 950.9647 | 49712.212 | 50026.6551 | -2.5% | -0.6286% | 2.5%
16:41 | 62.35 | 952.675 | 983.7 | 951.7 | 954.6 | 955.3 | 966.6 | 934 | 953.7 | OFF | 932.6 | 931.6 | 938.8 | 947.4 | 982.1 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 951.0847 | 49759.8428 | 50074.2063 | -2.5% | -0.6278% | 2.5%
16:41 | 62.4167 | 952.8 | 983.8 | 951.6 | 954.3 | 955.3 | 966.9 | 934.3 | 953.8 | OFF | 932.9 | 931.9 | 939.2 | 947.3 | 982.3 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 951.2445 | 49823.3587 | 50137.6173 | -2.5% | -0.6268% | 2.5%
16:41 | 62.4667 | 952.8667 | 983.8 | 951.6 | 954.5 | 955.3 | 966.8 | 934.4 | 953.9 | OFF | 933 | 931.9 | 939.4 | 947.4 | 982.4 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 951.3642 | 49871.0003 | 50185.1825 | -2.5% | -0.626% | 2.5%
16:41 | 62.5167 | 953 | 984 | 951.7 | 954.8 | 955.2 | 967.1 | 934.5 | 953.9 | OFF | 933.1 | 932.2 | 939.5 | 947.4 | 982.6 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 951.4839 | 49918.647 | 50232.7537 | -2.5% | -0.6253% | 2.5%
16:41 | 62.5667 | 953.1917 | 984.2 | 951.9 | 955.3 | 955.2 | 967.6 | 934.5 | 953.8 | OFF | 933.2 | 932.7 | 939.5 | 947.6 | 982.8 | OFF | 8.01 | 9.76 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 951.6034 | 49966.3018 | 50280.3309 | -2.5% | -0.6246% | 2.5%
16:41 | 62.6167 | 953.35 | 984.4 | 952.1 | 955.8 | 955.3 | 967.8 | 934.5 | 953.8 | OFF | 933.2 | 932.8 | 939.5 | 947.8 | 983.2 | OFF | 8.01 | 9.74 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 951.7229 | 50013.9653 | 50327.9141 | -2.5% | -0.6238% | 2.5%
16:41 | 62.6667 | 953.4167 | 984.5 | 952.3 | 956 | 955.5 | 967.8 | 934.5 | 953.8 | OFF | 933.1 | 932.5 | 939.6 | 948 | 983.4 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 951.8422 | 50061.6345 | 50375.5032 | -2.5% | -0.6231% | 2.5%
16:41 | 62.7333 | 953.4333 | 984.4 | 952.5 | 955.8 | 955.6 | 967.9 | 934.6 | 953.8 | OFF | 933.1 | 932.2 | 939.7 | 948.3 | 983.3 | OFF | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 952.0012 | 50125.1962 | 50438.9646 | -2.5% | -0.6221% | 2.5%
16:41 | 62.7833 | 953.4833 | 984.4 | 952.6 | 955.9 | 955.6 | 967.8 | 934.7 | 953.9 | OFF | 933.2 | 932.2 | 939.8 | 948.4 | 983.3 | OFF | 8.01 | 9.82 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 952.1204 | 50172.8691 | 50486.5677 | -2.5% | -0.6214% | 2.5%
16:41 | 62.8333 | 953.525 | 984.5 | 952.7 | 956.2 | 955.5 | 967.6 | 934.8 | 954.1 | OFF | 933.4 | 931.9 | 939.7 | 948.5 | 983.4 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 952.2394 | 50220.5443 | 50534.1767 | -2.5% | -0.6206% | 2.5%
16:42 | 62.8833 | 953.5167 | 984.6 | 952.8 | 956.3 | 955.4 | 967.4 | 934.9 | 954.1 | OFF | 933.5 | 931.6 | 939.5 | 948.5 | 983.6 | OFF | 8.01 | 9.59 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 952.3584 | 50268.2203 | 50581.7916 | -2.5% | -0.6199% | 2.5%
16:42 | 62.9333 | 953.6 | 984.7 | 952.9 | 956.6 | 955.5 | 967.3 | 934.9 | 954.3 | OFF | 933.7 | 931.4 | 939.5 | 948.7 | 983.7 | OFF | 8.01 | 9.62 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 952.4772 | 50315.8983 | 50629.4125 | -2.5% | -0.6192% | 2.5%
16:42 | 63 | 953.7417 | 984.9 | 953.1 | 957 | 955.8 | 967 | 935 | 954.7 | OFF | 934 | 931.2 | 939.5 | 948.8 | 983.9 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 952.6355 | 50379.4763 | 50692.9163 | -2.5% | -0.6183% | 2.5%
16:42 | 63.05 | 953.8917 | 985.1 | 953.3 | 957.2 | 956.1 | 967 | 935.2 | 954.8 | OFF | 934.1 | 931.3 | 939.6 | 948.9 | 984.1 | OFF | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 952.7542 | 50427.1672 | 50740.551 | -2.5% | -0.6176% | 2.5%
16:42 | 63.1 | 954.2 | 985.4 | 953.5 | 957.3 | 956.4 | 967.8 | 935.3 | 955 | OFF | 934.2 | 932 | 939.9 | 949.1 | 984.5 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 952.8727 | 50474.8694 | 50788.1917 | -2.5% | -0.6169% | 2.5%
16:42 | 63.15 | 954.475 | 985.6 | 953.8 | 957.6 | 956.7 | 968.2 | 935.5 | 955.1 | OFF | 934.3 | 932.3 | 940.2 | 949.5 | 984.9 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 952.9911 | 50522.5863 | 50835.8383 | -2.5% | -0.6162% | 2.5%
16:42 | 63.2 | 954.5833 | 985.8 | 954 | 957.7 | 957 | 968 | 935.7 | 955.2 | OFF | 934.4 | 932.1 | 940.3 | 949.7 | 985.1 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 953.1095 | 50570.3128 | 50883.4908 | -2.5% | -0.6155% | 2.5%
16:42 | 63.2667 | 954.8333 | 986 | 954.2 | 957.9 | 957.1 | 968.5 | 936 | 955.5 | OFF | 934.7 | 932.5 | 940.6 | 949.9 | 985.1 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 953.2671 | 50633.96 | 50947.0367 | -2.5% | -0.6145% | 2.5%
16:42 | 63.3167 | 955.0083 | 986 | 954.4 | 958.2 | 957.1 | 968.6 | 936.2 | 955.7 | OFF | 935 | 932.9 | 940.7 | 950.1 | 985.2 | OFF | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 953.3853 | 50681.706 | 50994.703 | -2.5% | -0.6138% | 2.5%
16:42 | 63.3667 | 954.9833 | 985.9 | 954.5 | 958.2 | 957.1 | 968.5 | 936.2 | 955.7 | OFF | 935 | 932.8 | 940.7 | 950.1 | 985.1 | OFF | 8.01 | 10.02 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 953.5033 | 50729.4558 | 51042.3752 | -2.5% | -0.6131% | 2.5%
16:42 | 63.4167 | 955.025 | 985.9 | 954.7 | 958.1 | 957.2 | 968.7 | 936.1 | 955.8 | OFF | 935 | 932.7 | 940.7 | 950.3 | 985.1 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 953.6213 | 50777.206 | 51090.0533 | -2.5% | -0.6123% | 2.5%
16:42 | 63.4667 | 955.1333 | 986 | 954.8 | 958.2 | 957.4 | 969.1 | 936 | 956 | OFF | 935 | 932.9 | 940.6 | 950.5 | 985.1 | OFF | 8.01 | 9.38 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 953.7391 | 50824.96 | 51137.7373 | -2.5% | -0.6116% | 2.5%
16:42 | 63.5167 | 955.2083 | 986.1 | 954.9 | 958.4 | 957.4 | 968.9 | 936.1 | 956 | OFF | 935.1 | 932.8 | 940.6 | 950.7 | 985.5 | OFF | 8.01 | 9.2 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 953.8569 | 50872.7185 | 51185.4272 | -2.5% | -0.6109% | 2.5%
16:42 | 63.5833 | 955.3 | 986.1 | 955.1 | 958.3 | 957.6 | 968.7 | 936.3 | 956 | OFF | 935.3 | 932.7 | 940.8 | 951 | 985.7 | OFF | 8.01 | 9.23 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 954.0137 | 50936.4022 | 51249.0229 | -2.5% | -0.61% | 2.5%
16:42 | 63.6333 | 955.3167 | 986.2 | 955.2 | 958.5 | 957.6 | 968.4 | 936.5 | 956 | OFF | 935.5 | 932.4 | 940.8 | 951 | 985.7 | OFF | 8.01 | 9.37 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 954.1313 | 50984.1676 | 51296.7265 | -2.5% | -0.6093% | 2.5%
16:42 | 63.6833 | 955.325 | 986.3 | 955.3 | 958.8 | 957.5 | 968.3 | 936.6 | 955.8 | OFF | 935.7 | 932.3 | 940.7 | 951 | 985.6 | OFF | 8.01 | 9.51 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 954.2487 | 51031.9336 | 51344.436 | -2.5% | -0.6086% | 2.5%
16:42 | 63.7333 | 955.5333 | 986.6 | 955.5 | 959 | 957.6 | 969 | 936.6 | 956 | OFF | 935.8 | 932.8 | 940.8 | 951.1 | 985.6 | OFF | 8.01 | 9.6 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 954.3661 | 51079.7051 | 51392.1514 | -2.5% | -0.608% | 2.5%
16:42 | 63.7833 | 955.7417 | 986.8 | 955.7 | 959.1 | 957.8 | 969.3 | 936.8 | 956.3 | OFF | 935.9 | 933.2 | 941 | 951.3 | 985.7 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 954.4834 | 51127.4869 | 51439.8726 | -2.5% | -0.6073% | 2.5%
16:43 | 63.85 | 955.95 | 986.9 | 955.9 | 959.2 | 958.1 | 969.4 | 937.1 | 956.6 | OFF | 936.3 | 933.2 | 941.2 | 951.6 | 985.9 | OFF | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 954.6396 | 51191.21 | 51503.5101 | -2.5% | -0.6064% | 2.5%
16:43 | 63.9 | 955.9333 | 986.7 | 956 | 959.1 | 958.3 | 969 | 937.2 | 956.7 | OFF | 936.4 | 933.1 | 941.2 | 951.6 | 985.9 | OFF | 8.01 | 9.3 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 954.7567 | 51239.0071 | 51551.245 | -2.5% | -0.6057% | 2.5%
16:43 | 63.95 | 955.8 | 986.5 | 955.9 | 959.1 | 958.1 | 968.6 | 937.1 | 956.7 | OFF | 936.4 | 932.7 | 941 | 951.5 | 986 | OFF | 8.01 | 9.19 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 954.8736 | 51286.8004 | 51598.9857 | -2.5% | -0.605% | 2.5%
16:43 | 64 | 955.5833 | 986.2 | 955.8 | 958.6 | 957.7 | 968.2 | 936.9 | 956.7 | OFF | 936.3 | 932.2 | 940.9 | 951.6 | 985.9 | OFF | 8.01 | 8.89 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 954.9905 | 51334.585 | 51646.7323 | -2.5% | -0.6044% | 2.5%
16:43 | 64.05 | 955.3083 | 986 | 955.6 | 958.2 | 957.4 | 967.7 | 936.7 | 956.5 | OFF | 936.1 | 931.6 | 940.7 | 951.5 | 985.7 | OFF | 8.01 | 8.56 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 955.1073 | 51382.3573 | 51694.4848 | -2.5% | -0.6038% | 2.5%
16:43 | 64.1 | 955.1417 | 985.9 | 955.5 | 958.3 | 957.2 | 967.3 | 936.5 | 956.2 | OFF | 936 | 931.3 | 940.5 | 951.4 | 985.6 | OFF | 8.01 | 8.39 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 955.224 | 51430.1185 | 51742.2431 | -2.5% | -0.6032% | 2.5%
16:43 | 64.1667 | 955.0583 | 985.8 | 955.5 | 958.3 | 957 | 967.2 | 936.5 | 956.1 | OFF | 936 | 931.3 | 940.4 | 951.2 | 985.4 | OFF | 8.01 | 8.43 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 955.3794 | 51493.7919 | 51805.9298 | -2.5% | -0.6025% | 2.5%
16:43 | 64.2167 | 955.1 | 985.8 | 955.5 | 958.2 | 957.1 | 967.3 | 936.6 | 956.3 | OFF | 936 | 931.5 | 940.5 | 951.2 | 985.2 | OFF | 8.01 | 8.54 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 955.4959 | 51541.5458 | 51853.7017 | -2.5% | -0.602% | 2.5%
16:43 | 64.2667 | 955.2667 | 985.9 | 955.5 | 958.3 | 957.2 | 967.9 | 936.7 | 956.5 | OFF | 936.1 | 932.2 | 940.7 | 951.2 | 985 | OFF | 8.01 | 8.51 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 955.6123 | 51589.305 | 51901.4794 | -2.5% | -0.6015% | 2.5%
16:43 | 64.3167 | 955.3583 | 985.6 | 955.5 | 958.4 | 957.3 | 968.5 | 936.7 | 956.7 | OFF | 936.1 | 932.7 | 941 | 951 | 984.8 | OFF | 8.01 | 8.35 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 955.7286 | 51637.0706 | 51949.263 | -2.5% | -0.601% | 2.5%
16:43 | 64.3667 | 955.3833 | 985.5 | 955.6 | 958.5 | 957.4 | 968.4 | 936.8 | 956.8 | OFF | 936.1 | 932.6 | 941.2 | 951 | 984.7 | OFF | 8.01 | 8.17 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 955.8448 | 51684.8392 | 51997.0523 | -2.5% | -0.6004% | 2.5%
16:43 | 64.4333 | 955.325 | 985.2 | 955.5 | 958.2 | 957.5 | 968.2 | 937.1 | 956.8 | OFF | 936.2 | 932.4 | 941.3 | 950.9 | 984.6 | OFF | 8.01 | 7.89 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 955.9996 | 51748.5294 | 52060.7804 | -2.5% | -0.5998% | 2.5%
16:43 | 64.4833 | 955.1667 | 985.1 | 955.3 | 958 | 957.2 | 968 | 937.2 | 956.5 | OFF | 936.2 | 932 | 941.3 | 950.7 | 984.5 | OFF | 8.01 | 7.81 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 956.1156 | 51796.2917 | 52108.5833 | -2.5% | -0.5993% | 2.5%
16:43 | 64.5333 | 955.075 | 985.1 | 955.2 | 958 | 957.1 | 967.7 | 937.1 | 956.4 | OFF | 936.2 | 931.8 | 941.2 | 950.5 | 984.6 | OFF | 8.01 | 7.88 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 956.2315 | 51844.0478 | 52156.392 | -2.5% | -0.5989% | 2.5%
16:43 | 64.5833 | 954.975 | 985.2 | 955.1 | 957.9 | 957.2 | 967.4 | 937 | 956.3 | OFF | 935.9 | 931.5 | 941.1 | 950.4 | 984.7 | OFF | 8.01 | 8.08 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 956.3473 | 51891.799 | 52204.2065 | -2.5% | -0.5984% | 2.5%
16:43 | 64.6333 | 954.9333 | 985.2 | 955 | 957.8 | 957.2 | 967.4 | 936.9 | 956.2 | OFF | 935.7 | 931.4 | 941.2 | 950.4 | 984.8 | OFF | 8.01 | 8.32 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 956.463 | 51939.5467 | 52252.0267 | -2.5% | -0.598% | 2.5%
16:43 | 64.6833 | 954.9333 | 985.3 | 955 | 957.7 | 957.1 | 967.5 | 936.9 | 956.1 | OFF | 935.6 | 931.5 | 941.2 | 950.4 | 984.9 | OFF | 8.01 | 8.43 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 956.5787 | 51987.2934 | 52299.8528 | -2.5% | -0.5976% | 2.5%
16:43 | 64.75 | 954.8917 | 985.4 | 955 | 957.6 | 956.9 | 967.2 | 936.9 | 956.2 | OFF | 935.6 | 931.3 | 941.1 | 950.5 | 985 | OFF | 8.01 | 8.48 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 956.7327 | 52050.9542 | 52363.6298 | -2.5% | -0.5971% | 2.5%
16:43 | 64.8 | 955.0667 | 985.3 | 955.2 | 958 | 957 | 967.9 | 937 | 956.3 | OFF | 935.7 | 931.7 | 941.1 | 950.7 | 984.9 | OFF | 8.01 | 8.45 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 956.8482 | 52098.7032 | 52411.4693 | -2.5% | -0.5968% | 2.5%
16:44 | 64.85 | 955.3083 | 985.4 | 955.4 | 958.4 | 957.3 | 968.7 | 937 | 956.4 | OFF | 935.9 | 932.3 | 941.1 | 950.9 | 984.9 | OFF | 8.01 | 8.36 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 956.9635 | 52146.4626 | 52459.3146 | -2.5% | -0.5964% | 2.5%
16:44 | 64.9 | 955.425 | 985.7 | 955.7 | 958.6 | 957.6 | 968.6 | 937 | 956.5 | OFF | 936 | 932.4 | 941.2 | 951.1 | 984.7 | OFF | 8.01 | 8.22 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 957.0788 | 52194.2309 | 52507.1657 | -2.5% | -0.596% | 2.5%
16:44 | 64.95 | 955.4083 | 985.8 | 955.7 | 958.6 | 957.7 | 968.3 | 937.2 | 956.5 | OFF | 936.2 | 931.9 | 941.2 | 951 | 984.8 | OFF | 8.01 | 8.25 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 957.1939 | 52242.0017 | 52555.0225 | -2.5% | -0.5956% | 2.5%
16:44 | 65.0167 | 955.325 | 986 | 955.7 | 958.4 | 957.5 | 967.9 | 937.3 | 956.3 | OFF | 936.2 | 931.3 | 941.2 | 951 | 985.1 | OFF | 8.01 | 8.48 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 957.3474 | 52305.6928 | 52618.8405 | -2.5% | -0.5951% | 2.5%
16:44 | 65.0667 | 955.2167 | 985.8 | 955.7 | 958.5 | 957.4 | 967.3 | 937.3 | 956.4 | OFF | 936.2 | 930.8 | 941.2 | 950.9 | 985.1 | OFF | 8.01 | 8.6 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 957.4623 | 52353.4564 | 52666.7108 | -2.5% | -0.5948% | 2.5%
16:44 | 65.1167 | 955.275 | 986 | 955.7 | 958.8 | 957.3 | 967.4 | 937.3 | 956.4 | OFF | 936.2 | 930.8 | 941.2 | 950.9 | 985.3 | OFF | 8.01 | 8.62 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 957.5772 | 52401.2187 | 52714.5868 | -2.5% | -0.5945% | 2.5%
16:44 | 65.1667 | 955.3833 | 986.3 | 955.8 | 959.1 | 957.3 | 967.5 | 937.3 | 956.5 | OFF | 936.2 | 930.9 | 941.1 | 951.1 | 985.5 | OFF | 8.01 | 8.59 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 957.692 | 52448.9851 | 52762.4685 | -2.5% | -0.5941% | 2.5%
16:44 | 65.2167 | 955.5667 | 986.4 | 956.1 | 959.4 | 957.4 | 967.9 | 937.3 | 956.7 | OFF | 936.3 | 931.2 | 941.1 | 951.4 | 985.6 | OFF | 8.01 | 8.64 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 957.8067 | 52496.7589 | 52810.356 | -2.5% | -0.5938% | 2.5%
16:44 | 65.2667 | 955.775 | 986.5 | 956.4 | 959.6 | 957.7 | 968.1 | 937.5 | 956.9 | OFF | 936.6 | 931.6 | 941.2 | 951.5 | 985.7 | OFF | 8.01 | 8.59 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 957.9213 | 52544.5424 | 52858.2492 | -2.5% | -0.5935% | 2.5%
16:44 | 65.3333 | 955.8333 | 986.6 | 956.6 | 959.9 | 957.7 | 967.4 | 937.7 | 957 | OFF | 936.7 | 931.3 | 941.4 | 951.7 | 986 | OFF | 8.01 | 8.39 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 958.074 | 52608.2627 | 52922.1157 | -2.5% | -0.593% | 2.5%
16:44 | 65.3833 | 955.8667 | 986.6 | 956.8 | 960.1 | 957.6 | 967.2 | 937.7 | 957 | OFF | 936.8 | 931.1 | 941.4 | 952 | 986.1 | OFF | 8.01 | 8.21 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 958.1884 | 52656.0552 | 52970.0222 | -2.5% | -0.5927% | 2.5%
16:44 | 65.4333 | 955.8167 | 986.5 | 956.9 | 959.9 | 957.5 | 967 | 937.7 | 957 | OFF | 936.9 | 930.9 | 941.4 | 952.1 | 986 | OFF | 8.01 | 8.05 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 958.3027 | 52703.8473 | 53017.9345 | -2.5% | -0.5924% | 2.5%
16:44 | 65.4833 | 955.7667 | 986.4 | 956.9 | 959.7 | 957.5 | 967 | 937.7 | 956.9 | OFF | 937 | 930.8 | 941.3 | 952.1 | 985.9 | OFF | 8.01 | 8 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 958.4169 | 52751.6369 | 53065.8525 | -2.5% | -0.5921% | 2.5%
16:44 | 65.5333 | 955.7833 | 986.4 | 956.9 | 959.5 | 957.7 | 967 | 937.8 | 956.9 | OFF | 937 | 930.8 | 941.3 | 952.2 | 985.9 | OFF | 8.01 | 8.02 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 958.531 | 52799.4256 | 53113.7762 | -2.5% | -0.5918% | 2.5%
16:44 | 65.6 | 955.925 | 986.5 | 956.9 | 959.5 | 958 | 967.5 | 937.9 | 957.1 | OFF | 937.1 | 930.9 | 941.6 | 952.3 | 985.8 | OFF | 8.01 | 8.13 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 958.6831 | 52863.1492 | 53177.6833 | -2.5% | -0.5915% | 2.5%
16:44 | 65.65 | 956.1583 | 986.7 | 957.1 | 960.1 | 958.4 | 967.9 | 938 | 957.3 | OFF | 937.2 | 931.1 | 941.7 | 952.5 | 985.9 | OFF | 8.01 | 8.26 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 958.797 | 52910.9513 | 53225.6203 | -2.5% | -0.5912% | 2.5%
16:44 | 65.7 | 956.275 | 986.8 | 957.3 | 960.1 | 958.6 | 968.1 | 938 | 957.4 | OFF | 937.3 | 931.2 | 941.8 | 952.6 | 986.1 | OFF | 8.01 | 8.28 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 958.9109 | 52958.7622 | 53273.563 | -2.5% | -0.5909% | 2.5%
16:44 | 65.75 | 956.25 | 986.7 | 957.3 | 960.1 | 958.4 | 967.9 | 938 | 957.5 | OFF | 937.3 | 931.2 | 941.9 | 952.5 | 986.2 | OFF | 8.01 | 8.3 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 959.0247 | 53006.5753 | 53321.5114 | -2.5% | -0.5906% | 2.5%
16:44 | 65.8 | 956.2167 | 986.7 | 957.3 | 960 | 958.3 | 968 | 938 | 957.5 | OFF | 937.3 | 931.1 | 941.9 | 952.4 | 986.1 | OFF | 8.01 | 8.35 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 959.1383 | 53054.3869 | 53369.4655 | -2.5% | -0.5904% | 2.5%
16:45 | 65.8667 | 956.3 | 986.9 | 957.4 | 960.1 | 958.5 | 967.7 | 938.1 | 957.7 | OFF | 937.4 | 931.2 | 941.9 | 952.6 | 986.1 | OFF | 8.01 | 8.38 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 959.2898 | 53118.1375 | 53433.4131 | -2.5% | -0.59% | 2.5%
16:45 | 65.9167 | 956.3917 | 987 | 957.4 | 960 | 958.7 | 967.8 | 938.2 | 957.8 | OFF | 937.5 | 931.6 | 941.9 | 952.6 | 986.2 | OFF | 8.01 | 8.49 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 959.4033 | 53165.9548 | 53481.3804 | -2.5% | -0.5898% | 2.5%
16:45 | 65.9667 | 956.4667 | 986.9 | 957.4 | 959.8 | 958.8 | 968.1 | 938.4 | 957.8 | OFF | 937.7 | 932 | 942 | 952.6 | 986.1 | OFF | 8.01 | 8.71 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 959.5167 | 53213.7763 | 53529.3534 | -2.5% | -0.5895% | 2.5%
16:45 | 66.0167 | 956.5667 | 986.9 | 957.3 | 959.7 | 958.7 | 968.7 | 938.4 | 957.9 | OFF | 937.7 | 932.5 | 942.1 | 952.7 | 986.2 | OFF | 8.01 | 8.85 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 959.63 | 53261.6021 | 53577.3321 | -2.5% | -0.5893% | 2.5%
16:45 | 66.0667 | 956.725 | 986.9 | 957.4 | 959.9 | 958.7 | 969.3 | 938.4 | 958 | OFF | 937.6 | 932.9 | 942.2 | 953 | 986.4 | OFF | 8.01 | 8.79 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 959.7432 | 53309.4344 | 53625.3164 | -2.5% | -0.5891% | 2.5%
16:45 | 66.1167 | 956.75 | 987 | 957.5 | 960.1 | 958.7 | 969.4 | 938.3 | 958 | OFF | 937.5 | 932.9 | 942.2 | 953 | 986.4 | OFF | 8.01 | 8.74 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 959.8563 | 53357.2712 | 53673.3064 | -2.5% | -0.5888% | 2.5%
16:45 | 66.1833 | 956.7417 | 987.2 | 957.6 | 960.4 | 958.6 | 969.3 | 938.2 | 957.8 | OFF | 937.3 | 932.6 | 942.2 | 953 | 986.7 | OFF | 8.01 | 8.59 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 960.007 | 53421.0543 | 53737.3019 | -2.5% | -0.5885% | 2.5%
16:45 | 66.2333 | 956.8417 | 987.4 | 957.7 | 960.5 | 958.7 | 969.5 | 938.3 | 957.8 | OFF | 937.3 | 932.7 | 942.3 | 953 | 986.9 | OFF | 8.01 | 8.47 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 960.12 | 53468.8939 | 53785.305 | -2.5% | -0.5883% | 2.5%
16:45 | 66.2833 | 956.9417 | 987.6 | 957.8 | 960.6 | 958.9 | 969.6 | 938.4 | 957.9 | OFF | 937.3 | 932.8 | 942.5 | 953 | 986.9 | OFF | 8.01 | 8.48 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 960.2328 | 53516.7385 | 53833.3139 | -2.5% | -0.5881% | 2.5%
16:45 | 66.3333 | 957.225 | 987.8 | 957.9 | 960.9 | 959.4 | 970.2 | 938.7 | 958.2 | OFF | 937.5 | 933.5 | 942.9 | 952.9 | 986.8 | OFF | 8.01 | 8.46 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 960.3456 | 53564.5926 | 53881.3283 | -2.5% | -0.5878% | 2.5%
16:45 | 66.3833 | 957.475 | 987.7 | 958 | 961.2 | 959.9 | 970.6 | 939 | 958.6 | OFF | 937.7 | 934.1 | 943.3 | 952.9 | 986.7 | OFF | 8.01 | 8.44 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 960.4583 | 53612.4601 | 53929.3484 | -2.5% | -0.5876% | 2.5%
16:45 | 66.45 | 957.6333 | 987.6 | 958.2 | 961.1 | 960 | 970.9 | 939.3 | 958.9 | OFF | 938 | 934.2 | 943.7 | 953 | 986.7 | OFF | 8.01 | 8.39 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 960.6084 | 53676.2971 | 53993.384 | -2.5% | -0.5873% | 2.5%
16:45 | 66.5 | 957.75 | 987.6 | 958.2 | 961.1 | 960.1 | 971.2 | 939.4 | 959.1 | OFF | 938.3 | 934.4 | 943.8 | 953.1 | 986.7 | OFF | 8.01 | 8.4 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 960.7209 | 53724.1817 | 54041.4172 | -2.5% | -0.587% | 2.5%
16:45 | 66.55 | 957.7583 | 987.7 | 958.2 | 961 | 960.1 | 971.1 | 939.5 | 959.2 | OFF | 938.4 | 934.3 | 943.8 | 953.1 | 986.7 | OFF | 8.01 | 8.42 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 960.8333 | 53772.0694 | 54089.4561 | -2.5% | -0.5868% | 2.5%
16:45 | 66.6 | 957.6917 | 987.7 | 958.2 | 961 | 960.1 | 971.1 | 939.5 | 959.2 | OFF | 938.5 | 933.4 | 943.7 | 953.1 | 986.8 | OFF | 8.01 | 8.49 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 960.9456 | 53819.9556 | 54137.5005 | -2.5% | -0.5866% | 2.5%
16:45 | 66.6667 | 957.5083 | 987.7 | 958.2 | 961.3 | 959.8 | 969.5 | 939.5 | 959 | OFF | 938.4 | 932.9 | 943.6 | 953.2 | 987 | OFF | 8.01 | 8.49 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 961.0952 | 53883.7956 | 54201.5686 | -2.5% | -0.5863% | 2.5%
16:45 | 66.7167 | 957.4917 | 988.1 | 958.3 | 961.6 | 959.7 | 969 | 939.4 | 959 | OFF | 938.2 | 932.3 | 943.5 | 953.4 | 987.4 | OFF | 8.01 | 8.3 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 961.2074 | 53931.6706 | 54249.6261 | -2.5% | -0.5861% | 2.5%
16:45 | 66.7667 | 957.6167 | 988.3 | 958.4 | 961.8 | 959.9 | 969.2 | 939.5 | 959.1 | OFF | 938.1 | 932.6 | 943.6 | 953.4 | 987.5 | OFF | 8.01 | 8.29 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 961.3194 | 53979.5483 | 54297.6893 | -2.5% | -0.5859% | 2.5%
16:45 | 66.8333 | 957.8917 | 988.5 | 958.6 | 961.8 | 960.2 | 969.9 | 939.7 | 959.4 | OFF | 938.4 | 933.4 | 943.7 | 953.5 | 987.6 | OFF | 8.01 | 8.61 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 961.4686 | 54043.3986 | 54361.7822 | -2.5% | -0.5857% | 2.5%
16:46 | 66.9 | 958.4167 | 988.7 | 958.7 | 961.7 | 960.9 | 971.2 | 940.2 | 960.1 | OFF | 939.1 | 934.7 | 944.4 | 953.7 | 987.6 | OFF | 8.01 | 9.13 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 961.6177 | 54107.2756 | 54425.8851 | -2.5% | -0.5854% | 2.5%
16:46 | 66.95 | 958.7083 | 988.7 | 958.8 | 961.6 | 961.2 | 972 | 940.6 | 960.5 | OFF | 939.5 | 935.3 | 944.8 | 953.9 | 987.6 | OFF | 8.01 | 9.38 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 961.7295 | 54155.2037 | 54473.9688 | -2.5% | -0.5852% | 2.5%
16:46 | 67 | 959.125 | 988.9 | 959 | 961.8 | 961.3 | 973.1 | 941.1 | 961 | OFF | 940 | 936.1 | 945.3 | 954.1 | 987.8 | OFF | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 961.8411 | 54203.1495 | 54522.0581 | -2.5% | -0.5849% | 2.5%
16:46 | 67.05 | 959.4833 | 989.3 | 959.2 | 962.3 | 961.5 | 973.7 | 941.4 | 961.1 | OFF | 940.5 | 936.6 | 945.6 | 954.3 | 988.3 | OFF | 8.01 | 9.52 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 961.9527 | 54251.1147 | 54570.1529 | -2.5% | -0.5846% | 2.5%
16:46 | 67.1 | 959.65 | 989.6 | 959.5 | 963 | 961.8 | 973.4 | 941.5 | 961.2 | OFF | 940.6 | 936.2 | 945.7 | 954.5 | 988.8 | OFF | 8.01 | 9.52 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 962.0642 | 54299.0931 | 54618.2533 | -2.5% | -0.5843% | 2.5%
16:46 | 67.1667 | 959.7917 | 989.9 | 960 | 963.4 | 962 | 973.1 | 941.7 | 961.2 | OFF | 940.7 | 935.6 | 945.7 | 954.9 | 989.3 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 962.2127 | 54363.0744 | 54682.3959 | -2.5% | -0.584% | 2.5%
16:46 | 67.2167 | 960.0417 | 990.2 | 960.3 | 963.8 | 962.3 | 973.6 | 941.7 | 961.4 | OFF | 940.9 | 935.7 | 945.8 | 955.2 | 989.6 | OFF | 8.01 | 9.99 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 962.324 | 54411.0703 | 54730.5093 | -2.5% | -0.5837% | 2.5%
16:46 | 67.2667 | 960.4333 | 990.6 | 960.6 | 964.2 | 962.7 | 974.6 | 941.9 | 961.7 | OFF | 941 | 936.6 | 946 | 955.5 | 989.8 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 962.4352 | 54459.0822 | 54778.6283 | -2.5% | -0.5833% | 2.5%
16:46 | 67.3167 | 960.9333 | 991 | 961 | 964.4 | 963.3 | 975.7 | 942.1 | 962.1 | OFF | 941.2 | 937.8 | 946.5 | 956.1 | 990 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 962.5463 | 54507.1163 | 54826.7528 | -2.5% | -0.583% | 2.5%
16:46 | 67.3667 | 961.2 | 991.3 | 961.3 | 964.6 | 963.6 | 976 | 942.4 | 962.3 | OFF | 941.4 | 938.1 | 946.9 | 956.4 | 990.1 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 962.6573 | 54555.1697 | 54874.8829 | -2.5% | -0.5826% | 2.5%
16:46 | 67.4167 | 961.3917 | 991.7 | 961.5 | 964.9 | 963.8 | 975.7 | 942.6 | 962.5 | OFF | 941.6 | 937.9 | 947.2 | 956.8 | 990.5 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 962.7683 | 54603.2344 | 54923.0185 | -2.5% | -0.5822% | 2.5%
16:46 | 67.4833 | 961.4667 | 992 | 961.8 | 965.3 | 963.8 | 975 | 943 | 962.5 | OFF | 941.9 | 937 | 947.4 | 957 | 990.9 | OFF | 8.01 | 10.02 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 962.9161 | 54667.3297 | 54987.208 | -2.5% | -0.5817% | 2.5%
16:46 | 67.5333 | 961.5417 | 992.2 | 962.1 | 965.4 | 963.7 | 974.6 | 943.2 | 962.7 | OFF | 942.1 | 936.7 | 947.4 | 957.3 | 991.1 | OFF | 8.01 | 9.88 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 963.0269 | 54715.4049 | 55035.3566 | -2.5% | -0.5814% | 2.5%
16:46 | 67.5833 | 961.6 | 992.1 | 962.2 | 965.3 | 963.9 | 974.4 | 943.4 | 962.8 | OFF | 942.4 | 936.6 | 947.5 | 957.5 | 991.1 | OFF | 8.01 | 9.83 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 963.1376 | 54763.4835 | 55083.5107 | -2.5% | -0.581% | 2.5%
16:46 | 67.6333 | 961.775 | 992.1 | 962.4 | 965.3 | 964.1 | 974.7 | 943.6 | 963 | OFF | 942.7 | 936.9 | 947.7 | 957.7 | 991.1 | OFF | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 963.2482 | 54811.5678 | 55131.6704 | -2.5% | -0.5806% | 2.5%
16:46 | 67.6833 | 961.875 | 992.1 | 962.4 | 965.2 | 964 | 975.3 | 943.6 | 963.1 | OFF | 942.8 | 937.4 | 947.8 | 957.6 | 991.2 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 963.3587 | 54859.6591 | 55179.8355 | -2.5% | -0.5802% | 2.5%
16:46 | 67.75 | 962.1583 | 992.2 | 962.6 | 965.5 | 964 | 976.1 | 943.8 | 963.3 | OFF | 943 | 938.1 | 948 | 957.8 | 991.5 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 963.5059 | 54923.7935 | 55244.0644 | -2.5% | -0.5797% | 2.5%
16:46 | 67.8 | 962.2333 | 992.4 | 962.7 | 965.6 | 964 | 976 | 943.9 | 963.4 | OFF | 943.2 | 937.9 | 948.1 | 958 | 991.6 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 963.6163 | 54971.9033 | 55292.2424 | -2.5% | -0.5794% | 2.5%
16:46 | 67.85 | 962.275 | 992.5 | 962.8 | 965.5 | 964.2 | 975.7 | 944 | 963.6 | OFF | 943.3 | 937.8 | 948.1 | 958.1 | 991.7 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 963.7265 | 55020.016 | 55340.426 | -2.5% | -0.579% | 2.5%
16:47 | 67.9 | 962.325 | 992.8 | 962.8 | 965.5 | 964.4 | 975.6 | 944.2 | 963.6 | OFF | 943.4 | 937.6 | 948.1 | 958.1 | 991.8 | OFF | 8.01 | 10.11 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 963.8367 | 55068.131 | 55388.6151 | -2.5% | -0.5786% | 2.5%
16:47 | 67.95 | 962.4167 | 993 | 962.9 | 965.5 | 964.7 | 975.7 | 944.3 | 963.6 | OFF | 943.5 | 937.7 | 948.1 | 958.2 | 991.8 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 963.9468 | 55116.2496 | 55436.8096 | -2.5% | -0.5782% | 2.5%
16:47 | 68 | 962.6917 | 993.1 | 963 | 965.9 | 965.2 | 976 | 944.6 | 963.9 | OFF | 943.7 | 938 | 948.5 | 958.3 | 992.1 | OFF | 8.01 | 9.99 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 964.0568 | 55164.3773 | 55485.0097 | -2.5% | -0.5779% | 2.5%
16:47 | 68.0667 | 963.1083 | 993.1 | 963.4 | 966.5 | 965.6 | 976.7 | 945.1 | 964.2 | OFF | 944.1 | 938.7 | 949 | 958.7 | 992.2 | OFF | 8.01 | 9.81 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 964.2033 | 55228.5706 | 55549.2851 | -2.5% | -0.5774% | 2.5%
16:47 | 68.1167 | 963.375 | 993.3 | 963.6 | 966.7 | 966 | 977.2 | 945.4 | 964.3 | OFF | 944.4 | 939 | 949.4 | 958.7 | 992.5 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 964.3132 | 55276.7327 | 55597.498 | -2.5% | -0.5769% | 2.5%
16:47 | 68.1667 | 963.775 | 993.8 | 963.8 | 967.1 | 966.3 | 978.4 | 945.7 | 964.5 | OFF | 944.5 | 939.7 | 949.9 | 958.9 | 992.7 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 964.4229 | 55324.9115 | 55645.7164 | -2.5% | -0.5765% | 2.5%
16:47 | 68.2167 | 964 | 993.9 | 964 | 967.3 | 966.4 | 978.9 | 945.9 | 964.7 | OFF | 944.6 | 940.2 | 950.2 | 959 | 992.9 | OFF | 8.01 | 9.73 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 964.5326 | 55373.1058 | 55693.9403 | -2.5% | -0.5761% | 2.5%
16:47 | 68.2667 | 964.0833 | 994 | 964.2 | 967.3 | 966.6 | 979 | 945.9 | 964.8 | OFF | 944.6 | 940.2 | 950.3 | 959.2 | 992.9 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 964.6421 | 55421.3079 | 55742.1696 | -2.5% | -0.5756% | 2.5%
16:47 | 68.3333 | 964.1583 | 994.2 | 964.4 | 967.3 | 966.7 | 978.9 | 945.9 | 965 | OFF | 944.6 | 939.9 | 950.4 | 959.4 | 993.2 | OFF | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 964.7881 | 55485.5826 | 55806.484 | -2.5% | -0.575% | 2.5%
16:47 | 68.3833 | 964.3333 | 994.4 | 964.6 | 967.7 | 966.9 | 979.1 | 945.9 | 965 | OFF | 944.6 | 940.2 | 950.6 | 959.5 | 993.5 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 964.8975 | 55533.7949 | 55854.7261 | -2.5% | -0.5746% | 2.5%
16:47 | 68.4333 | 964.55 | 994.5 | 964.7 | 968 | 967 | 979.7 | 946 | 965.2 | OFF | 944.7 | 940.4 | 950.9 | 959.8 | 993.7 | OFF | 8.01 | 9.83 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 965.0068 | 55582.017 | 55902.9737 | -2.5% | -0.5741% | 2.5%
16:47 | 68.4833 | 964.8417 | 994.8 | 964.9 | 968.2 | 967.3 | 980.2 | 946.2 | 965.5 | OFF | 944.9 | 940.8 | 951.1 | 960.1 | 994.1 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 965.1161 | 55630.2518 | 55951.2268 | -2.5% | -0.5737% | 2.5%
16:47 | 68.5333 | 964.9667 | 995 | 965.1 | 968.3 | 967.5 | 980.2 | 946.3 | 965.7 | OFF | 945 | 940.9 | 951.1 | 960.2 | 994.3 | OFF | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 965.2252 | 55678.497 | 55999.4853 | -2.5% | -0.5732% | 2.5%
16:47 | 68.5833 | 965.0667 | 995.2 | 965.2 | 968.4 | 967.6 | 980.2 | 946.5 | 966 | OFF | 945.2 | 940.6 | 951.3 | 960.3 | 994.3 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 965.3343 | 55726.7478 | 56047.7493 | -2.5% | -0.5727% | 2.5%
16:47 | 68.65 | 965.0917 | 995.3 | 965.3 | 968.9 | 967.6 | 979.6 | 946.7 | 966.1 | OFF | 945.4 | 940 | 951.5 | 960.4 | 994.3 | OFF | 8.01 | 9.6 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 965.4796 | 55791.0865 | 56112.1098 | -2.5% | -0.5721% | 2.5%
16:47 | 68.7 | 965.025 | 995.3 | 965.5 | 969.1 | 967.5 | 979 | 946.7 | 966.1 | OFF | 945.4 | 939.5 | 951.3 | 960.5 | 994.4 | OFF | 8.01 | 9.54 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 965.5885 | 55839.3394 | 56160.3865 | -2.5% | -0.5717% | 2.5%
16:47 | 68.75 | 965.0417 | 995.2 | 965.6 | 969.2 | 967.4 | 978.7 | 946.8 | 966 | OFF | 945.5 | 939.5 | 951.3 | 960.7 | 994.6 | OFF | 8.01 | 9.53 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 965.6973 | 55887.591 | 56208.6686 | -2.5% | -0.5712% | 2.5%
16:47 | 68.8 | 965.0833 | 995.2 | 965.6 | 969.1 | 967.4 | 978.7 | 946.8 | 966.1 | OFF | 945.5 | 939.7 | 951.4 | 960.7 | 994.8 | OFF | 8.01 | 9.57 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 965.806 | 55935.8442 | 56256.9562 | -2.5% | -0.5708% | 2.5%
16:48 | 68.85 | 965.125 | 995.2 | 965.6 | 969.2 | 967.3 | 979 | 946.8 | 966 | OFF | 945.4 | 939.9 | 951.4 | 960.8 | 994.9 | OFF | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 965.9147 | 55984.0994 | 56305.2492 | -2.5% | -0.5704% | 2.5%
16:48 | 68.9167 | 965.175 | 995.3 | 965.7 | 969.3 | 967.2 | 979.1 | 946.7 | 966 | OFF | 945.3 | 939.8 | 951.5 | 961 | 995.2 | OFF | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 966.0594 | 56048.4427 | 56369.6484 | -2.5% | -0.5698% | 2.5%
16:48 | 68.9667 | 965.2333 | 995.3 | 965.8 | 969 | 967.3 | 979.2 | 946.9 | 966.2 | OFF | 945.3 | 940 | 951.7 | 961 | 995.1 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 966.1679 | 56096.7029 | 56417.9541 | -2.5% | -0.5694% | 2.5%
16:48 | 69.0167 | 965.375 | 995.2 | 965.7 | 968.6 | 967.7 | 979.6 | 947.2 | 966.5 | OFF | 945.6 | 940.4 | 952 | 961.2 | 994.8 | OFF | 8.01 | 9.78 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 966.2763 | 56144.9681 | 56466.2652 | -2.5% | -0.569% | 2.5%
16:48 | 69.0667 | 965.575 | 995.2 | 965.8 | 968.4 | 968.1 | 980.1 | 947.5 | 966.9 | OFF | 946 | 940.6 | 952.3 | 961.4 | 994.6 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 966.3846 | 56193.2419 | 56514.5817 | -2.5% | -0.5686% | 2.5%
16:48 | 69.1167 | 965.6583 | 995.3 | 965.8 | 968.3 | 968.2 | 980.3 | 947.6 | 967.1 | OFF | 946.2 | 940.6 | 952.4 | 961.5 | 994.6 | OFF | 8.01 | 9.85 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 966.4928 | 56241.5227 | 56562.9036 | -2.5% | -0.5682% | 2.5%
16:48 | 69.1833 | 965.5917 | 995.4 | 965.8 | 968.3 | 968.1 | 979.9 | 947.7 | 967 | OFF | 946.4 | 940 | 952.4 | 961.4 | 994.7 | OFF | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 966.637 | 56305.8977 | 56627.3413 | -2.5% | -0.5676% | 2.5%
16:48 | 69.2333 | 965.5417 | 995.5 | 965.9 | 968.5 | 967.9 | 979.4 | 947.8 | 967 | OFF | 946.5 | 939.3 | 952.2 | 961.5 | 995 | OFF | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 966.7451 | 56354.176 | 56675.6758 | -2.5% | -0.5673% | 2.5%
16:48 | 69.2833 | 965.575 | 995.6 | 966 | 968.7 | 967.9 | 979.2 | 947.8 | 967 | OFF | 946.7 | 939 | 952.1 | 961.6 | 995.3 | OFF | 8.01 | 9.99 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 966.8531 | 56402.454 | 56724.0158 | -2.5% | -0.5669% | 2.5%
16:48 | 69.3333 | 965.6083 | 995.7 | 966.1 | 968.8 | 968.1 | 978.8 | 948 | 967.2 | OFF | 947 | 938.7 | 952.1 | 961.6 | 995.2 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 966.9609 | 56450.7335 | 56772.3611 | -2.5% | -0.5665% | 2.5%
16:48 | 69.3833 | 965.7833 | 996 | 966.2 | 969 | 968.4 | 979 | 948.3 | 967.1 | OFF | 947.3 | 938.8 | 952.2 | 961.7 | 995.4 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 967.0688 | 56499.0183 | 56820.7119 | -2.5% | -0.5662% | 2.5%
16:48 | 69.4333 | 966.1 | 996.4 | 966.4 | 969.3 | 968.7 | 979.8 | 948.5 | 967.3 | OFF | 947.6 | 939.3 | 952.4 | 961.8 | 995.7 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 967.1765 | 56547.3154 | 56869.068 | -2.5% | -0.5658% | 2.5%
16:48 | 69.5 | 966.5083 | 996.7 | 966.8 | 969.9 | 969.1 | 980.4 | 948.7 | 967.7 | OFF | 947.9 | 940 | 952.8 | 962.1 | 996 | OFF | 8.01 | 9.9 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 967.32 | 56611.7357 | 56933.5512 | -2.5% | -0.5652% | 2.5%
16:48 | 69.55 | 966.6917 | 996.7 | 967 | 969.9 | 969.3 | 980.7 | 948.8 | 968 | OFF | 948 | 940.4 | 953.1 | 962.2 | 996.2 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 967.4276 | 56660.0657 | 56981.9199 | -2.5% | -0.5648% | 2.5%
16:48 | 69.6 | 966.9083 | 996.7 | 967 | 969.8 | 969.4 | 981.1 | 949.1 | 968.4 | OFF | 948.3 | 941.1 | 953.5 | 962.3 | 996.2 | OFF | 8.01 | 9.68 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 967.5351 | 56708.4057 | 57030.294 | -2.5% | -0.5644% | 2.5%
16:48 | 69.65 | 967.0917 | 996.7 | 967 | 969.6 | 969.6 | 981.5 | 949.4 | 968.8 | OFF | 948.5 | 942 | 953.8 | 962.2 | 996 | OFF | 8.01 | 9.59 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 967.6425 | 56756.7557 | 57078.6734 | -2.5% | -0.564% | 2.5%
16:48 | 69.7 | 967.2167 | 996.8 | 967 | 969.4 | 970 | 981.6 | 949.6 | 969 | OFF | 948.7 | 942.4 | 954 | 962.2 | 995.9 | OFF | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 967.7498 | 56805.1134 | 57127.0582 | -2.5% | -0.5636% | 2.5%
16:48 | 69.7667 | 967.4167 | 997 | 967 | 969.6 | 970.4 | 982.1 | 950 | 969 | OFF | 948.9 | 942.8 | 954.3 | 962.1 | 995.8 | OFF | 8.01 | 9.87 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 967.8928 | 56869.6012 | 57191.5797 | -2.5% | -0.563% | 2.5%
16:48 | 69.8167 | 967.7667 | 997.4 | 967.2 | 970.3 | 970.7 | 983 | 950.1 | 969.1 | OFF | 949 | 943.2 | 954.4 | 962.4 | 996.4 | OFF | 8.01 | 10.11 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 968 | 56917.9808 | 57239.977 | -2.5% | -0.5625% | 2.5%
16:49 | 69.8667 | 968.05 | 997.7 | 967.5 | 970.8 | 970.9 | 983.7 | 950.2 | 969.3 | OFF | 949.1 | 943.5 | 954.6 | 962.7 | 996.6 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 968.107 | 56966.3762 | 57288.3797 | -2.5% | -0.5621% | 2.5%
16:49 | 69.9167 | 968.3917 | 998 | 967.8 | 971.3 | 971.2 | 984.4 | 950.4 | 969.5 | OFF | 949.2 | 943.9 | 955.2 | 963 | 996.8 | OFF | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 968.214 | 57014.7872 | 57336.7877 | -2.5% | -0.5616% | 2.5%
16:49 | 69.9667 | 968.6667 | 998.2 | 968.1 | 971.7 | 971.3 | 984.9 | 950.7 | 969.7 | OFF | 949.4 | 944.2 | 955.5 | 963.3 | 997 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 968.3209 | 57063.2137 | 57385.2011 | -2.5% | -0.5611% | 2.5%
16:49 | 70.0167 | 968.7667 | 998.3 | 968.3 | 971.8 | 971.3 | 984.8 | 950.7 | 969.7 | OFF | 949.5 | 944.1 | 955.7 | 963.6 | 997.4 | OFF | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 968.4278 | 57111.6495 | 57433.6198 | -2.5% | -0.5606% | 2.5%
16:49 | 70.0833 | 968.6417 | 998.2 | 968.6 | 972.2 | 971.2 | 983.3 | 950.8 | 969.6 | OFF | 949.5 | 942.8 | 955.6 | 964 | 997.9 | OFF | 8.01 | 9.21 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 968.5701 | 57176.2298 | 57498.1864 | -2.5% | -0.5599% | 2.5%
16:49 | 70.1333 | 968.4667 | 998.3 | 968.7 | 972.4 | 970.9 | 981.9 | 950.8 | 969.5 | OFF | 949.7 | 941.5 | 955.5 | 964.2 | 998.2 | OFF | 8.01 | 9.04 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 968.6768 | 57224.6575 | 57546.6175 | -2.5% | -0.5595% | 2.5%
16:49 | 70.1833 | 968.3417 | 998.3 | 968.9 | 972.6 | 970.7 | 981.1 | 950.7 | 969.5 | OFF | 949.8 | 940.7 | 955.2 | 964.3 | 998.3 | OFF | 8.01 | 9.04 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 968.7834 | 57273.0777 | 57595.054 | -2.5% | -0.559% | 2.5%
16:49 | 70.2333 | 968.35 | 998.4 | 969.1 | 973 | 970.7 | 980.9 | 950.7 | 969.4 | OFF | 949.8 | 940.2 | 955 | 964.4 | 998.6 | OFF | 8.01 | 9.13 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 968.8899 | 57321.495 | 57643.4959 | -2.5% | -0.5586% | 2.5%
16:49 | 70.2833 | 968.4167 | 998.7 | 969.2 | 973.2 | 970.7 | 981.1 | 950.7 | 969.2 | OFF | 949.8 | 940.2 | 954.9 | 964.5 | 998.8 | OFF | 8.01 | 9.18 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 968.9963 | 57369.9142 | 57691.943 | -2.5% | -0.5582% | 2.5%
16:49 | 70.35 | 968.675 | 999 | 969.4 | 973.4 | 971.2 | 981.7 | 950.9 | 969.3 | OFF | 949.8 | 940.4 | 955.1 | 964.8 | 999.1 | OFF | 8.01 | 9.23 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 969.1381 | 57434.4839 | 57756.5475 | -2.5% | -0.5576% | 2.5%
16:49 | 70.4 | 968.9583 | 999.1 | 969.7 | 973.2 | 971.6 | 982.5 | 951.2 | 969.7 | OFF | 949.9 | 941 | 955.5 | 964.9 | 999.2 | OFF | 8.01 | 9.26 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 969.2444 | 57482.9247 | 57805.0071 | -2.5% | -0.5572% | 2.5%
16:49 | 70.45 | 969.2167 | 999.2 | 969.8 | 973.3 | 972 | 983.2 | 951.4 | 970 | OFF | 950.1 | 941.8 | 955.7 | 965 | 999.1 | OFF | 8.01 | 9.3 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 969.3506 | 57531.3791 | 57853.472 | -2.5% | -0.5567% | 2.5%
16:49 | 70.5 | 969.4667 | 999.4 | 969.9 | 973.5 | 972.2 | 983.7 | 951.6 | 970.2 | OFF | 950.3 | 942.5 | 955.9 | 965.1 | 999.3 | OFF | 8.01 | 9.37 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 969.4567 | 57579.8462 | 57901.9421 | -2.5% | -0.5563% | 2.5%
16:49 | 70.55 | 969.65 | 999.6 | 970.1 | 973.7 | 972.4 | 983.6 | 951.7 | 970.4 | OFF | 950.5 | 942.7 | 956.2 | 965.4 | 999.5 | OFF | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 969.5628 | 57628.3241 | 57950.4176 | -2.5% | -0.5558% | 2.5%
16:49 | 70.6 | 969.7333 | 999.8 | 970.4 | 973.6 | 972.4 | 983.2 | 951.9 | 970.5 | OFF | 950.6 | 942.4 | 956.6 | 965.7 | 999.7 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 969.6687 | 57676.8087 | 57998.8984 | -2.5% | -0.5553% | 2.5%
16:49 | 70.6667 | 969.8583 | 999.9 | 970.7 | 973.4 | 972.6 | 983.2 | 952.2 | 970.7 | OFF | 950.9 | 942.2 | 956.9 | 966 | 999.6 | OFF | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 969.8099 | 57741.4617 | 58063.5477 | -2.5% | -0.5547% | 2.5%
16:49 | 70.7167 | 969.8333 | 999.9 | 970.6 | 973.2 | 972.6 | 983.2 | 952.3 | 970.9 | OFF | 951 | 941.9 | 956.9 | 966.2 | 999.3 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 969.9157 | 57789.954 | 58112.0408 | -2.5% | -0.5543% | 2.5%
16:49 | 70.7667 | 969.925 | 999.9 | 970.7 | 973.3 | 972.8 | 983.2 | 952.3 | 971.1 | OFF | 951.1 | 941.8 | 957.1 | 966.3 | 999.5 | OFF | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 970.0214 | 57838.448 | 58160.5393 | -2.5% | -0.5538% | 2.5%
16:49 | 70.8167 | 970 | 999.9 | 970.8 | 973.4 | 973 | 982.8 | 952.5 | 971.2 | OFF | 951.2 | 941.8 | 957.3 | 966.3 | 999.8 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 970.127 | 57886.9461 | 58209.043 | -2.5% | -0.5533% | 2.5%
16:50 | 70.8667 | 970.0167 | 999.9 | 970.8 | 973.2 | 972.9 | 982.8 | 952.6 | 971.3 | OFF | 951.3 | 941.9 | 957.4 | 966.3 | 999.8 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 970.2326 | 57935.4465 | 58257.552 | -2.5% | -0.5529% | 2.5%
16:50 | 70.9333 | 970.1583 | 1000 | 970.9 | 973.1 | 973 | 983.3 | 952.7 | 971.5 | OFF | 951.6 | 942.1 | 957.5 | 966.5 | 999.7 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 970.3732 | 58000.119 | 58322.2388 | -2.5% | -0.5523% | 2.5%
16:50 | 70.9833 | 970.4167 | 1000.3 | 971.2 | 973.6 | 973.4 | 983.4 | 952.9 | 971.6 | OFF | 951.9 | 942.1 | 957.7 | 966.8 | 1000.1 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 970.4786 | 58048.6334 | 58370.7601 | -2.5% | -0.5519% | 2.5%
16:50 | 71.0333 | 970.5917 | 1000.5 | 971.3 | 973.9 | 973.5 | 983.5 | 953.2 | 971.7 | OFF | 952.2 | 942.4 | 957.8 | 966.8 | 1000.3 | OFF | 8.01 | 12.74 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 970.5839 | 58097.1586 | 58419.2867 | -2.5% | -0.5514% | 2.5%
16:50 | 71.0833 | 971.0417 | 1000.9 | 971.6 | 974.3 | 973.8 | 984.4 | 953.7 | 971.9 | OFF | 952.6 | 943.4 | 958.3 | 967 | 1000.6 | OFF | 8.01 | 15.04 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 970.6892 | 58145.6994 | 58467.8185 | -2.5% | -0.5509% | 2.5%
16:50 | 71.1333 | 971.55 | 1001.4 | 972 | 974.7 | 974.2 | 985.4 | 954.1 | 972.2 | OFF | 953.1 | 944.4 | 959.1 | 967.2 | 1000.8 | OFF | 8.01 | 16.05 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 970.7943 | 58194.2642 | 58516.3556 | -2.5% | -0.5504% | 2.5%
16:50 | 71.2 | 971.8833 | 1001.6 | 972.1 | 974.9 | 974.5 | 985.8 | 954.7 | 972.6 | OFF | 953.6 | 944.7 | 959.6 | 967.3 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 17.54 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 970.9345 | 58259.0453 | 58581.0799 | -2.5% | -0.5497% | 2.5%
16:50 | 71.25 | 972.1 | 1001.8 | 972.3 | 974.8 | 974.8 | 986 | 955 | 973 | OFF | 953.9 | 945 | 960 | 967.4 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 17.95 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 971.0395 | 58307.6449 | 58629.6292 | -2.5% | -0.5492% | 2.5%
16:50 | 71.3 | 972.2833 | 1002 | 972.4 | 974.7 | 975.1 | 986.1 | 955.4 | 973.2 | OFF | 954.3 | 945.2 | 960.4 | 967.5 | 1001.1 | OFF | 8.01 | 18.24 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 971.1444 | 58356.2545 | 58678.1838 | -2.5% | -0.5486% | 2.5%
16:50 | 71.35 | 972.5917 | 1002 | 972.4 | 974.8 | 975.4 | 986.8 | 955.8 | 973.6 | OFF | 954.8 | 946 | 960.7 | 967.7 | 1001.1 | OFF | 8.01 | 19.04 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 971.2492 | 58404.8764 | 58726.7437 | -2.5% | -0.5481% | 2.5%
16:50 | 71.4 | 972.9417 | 1002.1 | 972.7 | 974.9 | 975.9 | 987.3 | 956.2 | 974 | OFF | 955.4 | 946.4 | 961.2 | 967.9 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 18.89 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 971.354 | 58453.5147 | 58775.3088 | -2.5% | -0.5475% | 2.5%
16:50 | 71.45 | 973.0417 | 1002.1 | 972.6 | 975 | 975.9 | 987.5 | 956.4 | 974.2 | OFF | 955.6 | 946.5 | 961.3 | 968 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 19.27 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 971.4587 | 58502.1643 | 58823.8791 | -2.5% | -0.5469% | 2.5%
16:50 | 71.5167 | 973.4917 | 1002.6 | 973 | 975.5 | 976.4 | 988.3 | 956.7 | 974.6 | OFF | 956 | 947.1 | 961.7 | 968.3 | 1001.7 | OFF | 8.01 | 19.25 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 971.5982 | 58567.0488 | 58888.6476 | -2.5% | -0.5461% | 2.5%
16:50 | 71.5667 | 973.775 | 1003 | 973.3 | 976 | 976.7 | 988.5 | 956.9 | 974.8 | OFF | 956.2 | 947.1 | 962.1 | 968.6 | 1002.1 | OFF | 8.01 | 19.4 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 971.7027 | 58615.7304 | 58937.2302 | -2.5% | -0.5455% | 2.5%
16:50 | 71.6167 | 973.9833 | 1003.2 | 973.4 | 976.1 | 977 | 988.8 | 957.2 | 975.1 | OFF | 956.4 | 947.2 | 962.4 | 968.7 | 1002.3 | OFF | 8.01 | 19.67 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 971.8072 | 58664.4244 | 58985.8179 | -2.5% | -0.5449% | 2.5%
16:50 | 71.6667 | 974.3 | 1003.3 | 973.7 | 976.1 | 977.3 | 989.3 | 957.6 | 975.5 | OFF | 956.8 | 947.8 | 963 | 968.9 | 1002.3 | OFF | 8.01 | 19.4 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 971.9116 | 58713.1315 | 59034.4109 | -2.5% | -0.5442% | 2.5%
16:50 | 71.7167 | 974.45 | 1003 | 973.7 | 975.9 | 977.4 | 989.6 | 957.9 | 976.1 | OFF | 957.2 | 948 | 963.2 | 969.1 | 1002.3 | OFF | 8.01 | 19.59 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 972.0159 | 58761.8502 | 59083.0091 | -2.5% | -0.5436% | 2.5%
16:50 | 71.7833 | 974.7 | 1002.9 | 973.9 | 975.8 | 977.5 | 990 | 958.3 | 976.6 | OFF | 957.6 | 948.6 | 963.6 | 969.4 | 1002.2 | OFF | 8.01 | 19.18 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 972.1549 | 58826.8219 | 59147.8148 | -2.5% | -0.5427% | 2.5%
16:50 | 71.8333 | 974.825 | 1002.8 | 973.8 | 975.5 | 977.3 | 990.7 | 958.5 | 976.9 | OFF | 958 | 949.4 | 963.6 | 969.4 | 1002 | OFF | 8.01 | 19.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.259 | 58875.56 | 59196.4251 | -2.5% | -0.542% | 2.5%
16:51 | 71.8833 | 974.9917 | 1002.8 | 973.8 | 975.3 | 977.3 | 991.4 | 958.7 | 977.1 | OFF | 958.3 | 950.3 | 963.8 | 969.2 | 1001.9 | OFF | 8.01 | 19.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.3631 | 58924.3054 | 59245.0407 | -2.5% | -0.5414% | 2.5%
16:51 | 71.9333 | 975.0167 | 1002.6 | 973.7 | 975.2 | 977.2 | 991.7 | 958.8 | 977.3 | OFF | 958.5 | 950.5 | 963.8 | 969.1 | 1001.8 | OFF | 8.01 | 19.31 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.4671 | 58973.0556 | 59293.6614 | -2.5% | -0.5407% | 2.5%
16:51 | 71.9833 | 975.0333 | 1002.4 | 973.6 | 975.1 | 977.3 | 992.3 | 958.9 | 977.3 | OFF | 958.6 | 950.7 | 963.8 | 968.9 | 1001.5 | OFF | 8.01 | 19.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.571 | 59021.8069 | 59342.2874 | -2.5% | -0.5401% | 2.5%
16:51 | 72.0333 | 975.1083 | 1002.4 | 973.6 | 975.1 | 977.3 | 992.9 | 958.9 | 977.3 | OFF | 958.7 | 950.9 | 963.9 | 968.9 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 19.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 972.6749 | 59070.5604 | 59390.9185 | -2.5% | -0.5394% | 2.5%
16:51 | 72.1 | 975.2583 | 1002.4 | 973.7 | 975.6 | 977.3 | 993.3 | 959 | 977.4 | OFF | 958.8 | 951.1 | 964.1 | 969 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 19.16 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 972.8133 | 59135.5726 | 59455.7681 | -2.5% | -0.5385% | 2.5%
16:51 | 72.15 | 975.375 | 1002.5 | 973.9 | 975.9 | 977.3 | 993.7 | 959 | 977.3 | OFF | 958.8 | 951.3 | 964.3 | 969.1 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 19.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 972.9169 | 59184.3385 | 59504.4114 | -2.5% | -0.5379% | 2.5%
16:51 | 72.2 | 975.4083 | 1002.5 | 973.9 | 976 | 977.5 | 993.8 | 959 | 977.2 | OFF | 958.8 | 951.4 | 964.4 | 969 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 19.25 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 973.0206 | 59233.1081 | 59553.0598 | -2.5% | -0.5373% | 2.5%
16:51 | 72.25 | 975.6167 | 1002.6 | 974.1 | 976 | 977.8 | 994.2 | 959.2 | 977.2 | OFF | 958.9 | 952.1 | 964.9 | 969 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 18.86 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 973.1241 | 59281.8837 | 59601.7134 | -2.5% | -0.5366% | 2.5%
16:51 | 72.3 | 975.8 | 1002.5 | 974.1 | 976.3 | 978.2 | 994.9 | 959.4 | 977.3 | OFF | 959 | 952.7 | 965 | 969 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 19.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 973.2276 | 59330.6691 | 59650.3722 | -2.5% | -0.536% | 2.5%
16:51 | 72.3667 | 976.1 | 1002.7 | 974.4 | 976.3 | 978.6 | 995.9 | 959.6 | 977.3 | OFF | 959.1 | 953.6 | 965.4 | 969.1 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 18.86 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 973.3654 | 59395.7324 | 59715.2587 | -2.5% | -0.5351% | 2.5%
16:51 | 72.4167 | 976.1833 | 1002.8 | 974.4 | 976.5 | 978.9 | 995.9 | 959.8 | 977.3 | OFF | 959.2 | 953.2 | 965.5 | 969.3 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 19.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 973.4687 | 59444.5395 | 59763.9295 | -2.5% | -0.5344% | 2.5%
16:51 | 72.4667 | 976.2583 | 1003 | 974.7 | 976.8 | 979.2 | 995.3 | 960 | 977.4 | OFF | 959.4 | 952.4 | 965.7 | 969.5 | 1001.7 | OFF | 8.01 | 19.2 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 973.572 | 59493.3506 | 59812.6055 | -2.5% | -0.5338% | 2.5%
16:51 | 72.5167 | 976.2083 | 1003.1 | 974.9 | 977 | 979.2 | 994.4 | 960.2 | 977.4 | OFF | 959.4 | 951.4 | 965.9 | 969.7 | 1001.9 | OFF | 8.01 | 18.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 973.6751 | 59542.1622 | 59861.2867 | -2.5% | -0.5331% | 2.5%
16:51 | 72.5833 | 976.0667 | 1003.1 | 974.9 | 976.9 | 979 | 993.6 | 960.2 | 977.4 | OFF | 959.4 | 950.5 | 965.9 | 969.8 | 1002.1 | OFF | 8.01 | 19.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 973.8126 | 59607.2381 | 59926.203 | -2.5% | -0.5323% | 2.5%
16:51 | 72.6333 | 976.0417 | 1003.2 | 975 | 977.2 | 978.9 | 993.4 | 960.1 | 977.4 | OFF | 959.3 | 950 | 965.7 | 970 | 1002.3 | OFF | 8.01 | 18.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 973.9156 | 59656.0408 | 59974.8962 | -2.5% | -0.5316% | 2.5%
16:51 | 72.6833 | 976.1 | 1003.3 | 975.2 | 977.7 | 978.9 | 993.3 | 960.1 | 977.5 | OFF | 959.3 | 949.7 | 965.6 | 970.2 | 1002.4 | OFF | 8.01 | 18.12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 974.0185 | 59704.8443 | 60023.5945 | -2.5% | -0.531% | 2.5%
16:51 | 72.7333 | 975.9083 | 1003.2 | 975.3 | 977.9 | 978.5 | 992.6 | 960 | 977.4 | OFF | 959.2 | 948.9 | 965 | 970.4 | 1002.5 | OFF | 8.01 | 16.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 974.1214 | 59753.6445 | 60072.298 | -2.5% | -0.5305% | 2.5%
16:51 | 72.7833 | 975.7083 | 1003.1 | 975.3 | 977.7 | 978.2 | 992.1 | 959.8 | 977.3 | OFF | 959.1 | 948.3 | 964.7 | 970.5 | 1002.4 | OFF | 8.01 | 15.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 974.2242 | 59802.4349 | 60121.0067 | -2.5% | -0.5299% | 2.5%
16:51 | 72.8333 | 975.4083 | 1002.8 | 975.2 | 977.5 | 978.1 | 991.3 | 959.5 | 977.1 | OFF | 958.9 | 947.4 | 964.3 | 970.4 | 1002.4 | OFF | 8.01 | 14.35 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 974.3269 | 59851.2128 | 60169.7204 | -2.5% | -0.5293% | 2.5%
16:52 | 72.8833 | 975.05 | 1002.6 | 975.2 | 977.4 | 977.8 | 990.4 | 959.2 | 976.7 | OFF | 958.5 | 946.3 | 963.8 | 970.3 | 1002.4 | OFF | 8.01 | 13.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 974.4295 | 59899.9743 | 60218.4394 | -2.5% | -0.5288% | 2.5%
16:52 | 72.95 | 974.6 | 1002.4 | 975.1 | 977.2 | 977.2 | 989.2 | 958.8 | 976.1 | OFF | 958.1 | 945.1 | 963.4 | 970.2 | 1002.4 | OFF | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 974.5663 | 59964.9626 | 60283.4059 | -2.5% | -0.5282% | 2.5%
16:52 | 73 | 974.3417 | 1002.4 | 975 | 977.3 | 976.7 | 988.5 | 958.6 | 975.7 | OFF | 957.8 | 944.6 | 963.2 | 970 | 1002.3 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 974.6688 | 60013.6862 | 60332.1368 | -2.5% | -0.5278% | 2.5%
16:52 | 73.05 | 974.1333 | 1002.4 | 974.8 | 977.3 | 976.4 | 988.1 | 958.4 | 975.5 | OFF | 957.6 | 944.1 | 963 | 969.8 | 1002.2 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.7712 | 60062.3981 | 60380.8728 | -2.5% | -0.5274% | 2.5%
16:52 | 73.1 | 974.0167 | 1002.6 | 974.8 | 977.3 | 976.3 | 987.8 | 958.1 | 975.4 | OFF | 957.3 | 944 | 962.8 | 969.7 | 1002.1 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.8735 | 60111.1018 | 60429.6139 | -2.5% | -0.5271% | 2.5%
16:52 | 73.15 | 973.925 | 1002.6 | 974.7 | 977 | 976.3 | 987.9 | 957.9 | 975.4 | OFF | 957.1 | 944.1 | 962.5 | 969.6 | 1002 | OFF | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.9758 | 60159.8003 | 60478.3601 | -2.5% | -0.5267% | 2.5%
16:52 | 73.2 | 973.85 | 1002.5 | 974.6 | 976.9 | 976.3 | 987.9 | 957.8 | 975.4 | OFF | 957 | 944 | 962.3 | 969.6 | 1001.9 | OFF | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 975.078 | 60208.4947 | 60527.1115 | -2.5% | -0.5264% | 2.5%
16:52 | 73.2667 | 973.675 | 1002.2 | 974.3 | 976.4 | 976.3 | 987.8 | 957.8 | 975.4 | OFF | 956.9 | 943.8 | 962.2 | 969.3 | 1001.7 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 975.2142 | 60273.4122 | 60592.1212 | -2.5% | -0.526% | 2.5%
16:52 | 73.3167 | 973.6333 | 1002 | 974.2 | 976.2 | 976.3 | 988 | 957.8 | 975.4 | OFF | 956.8 | 943.9 | 962.2 | 969.2 | 1001.6 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 975.3162 | 60322.0949 | 60640.8845 | -2.5% | -0.5257% | 2.5%
16:52 | 73.3667 | 973.675 | 1001.9 | 974.2 | 976.2 | 976.4 | 988.5 | 957.6 | 975.4 | OFF | 956.7 | 944.4 | 962.1 | 969.2 | 1001.5 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 975.4182 | 60370.7776 | 60689.6528 | -2.5% | -0.5254% | 2.5%
16:52 | 73.4167 | 973.6917 | 1001.8 | 974.2 | 976.1 | 976.4 | 988.9 | 957.5 | 975.5 | OFF | 956.7 | 944.8 | 962 | 969.2 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 975.5201 | 60419.4618 | 60738.4263 | -2.5% | -0.5251% | 2.5%
16:52 | 73.4667 | 973.6583 | 1001.5 | 974.1 | 976 | 976.4 | 989 | 957.5 | 975.6 | OFF | 956.7 | 945 | 962 | 969 | 1001.1 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 975.6219 | 60468.1456 | 60787.2048 | -2.5% | -0.5249% | 2.5%
16:52 | 73.5333 | 973.7167 | 1001.4 | 974.1 | 976.2 | 976.5 | 989.3 | 957.6 | 975.9 | OFF | 956.8 | 944.9 | 962 | 968.9 | 1001 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 975.7576 | 60533.0581 | 60852.2508 | -2.5% | -0.5245% | 2.5%
16:52 | 73.5833 | 973.8333 | 1001.5 | 974.3 | 976.3 | 976.7 | 989.6 | 957.6 | 976 | OFF | 956.9 | 945.3 | 962 | 968.9 | 1000.9 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 975.8593 | 60581.7468 | 60901.0412 | -2.5% | -0.5243% | 2.5%
16:52 | 73.6333 | 973.8917 | 1001.6 | 974.3 | 976.4 | 976.7 | 989.7 | 957.6 | 976 | OFF | 957 | 945.6 | 962 | 968.9 | 1000.9 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 975.9609 | 60630.4399 | 60949.8367 | -2.5% | -0.524% | 2.5%
16:52 | 73.6833 | 974 | 1001.8 | 974.3 | 976.6 | 976.7 | 990 | 957.6 | 976 | OFF | 956.9 | 945.8 | 962.1 | 969 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 976.0624 | 60679.1372 | 60998.6373 | -2.5% | -0.5238% | 2.5%
16:52 | 73.7333 | 974 | 1001.9 | 974.3 | 976.8 | 976.9 | 989.9 | 957.5 | 975.9 | OFF | 956.8 | 945.6 | 962.1 | 969 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 976.1639 | 60727.8372 | 61047.443 | -2.5% | -0.5235% | 2.5%
16:52 | 73.8 | 973.9333 | 1001.9 | 974.4 | 977 | 976.9 | 989.4 | 957.5 | 975.8 | OFF | 956.7 | 944.9 | 962.2 | 969.1 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 976.2991 | 60792.7683 | 61112.5251 | -2.5% | -0.5232% | 2.5%
16:52 | 73.85 | 973.8 | 1001.8 | 974.5 | 977 | 976.8 | 988.6 | 957.5 | 975.7 | OFF | 956.6 | 944.4 | 962.1 | 969.2 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 976.4004 | 60841.4617 | 61161.3426 | -2.5% | -0.523% | 2.5%
16:53 | 73.9 | 973.7083 | 1001.6 | 974.5 | 976.9 | 976.8 | 988.3 | 957.4 | 975.7 | OFF | 956.4 | 944.4 | 962 | 969.2 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 976.5016 | 60890.1494 | 61210.1651 | -2.5% | -0.5228% | 2.5%
16:53 | 73.95 | 973.6417 | 1001.6 | 974.6 | 976.9 | 976.8 | 987.9 | 957.3 | 975.7 | OFF | 956.3 | 944.3 | 962 | 969.2 | 1001.1 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 976.6028 | 60938.8331 | 61258.9927 | -2.5% | -0.5226% | 2.5%
16:53 | 74 | 973.4583 | 1001.4 | 974.5 | 976.5 | 976.8 | 987.3 | 957.2 | 975.7 | OFF | 956.2 | 944.1 | 961.9 | 969.1 | 1000.8 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 976.7039 | 60987.5106 | 61307.8254 | -2.5% | -0.5225% | 2.5%
16:53 | 74.05 | 973.3 | 1001.3 | 974.4 | 976.3 | 976.8 | 986.8 | 957.1 | 975.6 | OFF | 956.2 | 943.7 | 961.7 | 969 | 1000.7 | OFF | 8.01 | 9.32 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 976.8049 | 61036.1796 | 61356.6631 | -2.5% | -0.5223% | 2.5%
16:53 | 74.1167 | 973.15 | 1001.3 | 974.2 | 976.2 | 976.5 | 986.4 | 957 | 975.4 | OFF | 956.1 | 943.4 | 961.5 | 969 | 1000.8 | OFF | 8.01 | 9.35 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 976.9395 | 61101.0612 | 61421.7879 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
16:53 | 74.1667 | 973.1 | 1001.3 | 974.1 | 976.1 | 976.2 | 986.8 | 956.9 | 975.3 | OFF | 956 | 943.4 | 961.3 | 968.9 | 1000.9 | OFF | 8.01 | 9.49 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 977.0404 | 61149.7175 | 61470.6374 | -2.5% | -0.5221% | 2.5%
16:53 | 74.2167 | 973.0583 | 1001.4 | 974.1 | 976.1 | 976 | 986.7 | 956.9 | 975.2 | OFF | 956.1 | 943.2 | 961.2 | 968.8 | 1001 | OFF | 8.01 | 9.4 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 977.1412 | 61198.3715 | 61519.4919 | -2.5% | -0.522% | 2.5%
16:53 | 74.2667 | 973.05 | 1001.4 | 974 | 976.2 | 975.9 | 986.6 | 956.9 | 975.1 | OFF | 956.3 | 943.2 | 961 | 968.9 | 1001.1 | OFF | 8.01 | 9.4 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 977.2419 | 61247.0242 | 61568.3515 | -2.5% | -0.5219% | 2.5%
16:53 | 74.3167 | 973.0417 | 1001.3 | 974 | 976.4 | 975.7 | 986.6 | 956.8 | 975.1 | OFF | 956.3 | 943.2 | 961 | 968.8 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 9.69 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 977.3426 | 61295.6765 | 61617.2161 | -2.5% | -0.5218% | 2.5%
16:53 | 74.3833 | 973.0833 | 1001.5 | 974.1 | 976.7 | 975.7 | 986.7 | 956.7 | 974.8 | OFF | 956.2 | 943.1 | 960.9 | 969 | 1001.6 | OFF | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 977.4767 | 61360.5473 | 61682.3768 | -2.5% | -0.5218% | 2.5%
16:53 | 74.4333 | 973.1417 | 1001.5 | 974.2 | 976.7 | 975.6 | 987.1 | 956.7 | 974.7 | OFF | 956.1 | 943.2 | 961 | 969.2 | 1001.7 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 977.5772 | 61409.2029 | 61731.2531 | -2.5% | -0.5217% | 2.5%
16:53 | 74.4833 | 973.2667 | 1001.6 | 974.3 | 976.8 | 975.5 | 987.8 | 956.7 | 974.7 | OFF | 956 | 943.8 | 960.9 | 969.4 | 1001.7 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 977.6777 | 61457.8631 | 61780.1345 | -2.5% | -0.5216% | 2.5%
16:53 | 74.5333 | 973.2583 | 1001.5 | 974.4 | 976.7 | 975.6 | 987.7 | 956.7 | 974.8 | OFF | 956 | 943.7 | 960.9 | 969.5 | 1001.6 | OFF | 8.01 | 10.16 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 977.7781 | 61506.5262 | 61829.0209 | -2.5% | -0.5216% | 2.5%
16:53 | 74.5833 | 973.2 | 1001.3 | 974.4 | 976.7 | 975.6 | 987.4 | 956.7 | 974.7 | OFF | 956 | 943.5 | 961 | 969.5 | 1001.6 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 977.8784 | 61555.1877 | 61877.9123 | -2.5% | -0.5216% | 2.5%
16:53 | 74.6333 | 973.1417 | 1001.3 | 974.4 | 976.5 | 975.5 | 987.3 | 956.7 | 974.7 | OFF | 956 | 943.5 | 960.9 | 969.4 | 1001.5 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 977.9786 | 61603.8463 | 61926.8087 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:53 | 74.7 | 973.075 | 1001.2 | 974.3 | 976.6 | 975.3 | 987.3 | 956.6 | 974.5 | OFF | 956 | 943.6 | 960.8 | 969.2 | 1001.5 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 978.1122 | 61668.7201 | 61992.0118 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:53 | 74.75 | 973.0583 | 1001.3 | 974.3 | 976.8 | 975.3 | 987.1 | 956.5 | 974.5 | OFF | 955.9 | 943.4 | 960.8 | 969.2 | 1001.6 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 978.2123 | 61717.3735 | 62040.9199 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:53 | 74.8 | 973.075 | 1001.4 | 974.3 | 976.9 | 975.4 | 986.9 | 956.5 | 974.5 | OFF | 955.8 | 943.3 | 960.8 | 969.3 | 1001.8 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 978.3123 | 61766.0268 | 62089.833 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:53 | 74.85 | 973.1917 | 1001.6 | 974.4 | 976.9 | 975.5 | 987.2 | 956.6 | 974.7 | OFF | 955.9 | 943.6 | 960.9 | 969.2 | 1001.8 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 978.4122 | 61814.6835 | 62138.7511 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:54 | 74.9 | 973.35 | 1001.6 | 974.5 | 976.8 | 975.6 | 987.6 | 956.8 | 975.1 | OFF | 956.1 | 944 | 961 | 969.4 | 1001.7 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 978.5121 | 61863.347 | 62187.6742 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:54 | 74.9667 | 973.55 | 1001.6 | 974.5 | 976.7 | 976 | 988.2 | 957.1 | 975.4 | OFF | 956.3 | 944.7 | 961.3 | 969.3 | 1001.5 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 978.6452 | 61928.2437 | 62252.9128 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:54 | 75.0167 | 973.7833 | 1001.6 | 974.5 | 976.7 | 976.5 | 989.1 | 957.3 | 975.7 | OFF | 956.5 | 945.4 | 961.5 | 969.4 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 978.7449 | 61976.927 | 62301.8475 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:54 | 75.0667 | 974.0417 | 1001.8 | 974.6 | 976.9 | 976.8 | 989.9 | 957.5 | 976 | OFF | 956.8 | 946.1 | 961.6 | 969.5 | 1001 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 978.8446 | 62025.6226 | 62350.7873 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:54 | 75.1167 | 974.1167 | 1001.9 | 974.7 | 976.9 | 976.9 | 990 | 957.6 | 976.1 | OFF | 956.9 | 946.1 | 961.6 | 969.6 | 1001.1 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 978.9442 | 62074.3266 | 62399.732 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:54 | 75.1667 | 974.2417 | 1002 | 974.8 | 977.2 | 977.1 | 990.1 | 957.7 | 976.2 | OFF | 957.1 | 945.9 | 961.8 | 969.8 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 979.0437 | 62123.0356 | 62448.6817 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:54 | 75.2167 | 974.3583 | 1002.2 | 975.1 | 977.6 | 977.1 | 990 | 957.8 | 976.1 | OFF | 957.2 | 945.8 | 962 | 970 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 979.1432 | 62171.7506 | 62497.6364 | -2.5% | -0.5214% | 2.5%
16:54 | 75.2833 | 974.3083 | 1002.3 | 975.3 | 977.6 | 977 | 989.4 | 957.8 | 976 | OFF | 957.1 | 945.5 | 961.8 | 970.3 | 1001.6 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 979.2757 | 62236.7061 | 62562.917 | -2.5% | -0.5214% | 2.5%
16:54 | 75.3333 | 974.2583 | 1002.2 | 975.4 | 977.5 | 977.1 | 989 | 957.8 | 976 | OFF | 957.1 | 945.2 | 961.8 | 970.4 | 1001.6 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 979.375 | 62285.4203 | 62611.8833 | -2.5% | -0.5214% | 2.5%
16:54 | 75.3833 | 974.125 | 1002 | 975.5 | 977.6 | 977.1 | 988.3 | 957.9 | 975.8 | OFF | 956.9 | 944.5 | 961.8 | 970.4 | 1001.7 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 979.4743 | 62334.1299 | 62660.8545 | -2.5% | -0.5214% | 2.5%
16:54 | 75.4333 | 974.0917 | 1001.9 | 975.5 | 977.6 | 977.1 | 988.1 | 958 | 975.7 | OFF | 957 | 944.3 | 961.8 | 970.5 | 1001.6 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 979.5735 | 62382.8353 | 62709.8307 | -2.5% | -0.5214% | 2.5%
16:54 | 75.4833 | 974.0333 | 1001.8 | 975.5 | 977.4 | 977.1 | 988.1 | 958 | 975.8 | OFF | 957.1 | 944 | 961.8 | 970.4 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 979.6726 | 62431.5384 | 62758.8118 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:54 | 75.55 | 974.0833 | 1001.9 | 975.5 | 977.6 | 977 | 988.1 | 958 | 975.9 | OFF | 957.2 | 944.2 | 961.9 | 970.4 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 979.8046 | 62496.4756 | 62824.1277 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
16:54 | 75.6 | 974.1167 | 1001.9 | 975.5 | 977.6 | 977.2 | 988.1 | 958 | 975.9 | OFF | 957.2 | 944.2 | 962 | 970.3 | 1001.5 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 979.9036 | 62545.1806 | 62873.1205 | -2.5% | -0.5216% | 2.5%
16:54 | 75.65 | 974.2 | 1002.1 | 975.5 | 978 | 977.3 | 987.9 | 958.1 | 975.8 | OFF | 957.1 | 944.1 | 962.3 | 970.4 | 1001.8 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 980.0025 | 62593.8885 | 62922.1181 | -2.5% | -0.5216% | 2.5%
16:54 | 75.7 | 974.125 | 1002.2 | 975.5 | 977.8 | 977.1 | 987.6 | 958.1 | 975.6 | OFF | 957.1 | 943.9 | 962.4 | 970.4 | 1001.8 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 980.1013 | 62642.5967 | 62971.1207 | -2.5% | -0.5217% | 2.5%
16:54 | 75.75 | 973.975 | 1002 | 975.5 | 977.5 | 976.9 | 987.3 | 958 | 975.5 | OFF | 956.9 | 943.7 | 962.3 | 970.4 | 1001.7 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 980.2001 | 62691.2992 | 63020.1282 | -2.5% | -0.5218% | 2.5%
16:54 | 75.8167 | 973.8917 | 1001.9 | 975.4 | 977.5 | 976.4 | 987.1 | 958 | 975.6 | OFF | 957 | 943.4 | 962 | 970.5 | 1001.9 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 980.3317 | 62756.2281 | 63085.4793 | -2.5% | -0.5219% | 2.5%
16:55 | 75.8667 | 973.8833 | 1002 | 975.4 | 977.6 | 976.4 | 987.1 | 958 | 975.6 | OFF | 957.1 | 943.1 | 961.9 | 970.5 | 1001.9 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 980.4303 | 62804.9224 | 63134.4983 | -2.5% | -0.522% | 2.5%
16:55 | 75.9167 | 974.0667 | 1002.2 | 975.5 | 977.8 | 976.7 | 987.6 | 958 | 975.8 | OFF | 957.3 | 943.4 | 961.9 | 970.6 | 1002 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 980.5289 | 62853.6212 | 63183.5223 | -2.5% | -0.5221% | 2.5%
16:55 | 75.9667 | 974.35 | 1002.5 | 975.7 | 978.3 | 977.1 | 988.4 | 958.1 | 976 | OFF | 957.3 | 944 | 962 | 970.7 | 1002.1 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 980.6273 | 62902.3316 | 63232.5512 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
16:55 | 76.0167 | 974.7 | 1002.8 | 976 | 978.7 | 977.4 | 989.2 | 958.3 | 976.2 | OFF | 957.4 | 944.5 | 962.3 | 971.1 | 1002.5 | OFF | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 980.7258 | 62951.0578 | 63281.5851 | -2.5% | -0.5223% | 2.5%
16:55 | 76.0667 | 974.9917 | 1003.1 | 976.2 | 978.9 | 977.6 | 989.6 | 958.6 | 976.4 | OFF | 957.6 | 944.7 | 962.9 | 971.4 | 1002.9 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 6.6 | 980.8241 | 62999.8001 | 63330.6238 | -2.5% | -0.5224% | 2.5%
16:55 | 76.1333 | 975.1667 | 1003.3 | 976.4 | 978.8 | 977.8 | 989.7 | 958.8 | 976.8 | OFF | 957.9 | 944.7 | 963.2 | 971.5 | 1003.1 | OFF | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 980.9552 | 63064.8054 | 63396.0164 | -2.5% | -0.5224% | 2.5%
16:55 | 76.1833 | 975.4667 | 1003.6 | 976.5 | 978.8 | 978.1 | 990.3 | 959.2 | 977.2 | OFF | 958.2 | 945.4 | 963.4 | 971.6 | 1003.3 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.0534 | 63113.5712 | 63445.0667 | -2.5% | -0.5225% | 2.5%
16:55 | 76.2333 | 975.725 | 1003.9 | 976.6 | 978.9 | 978.4 | 990.7 | 959.4 | 977.4 | OFF | 958.4 | 946.1 | 963.6 | 971.8 | 1003.5 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.1515 | 63162.351 | 63494.1218 | -2.5% | -0.5225% | 2.5%
16:55 | 76.2833 | 975.9167 | 1004.2 | 976.7 | 979.2 | 978.7 | 990.9 | 959.5 | 977.6 | OFF | 958.5 | 946.3 | 963.7 | 972 | 1003.7 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.2496 | 63211.1421 | 63543.1818 | -2.5% | -0.5225% | 2.5%
16:55 | 76.3333 | 976.1083 | 1004.5 | 977 | 979.5 | 979 | 990.9 | 959.7 | 977.8 | OFF | 958.7 | 946.2 | 963.9 | 972.3 | 1003.8 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.3476 | 63259.9427 | 63592.2467 | -2.5% | -0.5226% | 2.5%
16:55 | 76.4 | 976.3 | 1004.8 | 977.3 | 979.8 | 979.4 | 990.5 | 960 | 978.1 | OFF | 959.1 | 945.6 | 964.3 | 972.6 | 1004.1 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.4782 | 63325.023 | 63657.6743 | -2.5% | -0.5226% | 2.5%
16:55 | 76.45 | 976.3833 | 1005 | 977.4 | 980.1 | 979.5 | 990.2 | 960.2 | 978.2 | OFF | 959.1 | 945.3 | 964.6 | 972.7 | 1004.3 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.5761 | 63373.8401 | 63706.7506 | -2.5% | -0.5226% | 2.5%
16:55 | 76.5 | 976.4333 | 1005 | 977.6 | 980.1 | 979.4 | 990.1 | 960.4 | 978.3 | OFF | 959.2 | 945.2 | 964.8 | 972.7 | 1004.4 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.6739 | 63422.6605 | 63755.8319 | -2.5% | -0.5226% | 2.5%
16:55 | 76.55 | 976.5583 | 1005.2 | 977.7 | 980.4 | 979.3 | 990.5 | 960.5 | 978.4 | OFF | 959.3 | 945.3 | 964.8 | 972.7 | 1004.6 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.7716 | 63471.4853 | 63804.918 | -2.5% | -0.5226% | 2.5%
16:55 | 76.6 | 976.725 | 1005.2 | 977.7 | 980.4 | 979.6 | 990.9 | 960.6 | 978.8 | OFF | 959.5 | 945.7 | 964.9 | 972.8 | 1004.6 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.8693 | 63520.3174 | 63854.009 | -2.5% | -0.5226% | 2.5%
16:55 | 76.65 | 976.925 | 1005.1 | 977.8 | 980.2 | 979.6 | 991.6 | 960.8 | 979.1 | OFF | 959.8 | 946.6 | 965.1 | 972.9 | 1004.5 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 981.9669 | 63569.1586 | 63903.1049 | -2.5% | -0.5226% | 2.5%
16:55 | 76.7167 | 977.2083 | 1005.1 | 977.8 | 980.3 | 979.9 | 992.6 | 961 | 979.4 | OFF | 960 | 947.7 | 965.3 | 972.9 | 1004.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 982.0969 | 63634.2964 | 63968.5737 | -2.5% | -0.5226% | 2.5%
16:55 | 76.7667 | 977.5167 | 1005 | 978 | 980.5 | 980.3 | 993.8 | 961.1 | 979.8 | OFF | 960.3 | 948.5 | 965.3 | 973.1 | 1004.5 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 982.1944 | 63683.1645 | 64017.681 | -2.5% | -0.5225% | 2.5%
16:55 | 76.8167 | 977.7583 | 1005.2 | 978.2 | 980.8 | 980.7 | 994.3 | 961.2 | 980 | OFF | 960.5 | 948.8 | 965.6 | 973.3 | 1004.5 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 982.2918 | 63732.0464 | 64066.7932 | -2.5% | -0.5225% | 2.5%
16:56 | 76.8667 | 977.8167 | 1005.4 | 978.4 | 981 | 980.8 | 994 | 961.2 | 980 | OFF | 960.5 | 948.8 | 965.7 | 973.4 | 1004.6 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 982.3891 | 63780.9358 | 64115.9102 | -2.5% | -0.5225% | 2.5%
16:56 | 76.9167 | 977.7917 | 1005.7 | 978.6 | 981.3 | 980.7 | 993.2 | 961.2 | 979.8 | OFF | 960.4 | 948.2 | 965.8 | 973.6 | 1005 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 982.4864 | 63829.826 | 64165.0321 | -2.5% | -0.5224% | 2.5%
16:56 | 76.9833 | 977.6167 | 1005.8 | 978.7 | 981.2 | 980.5 | 992.2 | 961.3 | 979.6 | OFF | 960.4 | 947 | 965.7 | 973.7 | 1005.3 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 982.616 | 63895.0062 | 64230.5355 | -2.5% | -0.5224% | 2.5%
16:56 | 77.0333 | 977.6667 | 1005.9 | 978.8 | 981.2 | 980.5 | 992.4 | 961.3 | 979.6 | OFF | 960.4 | 946.9 | 965.8 | 973.8 | 1005.4 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 982.7131 | 63943.8883 | 64279.6687 | -2.5% | -0.5224% | 2.5%
16:56 | 77.0833 | 977.7333 | 1006 | 978.8 | 981.1 | 980.6 | 992.6 | 961.4 | 979.7 | OFF | 960.4 | 946.7 | 966 | 973.9 | 1005.6 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 982.8102 | 63992.7733 | 64328.8068 | -2.5% | -0.5224% | 2.5%
16:56 | 77.1333 | 977.8333 | 1006.1 | 978.9 | 981.1 | 980.9 | 992.6 | 961.6 | 979.9 | OFF | 960.6 | 946.4 | 966.2 | 974 | 1005.7 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 982.9072 | 64041.6625 | 64377.9497 | -2.5% | -0.5224% | 2.5%
16:56 | 77.1833 | 977.9417 | 1006.2 | 978.9 | 981 | 981.2 | 992.5 | 961.9 | 980.2 | OFF | 960.8 | 946.2 | 966.5 | 974.1 | 1005.8 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.0041 | 64090.5569 | 64427.0975 | -2.5% | -0.5224% | 2.5%
16:56 | 77.2333 | 978.1917 | 1006.4 | 978.9 | 981.1 | 981.6 | 993.3 | 962.2 | 980.3 | OFF | 961 | 946.9 | 966.8 | 974.1 | 1005.7 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.101 | 64139.4602 | 64476.2501 | -2.5% | -0.5223% | 2.5%
16:56 | 77.3 | 978.4667 | 1006.5 | 979 | 981.3 | 981.8 | 994.4 | 962.3 | 980.5 | OFF | 961 | 947.9 | 967 | 974.2 | 1005.7 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.2301 | 64204.6822 | 64541.7945 | -2.5% | -0.5223% | 2.5%
16:56 | 77.35 | 978.6083 | 1006.5 | 979.2 | 981.7 | 981.9 | 994.7 | 962.4 | 980.6 | OFF | 961.1 | 948.1 | 967.1 | 974.3 | 1005.7 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.3268 | 64253.609 | 64590.9584 | -2.5% | -0.5223% | 2.5%
16:56 | 77.4 | 978.6833 | 1006.5 | 979.5 | 982 | 981.9 | 994.2 | 962.4 | 980.8 | OFF | 961.2 | 948 | 967.3 | 974.5 | 1005.9 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.4235 | 64302.5413 | 64640.1272 | -2.5% | -0.5223% | 2.5%
16:56 | 77.45 | 978.6083 | 1006.5 | 979.6 | 982.3 | 981.7 | 993.6 | 962.5 | 980.8 | OFF | 961.3 | 947.5 | 967.1 | 974.5 | 1005.9 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.5201 | 64351.4736 | 64689.3008 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
16:56 | 77.5 | 978.4917 | 1006.5 | 979.7 | 982.4 | 981.6 | 992.8 | 962.4 | 980.8 | OFF | 961.3 | 946.9 | 966.9 | 974.5 | 1006.1 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.6166 | 64400.4011 | 64738.4792 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
16:56 | 77.5667 | 978.5167 | 1006.7 | 979.8 | 982.2 | 981.5 | 993 | 962.3 | 980.8 | OFF | 961.3 | 947.1 | 966.6 | 974.5 | 1006.4 | OFF | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.7452 | 64465.6347 | 64804.0579 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
16:56 | 77.6167 | 978.6333 | 1006.8 | 979.7 | 982.2 | 981.3 | 993.5 | 962.4 | 981 | OFF | 961.5 | 947.5 | 966.6 | 974.6 | 1006.5 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.8416 | 64514.5635 | 64853.2476 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
16:56 | 77.6667 | 978.8833 | 1006.8 | 979.7 | 982 | 981.3 | 994.6 | 962.5 | 981.2 | OFF | 961.7 | 948.8 | 966.9 | 974.7 | 1006.4 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 983.938 | 64563.5014 | 64902.4421 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
16:56 | 77.7167 | 979.1667 | 1006.9 | 979.6 | 981.8 | 981.4 | 995.9 | 962.7 | 981.4 | OFF | 962 | 950 | 967.2 | 974.7 | 1006.4 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 984.0342 | 64612.4526 | 64951.6414 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
16:56 | 77.7667 | 979.4083 | 1007.1 | 979.6 | 981.9 | 981.6 | 996.8 | 963 | 981.5 | OFF | 962.2 | 950.4 | 967.6 | 974.7 | 1006.5 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 984.1304 | 64661.417 | 65000.8455 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
16:56 | 77.8333 | 979.5667 | 1007.3 | 979.7 | 981.9 | 982.1 | 996.8 | 963.3 | 981.6 | OFF | 962.4 | 950.1 | 968 | 974.9 | 1006.7 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 984.2586 | 64726.7162 | 65066.4585 | -2.5% | -0.5221% | 2.5%
16:57 | 77.8833 | 979.775 | 1007.6 | 979.8 | 982.1 | 982.5 | 996.9 | 963.6 | 981.8 | OFF | 962.7 | 950 | 968.4 | 975 | 1006.9 | OFF | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 984.3547 | 64775.6997 | 65115.6738 | -2.5% | -0.5221% | 2.5%
16:57 | 77.9333 | 980.1667 | 1007.9 | 980.1 | 982.7 | 983 | 997.4 | 964 | 982.2 | OFF | 963.1 | 950.2 | 968.7 | 975.4 | 1007.3 | OFF | 8.01 | 13.06 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 984.4507 | 64824.6983 | 65164.8939 | -2.5% | -0.5221% | 2.5%
16:57 | 77.9833 | 980.6583 | 1008.2 | 980.6 | 983.1 | 983.7 | 998.1 | 964.4 | 982.9 | OFF | 963.6 | 950.6 | 969.1 | 976.1 | 1007.5 | OFF | 8.01 | 13.2 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 984.5466 | 64873.7189 | 65214.1189 | -2.5% | -0.522% | 2.5%
16:57 | 78.0333 | 980.9583 | 1008.4 | 980.9 | 983.2 | 984.2 | 998.1 | 964.9 | 983.2 | OFF | 964.1 | 951 | 969.5 | 976.4 | 1007.6 | OFF | 8.01 | 13.22 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 984.6425 | 64922.7593 | 65263.3486 | -2.5% | -0.5219% | 2.5%
16:57 | 78.0833 | 981.1167 | 1008.6 | 981.1 | 983.5 | 984.4 | 997.9 | 965.2 | 983.3 | OFF | 964.4 | 950.9 | 969.7 | 976.5 | 1007.9 | OFF | 8.01 | 13.14 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 984.7383 | 64971.8112 | 65312.5831 | -2.5% | -0.5218% | 2.5%
16:57 | 78.15 | 981.5083 | 1009.2 | 981.4 | 983.9 | 984.6 | 998.2 | 965.6 | 983.6 | OFF | 964.9 | 951.2 | 970 | 976.7 | 1008.8 | OFF | 8.01 | 13.45 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 984.866 | 65037.232 | 65378.2366 | -2.5% | -0.5216% | 2.5%
16:57 | 78.2 | 981.7917 | 1009.3 | 981.5 | 983.9 | 984.8 | 998.9 | 965.9 | 983.9 | OFF | 965.1 | 952 | 970.4 | 976.8 | 1009 | OFF | 8.01 | 13.64 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 984.9617 | 65086.3145 | 65427.4823 | -2.5% | -0.5214% | 2.5%
16:57 | 78.25 | 982.15 | 1009.5 | 981.6 | 983.8 | 985.1 | 999.7 | 966.3 | 984.3 | OFF | 965.5 | 953.1 | 970.8 | 977 | 1009.1 | OFF | 8.01 | 13.63 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 985.0573 | 65135.4131 | 65476.7328 | -2.5% | -0.5213% | 2.5%
16:57 | 78.3 | 982.4083 | 1009.8 | 981.8 | 983.9 | 985.4 | 999.8 | 966.6 | 984.6 | OFF | 965.7 | 953.4 | 971.3 | 977.3 | 1009.3 | OFF | 8.01 | 13.55 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 985.1529 | 65184.527 | 65525.988 | -2.5% | -0.5211% | 2.5%
16:57 | 78.35 | 982.6917 | 1010.1 | 981.9 | 984.1 | 985.6 | 1000.3 | 966.9 | 984.9 | OFF | 966 | 953.8 | 971.7 | 977.5 | 1009.5 | OFF | 8.01 | 13.64 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 985.2484 | 65233.6545 | 65575.2481 | -2.5% | -0.5209% | 2.5%
16:57 | 78.4167 | 983.075 | 1010.7 | 982.3 | 984.6 | 985.9 | 1000.7 | 967.3 | 985.3 | OFF | 966.4 | 953.8 | 972 | 978.1 | 1009.8 | OFF | 8.01 | 13.7 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 985.3756 | 65299.1801 | 65640.9355 | -2.5% | -0.5206% | 2.5%
16:57 | 78.4667 | 983.3083 | 1011.1 | 982.7 | 984.8 | 986 | 1000.9 | 967.6 | 985.5 | OFF | 966.6 | 953.8 | 972.3 | 978.5 | 1009.9 | OFF | 8.01 | 13.49 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 985.4709 | 65348.3397 | 65690.2067 | -2.5% | -0.5204% | 2.5%
16:57 | 78.5167 | 983.4083 | 1011.2 | 982.9 | 985 | 986.1 | 1001 | 967.8 | 985.6 | OFF | 966.8 | 953.4 | 972.4 | 978.7 | 1010 | OFF | 8.01 | 13.11 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 985.5662 | 65397.5076 | 65739.4826 | -2.5% | -0.5202% | 2.5%
16:57 | 78.5833 | 983.5083 | 1011.6 | 983.2 | 985.4 | 986.4 | 1000.6 | 967.9 | 985.8 | OFF | 967 | 952.8 | 972.4 | 978.8 | 1010.2 | OFF | 8.01 | 12.76 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 985.6932 | 65463.0715 | 65805.1913 | -2.5% | -0.5199% | 2.5%
16:57 | 78.6333 | 983.5917 | 1011.7 | 983.4 | 985.4 | 986.5 | 1000.5 | 968 | 986.1 | OFF | 967.1 | 952.7 | 972.6 | 979 | 1010.1 | OFF | 8.01 | 12.56 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 985.7883 | 65512.249 | 65854.4783 | -2.5% | -0.5197% | 2.5%
16:57 | 78.6833 | 983.725 | 1011.8 | 983.5 | 985.2 | 986.9 | 1000.5 | 968.3 | 986.4 | OFF | 967.2 | 952.5 | 972.9 | 979.2 | 1010.3 | OFF | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 985.8834 | 65561.4319 | 65903.7701 | -2.5% | -0.5195% | 2.5%
16:57 | 78.7333 | 983.925 | 1011.9 | 983.6 | 985.3 | 987.2 | 1000.8 | 968.5 | 986.8 | OFF | 967.5 | 952.6 | 973.1 | 979.4 | 1010.4 | OFF | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 985.9785 | 65610.6231 | 65953.0666 | -2.5% | -0.5192% | 2.5%
16:57 | 78.7833 | 984.1583 | 1012 | 983.8 | 985.4 | 987.5 | 1001.4 | 968.7 | 987.1 | OFF | 967.7 | 953 | 973.2 | 979.6 | 1010.5 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.0734 | 65659.8252 | 66002.3679 | -2.5% | -0.519% | 2.5%
16:57 | 78.8333 | 984.3333 | 1012.2 | 984 | 985.5 | 987.7 | 1001.6 | 968.8 | 987.3 | OFF | 967.9 | 953.2 | 973.3 | 979.7 | 1010.8 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.1683 | 65709.0375 | 66051.674 | -2.5% | -0.5187% | 2.5%
16:58 | 78.8833 | 984.4167 | 1012.3 | 984.1 | 985.6 | 987.8 | 1001.4 | 969 | 987.3 | OFF | 968.1 | 953 | 973.4 | 979.9 | 1011.1 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.2632 | 65758.2563 | 66100.9848 | -2.5% | -0.5185% | 2.5%
16:58 | 78.9333 | 984.475 | 1012.3 | 984.2 | 985.7 | 987.9 | 1001.4 | 969.2 | 987.3 | OFF | 968.3 | 952.8 | 973.6 | 979.9 | 1011.1 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.358 | 65807.4785 | 66150.3003 | -2.5% | -0.5182% | 2.5%
16:58 | 79 | 984.775 | 1012.7 | 984.5 | 986.5 | 988.4 | 1001.8 | 969.4 | 987.4 | OFF | 968.4 | 953 | 973.8 | 980 | 1011.4 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.4843 | 65873.1202 | 66216.0617 | -2.5% | -0.5179% | 2.5%
16:58 | 79.05 | 985.0417 | 1013 | 984.8 | 987.1 | 988.9 | 1002.2 | 969.5 | 987.5 | OFF | 968.4 | 953.1 | 974.1 | 980.2 | 1011.7 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.5789 | 65922.3656 | 66265.3883 | -2.5% | -0.5176% | 2.5%
16:58 | 79.1 | 985.225 | 1013.1 | 985.1 | 987.5 | 989.1 | 1002.4 | 969.7 | 987.6 | OFF | 968.5 | 953.1 | 974.3 | 980.4 | 1011.9 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.6735 | 65971.6223 | 66314.7196 | -2.5% | -0.5174% | 2.5%
16:58 | 79.15 | 985.3583 | 1013.3 | 985.3 | 987.6 | 989.2 | 1002.6 | 969.7 | 987.9 | OFF | 968.5 | 953.1 | 974.4 | 980.6 | 1012.1 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.7681 | 66020.8869 | 66364.0556 | -2.5% | -0.5171% | 2.5%
16:58 | 79.2 | 985.35 | 1013.4 | 985.4 | 987.8 | 989 | 1002.3 | 969.7 | 987.8 | OFF | 968.4 | 952.9 | 974.5 | 980.6 | 1012.4 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.8625 | 66070.1546 | 66413.3964 | -2.5% | -0.5168% | 2.5%
16:58 | 79.25 | 985.275 | 1013.6 | 985.5 | 988.2 | 988.7 | 1001.6 | 969.6 | 987.7 | OFF | 968.2 | 952.3 | 974.4 | 980.7 | 1012.8 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 986.9569 | 66119.4202 | 66462.7419 | -2.5% | -0.5166% | 2.5%
16:58 | 79.3167 | 985.0833 | 1013.9 | 985.9 | 988.8 | 988.1 | 1000.2 | 969.4 | 987.5 | OFF | 967.9 | 950.9 | 974 | 981 | 1013.4 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 987.0827 | 66185.0988 | 66528.5432 | -2.5% | -0.5162% | 2.5%
16:58 | 79.3667 | 984.9917 | 1013.9 | 986 | 988.8 | 987.9 | 999.6 | 969.4 | 987.4 | OFF | 968 | 950.3 | 973.8 | 981.3 | 1013.5 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 987.177 | 66234.3507 | 66577.8997 | -2.5% | -0.516% | 2.5%
16:58 | 79.4167 | 984.95 | 1013.9 | 986.2 | 988.5 | 987.9 | 999.2 | 969.5 | 987.4 | OFF | 968.2 | 949.9 | 973.8 | 981.5 | 1013.4 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 987.2712 | 66283.5992 | 66627.2609 | -2.5% | -0.5158% | 2.5%
16:58 | 79.4667 | 985.1083 | 1014.1 | 986.3 | 988.7 | 988 | 999.4 | 969.7 | 987.6 | OFF | 968.5 | 950.1 | 973.9 | 981.6 | 1013.4 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 987.3654 | 66332.8507 | 66676.6268 | -2.5% | -0.5156% | 2.5%
16:58 | 79.5167 | 985.4167 | 1014.2 | 986.5 | 988.9 | 988.2 | 1000.3 | 969.9 | 988 | OFF | 968.7 | 951 | 974 | 981.8 | 1013.5 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 987.4595 | 66382.1138 | 66725.9974 | -2.5% | -0.5154% | 2.5%
16:58 | 79.5833 | 985.9167 | 1014.2 | 986.7 | 988.9 | 988.9 | 1001.5 | 970.2 | 988.6 | OFF | 969.3 | 952.4 | 974.2 | 982.4 | 1013.7 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 987.5848 | 66447.8249 | 66791.8323 | -2.5% | -0.515% | 2.5%
16:58 | 79.6333 | 986.075 | 1014.2 | 986.9 | 988.9 | 989.1 | 1001.7 | 970.4 | 988.9 | OFF | 969.5 | 952.7 | 974.4 | 982.5 | 1013.7 | OFF | 8.01 | 10.16 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 987.6788 | 66497.1247 | 66841.2138 | -2.5% | -0.5148% | 2.5%
16:58 | 79.6833 | 986.1833 | 1014.5 | 986.9 | 988.7 | 989.1 | 1001.9 | 970.5 | 989 | OFF | 969.8 | 952.8 | 974.6 | 982.5 | 1013.9 | OFF | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 987.7727 | 66546.4312 | 66890.6001 | -2.5% | -0.5145% | 2.5%
16:58 | 79.7333 | 986.175 | 1014.6 | 986.9 | 988.6 | 989.1 | 1001.8 | 970.5 | 989 | OFF | 969.7 | 952.7 | 974.7 | 982.5 | 1014 | OFF | 8.01 | 9.83 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 987.8665 | 66595.7401 | 66939.9911 | -2.5% | -0.5143% | 2.5%
16:58 | 79.7833 | 986.1667 | 1014.5 | 986.9 | 988.4 | 989.1 | 1001.9 | 970.5 | 989 | OFF | 969.7 | 952.9 | 974.8 | 982.5 | 1013.8 | OFF | 8.01 | 9.73 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 987.9603 | 66645.0487 | 66989.3868 | -2.5% | -0.514% | 2.5%
16:58 | 79.8333 | 986.225 | 1014.5 | 986.8 | 988.4 | 989.2 | 1002.2 | 970.5 | 989 | OFF | 969.8 | 953.1 | 974.9 | 982.5 | 1013.8 | OFF | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.054 | 66694.3585 | 67038.7871 | -2.5% | -0.5138% | 2.5%
16:59 | 79.9 | 986.1417 | 1014.6 | 986.9 | 988.4 | 989 | 1001.8 | 970.5 | 988.9 | OFF | 969.6 | 952.9 | 974.8 | 982.5 | 1013.8 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.1789 | 66760.104 | 67104.6616 | -2.5% | -0.5135% | 2.5%
16:59 | 79.95 | 986.225 | 1014.7 | 986.9 | 988.5 | 989.1 | 1002.1 | 970.5 | 988.9 | OFF | 969.6 | 953.1 | 974.9 | 982.6 | 1013.8 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.2725 | 66809.4132 | 67154.0729 | -2.5% | -0.5132% | 2.5%
16:59 | 80 | 986.3583 | 1014.7 | 987 | 988.9 | 989.3 | 1002.4 | 970.6 | 989 | OFF | 969.6 | 953.3 | 974.8 | 982.6 | 1014.1 | OFF | 8.01 | 9.68 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.366 | 66858.7278 | 67203.4888 | -2.5% | -0.513% | 2.5%
16:59 | 80.05 | 986.4667 | 1014.7 | 987.2 | 989.2 | 989.6 | 1002.4 | 970.8 | 989 | OFF | 969.4 | 953.6 | 974.9 | 982.6 | 1014.2 | OFF | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.4595 | 66908.0484 | 67252.9095 | -2.5% | -0.5128% | 2.5%
16:59 | 80.1 | 986.5583 | 1014.9 | 987.3 | 989.5 | 989.8 | 1002.5 | 970.8 | 989.1 | OFF | 969.3 | 953.6 | 975 | 982.6 | 1014.3 | OFF | 8.01 | 9.57 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.5529 | 66957.374 | 67302.3348 | -2.5% | -0.5126% | 2.5%
16:59 | 80.1667 | 986.7333 | 1015.1 | 987.6 | 989.8 | 990 | 1002.7 | 970.9 | 989.5 | OFF | 969.4 | 953.5 | 975 | 983 | 1014.3 | OFF | 8.01 | 9.61 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.6774 | 67023.1504 | 67368.2424 | -2.5% | -0.5122% | 2.5%
16:59 | 80.2167 | 986.775 | 1015 | 987.7 | 989.7 | 990.1 | 1002.5 | 971 | 989.6 | OFF | 969.6 | 953.4 | 975.1 | 983.2 | 1014.4 | OFF | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.7706 | 67072.4881 | 67417.6786 | -2.5% | -0.512% | 2.5%
16:59 | 80.2667 | 986.775 | 1015 | 987.8 | 989.7 | 989.9 | 1002.2 | 971.2 | 989.5 | OFF | 969.8 | 953.1 | 975.3 | 983.2 | 1014.6 | OFF | 8.01 | 9.61 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.8639 | 67121.8269 | 67467.1195 | -2.5% | -0.5118% | 2.5%
16:59 | 80.3167 | 986.8083 | 1015.3 | 987.8 | 990 | 989.8 | 1002.2 | 971.3 | 989.3 | OFF | 969.8 | 952.7 | 975.4 | 983.2 | 1014.9 | OFF | 8.01 | 9.53 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 988.957 | 67171.1665 | 67516.565 | -2.5% | -0.5116% | 2.5%
16:59 | 80.3667 | 986.9 | 1015.4 | 988 | 990.3 | 990 | 1002.4 | 971.2 | 989.2 | OFF | 969.5 | 952.7 | 975.5 | 983.5 | 1015.1 | OFF | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.0501 | 67220.5092 | 67566.0152 | -2.5% | -0.5114% | 2.5%
16:59 | 80.4333 | 987.1833 | 1015.8 | 988.2 | 990.6 | 990.3 | 1003 | 971.3 | 989.5 | OFF | 969.5 | 953.1 | 975.7 | 983.8 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.1742 | 67286.3119 | 67631.956 | -2.5% | -0.5111% | 2.5%
16:59 | 80.4833 | 987.3667 | 1016 | 988.5 | 990.7 | 990.6 | 1002.9 | 971.5 | 989.8 | OFF | 969.7 | 953.3 | 975.9 | 984 | 1015.5 | OFF | 8.01 | 9.55 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.2671 | 67335.6757 | 67681.417 | -2.5% | -0.5108% | 2.5%
16:59 | 80.5333 | 987.4417 | 1016 | 988.6 | 990.6 | 990.8 | 1002.7 | 971.7 | 990.1 | OFF | 969.9 | 953.3 | 976.1 | 984.1 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 9.44 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.36 | 67385.0459 | 67730.8827 | -2.5% | -0.5106% | 2.5%
16:59 | 80.5833 | 987.525 | 1016.1 | 988.6 | 990.5 | 991 | 1002.9 | 971.9 | 990.3 | OFF | 970.1 | 953.3 | 976.2 | 984 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 9.24 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.4529 | 67434.4201 | 67780.3531 | -2.5% | -0.5104% | 2.5%
16:59 | 80.6333 | 987.5583 | 1016.2 | 988.6 | 990.4 | 991 | 1002.9 | 972 | 990.3 | OFF | 970.3 | 953.2 | 976.4 | 983.9 | 1015.5 | OFF | 8.01 | 8.97 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.5457 | 67483.7972 | 67829.828 | -2.5% | -0.5101% | 2.5%
16:59 | 80.6833 | 987.4667 | 1016.2 | 988.6 | 990.2 | 990.9 | 1002.7 | 972 | 990.3 | OFF | 970.3 | 952.7 | 976.4 | 983.9 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 8.75 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.6384 | 67533.1728 | 67879.3076 | -2.5% | -0.5099% | 2.5%
16:59 | 80.75 | 987.5917 | 1016.3 | 988.6 | 990.2 | 990.9 | 1003.1 | 972.2 | 990.6 | OFF | 970.6 | 952.6 | 976.6 | 983.9 | 1015.5 | OFF | 8.01 | 8.59 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.762 | 67599.0081 | 67945.2876 | -2.5% | -0.5096% | 2.5%
16:59 | 80.8 | 987.7333 | 1016.3 | 988.7 | 990.3 | 991.2 | 1003.2 | 972.4 | 990.9 | OFF | 971 | 952.7 | 976.7 | 984 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 8.55 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.8546 | 67648.3912 | 67994.778 | -2.5% | -0.5094% | 2.5%
16:59 | 80.85 | 987.8167 | 1016.3 | 988.8 | 990.5 | 991.4 | 1003 | 972.6 | 991.1 | OFF | 971.2 | 952.6 | 976.8 | 984.1 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 8.58 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 989.9471 | 67697.7799 | 68044.2731 | -2.5% | -0.5092% | 2.5%
17:00 | 80.9 | 987.925 | 1016.4 | 989.1 | 990.6 | 991.7 | 1002.7 | 972.7 | 991.2 | OFF | 971.3 | 952.5 | 977.2 | 984.2 | 1015.5 | OFF | 8.01 | 8.67 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.0396 | 67747.1735 | 68093.7728 | -2.5% | -0.509% | 2.5%
17:00 | 80.95 | 987.9083 | 1016.5 | 989.1 | 990.5 | 991.6 | 1002.8 | 972.7 | 991.2 | OFF | 971.1 | 952.5 | 977.2 | 984.2 | 1015.5 | OFF | 8.01 | 8.75 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.132 | 67796.5693 | 68143.277 | -2.5% | -0.5088% | 2.5%
17:00 | 81.0167 | 988.275 | 1016.9 | 989.3 | 990.9 | 992 | 1004.1 | 972.8 | 991.4 | OFF | 971.2 | 953.4 | 977.4 | 984.2 | 1015.7 | OFF | 8.01 | 8.85 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.2552 | 67862.4421 | 68209.29 | -2.5% | -0.5085% | 2.5%
17:00 | 81.0667 | 988.7167 | 1017 | 989.6 | 991.3 | 992.6 | 1004.9 | 973.2 | 991.9 | OFF | 971.6 | 954.5 | 977.8 | 984.5 | 1015.7 | OFF | 8.01 | 8.93 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.3475 | 67911.8669 | 68258.805 | -2.5% | -0.5083% | 2.5%
17:00 | 81.1167 | 988.7917 | 1016.9 | 989.6 | 991.3 | 992.8 | 1004.8 | 973.3 | 992.2 | OFF | 971.8 | 954.5 | 978 | 984.7 | 1015.6 | OFF | 8.01 | 9.09 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.4397 | 67961.3046 | 68308.3247 | -2.5% | -0.508% | 2.5%
17:00 | 81.1667 | 988.875 | 1017 | 989.7 | 991.4 | 992.9 | 1004.6 | 973.5 | 992.3 | OFF | 972.1 | 954.2 | 978.2 | 984.8 | 1015.8 | OFF | 8.01 | 9.22 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.5319 | 68010.7462 | 68357.849 | -2.5% | -0.5078% | 2.5%
17:00 | 81.2167 | 988.8667 | 1017 | 989.9 | 991.3 | 992.7 | 1004.4 | 973.6 | 992.3 | OFF | 972.3 | 953.7 | 978.3 | 985.1 | 1015.8 | OFF | 8.01 | 9.42 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.6241 | 68060.1898 | 68407.3779 | -2.5% | -0.5075% | 2.5%
17:00 | 81.2667 | 988.7667 | 1016.8 | 989.8 | 991 | 992.4 | 1004.6 | 973.6 | 992.4 | OFF | 972.4 | 953.3 | 977.8 | 985.3 | 1015.8 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.7161 | 68109.6306 | 68456.9114 | -2.5% | -0.5073% | 2.5%
17:00 | 81.3333 | 989.0667 | 1017 | 989.8 | 991 | 992.4 | 1006.1 | 973.8 | 992.6 | OFF | 972.7 | 954.4 | 977.8 | 985.3 | 1015.9 | OFF | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.8388 | 68175.5584 | 68522.9632 | -2.5% | -0.507% | 2.5%
17:00 | 81.3833 | 989.3667 | 1017.1 | 989.9 | 991.2 | 992.5 | 1007.4 | 973.9 | 992.9 | OFF | 972.9 | 955.5 | 977.9 | 985.3 | 1015.9 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 990.9307 | 68225.0192 | 68572.5075 | -2.5% | -0.5067% | 2.5%
17:00 | 81.4333 | 989.5167 | 1017.2 | 990 | 991.6 | 992.6 | 1007.6 | 973.9 | 993.1 | OFF | 973 | 955.7 | 978 | 985.4 | 1016.1 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 991.0226 | 68274.4913 | 68622.0563 | -2.5% | -0.5065% | 2.5%
17:00 | 81.4833 | 989.6667 | 1017.6 | 990.2 | 992.1 | 993.2 | 1007.2 | 974.1 | 993.1 | OFF | 973.2 | 955.2 | 978.2 | 985.6 | 1016.3 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 991.1145 | 68323.9709 | 68671.6097 | -2.5% | -0.5062% | 2.5%
17:00 | 81.5333 | 989.8917 | 1017.8 | 990.5 | 992.4 | 993.6 | 1007.5 | 974.2 | 993.1 | OFF | 973.4 | 955.5 | 978.3 | 985.9 | 1016.5 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 991.2062 | 68373.4599 | 68721.1677 | -2.5% | -0.506% | 2.5%
17:00 | 81.6 | 990.175 | 1017.9 | 990.9 | 992.8 | 994 | 1007.8 | 974.4 | 993.2 | OFF | 973.5 | 956.1 | 978.6 | 986.1 | 1016.8 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 991.3285 | 68439.4621 | 68787.2522 | -2.5% | -0.5056% | 2.5%
17:00 | 81.65 | 990.225 | 1018.2 | 991.2 | 993.2 | 994 | 1007.2 | 974.6 | 993.1 | OFF | 973.5 | 955.4 | 978.7 | 986.3 | 1017.3 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 991.4201 | 68488.9721 | 68836.821 | -2.5% | -0.5053% | 2.5%
17:00 | 81.7 | 990.1083 | 1018.3 | 991.2 | 993.1 | 993.9 | 1006.7 | 974.6 | 993.1 | OFF | 973.5 | 954.7 | 978.6 | 986.3 | 1017.3 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6.5 | 991.5117 | 68538.4804 | 68886.3942 | -2.5% | -0.5051% | 2.5%
17:00 | 81.75 | 990.0333 | 1018.4 | 991.2 | 993.1 | 993.8 | 1006.2 | 974.7 | 993 | OFF | 973.5 | 954.2 | 978.7 | 986.3 | 1017.3 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 991.6032 | 68587.984 | 68935.9721 | -2.5% | -0.5048% | 2.5%
17:00 | 81.8 | 990.1083 | 1018.5 | 991.2 | 993.2 | 993.7 | 1006.2 | 974.8 | 992.9 | OFF | 973.6 | 954.6 | 978.8 | 986.3 | 1017.5 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 991.6947 | 68637.4875 | 68985.5546 | -2.5% | -0.5046% | 2.5%
17:01 | 81.85 | 990.1167 | 1018.5 | 991.2 | 993.1 | 993.5 | 1006.3 | 974.8 | 992.9 | OFF | 973.5 | 954.7 | 978.9 | 986.4 | 1017.6 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 991.7861 | 68686.9931 | 69035.1416 | -2.5% | -0.5043% | 2.5%
17:01 | 81.9167 | 990.225 | 1018.5 | 991.1 | 993 | 993.5 | 1006.8 | 974.9 | 992.9 | OFF | 973.8 | 955 | 978.9 | 986.5 | 1017.8 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 991.9079 | 68753.0045 | 69101.2647 | -2.5% | -0.504% | 2.5%
17:01 | 81.9667 | 990.3833 | 1018.7 | 991.2 | 993.1 | 993.7 | 1007 | 975 | 993.2 | OFF | 974 | 955.2 | 979 | 986.6 | 1017.9 | OFF | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 991.9992 | 68802.5197 | 69150.8624 | -2.5% | -0.5037% | 2.5%
17:01 | 82.0167 | 990.5167 | 1018.8 | 991.3 | 993.2 | 994.1 | 1007 | 975.2 | 993.4 | OFF | 974.2 | 955.1 | 979.2 | 986.7 | 1018 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.0905 | 68852.0422 | 69200.4647 | -2.5% | -0.5035% | 2.5%
17:01 | 82.0667 | 990.6667 | 1019 | 991.4 | 993.4 | 994.5 | 1006.9 | 975.4 | 993.8 | OFF | 974.5 | 954.9 | 979.4 | 986.8 | 1018 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.1816 | 68901.5718 | 69250.0715 | -2.5% | -0.5032% | 2.5%
17:01 | 82.1167 | 990.7417 | 1019 | 991.6 | 993.6 | 994.7 | 1006.8 | 975.6 | 993.9 | OFF | 974.6 | 954.7 | 979.5 | 986.9 | 1018 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.2728 | 68951.107 | 69299.6828 | -2.5% | -0.503% | 2.5%
17:01 | 82.1833 | 990.9417 | 1019.3 | 992 | 994.2 | 994.8 | 1006.8 | 975.8 | 994 | OFF | 974.7 | 954.5 | 979.7 | 987.2 | 1018.3 | OFF | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.3942 | 69017.1631 | 69365.8384 | -2.5% | -0.5027% | 2.5%
17:01 | 82.2333 | 990.9833 | 1019.4 | 992.2 | 994.4 | 994.6 | 1006.4 | 975.9 | 994 | OFF | 974.7 | 954 | 979.9 | 987.5 | 1018.8 | OFF | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.4852 | 69066.7112 | 69415.4604 | -2.5% | -0.5024% | 2.5%
17:01 | 82.2833 | 991.075 | 1019.5 | 992.4 | 994.6 | 994.4 | 1006.3 | 976 | 994.1 | OFF | 974.9 | 953.8 | 980 | 987.8 | 1019.1 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.5761 | 69116.2627 | 69465.0869 | -2.5% | -0.5022% | 2.5%
17:01 | 82.3333 | 991.1583 | 1019.7 | 992.6 | 994.5 | 994.3 | 1006.1 | 976.2 | 994.2 | OFF | 975.3 | 953.5 | 980.1 | 988 | 1019.4 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.667 | 69165.8185 | 69514.718 | -2.5% | -0.5019% | 2.5%
17:01 | 82.3833 | 991.1583 | 1019.8 | 992.6 | 994.3 | 994.1 | 1006 | 976.3 | 994.2 | OFF | 975.4 | 953.4 | 980.1 | 988.1 | 1019.6 | OFF | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.7578 | 69215.3765 | 69564.3536 | -2.5% | -0.5017% | 2.5%
17:01 | 82.45 | 991.2833 | 1020.1 | 992.7 | 994.6 | 994.1 | 1006 | 976.3 | 994.2 | OFF | 975.5 | 953.7 | 980.2 | 988.1 | 1019.9 | OFF | 8.01 | 12.82 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.8788 | 69281.4578 | 69630.5415 | -2.5% | -0.5013% | 2.5%
17:01 | 82.5 | 991.5 | 1020.3 | 992.9 | 994.8 | 994.2 | 1006.8 | 976.3 | 994.3 | OFF | 975.5 | 954.3 | 980.2 | 988.3 | 1020.1 | OFF | 8.01 | 12.64 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 992.9695 | 69331.0274 | 69680.1877 | -2.5% | -0.5011% | 2.5%
17:01 | 82.55 | 991.7667 | 1020.5 | 993.1 | 995.1 | 994.6 | 1007.6 | 976.3 | 994.6 | OFF | 975.5 | 955 | 980.3 | 988.5 | 1020.1 | OFF | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.0601 | 69380.6091 | 69729.8384 | -2.5% | -0.5008% | 2.5%
17:01 | 82.6 | 991.9833 | 1020.6 | 993.3 | 995.2 | 995.1 | 1007.9 | 976.5 | 995 | OFF | 975.7 | 955.6 | 980.5 | 988.5 | 1019.9 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.1507 | 69430.2028 | 69779.4937 | -2.5% | -0.5006% | 2.5%
17:01 | 82.65 | 992.2333 | 1020.7 | 993.4 | 995.4 | 995.7 | 1008.5 | 976.9 | 995.4 | OFF | 975.9 | 955.8 | 980.8 | 988.5 | 1019.8 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.2413 | 69479.8083 | 69829.1535 | -2.5% | -0.5003% | 2.5%
17:01 | 82.7 | 992.4583 | 1020.9 | 993.5 | 995.7 | 996.1 | 1009.1 | 977 | 995.6 | OFF | 976.1 | 956.1 | 981 | 988.6 | 1019.8 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.3317 | 69529.4256 | 69878.8178 | -2.5% | -0.5% | 2.5%
17:01 | 82.7667 | 992.85 | 1021.1 | 993.9 | 996.2 | 996.5 | 1010.2 | 977.3 | 995.8 | OFF | 976.3 | 957 | 981.2 | 988.8 | 1019.9 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.4523 | 69595.6025 | 69945.044 | -2.5% | -0.4996% | 2.5%
17:01 | 82.8167 | 992.9917 | 1021.2 | 994.2 | 996.2 | 996.7 | 1010.3 | 977.4 | 996 | OFF | 976.4 | 957.2 | 981.4 | 989 | 1019.9 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.5426 | 69645.2485 | 69994.7188 | -2.5% | -0.4993% | 2.5%
17:02 | 82.8667 | 993.0833 | 1021.3 | 994.4 | 996.4 | 996.8 | 1010.4 | 977.5 | 996.1 | OFF | 976.4 | 957.3 | 981.5 | 989.1 | 1019.8 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.6329 | 69694.9004 | 70044.3982 | -2.5% | -0.499% | 2.5%
17:02 | 82.9167 | 993.25 | 1021.6 | 994.5 | 996.6 | 997 | 1010.7 | 977.5 | 996.2 | OFF | 976.4 | 957.7 | 981.6 | 989.3 | 1019.9 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.7232 | 69744.5587 | 70094.0821 | -2.5% | -0.4986% | 2.5%
17:02 | 82.9667 | 993.3917 | 1021.7 | 994.8 | 996.8 | 997.2 | 1011 | 977.5 | 996.3 | OFF | 976.3 | 957.9 | 981.8 | 989.4 | 1020 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.8134 | 69794.2248 | 70143.7705 | -2.5% | -0.4983% | 2.5%
17:02 | 83.0333 | 993.35 | 1021.5 | 994.9 | 996.6 | 997.3 | 1010.8 | 977.6 | 996.4 | OFF | 976.4 | 957.2 | 981.9 | 989.7 | 1019.9 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 993.9335 | 69860.4495 | 70210.0288 | -2.5% | -0.4979% | 2.5%
17:02 | 83.0833 | 993.25 | 1021.2 | 994.9 | 996.2 | 997.4 | 1010.3 | 977.8 | 996.6 | OFF | 976.6 | 956.5 | 982.1 | 989.7 | 1019.7 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.0236 | 69910.1145 | 70259.7277 | -2.5% | -0.4976% | 2.5%
17:02 | 83.1333 | 993.275 | 1021.3 | 994.8 | 996 | 997.4 | 1009.9 | 978.1 | 996.8 | OFF | 976.8 | 956.3 | 982.4 | 989.8 | 1019.7 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.1136 | 69959.7776 | 70309.4311 | -2.5% | -0.4973% | 2.5%
17:02 | 83.1833 | 993.4583 | 1021.5 | 994.8 | 996.2 | 997.4 | 1010.3 | 978.3 | 996.9 | OFF | 977 | 956.7 | 982.5 | 989.9 | 1020 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.2036 | 70009.446 | 70359.1391 | -2.5% | -0.497% | 2.5%
17:02 | 83.2333 | 993.6917 | 1021.8 | 995 | 996.7 | 997.3 | 1010.7 | 978.4 | 997.1 | OFF | 977.2 | 957 | 982.6 | 990.1 | 1020.4 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.2935 | 70059.1247 | 70408.8515 | -2.5% | -0.4967% | 2.5%
17:02 | 83.2833 | 993.8 | 1021.8 | 995.1 | 996.8 | 997.4 | 1011 | 978.5 | 997.3 | OFF | 977.3 | 957.1 | 982.7 | 990.2 | 1020.4 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.3833 | 70108.812 | 70458.5684 | -2.5% | -0.4964% | 2.5%
17:02 | 83.35 | 993.7917 | 1021.9 | 995.2 | 996.9 | 997.1 | 1010.7 | 978.5 | 997.2 | OFF | 977.3 | 957.1 | 982.8 | 990.2 | 1020.6 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.503 | 70175.0651 | 70524.8646 | -2.5% | -0.496% | 2.5%
17:02 | 83.4 | 993.6167 | 1022 | 995.3 | 997.1 | 996.9 | 1009.6 | 978.4 | 997 | OFF | 977 | 955.9 | 982.8 | 990.4 | 1021 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.5927 | 70224.7503 | 70574.592 | -2.5% | -0.4957% | 2.5%
17:02 | 83.45 | 993.525 | 1022 | 995.3 | 997 | 996.8 | 1009.1 | 978.4 | 997 | OFF | 976.9 | 955.4 | 982.8 | 990.5 | 1021.1 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.6824 | 70274.4288 | 70624.3239 | -2.5% | -0.4954% | 2.5%
17:02 | 83.5 | 993.4083 | 1021.9 | 995.3 | 996.8 | 996.7 | 1008.7 | 978.5 | 996.9 | OFF | 976.9 | 955 | 982.7 | 990.5 | 1021 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.772 | 70324.1022 | 70674.0602 | -2.5% | -0.4952% | 2.5%
17:02 | 83.55 | 993.2417 | 1021.8 | 995.2 | 996.8 | 996.6 | 1008.4 | 978.4 | 996.8 | OFF | 976.6 | 954.5 | 982.5 | 990.5 | 1020.8 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.8616 | 70373.7684 | 70723.8011 | -2.5% | -0.4949% | 2.5%
17:02 | 83.6167 | 993.35 | 1022.1 | 995.3 | 997 | 996.9 | 1008.3 | 978.4 | 996.9 | OFF | 976.7 | 954.4 | 982.5 | 990.7 | 1021 | OFF | 8.01 | 9.81 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 994.9809 | 70439.9881 | 70790.1292 | -2.5% | -0.4946% | 2.5%
17:02 | 83.6667 | 993.675 | 1022.4 | 995.4 | 997 | 997.4 | 1009.2 | 978.7 | 997.3 | OFF | 977.1 | 955 | 982.6 | 990.8 | 1021.2 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.0703 | 70489.6638 | 70839.8804 | -2.5% | -0.4944% | 2.5%
17:02 | 83.7167 | 994.1333 | 1022.8 | 995.5 | 997.4 | 998 | 1010.5 | 979 | 997.6 | OFF | 977.6 | 955.9 | 982.9 | 990.9 | 1021.5 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.1597 | 70539.359 | 70889.6362 | -2.5% | -0.4941% | 2.5%
17:02 | 83.7667 | 994.7083 | 1023.4 | 995.9 | 998 | 998.6 | 1011.7 | 979.3 | 998 | OFF | 978 | 956.9 | 983.5 | 991.3 | 1021.9 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.249 | 70589.08 | 70939.3964 | -2.5% | -0.4938% | 2.5%
17:02 | 83.8167 | 995.225 | 1024 | 996.3 | 998.5 | 999.1 | 1012.5 | 979.7 | 998.5 | OFF | 978.2 | 957.4 | 984 | 991.8 | 1022.7 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.3383 | 70638.8283 | 70989.1611 | -2.5% | -0.4935% | 2.5%
17:03 | 83.8667 | 995.5333 | 1024.4 | 996.6 | 998.8 | 999.3 | 1012.8 | 980 | 998.8 | OFF | 978.4 | 957.5 | 984.4 | 992.2 | 1023.2 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.4275 | 70688.5973 | 71038.9302 | -2.5% | -0.4932% | 2.5%
17:03 | 83.9333 | 995.8667 | 1024.6 | 997 | 998.9 | 999.4 | 1013.6 | 980.2 | 999.1 | OFF | 978.7 | 958.3 | 984.7 | 992.6 | 1023.3 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.5464 | 70754.9773 | 71105.296 | -2.5% | -0.4927% | 2.5%
17:03 | 83.9833 | 996.2833 | 1024.7 | 997.3 | 999 | 999.9 | 1014.4 | 980.6 | 999.7 | OFF | 979.3 | 959.2 | 985.2 | 993 | 1023.1 | OFF | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.6355 | 70804.781 | 71155.0756 | -2.5% | -0.4923% | 2.5%
17:03 | 84.0333 | 996.7 | 1024.8 | 997.6 | 999.3 | 1000.3 | 1015.1 | 981.1 | 1000.4 | OFF | 979.9 | 960.1 | 985.5 | 993.4 | 1022.9 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.7246 | 70854.6056 | 71204.8596 | -2.5% | -0.4919% | 2.5%
17:03 | 84.0833 | 997.1333 | 1025 | 998 | 999.5 | 1000.7 | 1016 | 981.6 | 1000.9 | OFF | 980.4 | 961.2 | 985.9 | 993.6 | 1022.8 | OFF | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.8135 | 70904.4515 | 71254.648 | -2.5% | -0.4915% | 2.5%
17:03 | 84.1333 | 997.4333 | 1025.2 | 998.2 | 999.6 | 1001 | 1016.6 | 981.9 | 1001.1 | OFF | 980.8 | 961.7 | 986.3 | 993.8 | 1023 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.4 | 995.9025 | 70954.3156 | 71304.4409 | -2.5% | -0.491% | 2.5%
17:03 | 84.2 | 997.7917 | 1025.7 | 998.4 | 999.9 | 1001.3 | 1017 | 982.4 | 1001.5 | OFF | 981.3 | 961.7 | 986.9 | 993.9 | 1023.5 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.021 | 71020.8231 | 71370.8384 | -2.5% | -0.4904% | 2.5%
17:03 | 84.25 | 997.975 | 1026 | 998.6 | 1000.1 | 1001.5 | 1017 | 982.7 | 1001.6 | OFF | 981.6 | 961.6 | 987.1 | 994 | 1023.9 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.1098 | 71070.7173 | 71420.6417 | -2.5% | -0.4899% | 2.5%
17:03 | 84.3167 | 998.2667 | 1026.3 | 998.8 | 1000.4 | 1001.5 | 1017.6 | 983 | 1001.7 | OFF | 981.8 | 962.1 | 987.4 | 994.2 | 1024.4 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.2281 | 71137.2587 | 71487.0529 | -2.5% | -0.4893% | 2.5%
17:03 | 84.3667 | 998.3833 | 1026.5 | 999 | 1001 | 1001.7 | 1017.2 | 983 | 1001.7 | OFF | 981.9 | 961.7 | 987.6 | 994.4 | 1024.9 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.3168 | 71187.1749 | 71536.8666 | -2.5% | -0.4888% | 2.5%
17:03 | 84.4167 | 998.4417 | 1026.7 | 999.3 | 1001.5 | 1001.9 | 1016.6 | 983.1 | 1001.7 | OFF | 981.9 | 961.2 | 987.7 | 994.6 | 1025.1 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.4055 | 71237.0956 | 71586.6846 | -2.5% | -0.4883% | 2.5%
17:03 | 84.4667 | 998.5083 | 1026.8 | 999.6 | 1001.7 | 1002 | 1016.3 | 983.2 | 1001.7 | OFF | 981.7 | 960.9 | 988 | 994.8 | 1025.4 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.4941 | 71287.0193 | 71636.5071 | -2.5% | -0.4879% | 2.5%
17:03 | 84.5167 | 998.5417 | 1026.9 | 999.7 | 1001.8 | 1002.2 | 1016 | 983.3 | 1001.7 | OFF | 981.7 | 960.5 | 988.1 | 995 | 1025.6 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.5826 | 71336.9456 | 71686.334 | -2.5% | -0.4874% | 2.5%
17:03 | 84.5667 | 998.7083 | 1027.2 | 999.9 | 1001.9 | 1002.6 | 1016.1 | 983.5 | 1001.9 | OFF | 982 | 960.2 | 988.3 | 995.2 | 1025.7 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.6711 | 71386.8768 | 71736.1654 | -2.5% | -0.4869% | 2.5%
17:03 | 84.6167 | 999.0333 | 1027.4 | 1000.2 | 1002 | 1002.9 | 1017 | 983.7 | 1002.3 | OFF | 982.2 | 960.8 | 988.5 | 995.5 | 1025.9 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.7595 | 71436.8203 | 71786.0011 | -2.5% | -0.4864% | 2.5%
17:03 | 84.6667 | 999.4167 | 1027.5 | 1000.4 | 1002.1 | 1003.2 | 1018 | 984 | 1002.7 | OFF | 982.4 | 962 | 988.8 | 995.9 | 1026 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.8479 | 71486.7816 | 71835.8413 | -2.5% | -0.4859% | 2.5%
17:03 | 84.7167 | 999.7083 | 1027.7 | 1000.5 | 1002.1 | 1003.1 | 1019 | 984.3 | 1003 | OFF | 982.7 | 962.8 | 989 | 996 | 1026.3 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 996.9362 | 71536.7597 | 71885.6859 | -2.5% | -0.4854% | 2.5%
17:03 | 84.7833 | 999.975 | 1027.8 | 1000.6 | 1001.9 | 1003.2 | 1019.7 | 984.7 | 1003.5 | OFF | 983.2 | 963.3 | 989.2 | 996.2 | 1026.4 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 997.0539 | 71603.4158 | 71952.1522 | -2.5% | -0.4847% | 2.5%
17:03 | 84.8333 | 1000.1333 | 1027.7 | 1000.6 | 1001.8 | 1003.2 | 1020.1 | 984.9 | 1003.9 | OFF | 983.7 | 963.6 | 989.5 | 996.2 | 1026.4 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 997.1421 | 71653.4185 | 72002.0071 | -2.5% | -0.4841% | 2.5%
17:04 | 84.8833 | 1000.25 | 1027.6 | 1000.6 | 1001.7 | 1003.1 | 1020.6 | 985.1 | 1004.1 | OFF | 984.1 | 963.8 | 989.5 | 996.4 | 1026.4 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 997.2303 | 71703.4281 | 72051.8665 | -2.5% | -0.4836% | 2.5%
17:04 | 84.9333 | 1000.3917 | 1027.7 | 1000.8 | 1001.8 | 1003.2 | 1020.8 | 985.2 | 1004.2 | OFF | 984.1 | 964.2 | 989.6 | 996.6 | 1026.5 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 997.3184 | 71753.4442 | 72101.7302 | -2.5% | -0.483% | 2.5%
17:04 | 84.9833 | 1000.6333 | 1028 | 1001 | 1002.4 | 1003.5 | 1021 | 985.3 | 1004.2 | OFF | 984.1 | 964.6 | 989.8 | 996.9 | 1026.8 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 997.4064 | 71803.4698 | 72151.5983 | -2.5% | -0.4825% | 2.5%
17:04 | 85.05 | 1000.75 | 1028.2 | 1001.2 | 1002.8 | 1003.8 | 1020.7 | 985.4 | 1004.3 | OFF | 984.3 | 964 | 989.9 | 997.1 | 1027.3 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 997.5237 | 71870.1826 | 72218.096 | -2.5% | -0.4818% | 2.5%
17:04 | 85.1 | 1000.8167 | 1028.5 | 1001.4 | 1003.1 | 1004 | 1020.3 | 985.6 | 1004.4 | OFF | 984.5 | 963.3 | 990 | 997.2 | 1027.5 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 997.6117 | 71920.2217 | 72267.9743 | -2.5% | -0.4812% | 2.5%
17:04 | 85.15 | 1000.9583 | 1028.8 | 1001.8 | 1003.6 | 1004.3 | 1020.2 | 985.6 | 1004.5 | OFF | 984.5 | 962.8 | 990.3 | 997.5 | 1027.6 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 997.6995 | 71970.2661 | 72317.8571 | -2.5% | -0.4806% | 2.5%
17:04 | 85.2 | 1001.1083 | 1029 | 1002 | 1003.7 | 1004.6 | 1020.4 | 985.7 | 1004.7 | OFF | 984.5 | 962.9 | 990.3 | 997.7 | 1027.8 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 997.7874 | 72020.3178 | 72367.7443 | -2.5% | -0.4801% | 2.5%
17:04 | 85.25 | 1001.275 | 1029.3 | 1002.2 | 1004 | 1004.9 | 1020.3 | 986 | 1004.8 | OFF | 984.6 | 962.9 | 990.5 | 998 | 1027.8 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 997.8751 | 72070.3774 | 72417.6359 | -2.5% | -0.4795% | 2.5%
17:04 | 85.3 | 1001.4583 | 1029.5 | 1002.5 | 1004 | 1005.3 | 1020.3 | 986.4 | 1005.1 | OFF | 985 | 962.7 | 990.8 | 998.2 | 1027.7 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 997.9629 | 72120.4457 | 72467.5318 | -2.5% | -0.479% | 2.5%
17:04 | 85.3667 | 1001.5917 | 1029.5 | 1002.7 | 1003.9 | 1005.4 | 1020.5 | 986.7 | 1005.4 | OFF | 985.1 | 962.7 | 991.2 | 998.2 | 1027.8 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 998.0798 | 72187.214 | 72534.0666 | -2.5% | -0.4782% | 2.5%
17:04 | 85.4167 | 1001.5833 | 1029.5 | 1002.8 | 1004 | 1005.5 | 1020 | 986.8 | 1005.5 | OFF | 985.3 | 962.1 | 991.2 | 998.3 | 1028 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 998.1674 | 72237.2934 | 72583.9727 | -2.5% | -0.4776% | 2.5%
17:04 | 85.4667 | 1001.5833 | 1029.5 | 1002.9 | 1004.1 | 1005.5 | 1019.7 | 987 | 1005.5 | OFF | 985.5 | 961.8 | 991.2 | 998.3 | 1028 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 998.2549 | 72287.3726 | 72633.8833 | -2.5% | -0.4771% | 2.5%
17:04 | 85.5167 | 1001.4583 | 1029.4 | 1002.9 | 1004 | 1005.3 | 1019.5 | 986.9 | 1005.4 | OFF | 985.4 | 961.5 | 991.1 | 998.2 | 1027.9 | OFF | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 998.3424 | 72337.4486 | 72683.7982 | -2.5% | -0.4765% | 2.5%
17:04 | 85.5667 | 1001.1833 | 1029.1 | 1002.7 | 1003.7 | 1005 | 1018.9 | 986.7 | 1005.3 | OFF | 985.3 | 960.7 | 990.9 | 998 | 1027.9 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 998.4299 | 72387.5147 | 72733.7175 | -2.5% | -0.476% | 2.5%
17:04 | 85.6333 | 1001.05 | 1029 | 1002.6 | 1003.7 | 1004.8 | 1018.6 | 986.7 | 1005.2 | OFF | 985.4 | 960.2 | 990.7 | 997.9 | 1027.8 | OFF | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 998.5464 | 72454.2558 | 72800.2834 | -2.5% | -0.4753% | 2.5%
17:04 | 85.6833 | 1001 | 1028.8 | 1002.7 | 1003.4 | 1004.7 | 1018.6 | 986.6 | 1005.1 | OFF | 985.6 | 960.2 | 990.6 | 998.1 | 1027.6 | OFF | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 998.6337 | 72504.307 | 72850.2129 | -2.5% | -0.4748% | 2.5%
17:04 | 85.7333 | 1001.0083 | 1028.2 | 1002.6 | 1003.1 | 1004.6 | 1019.3 | 986.6 | 1005.2 | OFF | 985.7 | 960.8 | 990.5 | 998.4 | 1027.1 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 998.721 | 72554.3572 | 72900.1468 | -2.5% | -0.4743% | 2.5%
17:04 | 85.7833 | 1001.0667 | 1028.1 | 1002.6 | 1002.9 | 1004.6 | 1019.8 | 986.6 | 1005.3 | OFF | 985.7 | 961.3 | 990.6 | 998.4 | 1026.9 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 998.8082 | 72604.4091 | 72950.085 | -2.5% | -0.4739% | 2.5%
17:04 | 85.8333 | 1001.1583 | 1028.1 | 1002.6 | 1002.7 | 1004.7 | 1020.2 | 986.7 | 1005.5 | OFF | 985.9 | 961.7 | 990.7 | 998.3 | 1026.8 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 998.8954 | 72654.4647 | 73000.0276 | -2.5% | -0.4734% | 2.5%
17:05 | 85.8833 | 1001.2583 | 1028.3 | 1002.5 | 1002.6 | 1004.8 | 1020.6 | 986.8 | 1005.5 | OFF | 986 | 962 | 990.9 | 998.2 | 1026.9 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 998.9825 | 72704.5251 | 73049.9746 | -2.5% | -0.4729% | 2.5%
17:05 | 85.95 | 1001.35 | 1028.7 | 1002.4 | 1002.9 | 1004.9 | 1020.8 | 986.8 | 1005.6 | OFF | 986 | 961.9 | 991 | 998.1 | 1027.1 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.0986 | 72771.2788 | 73116.5773 | -2.5% | -0.4723% | 2.5%
17:05 | 86 | 1001.3917 | 1028.9 | 1002.5 | 1003.1 | 1004.9 | 1020.6 | 986.9 | 1005.6 | OFF | 986.1 | 961.6 | 991.1 | 998.1 | 1027.3 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.1856 | 72821.3473 | 73166.5344 | -2.5% | -0.4718% | 2.5%
17:05 | 86.05 | 1001.375 | 1029.1 | 1002.5 | 1003.4 | 1005 | 1020.2 | 986.9 | 1005.5 | OFF | 986.1 | 961.2 | 991.2 | 998.1 | 1027.3 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.2726 | 72871.4165 | 73216.4958 | -2.5% | -0.4713% | 2.5%
17:05 | 86.1 | 1001.4083 | 1029.3 | 1002.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1019.6 | 987.1 | 1005.5 | OFF | 986.2 | 960.7 | 991.3 | 998.1 | 1027.5 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.3595 | 72921.486 | 73266.4616 | -2.5% | -0.4709% | 2.5%
17:05 | 86.15 | 1001.5417 | 1029.3 | 1002.9 | 1004.4 | 1005.6 | 1019.4 | 987.3 | 1005.7 | OFF | 986.3 | 960.4 | 991.3 | 998.3 | 1027.6 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.4464 | 72971.5598 | 73316.4318 | -2.5% | -0.4704% | 2.5%
17:05 | 86.2167 | 1001.55 | 1029.2 | 1003.1 | 1004.4 | 1005.7 | 1019.2 | 987.1 | 1005.7 | OFF | 986.3 | 960.5 | 991.3 | 998.3 | 1027.8 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.5621 | 73038.3295 | 73383.0654 | -2.5% | -0.4698% | 2.5%
17:05 | 86.2667 | 1001.5667 | 1029.3 | 1003.2 | 1004.5 | 1005.8 | 1019.2 | 987.1 | 1005.6 | OFF | 986.1 | 960.4 | 991.3 | 998.4 | 1027.9 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.6488 | 73088.4074 | 73433.0457 | -2.5% | -0.4693% | 2.5%
17:05 | 86.3167 | 1001.5583 | 1029.3 | 1003.3 | 1004.7 | 1005.8 | 1018.9 | 987.2 | 1005.7 | OFF | 986.1 | 959.9 | 991.4 | 998.5 | 1027.9 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.7355 | 73138.4856 | 73483.0303 | -2.5% | -0.4689% | 2.5%
17:05 | 86.3667 | 1001.5417 | 1029.4 | 1003.4 | 1004.9 | 1005.7 | 1018.6 | 987.2 | 1005.7 | OFF | 986.2 | 959.5 | 991.3 | 998.6 | 1028 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.8222 | 73188.5631 | 73533.0192 | -2.5% | -0.4684% | 2.5%
17:05 | 86.4167 | 1001.5833 | 1029.6 | 1003.5 | 1004.9 | 1005.7 | 1018.4 | 987.2 | 1005.9 | OFF | 986.4 | 959.2 | 991.3 | 998.8 | 1028.1 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.9088 | 73238.6412 | 73583.0125 | -2.5% | -0.468% | 2.5%
17:05 | 86.4667 | 1001.6833 | 1029.7 | 1003.7 | 1004.9 | 1005.9 | 1018.2 | 987.4 | 1006.1 | OFF | 986.6 | 959.1 | 991.4 | 999 | 1028.2 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 999.9953 | 73288.7228 | 73633.0101 | -2.5% | -0.4676% | 2.5%
17:05 | 86.5333 | 1001.9833 | 1029.2 | 1004 | 1004.4 | 1006.3 | 1020.1 | 987.6 | 1006.5 | OFF | 986.7 | 960.8 | 992.1 | 999 | 1027.1 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 1000.1106 | 73355.5117 | 73699.6803 | -2.5% | -0.467% | 2.5%
17:05 | 86.5833 | 1001.2667 | 1026.8 | 1003.7 | 1002.8 | 1005.4 | 1020.6 | 987.2 | 1006 | OFF | 986.1 | 961.8 | 992.3 | 998.1 | 1024.4 | OFF | 8.01 | 7.67 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 1000.197 | 73405.593 | 73749.688 | -2.5% | -0.4666% | 2.5%
17:05 | 86.65 | 994.5833 | 1018.1 | 1000.7 | 997 | 998.8 | 1010 | 982.2 | 1001.1 | OFF | 979.9 | 951.8 | 986 | 993.5 | 1015.9 | OFF | 8.01 | 0 | 11.01 | 14.01 | 1.9 | 1000.3122 | 73472.1213 | 73816.3716 | -2.5% | -0.4664% | 2.5%
17:05 | 86.6667 | 994.5833 | 1018.1 | 1000.7 | 997 | 998.8 | 1010 | 982.2 | 1001.1 | OFF | 979.9 | 951.8 | 986 | 993.5 | 1015.9 | OFF | 8.01 | 0 | 11.01 | 14.01 | 1.9 | 1000.341 | 73488.6977 | 73833.0437 | -2.5% | -0.4664% | 2.5%